## Instrucciones
Instrucciones para rellenar el Cuadro de Responsables Técnicos de Ensayos y Equipos (CRTE y Equipos)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
					GT	19 de marzo de 2024
					PS y EF		25 de enero de 2024
					VS		12 de marzo de 2024
					EH y EA		2 de febrero de 2024
					EM		2 de febrero de 2024

Hemos actualizado este archivo indicando en color salmón aquellos ensayos
que han actualizado normativa o bien son nuevos, y se han suprimido aquellos ensayos que no quedan
recogidos en normas o dejan de ser usuales, de ahí que haya algunos números no correlativos,
también se ha preferido añadir números nuevos a ensayos nuevos para no arrastrar la numeración
de los ya existentes (color fucsia).

INSTRUCCIONES

Esta documentación forma parte de la que se solicitará por la Administración, con posterioridad a la presentación
de la Declaración Responsable (DR).

En la parte inferior aparecen "hojas" con las diversas Áreas de ensayos de EDIFICACIÓN y de INGENIERÍA CIVIL,
una hoja de "FIRMAS" y otra de "CALIBRACIÓN"

Se rellenarán solamente aquellas "hojas" de las Áreas en las que se marque algún ensayo, eliminando las demás.

En cada área, aparecen unos campos en amarillo claro, que son los rellenables por el usuario:
El Laboratorio:

Situado en:

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:
Si/No
X

X
…

En aquellos casos en ausencia de normas u otros ensayos, indicar el procedimiento interno y su fecha en el
campo marcado en amarillo:
Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso.				Procedimiento interno: XXX / fecha: …

En los ensayos que se realicen, se marcarán con un "X" en las columnas de Técnicos Responsables de Ensayos
quien realiza y se responsabiliza de dicho ensayo, p.ej.
TÉCNICOS RESPONSABLES DE
ENSAYOS
T1	T2	T3	T4
X		X

Se incluirán los Códigos de los equipos en la columna CÓDIGO EQUIPO, p.ej.
EQUIPO / REACTIVO / MAT. AUXILIAR			CÓDIGO EQUIPO
Balanza 20 Kg ± 1 g			BA-01

La hoja "FIRMAS" se debe aportar escaneada con las firmas originales en la que figurarán los nombres, titulaciones y firmas del Representante Legal y los Técnicos Responsables de Ensayos, en formato pdf, correlacionándose con el presente archivo.

La hoja "CALIBRACIÓN" se rellenará con los equipos de los ensayos declarados que necesiten calibración,
eliminándose por tanto los que no procedan.
(Se han incluido los equipos imprescindibles a calibrar en función de áreas y ensayos de acuerdo al modelo
del Ministerio de Fomento).

Consultas
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto con el Servicio de Fomento y Control de Calidad
Teléfonos:		955 926 658
Dirección electrónica:		controldecalidad.cfatv@juntadeandalucia.es
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda - SGT - Sv. Fomento y Control de Calidad
C/ Pablo Picasso 6. Planta 4º A2. 41071-Sevilla.

## Firmas
	CUADRO DE RESPONSABLE TÉCNICOS DE ENSAYOS Y EQUIPOS

La persona titular / representante legal del laboratorio:
(incluir nombre del laboratorio)
Situado en (dirección, distrito, población, provincia):

Declara que los técnicos abajo firmantes son los que realizan y se responsabilizan de los ensayos y pruebas de servicio, declarados en el archivo "CRTE y Equipos", y aceptan que
los datos personales van a ser incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, con la finalidad de la tramitación de la solicitud y la inscripción en el Registro de Laboratorios de Ensayos y Entidades de Control de Calidad de la Construcción y Obra Pública de Andalucía.

TÉCNICO	NOMBRE	TITULACIÓN	FIRMA
Director
T1
T2
T3
T4

	En…………………….. a ………de …...…………………..… de…..………

	LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO

	Fdo.: ………………………………………………………………….

## Calibración
PLAN E HISTÓRICO DE CALIBRACIÓN (A MODO DE EJEMPLO SE INDICAN EQUIPOS, AÑADIR O SUPRIMIR LOS QUE PROCEDAN)					FECHA REALIZACIÓN:
CAMPO DE ENSAYOS	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MAGNITUD	ENSAYOS	NORMA	FRECUENCIA CALIBRACIÓN	CÓDIGO DEL EQUIPO	CALIBRACIÓN EXTERNA / INTERNA	REALIZADO POR / EMPRESA	PROCEDI-MIENTO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	2024	2025	2026	2027	…
GT	Llave dinamométrica	Permite la medida en N·m del par necesario para girar / el varillaje / 200 N·m ± 10 N·m	Fuerza	GT62 Prueba de penetración. / dinámica superpesada (DPSH)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014	Anual
GT, VS, EA	Balanza 1	Resolución ≤ 1g	Masa	GT: / GT04 Granulometría de suelos por tamizados / GT16 Presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro / GT12 Corte directo / etc / VS: / VS02 Humedad de un suelo mediante secado en estufa / VS05 Próctor normal / VS06 Próctor modificado / VS07 Índice CBR en el laboratorio / VS83 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas, aparato Marshall / EH / EH007 Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión / - Determinación de masas / Etc	GT: / UNE 103101:1995 / UNE 103602:1996 / UNE 103401:1998 / etc / VS: / UNE 103300:1993 / UNE 103500:1994 / UNE 103501:1994 / UNE 103502:1995 / UNE-EN 12697-34:2013 / UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 (CE) / Artículo 57.5.7 del CE / - UNE EN 932-5:2012 y AC:2014 / Etc	Anual (o Bienal con verificación intermedia realizadas con pesas patrón calibradas)
GT, VS, EH	Balanza 2	Resolución ≤ 0,1g	Masa	GT: / GT09 Densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática / GT11 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo / GT15 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro / Etc / VS: / VS18 Equivalente de arena / VS21 Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles / VS25 Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo / etc / EH: / EH071 Sección equivalente de acero para armaduras pasivas (rango >2kg) / etc	GT: / UNE 103301:1994 / UNE 103400:1993 / UNE 103601:1996 / etc / VS: / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** y / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016** / UNE-EN 1097-2:1999, ERR:2007 / UNE-EN 933-5:1999, ERR:2005 / etc / EH: / Artículo 34.1 del CE / etc	Anual (o Bienal con verificación intermedia realizadas con pesas patrón calibradas)
GT, VS	Balanza 3	Resolución ≤ 0,01g	Masa	GT: / GT08 Humedad de un suelo mediante secado en estufa / GT05 Límite Líquido con el método de la cuchara de Casagrande / GT06 Límite plástico / GT13 Consolidación unidimensional de un suelo en edómetro / etc. / VS: / VS03 Límite líquido con el método de la cuchara de Casagrande / VS04 Límite plástico / EH / EH011 Determinación de la densidad del hormigón fresco / etc	GT: / UNE-EN ISO 17892-1:2015 / UNE 103103:1994 / UNE 103104:1993 / UNE 103405:1994 / etc / VS: / UNE 103103:1994 / UNE 103104:1993 / UNE-EN 12350-6:2009 (CE) / etc	Anual (o Bienal con verificación intermedia realizadas con pesas patrón calibradas)
GT, VS, EH	Balanza analítica	Resolución ≤ 0.0001g	Masa	GT: / GT08 Contenido en materia orgánica. Método del permanganato potásico / GT10 Densidad relativa de las partículas de un suelo / etc / VS: / VS08 Contenido en materia orgánica. Método del permanganato potásico / VS09 Contenido de sulfatos solubles en suelos / etc / EH: / EH062 Determinación de cloruros en agua / etc	GT: / UNE 103204:2019 / UNE-EN ISO 17892-3:2018 / etc / VS: / UNE 103204:1993, ERR:1993 / UNE 103201:1996, ERR:2003 / etc / EH: / UNE 83958:2014 (CE) / etc	Anual
GT, VS	Máquina de ensayos a compresión	Velocidad controlada, Clase 1, medidor deformaciones en 0,1 mm, incertidumbre < 0,05 mm	Fuerza / Dimensional	GT11 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE 103400:1993	Anual
GT	Equipo edométrico	Medidor de deformaciones verticales (Rango > 10 mm, resolución 0,01 mm)	Dimensional	GT16 Presión de hinchamiento de un suelo en el edómetro / GT13 Consolidación unidimensional de suelo en edómetro / GT15 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro	UNE 103602:1996 / UNE 103405:1994 / UNE 103601:1996	Bienal
GT	Aparato de corte directo	Medidor de fuerza (anillo dinamométrico o transductor de fuerzas)	Fuerza	GT12 Ensayo de corte directo de suelos	UNE 103401:1998	Bienal
GT	Manómetro del penetrómetro CPT/CPTU	Medidor de presiones	Presión	GT58 Ensayo de penetración con el Cono (CPT)	UNE-EN ISO 22476-12:2010	Trimestral
GT	Células de carga / anillos de carga del pentrómetro CPT/CPTU	Medidor de fuerzas	Fuerza	GT58 Ensayo de penetración con el Cono (CPT)	UNE-EN ISO 22476-12:2010	Trimestral
VS	Máquina de ensayos a compresión	Velocidad controlada, capacidad mínima 50 kN (5T), precisión 50 N	Fuerza	VS07 Índice CBR en el laboratorio / VS83 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas, aparato Marshall	UNE 103502:1995 / UNE-EN 12697-34:2013	Anual
VS	Célula de carga mecánica o electrónica	Utilizada como dispositivo para medición de las cargas y dispositivo para la medición de asientos, precisión 0,01 mm, 3 puntos	Fuerza / Dimensional	VS37 Ensayo de placa de carga	NLT-357:1998	Bienal
VS, OL-A	Equipo para medir densidad y humedad in situ	Densímetro nuclear	Densidad / Humedad	VS72 Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos	ASTM D-6938-17a	Calibración anual del equipo por el CSN. / Verificación de la Hermeticidad del equipo, anual / Estado de la varilla y soldadura a la fuente radiactiva de ésta, hasta 5 años. / Inspección del CSN, anual.
PS	Manómetro 1	(Rango de 0,00 a 1,50-2,50 Mpa) (0 a 15 - 25 bar, resolución mínima 0,1 bar) Nota: 0,01 Mpa = 0,1 bar	Presión	PS06 Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua de edificios	DB HS 4 apartado 5.2 (CTE) / UNE 100151:1998 (CTE) / UNE-CEN/TR 12108:2015 IN (CTE) / DRC 07/09 (Valencia)	Bienal
EH	Manómetro 2		Presión	EH007 Profundidad penetración de agua bajo presión / EH010 Determinación de aire ocluido	UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 (CE) / Artículo 57.5.7 del CE / UNE-EN 12350-7:2010 (CE) / Artículo 57.5.7 del CE	Trienal
PS	Calibrador acústico	-	Acústica	PS08 Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales / PS09 Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas / PS10 Medida de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos / PS11 Tiempo de reverberación / PS12 Medida del nivel de inmisión en recintos colindantes a recintos de instalaciones / PS13 Medida de parámetros acústicos en Salas de Espectáculos	UNE EN ISO 16283-1:2015 (CTE) / UNE EN ISO 1:2015/A1:2018(CTE) / UNE EN ISO 16283-3:2016 (CTE) / UNE EN ISO 16283-2:2019 (CTE) / UNE EN ISO 3382-2:2008 Y ERR (CTE) / RD1367/2007 / UNE EN ISO 3382-1:2010	Anual
PS	Sonómetro integrador	-	Acústica	PS08 Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales / PS09 Medida de aislamiento acústico al ruido aéreo de fachadas / PS10 Medida de aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos / PS11 Tiempo de reverberación / PS12 Medida del nivel de inmisión en recintos colindantes a recintos de instalaciones / PS13 Medida de parámetros acústicos en Salas de Espectáculos	UNE EN ISO 16283-1:2015 (CTE) / UNE EN ISO 1:2015/A1:2018(CTE) / UNE EN ISO 16283-3:2016 (CTE) / UNE EN ISO 16283-2:2019 (CTE) / UNE EN ISO 3382-2:2008 Y ERR (CTE) / RD1367/2007 / UNE EN ISO 3382-1:2010	Anual
PS	Máquina de impactos (verificación)	-	Acústica	PS10 Medida del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos	UNE EN ISO 16283-2:2019 (CTE)	Trienal (verificación anual de la velocidad y dirección de caída de los martillos, su diámetro y curvatura y el tiempo entre impactos UNE-EN ISO 16283-2:2019) – años intermedios verificación interna
PS	Fuente omnidireccional	-	Acústica	PS08 Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos. / PS09 Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. / PS11 Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios	UNE EN ISO 16283-1:2015 (CTE) / UNE EN ISO 16283-1:2015/A1:2018(CTE) / UNE EN ISO 16283-3:2016 (CTE) / UNE EN ISO 3382-2:2008 (CTE) / UNE EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2	Bienal (verificación con un procedimiento recogido en la norma UNE-EN ISO 16283-1:2015 en su Anexo A.2
EH	Máquina de ensayos a compresión	(Clase 1: Precisión >1% / entre 10 y 90 % de escala – / Clase 2: precisión > 2%)	Fuerza	EH004 Resistencia a compresión	UNE-EN 12390-3:2009 (CE) / UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 (CE) / Apartado 57.3.2 del CE	Anual s/condiciones UNE-EN 12390-4:2020
EH, EA	Máquina de ensayos a tracción	Clase 1	Fuerza	EH: / EH075 Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, / la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el / alargamiento total bajo carga máxima / EA: / EA008 Ensayos de tracción determinando resistencia, / límite elástico y alargamiento a la rotura / - Tracción transversal de uniones soldadas / - Tracción longitudinal de probetas de soldadura	EH: / UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE) / EA: / UNE-EN ISO 6892-1:2017** (CE) / UNE-EN 895:1996 / UNE-EN 876:1996	Anual
EH	Extensómetro	Transductor desplazamiento lineal. Clase 1	Dimensional	EH: / EH075 Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, / la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el / alargamiento total bajo carga máxima / EA: / EA008 Ensayos de tracción determinando resistencia, / límite elástico y alargamiento a la rotura	EH: / UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE) / EA: / UNE-EN ISO 6892-1:2017** (CE)	Anual
EH	Equipo de medición de Tª y H de la cámara húmeda	-	Temperatura	EH002 Fabricación y conservación de probetas	UNE-EN 12390-2:2009 (CE) / UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 (CE)	Bienal
EH, EA	Calibre / pie de rey	EH: Para verificación de moldes de hormigón y otras determinación dimensionales / EA: Precisión 0,1 mm	Dimensional	EH: / EH002 Fabricación y conservación de probetas / EA: / EA008 Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura / EA013 a 025 Medidas geométricas y tolerancias dimensionales	EH: / UNE-EN 12390-2:2009 (CE) / UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 (CE) / (UNE-EN 12390-1:2022 medidas) / EA: / UNE-EN ISO 6892-1:2017** (CE) / ETC	Bienal
EA	Goniómetro		Dimensional	EA026 y 027, Productos de acero, perfiles huecos para estructuras de edificación, en caliente, y en frio	UNE-EN 10210-2:2007* (CE) / UNE-EN 10219-2:2007* (CE) / - Suministro UNE-EN 10219-1:2007 y ERR:2010	Anual
EA	Durómetro	Fuerza entre 9,807 N y 29,42 kN (ISO 6506-2)	Dureza	EA: / EA012 Materiales metálicos: Ensayo de dureza Vickers	EA: / UNE-EN ISO 6507-1:2018 (CE)	Anual
EA	Péndulo	Verificación directa: / Características físicas y geométricas de diferentes partes de la máquina	Fuerza	EA: / EA009 Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy	EA: / UNE-EN ISO 148-1:2017 (CE)	Anual
EFA	Péndulo resbaladicidad	Verificación de la máquina así como de las zapatas de abrasión	Fuerza	EFA: / EF100 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV). / EF100 Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. / EF108 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV). / EF108 Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. / Otros materiales.	UNE 41901:2017 EX (CTE) / UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012 / UNE 41901:2017 EX (CTE) / UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 / UNE 41901:2017 EX (CTE)	Trienal
	Rellenar con los que la norma requiera calibración

## Edif-GT
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
A.- ENSAYOS DE GEOTECNIA (GT)
A.1.- IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	GT01		a		Identificación y clasificación de suelos. Identificación y descripción de suelos	UNE-EN ISO 14688-1:2019					ISO 14688-2		Cuarteadores			NO	SI	NO		GT01 OLD027
	GT01					ISO 14689-1		Bastidor de muestreo
	GT01					Caja de muestreo
	GT01					Tubo de muestreo
	GT01					Lona impermeable
	GT01					Material auxiliar
	GT02		b		Identificación y clasificación de suelos. Principios de clasificación	UNE-EN ISO 14688-2:2019					ISO 14688-1		Cuarteadores			NO	SI	NO		GT02 OLD028
	GT02					ISO 14689		Bastidor de muestreo
	GT02					ISO 17892-1		Caja de muestreo
	GT02					ISO 17892-2		Tubo de muestreo
	GT02					ISO 17892-3		Lona impermeable
	GT02					ISO 17892-4		Material auxiliar
	GT02					ISO 17892-5
	GT02					ISO 17892-6
	GT02					ISO 17892-7
	GT02					ISO 17892-8
	GT02					ISO 17892-9
	GT02					ISO 17892-10
	GT02					ISO 17892-11
	GT02					ISO 17892-12
	GT03		c		Preparación de muestras para los ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	GT03 VS71 OLA002 OLD029
	GT03					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT03					3	Secadores con t regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	GT03					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	GT03					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	GT03					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	GT03					3	Mortero con mazo de goma
	GT03					3	Recinto almacenamiento muestras
	GT03					3	Lona impermeable y barras de acero
	GT03					3	Material auxiliar
	GT04		d		Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE 103101:1995 (CTE)					UNE 7050-2	3	Tamices de 100; 80; 63; 50; 40; 25; 20; 12,5; 10; 6,3; 5; 2; 1,25; 0,4; 0,160; 0,080 mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica	GT04 VS01 OLA003 OLD030
	GT04					UNE 103100	3	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	GT04					UNE 103102	3	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		C
	GT04					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	GT04					3	Secadores con t regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	GT04					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT04					3	Mortero con mazo
	GT04					3	Vaso de precipitados de 600 ml
	GT04					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	GT04					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT04					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	GT04					3	Cuarteadores
	GT04					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	GT04					3	Recinto almacenamiento muestras
	GT04					3	Lona impermeable y barras de acero
	GT05		e		Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103:1994 (CTE) (PG3)					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excéntrico.	GT05 VS03 OLA008 OLD031
	GT05					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo
	GT05					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible
	GT05					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	GT05					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	GT05					3	Tamiz de 400 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	GT05					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	GT05					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT05					3	Mortero con mazo
	GT05					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	GT05					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	GT05					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	GT06		f		Determinación del límite plástico de un suelo	UNE 103104:1993 (CTE) (PG3)					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		GT06 VS04 OLA009 OLD032
	GT06					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa
	GT06					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	GT06					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	GT06					3	Tamiz de 0,40 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	GT06					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	GT06					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	GT06					3	Varilla de 3 mm
	GT07		g		Límite de retracción de un suelo	UNE 103108:1996 (CTE)					UNE 7050	3	Cápsula de retracción			NO	NO	NO	Cilíndrica Øint: 44mm y h: 12mm, espesor 2 a 3 mm	GT07 OLD034
	GT07					UNE 103100	3	Recipiente de vidrio Ø int 57mm y h 32mm
	GT07					UNE 103103	3	Lámina plana					De vidrio o plástico transparente con 3 puntas acero inoxidable
	GT07					UNE 103300	3	Aparato especial (figura 3)
	GT07					3	2 Cápsulas de porcelana de base plana
	GT07					3	Espátula de acero inoxidable 150 mm x 20 mm
	GT07					3	Regla de acero inoxidable rígida
	GT07					3	Balanza, precisión 0,1 g		C
	GT07					3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT07					3	Depósito con Mercurio					Medidas de precaución durante la manipulación
	GT07					3	Aparatos y utensilios para determinación humedad					Según norma: UNE 103300
	GT07					3	Utensilios preparación de la muestra					Según norma: UNE 103100
	GT07					3	Grasa
	GT07					3	Brocha
	GT07					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT07					3	Guantes de goma					Para manipular el mercurio
	GT08		h		Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE-EN ISO 17892-1:2015/A1:2022					ISO 386	4.1	Estufa de desecación		V	NO	NO	NO		GT08 VS02 OLA007 OLD035
	GT08					ISO 14688-1	4.2	Termómetro o dispositivo termopar		C				Calibración antes primer uso y recalibrar o reemplazar sin exceder de los 5 años.
	GT08					4.3	Balanza, precisión 0,1 g		C
	GT08					4.5	Desecador
	GT68				Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300:1993 (PG3)					UNE 7050	3	Balanza que aprecie: 0,01 g para muestras de masa igual o inferior a 100 g; 0,1 g para muestras cuya masa esté comprendida entre 100 g y 1000 g, 1 g para muestras de masa superior a 1000 g		C	NO	NO	NO
	GT68					3	Recipientes adecuados, hechos de material resistente a la corrosión, que no se desintegren, ni que su masa cambie con repetidos calentamientos y enfriamientos
	GT68					3	Pinzas para manipular los recipientes calientes
	GT09		i		Determinación de la densidad de un suelo. Método balanza hidrostática	UNE 103301:1994 (CTE)					UNE 103-300	4	Estufa de desecación cuya temperatura sea regulable hasta 115° C			NO	NO	NO		GT09 OLD036
	GT09					4	Recipientes adecuados para determinar la humedad y la masa
	GT09					4	Pinzas para manipular los recipientes calientes
	GT09					4	Balanza, que se pueda utilizar también como hidrostática, de 500 g de capacidad y 0,1 g de precisión
	GT09					4	Calibre					Precisión ± 0,1 mm. Solicitar certificado del fabricante
	GT09					4	Parafina de densidad conocida, con dispositivos y útiles para licuarla, así como cuchara y brocha para extenderla
	GT09					4	Termómetro					Pueda medir 25 ºC
	GT10		k		Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo	UNE-EN ISO 17892-3:2018 (CTE)					ISO 17892-1	4.2.1	Balanza con precisión de 0,01 g o el 0,1% de la masa de suelo pesada, el mayos de los dos valores.		C		SI	NO		GT10 OLA012 OLD038
	GT10					ISO 14688-1	4.2.2	Desecador, debe tener tamaño adecuado y contener material desecante seco y autoindicador, como el gel de sílice.
	GT10					4.2.3	Cuarteador
	GT10					4.2.4	Estufa de desecación		C
	GT10					4.2.5	Equipo para la trituración de muestras, se debe usar un mortero y un mazo de punta blanda, para disgregar las muestras de suelo seco a ensayar.
	GT10					4.3.1	Picnómetro de fluido		V				Se debe comprobar el volumen del picnómetro de fluido al menos una vez al año
	GT10					4.3.2	Baño de agua o cabina o recinto con control de temperatura
	GT10					4.3.3	Medida de la temperatura, se debe usar un termómetro con una precisión de 0,1 °C		C
	GT10					4.3.4	Aparato para eliminar el aire atrapado, debería usarse una bomba de vacío o un aspirador de agua capaz de producir un vacío parcial, para eliminar el aire de la muestra durrante el ensayo
	GT10					4.3.5	Líquido de control, es necesario emplear un líquido de densidad conocida o medible para rellenar el picnómetro, el agua destilada, desmineralizada o desionada, es el líquido más adcuado.
	GT10					4.4.1	Picnómetro de gas, con cámaras para la muestra y para la expansión, con válvulas de aislamiento y manómetro		V				Se debe comprobar la precisión del indicador del picnómetro de gas para presiones próximas a la presión de trabajo normal del sistema, al menos cada seis meses.
	GT10
	GT69				Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo	UNE 103302:1994 (PG3)					UNE 7050-2	3	Tamiz 5,0 mm Norma UNE 7050-2			NO	NO	NO
	GT69					3	Cuarteador para muestras de diámetro max. 5Mm
	GT69					3	Cucharilla, mazo de goma y mortero
	GT69					3	Estufa de desecación cuya temperatura sea regulable hasta 115° C		C
	GT69					3	Desecador con tapa que disponga de un válvula de presión
	GT69					3	Tres picnómetros de capacidad entre 50 cm³ y 100 cm³ con cuell capilar y enrase		V
	GT69					3	Balanza de precisión de 0,001 g		C
	GT69					3	Baño termostático con bandeja de altura regulable, que sea capaz de mantener una temperatura constante entre 20 ° C y 25 ° C
	GT69					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	GT69					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	GT69					3	Agua destgilada
	GT69					3	Paño de papel y filtro, de material que no deje pelo, para secar los picnómetros
	GT69					3	Embudo de plástico cuyo cuello quepa en la boca del picnómetro y con longotud suficiente para asegurar que el suelo caiga directamente en el líquido

A.2.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS
	GT11		a		Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE 103400:1993 (CTE)					UNE 7474/2	3	Prensa velocidad controlada		C	SI	SI	SI	Clase 1. Con medidor de deformaciones en décimas de mm	GT11 OLD042
	GT11					3	Extractor motorizado para muestras de 33 a 150mm					V: 120 a 1200 mm/min
	GT11					3	Sierra talladora con disco de diamante
	GT11					3	Moldes y mazas
	GT11					3	Cronómetro, si el control de velocidad es manual
	GT11					3	Calibre, precisión 0,1 mm					Solicitar certificado del fabricante.
	GT11					3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	GT11					3	Balanza 3000 g, precisión 0,1 g		C
	GT11					3	Estufa regulable hasta 115 ºC
	GT11					3	Pesasustancias con tapa para determinar la humedad
	GT11					3	Cámara húmeda		V/M				Superficie mínima: 6 m2, Altura: 2'20 m., Temp.: 20 ± 3ºC, H.R.: 95 ± 5%
	GT12		b		Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo	UNE 103401:1998 (CTE)					UNE 103300	4.1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical	GT12 OLA045 OLD043
	GT12					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT12					4.3	Talladores
	GT12					4.4	Material para realizar la compactación
	GT12					4.5	Material para determinar la humedad
	GT12					4.7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	GT12					4.8	Bandejas
	GT12					4.8	Grasa de silicona
	GT12					4.8	Cronómetro, precisión 1 s
	GT12					4.8	Calibre, precisión 0,1 mm		V
	GT13		c		Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro	UNE 103405:1994 (CTE)					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT13 OLA040 OLD044
	GT13					UNE 103302	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT13					UNE 103400	4.2	Disco metálico
	GT13					4.2	Elemento para determinar la humedad
	GT13					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT13					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT13					4.2	Extractor de muestras motorizado
	GT13					4.2	Elementos necesarios para compactar
	GT14		d		Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe	UNE 103600:1996 (CTE)					UNE 7050-2	3.1	Equipo ensayo Lambe		V	NO	SI	NO
	GT14					UNE 103500	3.2	Maza de compactación
	GT14					3.2	Enrasador metálico
	GT14					3.2	Cuchara
	GT14					3.2	Brocha
	GT14					3.2	Tamiz de 2 mm
	GT14					3.2	Mazo de goma
	GT14					3.2	Secadores					Circulación aire frio-caliente, regulable 60 ºC
	GT15		e		Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro	UNE 103601:1996 (CTE)					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT15 OLA041 OLD045
	GT15					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT15					4.2	Disco metálico
	GT15					4.2	Elemento para determinar la humedad
	GT15					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT15					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT15					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	GT15					4.2	Elementos necesarios para compactar
	GT16		f		Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	UNE 103602:1996 (CTE)					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT16 OLA042 OLD046
	GT16					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT16					4.2	Disco metálico
	GT16					4.2	Elemento para determinar la humedad
	GT16					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	GT16					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	GT16					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	GT16					4.2	Elementos necesarios para compactar
	GT17		g		Ensayo de colapso en suelos	UNE 103406:2006 (CTE)					UNE 103300	4.1	Equipo Edométrico		C	NO	NO	NO		GT17 OLA039 OLD047
	GT17					UNE 103405	4.1.1	Célula edométrica
	GT17					4.1.2	Medidor de deformaciones, puede ser de tipo mecánico o transductor
	GT17					4.1.3	Bancada
	GT17					4.2	Material auxiliar
	GT70				Ensayo de colapso en suelos	NLT 254:1999 (PG3)					UNE 103300-93	4.1	Equipo Edométrico		C	NO	NO	NO
	GT70					UNE 103405-94	4.1.1	Célula edométrica
	GT70					UNE 103302-94	4.1.2	Medidor de deformaciones, puede ser de tipo mecánico o transductor
	GT70					UNE 103405-94	4.1.3	Bancada
	GT70					4.2	Material auxiliar

A.3.- AGRESIVIDAD DE LOS SUELOS
	GT18		a		Determinación del contenido de carbonatos en los suelos	UNE 103200:1993 (CTE)					UNE 7050	3	Calcímetro Bernard			NO	NO	NO		GT18 OLD052
	GT18					UNE 103100	3	Material de vidrio					Pipeta, matraz Erlenmeyer 200cc, tubo de vidrio normalizado
	GT18					3	Mortero con pistilo
	GT18					3	Rodel de corcho
	GT18					3	Balanza, precisión 0,001 g		C
	GT18					3	Estufa 110 ºC		V
	GT18					3	Papel satinado negro 30mm x 60mm en ángulo
	GT18					3	Pipeta o cuentagotas
	GT18					3	Pincel fino
	GT18					3	Disolución de cloruro de sodio
	GT18					3	Carbonato cálcico muy puro
	GT18					3	Ácido clorhídrico diluido (2 agua y 1 HCl concentrado)
	GT18					3	Tamiz 250 micras
	GT19		b		Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103202:2019					UNE 7050	3	Balanza analítica con capacidad suficiente y precisión de al menos 0,001 g		C	NO	NO	NO		GT19 OLD053
	GT19					UNE 103100	3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta (60 ± 3) ° C
	GT19					3	Aparato para agitación de frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	GT19					3	Frasco para agitación de unos 1000 ml o 500 ml de capacidad mínima, con cierre hermético mediante tapón de goma y forma adecuada para acoplarse al aparato agitador
	GT19					3	Tamices 5 mm y 0,40 mm, de la serie Normas UNE 7050
	GT19					3	Mortero
	GT19					3	Matraces aforados de 500ml y 250 ml
	GT19					3	Dos vasos de 600 ml, con varilla de vidrio de reloj que pueda taparlos
	GT19					3	Pipeta de 10 ml o 50ml
	GT19					3	Un tubo de ensayo
	GT19					3	Un embudo de vidrio
	GT19					3	Desecador
	GT19					3	Ácido clorhídrico 3N
	GT19					3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	GT19					3	Papel de filtro de al menos 80 g/m² de gramaje y 2-4 µm de porosidad
	GT19					3	Medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra
	GT19					3	material auxiliar de laboratorio, pH-metro o papel indicador de pH, agua destilada, frasco lavador, embudo de vidrio
	GT20		c		Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico	UNE 103204:2019					UNE 7050-2	3	Balanza analítica de capacidad suficiente y 0,001 g de precisión		C	NO	NO	NO		GT20 VS08 OLA014 OLD054
	GT20					UNE 103100	3	Estufa de desecación con temperatura regulable hasta (110 ± 5) °C
	GT20					3	Termómetro graduado entre 0 °C y 100 °C, con precisión de 0,5 °C
	GT20					3	Mortero y maza para pulverizar el suelo
	GT20					3	Mazo de goma
	GT20					3	Tamices de 5 mm y 0,160 mm
	GT20					3	Placa de calefacción
	GT20					3	Vidrios de reloj o pesasustancias
	GT20					3	Pinzas de madera para coger matraces
	GT20					3	Lana de vidrio o crisol de placa filtrante
	GT20					3	Embudo de vidrio con boca de 20 cm de diámetro
	GT20					3	Un desecador
	GT20					3	Matraces Erlenmeyer de 500 ml y 2000 ml
	GT20					3	Matraz aforado de 1 l
	GT20					3	Vasos de precipitados de 150 ml
	GT20					3	Probeta graduada de 100 ml y 250 ml
	GT20					3	Frascos con tapón, uno transparente y oto opaco de 2 l a 3 l
	GT20					3	Buretas de 50 ml, con llave y soporte
	GT20					3	Cronómetro
	GT20					3	Reactivos: Ácido sulfúrico concentrado PA; Ácido nítrico concentrado PA; Ácido oxálico dihidrato PA; Oxalato de sodio PA; Permanganato potásico PA
	GT21		e		Grado de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg)	UNE-EN 16502:2015 (CE)					EN 206	5.1	Material de vidrio de laboratorio analítico			NO	SI	NO		GT21 EH023 OLA043 OLD056
	GT21					EN ISO 305	5.2	Tamiz, de 2 mm
	GT21					EN ISO 1042	5.3	Estufa ventilada
	GT21					ISO 3110-1	5.4	Cuarteador de muestra
	GT21					ISO 11074	5.5	Balanza o granatorio		C				Regulable a 105 ± 5 ºC
	GT21					5.6	Desecador
	GT21					5.7	Agitador
	GT21					5.8	Material de vidrio volumétrico					Verificar antes de usar
	GT21					5.9	Papel de filtro
	GT21					6.1	Disolución de acetato de sodio 1N
	GT21					6.2	Disolución de hidróxido de sodio 0,1N
	GT21					6.3	Indicador de fenolftaleina
	GT22		f		Determinación del contenido de Ión sulfato (mg. SO4 2- /Kg de suelo seco)	UNE 83963:2008 (EHE-08) / UNE 83963:2008 Erratum:2011					-	4.1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT22 EH024 OLA044 OLD057
	GT22					4.2	Ácido clorhídrico 0,05 N
	GT22					4.3	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	GT22					4.4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	GT22					4.5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	GT22					4.6	Disolución de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	GT22					4.7	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	GT22					4.8	Etanol absoluto
	GT22					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	GT22					5.2	Tamices de 2 y 0,40 mm
	GT22					5.3	Mortero con pistilo
	GT22					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío
	GT22					5.5	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4
	GT22					5.6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	GT22					5.7	Papeles de filtro de textura media
	GT22					5.8	Papeles de filtro de textura fina
	GT22					5.9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	GT22					5.10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	GT22					5.11	Horno eléctrico con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	GT22					5.12	Material corriente de laboratorio analítico

A.4.- SUELOS
	GT23		a		Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial	UNE 103402:1998 / (CTE-Suelos consolidados) / UNE-EN ISO 17892-9:2019 / (Suelos sin consolidar)					UNE 103300 UNE 103400 UNE 103405	4.1	Célula Triaxial		V	NO	SI	SI	La sala donde se realice el ensayo no debe sufrir fluctuaciones de temperatura superiores a ± 2 °C y los equipos deben estar protegidos de la luz solar directa, de fuentes de calor, de corrientes de aire y de vibraciones	GT23 OLA046 OLD051
	GT23					4.2	Membrana
	GT23					4.3	Placas porosas
	GT23					4.4	Bandas de papel de filtro
	GT23					4.5	Sistemas para aplicación de la presiones
	GT23					4.6	Prensa
	GT23					4.7	Dispositivos de medida
	GT23					4.7.1	Fuerza
	GT23					4.7.2	Presiones		V
	GT23					4.7.3	Deformación		V
	GT23					4.7.4	Cambio de volumen		V
	GT23					4.8	Aparatos y material vario
	GT23					UNE-EN ISO 17892-9:2019 Suelos sin consolidar					ISO 14688-1	5.2	Célula Triaxial		V		SI	NO	Todos los equipos de medición utilizados deben calibrarse periódicamente. Su funcionamiento debe comprobarse cuando sea necesario, y debe utilizarse en ambientes controlados.
	GT23					ISO 17892-1	5.3	Membrana de confinamiento
	GT23					ISO 17892-2	5.4	Piedras porosas
	GT23					ISO 17892-3	5.5	Papel de filtro
	GT23					5.6	Sistemas de presion
	GT23					5.7	Bastidor de carga
	GT23					5.8	Dispositivos de medición
	GT23					5.10	Equipo auxiliar
	GT71				Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial	UNE-EN ISO 17892-9:2019 / (suelos consolidados y saturados)					ISO 14688-1	5.1	Generalidades					Todos los equipos de medición utilizados deben calibrarse periódicamente. Su funcionamiento debe comprobarse cuando sea necesario, y debe utilizarse en ambientes controlados.
	GT71					ISO 17892-1	5.2	Célula Triaxial		V		SI	NO
	GT71					ISO 17892-2	5.3	Membrana de confinamiento
	GT71					ISO 17892-3	5.4	Piedras porosas
	GT71					5.5	Papel de filtro
	GT71					5.6	Sistemas de presión
	GT71					5.7	Bastidor de carga
	GT71					5.8	Dispositivos de medición
					5.10	Equipo auxiliar
	GT24		b		Granulometría de suelos por sedimentación	UNE 103102:1995 (CTE)					UNE 7050-2	3	Densímetros		V	NO	NO	Realizar ensayo entre 15 y 25ºC		GT24 OLD037
	GT24					UNE 103101	3	Probetas graduadas					Vidrio sin boquilla, L>380mm C:1000ml, graduada cada 100ml
	GT24					UNE 103300	3	Termómetro					0 a 50 ºC precisión 0,5 ºC
	GT24					UNE 103302	3	Agitador mecánico					v > 10.000 rpm
	GT24					3	Tamiz de 0,080 mm					Norma UNE 7050-2
	GT24					3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT24					3	Opcional: Centrifugadora o equipo filtrado por vacío
	GT24					3	Estufa de desecación					Regulable hasta 115 ºC
	GT24					3	Cronómetro					Precisión: 1 s
	GT24					3	Desecador					Gel de sílice o cloruro cálcico y placa separadora
	GT24					3	Dispositivo para control de temperatura
	GT24					3	Vasos de precipitados y Erlenmeyer
	GT24					3	Frasco lavador
	GT24					3	Hexametafosfato sódico en solución de 40 g/l
	GT24					3	Agua oxigenada 20 volúmenes
	GT24					3	Ácido clorhídrico (0,2 N)
	GT24					3	Material general de laboratorio
	GT25		c		Ensayo de compactación, Próctor normal	UNE 103500:1994(CTE)					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm Ø int. y h = 122,4 ± 0,1 mm, H collar: 60 mm. Verificar estanqueidad	GT25 VS05 OLA006 OLD048
	GT25					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT25					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	GT25					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	GT25					5	Recipiente determinación humedad
	GT25					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	GT25					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	GT25					5	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	GT25					5	Enrasador metálico
	GT25					5	Cuarteadores
	GT25					5	Mazo de goma
	GT25					5	Probeta graduada
	GT26		d		Ensayo de compactación, Próctor modificado	UNE 103501:1994 (CTE)					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Ø int. y h: 127 ± 0,1 mm; H collar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT26 VS06 OLA005 OLB047 OLD049
	GT26					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT26					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	GT26					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	GT26					5	Recipiente determinación humedad
	GT26					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	GT26					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	GT26					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	GT26					5	Enrasador metálico
	GT26					5	Cuarteadores
	GT26					5	Mazo de goma
	GT26					5	Probeta graduada
	GT26					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	GT27		e		Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT27 VS07 OLA004 OLB048 OLD050
	GT27					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	GT27					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar)					Ø int=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm y collar supletorio H=60mm
	GT27					UNE 103400	3	3 Discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	GT27					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT27					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	GT27					3	3 Placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	GT27					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	GT27					3	3 Sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Ø ext=149 mm Ø orificio central= 54 mm
	GT27					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	GT27					3	Tanque de agua
	GT27					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	GT27					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	GT27					3	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	GT27					3	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	GT27					3	Material auxiliar
	GT27					Cuarteadores
	GT27					3	Cápsulas
	GT27					3	Probeta graduada
	GT27					3	Enrasador metálico
	GT27					3	Mazo de goma
	GT27					3	Papel de filtro
	GT27					4.2	Parafina					Para muestras inalteradas

A.5.- RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS
	GT28		a		Identificación y clasificación de rocas. Parte 1: Identificación y descripción	UNE-EN ISO 14689:2019					ISO 14688-1		Cuarteadores			NO	NO	NO		GT28 OLD062
	GT28					ISO 14688-2		Bastidor de muestreo
	GT28					Caja de muestreo
	GT28					Tubo de muestreo
	GT28					Lona impermeable
	GT28					Material auxiliar
	GT29		b		Resistencia a la compresión uniaxial	UNE 22950-1:1990					UNE 7281	6.1.1	Prensa para rotura		C	NO	NO	NO	V=0,5 a 1,0 MPa/s	GT29 OLD063
	GT29					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto					2 placas de acero, forma de disco
	GT29					6.1.3	Asiento esférico
	GT29					6.2.2	Tratamiento y acabado probetas					Perforación, corte torneado y pulido
	GT30		c		Resistencia a la tracción. Determinación indirecta (Ensayo Brasileño)	UNE 22950-2:1990 / UNE 22950-2:2003 Erratum					UNE 7333	4.2.1	Mandíbulas de acero			NO	NO	NO	Según norma figura 1	GT30 OLD064
	GT30					4.2.2	Máquina de resistencia a compresión		C				V=200N/s
	GT30					4.2.3	Asiento esférico
	GT31		d		Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson	UNE 22950-3:1990					UNE 7281	6.1.1	Dispositivo de carga según UNE 7281		C	NO	SI	Mantener condiciones de humedad	V= 0,5 a 1,0 MPa/s	GT31 OLD065
	GT31					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto
	GT31					6.1.3	Asiento esférico					Lubricar con aceite mineral
	GT31					6.1.4	Dispositivo de medida de deformación
	GT32		e		Determinación de la resistencia a la compresión triaxial	UNE 22950-4:1992					UNE 7281	6.1.2	Aparato para aplicación y control de carga axial (Prensa)		C	NO	NO	Mantener condiciones de humedad in situ	Rigidez superior a 0,1 MN/mm, prensa servocontrolada	GT32 OLD069
	GT32					UNE 22950-3	6.1.3	Cámara triaxial
	GT32					6.1.3	2 Placas de acero					Dureza mín. Rockwell C: 58, Ø: 1 a 1,2 del de la probeta. Espesor mín: Ø/3. Colocadas en los extremos de la probeta
	GT32					6.1.4	Bomba hidráulica para aplicar la presión de confinamiento
	GT32					6.1.5	Equipo de medición y registro de cargas, presiones y desplazamientos		V				Manómetros
	GT33		f		Resistencia a carga puntual	UNE 22950-5:1996					-	3.1. a,b,c	Sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones)		V	NO	NO	NO	Ajustable para ensayar orcas entre 15 ± 100 mm. Capacidad media=50kN. Punzones cónicos con punta truncada por una esfera	GT33 GT66 OLD066
	GT33					3.1.d	Sistema de medida de carga		C				Célula, manómetro hidráulico o transductor conectado al cilindro
	GT33					3.1.e	Sistema de medida de distancia entre extremos de punzones		V				Lectura directa o transductor de desplazamiento, precisión ± 2%
	GT34		g		Determinación de la resistencia de la roca por el método de la dureza al rebote Schmidt	ASTM D5873-00					-	5.1	Pistón o martillo		C	NO	NO	NO	Realizar en cada uso	GT34 old070
	GT34					5.2	Placa de acero de 20 kg
	GT34					5.3	Yunque de calibración
	GT34					5.4	Piedra abrasiva de carburo de silicio
	GT35		h		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6.1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT35 EF055 OLB177 OLD067
	GT35					ISO 3507	6.2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	GT35					6.3	Balanza		C				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	GT35					6.4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	GT35					6.5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	GT35					6.6	Volumenómetro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	GT35					6.7	Tamiz de 0,063 mm de malla
	GT35					6.8	Desecador
	GT35					7.2	Sierra
	GT36		i		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica	UNE-EN 13755:2008					Ninguna	5.1	Tanque de agua			NO	SI	NO		GT36 ef058 OLB176 OLD068
	GT36					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	GT36					5.3	Balanza, precisión 0,01 g		C

A.6.- DURABILIDAD
	GT37		a		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua	UNE 146510:2018 (CTE)					UNE 7050-2	4.1	Tamices			NO	SI	NO		GT37 VS30 OLA052 OLB059 OLD071
	GT37					UNE EN 933-2	4.2	Recipientes
	GT37					4.3	Regulación de la temperatura
	GT37					4.4	Balanzas		C
	GT37					4.5	Estufa
	GT37					4.6	Equipo de lavado
	GT37					4.7	Máquina de tamizar (opcional)
	GT 72				Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua	NLT 255:1999 (CTE)(PG3)					2.1	Tamices			NO	SI	NO
	GT72					2.2	Recipientes
	GT72					2.3	Regulación de temperatura
	GT72					2.4	Balanzas		C
	GT72					2.5	Estufa
	GT38		b		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad	UNE 146510:2018 (CTE)					UNE 7050-2	4.1	Tamices con mallas de abertura cuadrada de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE 7050-2.			NO	NO	NO		GT38 OLB060 OLD072
	GT38					4.3	Regulación de temperatura
	GT38					4.4	Balanzas, con precisión del 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo		C
	GT38					4.5	Estufas
	GT38					4.6	Equipo de lavado
	GT38					4.7	Máquina de tamizar (opcional)
	GT39		c		Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas	NLT 251:1991					-	2.1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2 mm, longitud 100 mm y Ø 140 mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC	GT39 OLB073 OLD073
	GT39					2.2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje
	GT39					2.3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	GT39					2.4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	GT39					2.5	Balanza		C				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g

A.7.- AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN
	GT40		a		Determinación del pH. Método potenciométrico	UNE 83952:2008 (CE)					UNE 83951	4.2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT40 EH059 OLB032 OLD075
	GT40					4.2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante
	GT40					4.3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha
	GT40					4.4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha
	GT40					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	GT40					5.1	pH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tº de medida
	GT40					5.2	Agitador magnético, con barrita recubierta de teflón
	GT40					5.3	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	GT40					5.4	Balanza, precisión 0,01 g		C
	GT40					5.5	Estufa de desecación regulable al menos entre 110º y 130 ºC		V
	GT40					5.6	Termómetro, precisión 1 ºC
	GT40					5.7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	GT41		b		Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo	UNE-EN 13577:2008 (CE)					No aplica	5.1.1	Balanza 100 g, precisión 0,0001 g		C	NO	SI	NO		GT41 EH070 OLB033 OLD076
	GT41					5.1.2	pH-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)
	GT41					5.1.3	Agitador magnético con control termostático
	GT41					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	GT41					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	GT41					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	GT41					5.1.7	Botella de muestra 1l
	GT41					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	GT41					5.1.9	Vaso de precipitados de 250 ml
	GT41					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	GT41					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	GT41					5.2.2	Ácido clorhídrico 0,100 M					Tomar precauciones, guantes, etc
	GT42		c		Determinación del ión amonio	UNE 83954:2008 (CE)					-	4.1	Disolución reserva de amonio			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT42 EH065 OLB034 OLD077
	GT42					4.2	Disolución patrón de amonio
	GT42					4.3	Disolución de ajuste de amonio
	GT42					4.4	Disoluciones de calibración
	GT42					4.5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)
	GT42					4.6	Disolución de salicilato-nitroprusiato
	GT42					4.7	Disolución de hipoclorito de sodio
	GT42					4.8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	GT42					5.1	Material corriente de laboratorio de análisis químicos
	GT42					5.2	Espectrofotómetro de U.V., filtro 660 nm		C
	GT42					5.3	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	GT42					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad
	GT42					5.5	Papel de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	GT42					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro, alúmina activada o p…
	GT42					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC
	GT42					7.1	Tubos Nessler de 50ml
	GT43		d		Determinación del contenido en ión magnesio	UNE 83955:2008 (CE)					-	3.1	Disolución de EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT43 EH066 OLB035 OLD078
	GT43					3.2	Disolución reguladora de pH 10
	GT43					3.3	Indicador negro eriocromo T (NET)
	GT43					3.4	Indicador sódico, 0,4 g de ácido calconcarboxílico y 0,1 g de cloruro de sodio
	GT43					3.5	Disolución de hidróxido de sodio 1 N
	GT43					3.6	Agua exenta de metales
	GT43					3.7	Ácido nítrico concentrado
	GT43					3.8	Ácido nítrico diluido 1+1
	GT43					3.9	Disoluciones patrón de magnesio
	GT43					4.1	Bureta, graduada con una resolución de escala de 0,1 ml
	GT43					4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	GT43					4.3	Papeles de filtro Ø poro 2 µm
	GT43					4.4	Espectrofotómetro de absorción atómica y equipo asociado			SI			Cada modelo de espectrómetro requiere un procedimiento.
	GT43					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	GT44		e		Determinación del ión sulfato	UNE 83956:2008 (CE)					-	4.1	Agua destilada			NO	NO	NO	Bibliografía: 83951	GT44 EH061 OLB036 OLD079
	GT44					4.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	GT44					4.3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	GT44					4.4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	GT44					4.5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	GT44					4.6	Disolución de nitrato de plata aprox. 0,1 M
	GT44					4.7	Etanol absoluto o desmineralizado
	GT44					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	GT44					5.2	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad					Con dispositivo de seguridad
	GT44					5.3	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	GT44					5.4	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	GT44					5.5	Papeles de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	GT44					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otros					O con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	GT44					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	GT44					5.8	Horno eléctrico con ventilación natural regulable a 950 ± 25ºC		V
	GT44					5.9	Material corriente de laboratorio analítico
	GT45		f		Determinación del residuo seco	UNE 83957:2008 (CE)					-	4.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT45 EH060 OLB037 OLD080
	GT45					4.2	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	GT45					4.3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	GT45					4.4	Estufa de tiro forzado capaz de mantener 110 ± 5 ºC

A.8.- TOMA DE MUESTRAS
	GT46		a		Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos. Cubo mínimo de 200 mm y cilindro mínimo de diámetro 150 mm	UNE 7371:1975					-	2.1	Herramientas para tallar la muestra			NO	NO	NO		GT46 OLD001
	GT46					2.2	Parafina, vendas de malla abierta y brocha
	GT46					2.3	Recipiente y hornillo
	GT46					2.4	Caja para embalaje					Para muestras cúbicas de 30 ó 30 cm de lado,
	GT46					2.4	Cilindro tomamuestras de filo cortante					Ø=13cm y H=13cm
	GT47		b		Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared delgada tipo Shelby. Diámetro de muestra mínimo 70 mm.	XP P94-202 / ASTM-D1587/D1587-15					6.3 ASTM	Tubo tomamuestras de pared delgada					GT47 OLD002
	GT47					3.2 XP
	GT48		c		Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche interior. Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202					-	3.2.3.d;3.2.4.c	Tubo tomamuestras de pared gruesa			NO	SI	SI (4.4)	Puede ser con o sin estuche interior	GT48 OLD003
	GT49		d		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras simple (batería simple). Diámetro de muestra mínimo 86 mm.	XP P94-202 / ASTM-D2113-14					3.2.4. a,b	Tubo simple de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT49 OLD004
	GT49
	GT50		e		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras doble (batería doble). Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202 / ASTM-D2113-14					3.2.4. c	Tubo doble de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT50 OLD005
	GT50
	GT51		f		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple).	XP P94-202					-	3.2.4.d	Tubo tomamuestras triple			NO	SI	SI (4.4)		GT51 OLD006
	GT52		g		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple), con extensión de pared delgada	XP P94-202					-	3.2.4.e	Tubo tomamuestras con estuche de sacado			NO	SI	SI (4.4)		GT52 OLD007
	GT53		h		Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo	XP P94-202					-	3.2.3.c	Tubo tomamuestras de pistón fijo			NO	SI	SI (4.4)	Cabeza del tubo con válvulas	GT53 OLD008

A.9.- TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN
	GT54		a		Determinación de velocidad de transmisión de ondas: Ensayos "Cross-Hole" y "Down-Hole”	ASTM D 4428/D4428M-14 (CTE)					-	3.1.1	Fuente de energía			NO	SI	NO		GT54 old23+OLD024?
	GT54					3.1.2	Receptor, 3 transductores ortogonales
	GT54					3.1.3	Sistema de grabación
	GT73				Método de ensayo para pruebas sísmicas "Down-hole"	ASTM D7400/D7400M - 19

	GT55		b		Resistividad eléctrica. Técnica “SEV” sondeo eléctrico vertical	UNE 22613:1986					-	5	Dispositivo tetraelectródico lineal simétrico		C	NO	NO	NO	Tensión < 500V. Calibración cada 6 meses, error inferior al 2%	GT55 OLD025
	GT55					6	Miliamperímetro
	GT55					6	Voltímetro

A.10.- ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN
	GT56		a		Ensayo de molinete (Vane Test)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	8.3.1	Molinete			NO	NO	NO		GT56 OLD016
	GT56					8.3.2	Varillas de prolongación Ø ≥20 mm
	GT56					8.3.3	Equipo para rotación e instrumento de registro		C				Instrumento de registro calibrar cada 6 meses
	GT57		b		Ensayo presiométrico (PMT)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	4.3.1	Presiómetro compuesto de:			NO	NO	NO		GT57 OLD017
	GT57					4.3.1	Control de ensayo		C				Manómetros o transductores de presión. Indicadores de desplazamiento de volumen
	GT57					4.3.1	Procesador de datos
	GT57					4.3.1	Cable de control o manguera
	GT57					4.3.1	Sección de expansión y cavidad		C				Calibración de la rigidez de la membrana antes y después de cada sondeo
	GT57					4.3.1	Base de sonda
	GT57					4.3.1	Sonda
	GT57					4.3.1	Varillas
	GT74				Ensayo presiométrico preperforado por el procedimiento Menard	UNE-EN ISO 22476-4:2022					ISO 14688-1	4.2	Sonda Presiométrica		C	NO	SI	NO
	GT74					ISO 14689	4.3	Tuberías de conexión y líquido inyectado
	GT74					ISO 22475-1	4.4	Unidad de control de la presión y el volumen
	GT74					ISO 22476-15
	GT58		c		Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT):	UNE-EN ISO 22476-12:2010					ISO 8503	4.1	Sensores de carga del penetrómetro cónico		C	NO	SI	NO	Se deben calibrar las células de carga y los traductores de presión, y se deben verificar regularmente los sensores de profundidad y los manómetros, al menos cada 6 meses o 500 sondeos. En general se deberían seguir los requisitos presentados en la Norma ISO 10012	GT58 OLD018?
	GT58					ISO 10012:2003	4.2	Tolerancias
	GT58					4.3	Rugosidad superficial
	GT58					4.4	Penetrómetro cónico: M1 se usa para medir la resistencia a la pentración con cono; M2 se usa para medir la resistencia a la penetración con cono y el rozamiento lateral local; M4 se usa para medir la resistencia a la penetración con cono
	GT58					4.5	Cono
	GT58					4.6	Manguito de fricción
	GT58					4.7	Varillas de empuje
	GT58					4.8	Varillas interiores
	GT58					4.9	Sistema de medición
	GT58					4.10	Máquina de empuje		M
	GT75				Ensayos de penetración con el cono eléctrico y el piezocono CPT(U)	UNE EN ISO 22476-1:2023 / El CPT(U)					ISO/IEC 17025	4.1	Generalidades
	GT75					4.2	Penetrómetro cónico:
	GT75					4.3	Rugosidad superficial y dureza
	GT75					4.4	Cono
	GT75					4.5	Manguito de fricción
	GT75					4.6	Elemento filtrante
	GT75					4.7	Varillas de empuje
	GT75					4.8	Sistema de medición
	GT75					4.9	Máquina de empuje		M
	GT59		d		Prueba de penetración dinámica ligera (DPL)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. m=10 ± 0,1 kg, h=500 ± 10 mm	GT59 OLD011
	GT59					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT59					4.3	Puntaza cónica
	GT59					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	GT59					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	GT59					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	GT59					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	GT59					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	GT59					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	GT59					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT60		e		Prueba de penetración dinámica mediana (DPM)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. m=30 ± 0,3 kg, h=500 ± 10 mm	GT60 OLD012
	GT60					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT60					4.3	Puntaza cónica
	GT60					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	GT60					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	GT60					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	GT60					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	GT60					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	GT60					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	GT60					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT61		f		Prueba de penetración dinámica pesada (DPH)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca		V	NO	SI	NO		GT61 OLD013?
	GT61					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT61					4.3	Puntaza cónica
	GT61					4.4	Barras de hinca
	GT61					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión
	GT61					4.6.	Equipo opcional
	GT61					4.6.1	Contador de golpes
	GT61					4.6.2	Dispositivo para medir la longitud de penetración
	GT61					4.6.3	Sistema de inyección
	GT61					4.6.4	Aparato para la medición de las dimensiones de la puntaza
	GT61					4.6.5	Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT62		g		Prueba de penetración dinámica súper pesada (DPSH)	UNE-EN ISO 22476-2-2008 / UNE-EN ISO 22476-2-2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO		GT62 OLD014?
	GT62					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	GT62					4.3	Puntaza cónica
	GT62					4.4	Barras de hinca
	GT62					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión
	GT62					4.6.	Equipo opcional
	GT62					4.6.1	Contador de golpes
	GT62					4.6.2	Dispositivo para medir la longitud de penetración
	GT62					4.6.3	Sistema de inyección
	GT62					4.6.4	Aparato para la medición de las dimensiones de la puntaza
	GT62					4.6.5	Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	GT63		h		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	UNE-ENV 1997-3:2002 / UNE 103808:2006					-	11.3.1.1	Placa de carga			NO	SI	NO	Preparar el terreno antes de colocarla	GT63 OLD015
	GT63					11.3.1.2	Sistema de aplicación de la carga y de reacción					Mediante gato hidráulico. Presión hasta conseguir un asentamiento = 15% Ø placa
	GT63					11.3.2.1	Sistema de medida de cargas		C				UNE ENV 1997-3:2002: Calibrarse para carga máxima y precisión requerida. Calibrar manómetros y transductores de carga y de desplazamiento cada 6 meses y comprobar antes de cada ensayo. Norma UNE 103808:2006: Calibración cada 2 años.
	GT63					4.5	Dispositivo medida de asientos					UNE 103800:2006: 3 comparadores o transductores, precisión: 0,01 mm
	GT63					4.6	Equipos auxiliares					UNE 103800:2006 Pala, regla metálica, cepillo, llana, espátula, nivel, plomada, metro, arena seca, escayola, aceite, lona, etc.
	GT76				Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	UNE 103808:2006 (PG3)					4.1	Placa de carga			NO	SI	NO
					4.2	Sistema de reacción
					4.3	Dispositivo de carga
					4.4	Dispositivo para medición de cargas		C
					4.5	Dispositivo para medida de los asientos
					4.6	Equipos auxiliares
	GT64		i		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diámetro 600 mm. Método 1	UNE 103807-1:2005					-	4.1.1	Placa de carga			NO	NO	NO	600 ± 1mm	GT64 OLD019
	GT64					4.1.2	Dispositivo de carga dinámica		V				Caída libre de una masa sobre elemento visco elástico solidario a la placa rigidez: 2250 ± 500 N/mm
	GT64					4.2	Dispositivo de medida		C				Fuerza reacción del suelo sobre la placa en función del tiempo, sensor con rango de medida: 125 ± 25 Kn. Calibrar dispositivo de medida de fuerza de reacción del suelo y del asiento de la placa. Comprobación sobre banco de ensayos. Certficado de verificación
	GT65		j		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica, diámetro 300 mm. Método 2	UNE 103807-2:2021					-	4.2	Placa de carga			NO	SI	NO	Ø=300 ± 0,5mm, e= 20 ± 0,2mm, m= 15 ± 0,25 kg (incluye equipo de medida fijada a la placa)	GT65 OLD020
	GT65					4.3	Dispositivo de carga dinámica		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses de la caída de la maza. M (maza)= 10 ± 0,1 kg, Fimpacto= 7,07 ± 0,07 kN, Duración impacto= 17 ± 1,5 ms
	GT65					4.4	Dispositivo para medida del asiento		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses del asiento
	GT65					4.5	Equipamiento auxiliar					Pico, pala, regla metálica, cepillo metálico, paleta, espátula, arena seca
	GT66		k		Ensayo para la determinación de la resistencia. Resistencia carga puntual	UNE 22950-5:1996					-	3.1. a,b,c	Sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones)			NO	NO	NO	Ajustable para ensayar orcas entre 15 ± 100 mm. Capacidad media=50kN. Punzones cónicos con punta truncada por una esfera	GT33 GT66 OLD066
	GT66					3.1.d	Sistema de medida de carga		C				Célula, manómetro hidráulico o transductor conectado al cilindro
	GT66					3.1.e	Sistema de medida de distancia entre extremos de punzones		V				Lectura directa o transductor de desplazamiento, precisión ± 2%
	GT67		ll		Ensayo de penetración estándar SPT	UNE-EN ISO 22476-3:2006 (CTE) / UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014 (CTE)					ISO 22475-1	4.1	Equipo de perforación			NO	SI	NO		GT67 OLD010?
	GT67					4.2	Tomamuestras
	GT67					4.3	Barras de hinca (varillaje)
	GT67					4.4	Disposotivos de hinca
	GT67					4.5	Equipo opcional
	GT67					4.5.1	Contador de golpes
	GT67					4.5.2	Dispositivo para medir la longitud de penetración

A.11.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
	GT68
	GT69
	GT70
	GT71
	GT72
	GT73
	GT74
	GT75

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## Edif-EH
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

D.- ENSAYOS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EH)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
D.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN LA EHE-08
D.1.1.- HORMIGONES
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	EH001		a		Toma de muestras de hormigón fresco.	UNE-EN 12350-1:2009 (CE)					No se aplica	4.1	Cogedor			NO	NO	NO	Versión oficial en español de la EN 12350-1	EH001 OLB100
	EH001					4.2	Recipientes
	EH001					4.3	Termómetro (exactitud ± 1º) (Optativo)
	EH002		b		Fabricación y conservación de probetas.	UNE-EN 12390-2:2009 (CE) UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015					EN 12350-1	3.1	Moldes según EN 12390-1			NO	NO	SI	Versión oficial en español de la EN 12390-2	EH002 OLB102
	EH002					EN 12390-1	3.2	Tolva de llenado (opcional)					Curado a temperatura controlada (20ºC ±5 ó 25ºC ±5) y ya desmoldadas en agua 20ºC ±2 ó en cámara húmeda
					3.3	Medios de compactación del hormigón (uno de los siguientes):
	EH002					Aguja vibrante, frecuencia mínima 120 Hz, diámetro < 1/4 dimensión probeta,.
	EH002					O mesa vibrante, frecuencia mínima 40 Hz
	EH002					O barra compactadora de sección circular
	EH002					O maza para compactar, de acero y sección cuadrada
	EH002					3.4	Cogedor de 100 mm de anchura
	EH002					3.5	Llanas de acero o fratás
	EH002					3.6	Recipiente de reamasado, bandeja plana rígida de material no absorbente
	EH002					3.7	Pala de boca cuadrada
	EH002					3.8	Material de desencofrado no reactivo
	EH002					3.9	Mazo
	EH003		c		Refrentado de probetas.	UNE-EN 12390-3:2009 (CE) UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 (CE)					EN 197-1	Anexo A	Refrentador			SI	NO	SI		EH003 OLB103
	EH003					EN 12350-1		Material de limpieza
	EH003					EN 12390-1:2000		Método 1: Mortero de alto contenido en alúmina
	EH003					EN 12390-2		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 300µm, ISO3310-1
	EH003					EN 12390-4		Método 2: Azufre					Durante el fundido del azufre: Extractor de humos y temperatura controlada
	EH003					EN 12504-1		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 250µm, ISO3310-1
	EH003					ISO 3310-1		Método 3: Arena fina y silícea
	EH003					ISO 5725-1		Tamiz de malla de alambre de 250 µm
	EH003					Serie BS 1881		Tamiz de 125 µm - A partir de aquí los que vienen en A.5.5 Aparatos
	EH003					Cajas de acero
	EH003					Marco de colocación
	EH003					Sistema de aire comprimido
	EH003					Frasco
	EH003					Plato caliente
	EH003					Recipiente calibrado
	EH003					Cera de parafina
	EH004		d		Resistencia a compresión.	UNE-EN 12390-3:2009 (CE) UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 (CE) Apartado 57.3.2 del CE					Igual anterior		Máquina de ensayo a compresión, conforme a EN 1239-4		C	SI	SI	SI		EH004 OLB105
	EH004
	EH005		e		Resistencia a tracción indirecta.	UNE-EN 12390-6:2010					EN 12350-1	4.1	Maquina de ensayo según la Norma Europea EN 12390-4		C	SI	SI	NO		EH005 OLB107
	EH005					EN 12390-1:2000	4.2	Dispositivo opcional para alinear las probetas y las bandas de apoyo
	EH005					EN 12390-2	4.3	Bandas de apoyo de fibras prensadas según la Norma Europea EN 316
	EH005					EN 12390-4
	EH005					EN 316
	EH006		f		Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams	UNE-EN 12350-2:2009 (CE)					EN 12350-1:1999	4.1	Cono de Abrams			NO	SI	NO		EH006 OLB101
	EH006					4.2	Barra compactadora
	EH006					4.3	Tolva de llenado (opcional)
	EH006					4.4	Regla graduada
	EH006					4.5	Bandeja/chapa de base
	EH006					4.6	Recipiente de reamasado
	EH006					4.7	Pala con la boca cuadrada
	EH006					4.8	Trapo húmedo
	EH006					4.9	Cogedor
	EH006					4.10	Cronómetro, precisión 1 s
	EH007		g		Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión.	UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 (CE) / Artículo 57.5.7 del CE					EN 12390-2	4.1	Equipo de penetración de agua bajo presión (Ejemplo en la Norma)			SI	SI	NO		EH007 OLB115
	EH007
	EH008		h		Resistencia a flexotracción.	UNE-EN 12390-5:2020					EN 12350-1		Prensa que cumpla las especificaciones de Pr EN 12390-4		C	NO	NO	NO		EH008 OLB106
	EH008					EN 12390-1
	EH008					EN 12390-2
	EH008					EN 12390-4
	EH008					EN 12390-7
	EH009		i		Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso.	Indicar nombre o procedimiento interno del laboratorio: XXX/fecha					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	EH010		j		Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión.	UNE-EN 12350-7:2010 (CE) Artículo 57.5.7 de CE					EN 12350-1	4	Método Columna de Agua:		C	SI	NO	NO	Calibración según anexo C	EH010 OLB108
	EH010					4.1.1	Medidor de columna de agua: a) Recipiente, b)Conjunto de cierre, c) Tubo vertical, d) Cubierta, e)Placa deflectora o tubo rociador, f) Bomba de aire,
	EH010					4.1.2	Medios de compactación del hormigón (uno de los siguientes):
	EH010					EN 12350-6		Aguja vibrante, o mesa vibrante, o barra compactadora, o maza compac.
	EH010					Apart. 57.5.7 del CE	4.1.3	Cogedor de 100 mm de anchura
	EH010					4.1.4	Llanas de acero o fratás
	EH010					4.1.5	Recipiente de reamasado
	EH010					4.1.6	Pala de boca cuadrada
	EH010					4.1.7	Tova de llenado (opcional)
	EH010					4.1.8	Recipiente con tolva capacidad de 2 a 5 l
	EH010					4.1.9	Mazo con cabeza de material blando y masa 250 g aprox
	EH010					5	Método del Manómetro: Medidor de manómetro		C				Calibración según anexo D
	EH010					5.1.1	Medidor de manómetro: a)Recipiente, b) Conjunto de cierre, c) Manómetro, d) Bomba de aire
	EH010					5.1.2	Medios de compactación del hormigón (uno de los siguientes): a) Aguja vibrante, b)Mesa vibrante, c) Barra compactadora, d) Maza para compactar
	EH010					5.1.3	Cogedor
	EH010					5.1.4	Llanas de acero o fratás
	EH010					5.1.5	Recipiente de reamasado
	EH010					5.1.6	Pala de boca cuadrada
	EH010					5.1.7	Jeringuilla de goma, apropiada para inyectar agua en el contenedor
	EH010					5.1.8	Mazo
	EH010					5.1.9	Tolva de llenado (opcional)
	EH011		k		Determinación de la densidad del hormigón fresco.	UNE-EN 12350-6:2009					EN 12350-1:1999	4.1	Recipiente estanco al agua de volumen mayor de 5 l, con boca y base paralelas		C	NO	NO	NO		EH011 OLB109
	EH011					4.2	Tolva de llenado (opcional)
	EH011					4.3	Medios para compactar el hormigón (ver anterior)
	EH011					4.4	Balanzas o básculas, precisión 0,1% de la masa		C
	EH011					4.5	Enrasador de bordes rectos
	EH011					4.6	Cogedor de 100 mm de anchura
	EH011					4.7	Llanas o fratás de acero
	EH011					4.8	Recipiente de reamasado
	EH011					4.9	Pala de boca cuadrada
	EH011					4.10	Mazo, de cabeza plana
	EH012		l		Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote con el esclerómetro	UNE-EN 12504-2:2022					EN ISO 6508-1	5.1	Esclerómetro		V	NO	SI	NO	Cada tipo y tamaño de esclerómetro puede emplearse únicamente para las clases y tipos de hormigón para los que se ha fabricado	EH012 OLB113
	EH012					5.2	Yunque de referencia
	EH012					5.3	Piedra abrasiva de carburo de silicio de grano medio o similar
	EH013		m		Ensayos de hormigón en estructuras. Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión	UNE-EN 12504-1:2009					EN 12390-1	4.1	Sonda para extraer testigos (ver apdo 5.4 y 7.3)			NO	SI	NO		EH013 OLB112
	EH013					EN 12390-3:2009	4.2	Prensa de compresión conforme a EN 12390-4:1999		C
	EH013					EN 12390-4:2000	4.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EH013					EN 12390-7	4.4	Calibres o reglas precisión ± 1%
	EH013					4.5	Galga para comprobar la planeidad del testigo (Ver apart. 7.3.a)
	EH013					4.6	Escuadras y galgas para determinar la perpendicularidad y el paralelismo
	EH014		n		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos	UNE-EN 12504-4:2022					EN 206	5.1	Equipo de ensayo ultrasónico:		C	NO	NO	NO	Bibliografía: EN 12390-1, EN 1239-2, EN 1239-3, y EN 12504-1	EH014 OLB114
	EH014					Generador de impulsos eléctricos
	EH014					Un par de palpadores
	EH014					Un amplificador
	EH014					Un temporizador electrónico
	EH015		o		Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento	UNE-EN 12350-8:2011 (CE)					EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	SI	NO		EH015 OLB194
	EH015					EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams
	EH015					3.3	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	EH015					3.4	Recipiente de llenado, mínimo 10 l, material no absorbente ni atacable
	EH015					3.5	Tolva de llenado (opcional)
	EH015					3.6	Barra metálica
	EH015					3.7	Cronómetro
	EH016		p		Hormigón autocompactante. Caracterización de la capacidad de paso. Ensayo con caja en L. Ensayo con el anillo japonés	UNE-EN 12350-10:2011 (CE) / UNE-EN 12350-12:2011 (CE)					EN 12350-1	4.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	SI	NO		EH016 OLB197
	EH016					EN 12350-8	4.2	Molde cono de Abrams
	EH016					4.3	Anillo japonés, (DE 20 BARRAS x 10 mm de diámetro) + (DE 12 BARRAS X 28 mm de diámetro)
	EH016					4.4	Metro o regla graduada
	EH016					4.5	Recipiente de llenado
	EH016					4.6	Barra metálica
	EH016					4.7	Cronómetro
	EH016					EN 12350-1	4.1	Caja en L: (Molde, compuerta plana, 2 juegos separadores de barras) - (3 BARRAS + 2 BARRAS), figura 1
	EH016					4.2	Tova de llenado (opcional)
	EH016					4.3	Barra metálica
	EH016					4.4	Recipiente de llenado, mínimo 13 l, material no absorbente ni atacable
	EH016					4.5	Cronómetro
	EH016					4.6	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	EH017		q		Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L	UNE-EN 12350-10:2011 (CE)					EN 12350-1	4.1	Caja en L			NO	SI	NO		EH017 OLB196
	EH017					4.2	Regla o en cinta métrica
	EH017					4.3	Recipiente
	EH017					4.4	Nivel de burbuja
	EH017					4.5	Barra de enrasar
	EH017
	EH018		r		Hormigón autocompactante. Caracterización de viscosidad. Ensayo del escurrimiento y Ensayo del embudo en V	UNE-EN 12350-8:2011 (CE) / UNE-EN 12350-9:2011 (CE)					EN 12350-1	3.1	Molde con forma de embudo en V, figura 1			NO	NO	NO		EH018 OLB195
	EH018					3.2	Recipiente de llenado, mínimo 13 l, material no absorbente ni atacable
	EH018					3.3	Recipiente de vaciado, igual al de llenado del 3.2
	EH018					3.4	Barra metálica
	EH018					3.5	Cronómetro
	EH019		s		Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido	UNE 83503:2004					UNE 83313	4	Molde troncocónico, cono de Abrams			NO	NO	NO		EH019 OLB116
	EH019					UNE 83501:2004	4	Recipiente cilíndrico de 355 mm ± 2 mm de Ø y 305 mm ± 2 mm de altura
	EH019					4	Tapa de recipiente con orificio por el que penetre el cono de forma invertida
	EH019					4	Vibrador de aguja de Ø 25 ± 3 cm y frecuencia de 6000 ciclos/min
	EH019					4	Barra redonda de acero según UNE 83313
	EH019					4	Cronómetro, precisión 1 s
	EH020		t		Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura	UNE 83510:2004					UNE 83504:2004	3.1	Prensa de ensayo a flexión, como la de UNE 83509:2004			NO	NO	NO		EH020 OLB120
	EH020					UNE83509:2004	3.2	Equipos de medida de la deformación, transductor electrónico o comparador mecánico
	EH021		u		Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de acero	UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (CE)					EN 12350-6		Ensayo por lavado			NO	NO	NO		EH021 OLB117
	EH021					EN 12390-7	4.1.1	Recipiente metálico cilíndrico, estanco y mínimo 6 l. Su volumen se calculará por método gravimétrico
	EH021					4.1.2	Balanza, precisión 0,05 g para pesar las fibras con precisión 1 g		C
	EH021					4.2	Estufa capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EH021					Ensayo por inducción electromagnética
	EH021					5.1.1	Sonda y equipo de medida		C
	EH021					5.1.2	6 Recipientes cilíndricos, Ø y altura interior 100 ± 1 y 200 ± 2 mm, material no magnético y volumen determinado por método gravimétrico.
	EH022		v		Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de polipropileno	UNE-EN 14488-7:2007 (CE)					UNE 83500-2	3.1	Recipiente metálico cilíndrico, estanco y mínimo 6 l. Su volumen se calculará por método gravimétrico					EH022 OLB118
	EH022					UNE 83501:2004	3.2	Balanza, precisión 0,05 g para pesar las fibras con precisión 0,1 g
	EH023		w		Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015 (CE)					EN 206	5.1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO		GT21 EH023 OLA043 OLD056
	EH023					EN ISO 385	5.2	Granatario hasta 1000 g, exactitud 0,5 g
	EH023					EN ISO 1042	5.3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml
	EH023					ISO 3310-1	5.4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml
	EH023					ISO 112074	5.5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC
	EH023					5.6	Tamices de 0,125 y 2 mm
	EH023					5.2	Balanza		C
	EH023					6.1	Agua destilada					Verificar antes de usar
	EH023					6.2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)
	EH023					6.3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas
	EH023					6.4	Fenolftaleína
	EH023					6.5	Etanol del 96% de pureza
	EH023					7.1	Disolución de acetato de sodio 1N
	EH023					7.2	Disolución de hidróxido de sodio 0,1N
	EH023					7.3	Indicador de fenolftaleina
	EH024		x		Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato	UNE 83963:2008 (CE) UNE 83963:2008 Erratum:2011 (CE)					-	4.1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT22 EH024 OLA044 OLD057
	EH024					4.2	Acido clorhídrico 0,05 N
	EH024					4.3	Acido clorhídrico diluido 1+1
	EH024					4.4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	EH024					4.5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	EH024					4.6	Disolución de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	EH024					4.7	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	EH024					4.8	Etanol absoluto
	EH024					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	EH024					5.2	Tamices de 2 y 0,40 mm
	EH024					5.3	Mortero con pistilo
	EH024					5.4	Equipo para filtrar bajo vacio
	EH024					5.5	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4
	EH024					5.6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	EH024					5.7	Papeles de filtro de textura media
	EH024					5.8	Papeles de filtro de textura fina
	EH024					5.9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	EH024					5.10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	EH024					5.11	Horno eléctrico con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	EH024					5.12	Material corriente de laboratorio analítico
	EH025		y		Determinación de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en servicio	UNE 112010:2011					UNE 7050-2	6.1.a	Ácido nítrico diluido 1+2			NO	SI	NO
	EH025					6.2.e	Pipeta de 5 ml
	EH025					6.1.c	Disolución de nitrato de plata 0,05 M
	EH025					6.2.a	Balanza, precisión 0,0001 g		C
	EH025					6.1.b	Ácido nítrico diluido 1+100
	EH025					6.2.b	Bureta de 10 ml graduada en 0,1 ml
	EH025					6.2.c	Desecador con perclorato de magnesio anhidro
	EH025					6.1.d	Disolución de tiocianato de amonio, aprox. 0,05 M
	EH025					6.2.d	Papel de filtro suelto Ø poro 20 µm aprox
	EH025					6.1.e	Indicador de sulfato de amonio y de hierro-III
	EH026		z		Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio	UNE 112011:2011					-	4.1.a	Indicador (disolución de fenolftaleína al 1% disuelta en alcohol etílico al 70%)			NO	NO	NO
	EH026					4.1.b	Calibre, precisión 0,5 mm
	EH027		ab		Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1:1987	3.2	ENSAYO DE FLUIDEZ					Las condiciones normales de temperatura y humedad relativa deben de ser t 20 ± 2 ºC; humedad relativa > 65%	EH027 OLB121+OLB122+OLB123+OLB124
	EH027					EN 447	3.2.1	MÉTODO de Inmersión			NO	NO	SI
	EH027					ISO 4012	3.2.1.2.a	Dispositivo de inmersión, figura 1		C/V
	EH027					3.2.1.2.b	Varilla graduada de l 0,5 m
	EH027					3.2.1.2.c	Cronómetro
	EH027					3.2.1.3	Glicerol
	EH027					3.2.2	MÉTODO del Cono			NO	NO	SI
	EH027					3.2.2.2.a	Cono especificado en norma, figura 2
	EH027					3.2.2.2.b	Tamiz de 1,5 mm
	EH027					3.2.2.2.c	Cronómetro
	EH027					3.2.2.2.d	Recipiente de 1 l
	EH027					3.3	ENSAYO DE EXUDACIÓN			NO	NO	SI
	EH027					3.3.2	Cilindro transparente de 100 ml graduado en milímetros, de 25 mm de diámetro x 250 mm de altura (ó 50 x 200)
	EH027					3.4	ENSAYO DE VARIACIÓN DE VOLUMEN
	EH027					3.4.2	MÉTODO del Cilindro			NO	NO	SI
	EH027					3.4.2.1	Cilindro transparente graduado (50 mm de diámetro y 200 mm de altura)
	EH027					3.4.3	MÉTODO del Recipiente			NO	NO	SI
	EH027					3.4.3.1.a	3 Recipientes metálicos de h 120 mm de altura y Ø 100 mm
	EH027					3.4.3.1.b	Sonda o pie de rey
	EH027					3.4.3.1.c	Placas de referencia: Ø 120 mm y Ø 98 mm x 10 g de masa) fig. 3 y 4
	EH027					3.4.3.1.d	Nivel de llenado
	EH027					3.5	ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN
	EH027					3.5.1	MÉTODO del Prisma			NO	NO	SI	Habitación de condiciones controladas, según 4.1 de EN 196-1
	EH027					3.5.1.2.a	Mezclador de lechadas, según la EN 447
	EH027					3.5.1.2.b	Habitación de condiciones controladas, según 4.1 de EN 196-1
	EH027					3.5.1.2.c	Equipo de ensayo, conforme a EN 196-1, resistencia a flexión y compresión		C
	EH027					3.5.1.2.d	Moldes metálicos según EN 196-1 aptdo 4.5
	EH027					3.5.1.2.e	Espátula metálica, figura 3 de EN 196-1
	EH027					3.5.2	MÉTODO de los Cilindros			NO	NO	SI
	EH027					3.5.2.2.a	Recipiente descrito en 3.4.3.1
	EH027					3.5.2.2.b	Equipo de ensayo a compresión descrito en ISO 4012
	EH027					3.5.2.2.c	Accesorios para cortar y pulir las probetas
	EH028		ac		Ensayos de hormigón fresco. Parte 3. Ensayo Vebe	UNE-EN 12350-3:2020 (CE)					EN 12350-1	5.1	Aparatos comunes para los ensayos de hormigón fresco (Figura 1):			NO	NO	NO		EH028 OLB119
	EH028					5.1.1	Medidor Vebe formado por:
	EH028					5.1.1 a	Contenedor, fabricado con metal no atacable fácilmente por la pasta de cemento, de forma cilíndrica (A), con un diámetro interior de (240 ± 2) mm.
	EH028					5.1.1. b	Cono, con las mismas especificaciones que el cono hueco especificado en la Norma EN 12350-1.
	EH028					5.1.1. c	Disco transparente, horizontal, unido con una barra la cual desliza verticalmente a través de una guía montada en un brazo giratorio y el cual puede fijarse en posición con un tornillo.
	EH028					5.1.1. d	Mesa vibratoria de (380 ± 3) mm. de longitud y de (260 ± 3)mm de anchura y soportada por cuatro amortiguadores de caucho alojados en la base hueca, que a su vez descansa en tres pies de caucho.
	EH028					5.1.2	Barra compactadora
	EH028					5.1.3	Cronómetro
	EH028					5.1.4	Recipiente o bandeja de reamasado
	EH028					5.1.5	Pala
	EH028					5.1.6	Trapo húmedo
	EH028					5.1.7	Cazo
	EH028					5.1.8	Llana o fratás
	EH029		ad		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1. Forma, medidas y otras características de las probetas y moldes	UNE-EN 12390-1:2013 (CE)					UNE-EN ISO 1101:2006	4.5	Galgas pasa/no pasa para comprobar dimensiones de las probetas			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Aplicación de la ISO 1101 a las probetas de ensayo de hormigón y a los moldes
	EH029					5.1.1	Moldes estancos y no absorbentes (si no se utilizan moldes calibrados)					Anexo B (Informativo): Comprobación de la planeidad de las probetas y de los moldes
	EH029					5.2	Moldes calibrados de acero o fundición
	EH029					Anexo B	Dispositivo de acero recto de sección rectangular
D.1.2.- CEMENTOS
	EH030		a		Determinación de la pérdida por calcinación (pérdida al fuego PF)	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.3.1 y 4.4.1	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH030 eh089 EH099 OLB005
	EH030					ISO 385	4.3.2 y 4.4.1	Crisoles
	EH030					ISO 835	4.3.5 y 4.4.1	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	EH030					Guía ISO 30
	EH030					Guía ISO 31
	EH031		b		Determinación del residuo insoluble (RI)	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.4.3	RESIDUO INSOLUBLE EN ÁCIDO CLORHÍDRICO Y EN CARBONATO DE SODIO			NO	NO	NO		EH031 OLB008
	EH031					ISO 385	4.3.1 y 4.4.3.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH031					ISO 835	4.3.17 y 4.4.3.2	Vaso de 250 ml
	EH031					Guía ISO 30	4.2.2 y 4.4.3.2	Ácido clorhídrico concentrado
	EH031					Guía ISO 31	4.3.16 y 4.4.3.2	Papel de filtro medio
	EH031					4.2.46 y 4.4.3.2	Disolución de carbonato de sodio
	EH031					4.2.8 y 4.4.3.2	Ácido clorhídrico 1+19
	EH031					4.3.18.2 y 4.4.3.2	Papel indicador de PH
	EH031					4.2.44 y 4.4.3.2	Disolución de nitrato de plata
	EH031					4.3.5 y 4.4.3.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	EH031					4.4.4	RESIDUO INSOLUBLE EN ÁCIDO CLORHÍDRICO Y EN HIDRÓXIDO DE POTASIO
	EH031					4.3.1 y 4.4.4.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH031					4.3.4 y 4.4.4.2	Cápsula de porcelana
	EH031					4.2.2 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico concentrado
	EH031					4.3.14 y 4.4.4.2	Baño de agua
	EH031					4.2.5 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico 1+3
	EH031					4.3.16 y 4.4.4.2	Papel de filtro medio
	EH031					4.2.44 y 4.4.4.2	Disolución de nitrato de plata
	EH031					4.3.17 y 4.4.4.2	Matraz cónico de 250 ml
	EH031					4.3.8 y 4.4.4.2	Refrigerante de bolas
	EH031					4.3.27 y 4.4.4.2	Disolución de hidróxido de potasio
	EH031					4.2.6 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico 1+9
	EH031					4.3.5 y 4.4.4.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	EH032		c		Determinación del trióxido de azufre (SO3)	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.3.1 y 4.4.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH032 eh088 eh093 OLB007
	EH032					ISO 385	4.3.17 y 4.4.2.2	Vaso de 250 ml
	EH032					ISO 835	4.2.2 y 4.4.2.2	Ácido clorhídrico concentrado
	EH032					Guía ISO 30	4.3.17 y 4.4.2.2	Vaso de 400 ml
	EH032					Guía ISO 31	4.3.16 y 4.4.2.2	Papel de filtro medio
	EH032					4.2.44 y 4.4.2.2	Disolución de nitrato de plata
	EH032					4.2.7 y 4.4.2.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11 ó
	EH032					4.2.29 y 4.4.2.2	Hidróxido de amonio 1+16
	EH032					4.2.42 y 4.4.2.2	Disolución de cloruro de bario
	EH032					4.3.16 y 4.4.2.2	Papel de filtro fino
	EH032					4.3.5 y 4.4.2.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	EH032					4.3.2 y 4.4.2.2	Crisoles
	EH033		d		Determinación de cloruros	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.3.1 y 4.5.16	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH033 eh094 EH098 OLB006
	EH033					ISO 385	4.3.17 y 4.4.16.2	Vaso de 400 ml
	EH033					ISO 835	4.2.14 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+2
	EH033					Guía ISO 30	4.4.16.2	Vitrina de humos
	EH033					Guía ISO 31	4.3.17 y 4.4.16.2	Pipeta
	EH033					4.2.45 y 4.4.16.2	Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l
	EH033					4.3.16 y 4.4.16.2	Papel de filtro grueso
	EH033					4.2.15 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+100
	EH033					4.3.17 y 4.4.16.2	Matraz cónico de 500 ml
	EH033					4.2.82 y 4.4.16.2	Disolución indicadora (según aptdo 4.2.82)
	EH033					4.2.80 y 4.4.16.2	Disolución de tiocianato de amonio
	EH034		e		Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen	UNE-EN 196-3:2017** (CE)					EN 196-1	4.2.2	Balanza, precisión 1 g		C	NO	NO	SI	Laboratorio con temperatura de 20 ± 2ºC y humedad relativa mínima 50%	EH034 olb003+EH092=olb004
	EH034					4.2.3	Bureta o probeta graduada, precisión ± 1 ml					Cemento, agua y equipos temperatura de 20 ±2ºC.
	EH034					4.2.4	Amasadora					El aparato de Vicat y el equipo de Le Chatelier, deben cumplir las tolerancias indicadas en las Fig. 1 y 2 de la norma, respectivamente (apto 4.2.1)
	EH034					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	EH034					4.2.6	Cronómetro, precisión 1 s
	EH034					4.2.7	Regla, precisión ± 0,5 mm
	EH034					6	ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO
	EH034					6.1.2	Contenedor
	EH034					6.1.3	Baño de agua o cabina a 20±1 ºC de tamaño adecuado
	EH034					6.1.4 y 6.1.5	Aparato de Vicat, según figuras 1d y 1e
	EH034					7	ENSAYO DE ESTABILIDAD DE VOLUMEN
	EH034					7.1.1	Equipo de Le Chatelier
	EH034					7.1.1	Placas de vidrio plano
	EH034					7.1.2	Baño de agua con calefacción capaz de elevar la t del agua de 20±2 ºC hasta ebullición en 30±5 min
	EH034					7.1.3	Armario o cámara húmeda de tamaño adecuado a 20±1 ºC y humedad rerlativa mínima 90%
	EH035		f		Determinación de las resistencias mecánicas	UNE-EN 196-1:2018** (CE)					EN 197-1		Tamices de ensayo con las medidas especificadas en la tabla 1			NO	NO	SI		EH035 OLB002
	EH035					EN 196-7		Amasadora, de forma y dimensiones especificadas en la Fig. 1		V
	EH035					EN ISO 1302		Pala de acero inoxidable con la forma y dimensiones de la fig. 1		V
	EH035					EN ISO 7500-1		Moldes de acero, con espesor de pared de 10 mm y dureza superficial HV 400		V/M
	EH035					ISO 565		Compactadora descrita en 4.6
	EH035					EN ISO 1101		Máquina de ensayo a flexión, descrita en 4.7		C
	EH035					ISO 3310-1		Máquina de ensayo a compresión, descrita en 4.8		C
	EH035					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, si es necesario
	EH035					Balanza, precisión 1 g		C
	EH035					Temporizador, precisión de ± 1 s
	EH035					Arena normalizada CEN		V

D.1.3.- ÁRIDOS
	EH036		a		Determinación de terrones de arcilla	UNE 146403:2018 (CE)					UNE EN 933-1	3,4	Bandejas			NO	NO	NO		VS77 EH036 OLB043
	EH036					UNE EN 933-5	3,1	Tamices y cedazos (UNE 7 050)
	EH036					UNE EN 933-2	3,5	Estufa de secado
	EH038		c		Determinación de la reactividad de los áridos con los álcalis del cemento	UNE 146512:2018** / UNE 146513:2018** (CE)					UNE EN 932-1		ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO SEGÚN UNE 146507-1:1999 EX					EH038 OLA021=OLB081+OLA023=OLB089+OLA131
	EH038					UNE EN 933-1	4.1	Machacadora			NO	NO	NO
	EH038					UNE EN 196-2	4.2	Mortero manual de ágata o molino mecánico
	EH038					4.3	Tamices normalizados de 0,100 y 0,315 mm		V
	EH038					4.4	Balanzas, precisión 0,01 g y 0,1 g		C
	EH038					4.5	Estufa ventilada capaz de mantener 80 y 105 ºC		V
	EH038					4.6	Recipientes de 50 y 75 ml resistentes al álcalis y a la temperatura
	EH038					4.7	pH-metro, reactivos del apartado 5 y agua destilada		C
	EH038					4.8	Colorímetro para determinar la sílice
	EH038					5.1	Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 1N
	EH038					5.2	Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 2N
	EH038					5.3	Ácido clorhídrico concentrado (HCl) y diluido 1+1
	EH038					5.4	Reactivo molíbdico
	EH038					5.5	Disolución de fluoruro de sodio (NaF)
	EH038					5.6	Disolución de ácido bórico saturado
	EH038					5.7	Disolución tampón de pH 1,4 para ajustar el pH-metro
	EH038					5.8	Disolución de pH 1,6
	EH038					5.9	Ácido sulfúrico 2M
	EH038					5.10	Ácido fosfórico concentrado
	EH038					ÁLCALI-CARBONATO SEGÚN UNE 146507-2:1999 EX
	EH038					UNE EN 196-2	4.1	Machacadora de mandíbulas, que permita obtener un tamaño inferior a 2,5 mm			NO	NO	NO
	EH038					UNE-EN 932-1	4.2	Molino o aparato capaz de moler 30 g de 2,5 mm a 0,160 mm
	EH038					UNE-EN 933-1	4.3	Tamices normalizados de 2,5 y 0,160 mm
	EH038					4.4	Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	EH039		d		Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas	UNE 146404:2018** (CE)					UNE EN 932-1	4.3.1	Aparato de Micro-Deval			NO	NO	NO	Esta norma coincide esencialmente con la NF P 18-576-78	EH039 EH050 OLB052
	EH039					UNE EN 932-2	4.3.2	Cargas de bolas esféricas en acero inoxidable
	EH039					UNE EN 932-5	4.2.2	Tamices (UNE7-050)
	EH039					UNE EN 933-1	4.2.4	Balanza precisión		C
	EH039					UNE EN 1097-1	4.2.3	Estufa
	EH039					UNE EN 1097-5
	EH039					UNE EN ISO 4788
	EH039					ISO 3290-1:2014
	EH040		e		Determinación del contenido, del tamaño máximo característico y del módulo granulométrico del árido grueso en hormigón fresco	UNE 146406:2018 (CE)					UNE EN 932-5		Báscula			NO	NO	NO		EH040 OLB110
	EH040					UNE EN 933-2		Tamices
	EH040					UNE EN 12350-1/6		Recipientes y utensilios para toma y manejo de las muestras.
	EH041		f		Determinación del equivalente de arena en áridos finos	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** (CE) / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016** (CE)					EN 932-2	5	Reactivos: CaCl2 ó CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua destilada			NO	SI	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos establecidos en EN 932-5	VS18 EH041 OLA010 OLB044
	EH041					EN 932-5	6.2	2 Probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6.2
	EH041					EN 933-1	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6.3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.
	EH041					EN 933-2	6.4	Cronómetro, precisión 1 s
	EH041					EN 1097-5	6.5	Regla de 500 mm graduada en mm					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	EH041					6.6	Tamices de ensayo de 0,063 y 2 mm
	EH041					6.7	Cepillo para limpieza de tamices
	EH041					6.8	Espátula
	EH041					6.9	Tubo lavador, especificado en el apartado 6.9 de la norma
	EH041					6.10	Matraz de 5 l especificado en el apartado 6.10
	EH041					6.11	Tubo de plástico o caucho, especificado en el apartado 6.11 de la norma
	EH041					6.12	Embudo especificado en el apartado 6.12 de la norma
	EH041					6.13	Máquina de agitación especificada en el apartado 6.13 de la norma
	EH041					6.14	Termómetro, precisión 1 ºC
	EH041					6.15	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EH041					6.16	Papel de filtro de grosor medio o grueso
	EH042		g		Ensayo del azul de metileno	UNE-EN 933-9:2010+A1:2013** (CE)					EN 932-2	5	Reactivos: Solución colorante de azul de metileno de 10,0 ± 0,1 g/l, agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido			NO	SI	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de la EN 932-5	VS19 EH042 OLB064
	EH042					EN 932-5	6.1	Bureta de 50 ó 100 ml y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml
	EH042					6.2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm					Anexos A, C y D normativos. Anexos B y E informativos
	EH042					6.3	Varilla de vidrio de l 300 mm y 8 mm Ø					Anexo A: Determinación del azul de metileno para la fracción granulométrica 0/0,125 mm
	EH042					6.4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable					Anexo B: Ensayo de conformidad para un valor de azul de metileno determinado
	EH042					6.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Preparación de la solución de azul de metileno de 10 g/l
	EH042					6.6	Cronómetro, precisión 1 s					Anexo D: Determinación del azul de metileno de la caolinita
	EH042					6.7	Tamiz con aberturas de 2 mm y protector si fuera necesario					Anexo E: Ejemplo de hoja de datos del ensayo
	EH042					6.8	Vaso de precipitados de 1 ó 2 l
	EH042					6.9	Matraz de vidrio de 1 l
	EH042					6.10	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EH042					6.11	Termómetro, precisión 1 ºC
	EH042					6.12	Espátula
	EH042					6.13	Desecador
	EH043		h		Determinación de la absorción de agua por la arena	UNE-EN 1097-6:2014** (CE)					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C, D, E y G son normativos, el F, H, I y el J informativos.	VS13 vs22 EH043 OLB050 olb051
	EH043					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	EH043					EN 932-5	6.1.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorción de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	EH043					EN 933-2	6.1.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y absorción de agua de los áridos ligeros.
	EH043					6.1.3	Baño de agua, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	EH043					6.1.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Método rápido para determinación densidad aparente de partículas de áridos ligeros utilizando probeta graduada de medición y tiempos de inmersión cortos
	EH043					6.1.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Directrices sobre la condición de los áridos finos saturados y secados superficialmente.
	EH043					6.1.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa					Anexo G: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos que pasen por el tamiz de ensayo de 31,5 mm (incluyendo la fracción granulométrica 0/0,063 mm)
	EH043					6.1.7	Paños suaves absorbentes y secos					Anexo H: Directrices sobre el significado y uso de los distintos parámetros de densidad de partículas y absorción de agua.
	EH043					6.1.8	Equipo de lavado					Anexo I: Precisión
	EH043					6.1.9	Cronómetro					Anexo J: Principales cambios respecto a la versión anterior (EN 1097-6:2000)
	EH043					6.2.1 y 6.2.2	Método balanza hidrostática: Cesta metálica y tanque estanco
	EH043					6.3.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-4 mm: Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	EH043					6.4.1	Método picnómetro áridos tamices 4-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 500 y 2000 ml		C
	EH043					6.4.2	Molde metálico de foma troncocónica descrito en 6.4.2
	EH043					6.4.3	Pisón metálico descrito en 6.4.3
	EH043					6.4.4	Embudo plano de vidrio, alternativa del molde metálico y el pisón
	EH043					6.4.5	Bandeja poco profunda s>0,1 m2 y h> 50mm
	EH043					6.4.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	EH043					6.5.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 250 y 5000 ml		C
	EH043					6.9.1	Método Anexo G: Equipo de vacío con manómetro o indicador de vacío
	EH043					6.6.1	Método anexo B para áridos gruesos: Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	EH043					6.8.1 y 6.8.2	Método Anexo E para áridos ligeros: Probetas graduadas de vidrio volumen 1000 ml y émbolo de acero
	EH043					6.7.1	Método Anexo C para áridos ligeros: Picnómetro volumen entre 1000 y 2000 ml
	EH044		i		Determinación de finos	UNE-EN 933-1:2012** (CE)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS23 EH044
	EH044					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	EH044					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	EH044					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	EH044					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	EH044					5.6	Bandejas, cepillos
	EH044					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	EH045		j		Determinación del análisis granulométrico de los áridos	UNE-EN 933-1:2012** (CE) / UNE-EN 933-2:1996** (CE) / UNE-EN 933-2/1M:1999** (CE)					EN 933-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS17 EH045 OLA025 OLA118 OLB041 olb042
	EH045					EN 932-2	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	EH045					EN 932-5	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	EH045					EN 1097-6	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	EH045					ISO 3310-1	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	EH045					ISO 3310-2	5.6	Bandejas, cepillos
	EH045					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	EH046		k		Determinación de partículas de bajo peso específico en áridos	UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH046 OLB055
	EH046					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH046					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH046					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH046					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH046					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH046					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH046					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH046					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH046					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH046					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH046					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH046					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	EH046					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH046					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH046					5.2.16	Desecadores
	EH046					5.2.17	Vitrina
	EH046					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH046					Contam. Liger.	14.2	DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES LIGEROS
	EH046					4.8.1	Cloruro de cinc 7 kg en 3 l de agua
	EH046					4.8.2	Wolframato de sodio en agua densidad a 20 ± 3 ºC de 1,98 ± 0,02 g/cm³ Alternativo a 4.8.1
	EH046					5.8	Aparatos complementarios para la determinación de contaminantes ligeros (Ver 14.2)
	EH046					5.8.1	Tamices de 300 y de 250 µm, según EN 933-2
	EH046					5.8.2	Cápsula de evaporación de porcelana
	EH046					5.8.3	Densímetro para intervalo de 1,950 a 2,000, según ISO 649-1
	EH047		l		Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre	UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	EH047 OLB080
	EH047					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	EH047					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	EH047					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH047					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH047					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH047					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH047					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH047					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH047					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH047					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH047					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH047					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385					Gt044 OLB036
	EH047					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH047					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH047					5.2.16	Desecadores
	EH047					5.2.17	Vitrina
	EH047					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH047					Azufre total	11	CONTENIDO TOTAL EN AZUFRE
	EH047					4.6.1	Bromo
	EH047					4.1.2	Ácido nítrico concentrado
	EH047					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	EH047					11.4	Amoníaco
	EH047					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua
	EH047					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	EH048		m		Determinación de materia orgánica en arenas	UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH048 (parte) OLB066+ OLB078
	EH048					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH048					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón
	EH048					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH048					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH048					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH048					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH048					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH048					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH048					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH048					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH048					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH048					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	EH048					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH048					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH048					5.2.16	Desecadores
	EH048					5.2.17	Vitrina
	EH048					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH048					Compuestos Orgánicos	15	COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE AFECTAN AL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CEMENTO
	EH048					Humus	15.1	CONTENIDO EN HUMUS
	EH048					4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	EH048					4.9.2	Disolución coloreada patrón
	EH048					5.9.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	EH048					5.9.2	Probeta cilíndrica de vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450 ml
	EH048					Ácido fúlvico	15.2	CONTENIDO EN ÁCIDO FÚLVICO
	EH048					4.10.1	Ácido clorhídrico diluido (1+23)
	EH048					4.10.2	Disolución de cloruro de estaño(II), 22,5 g en 1 l de ácido clorhídrico
	EH048					5.10.1	Varilla agitadora de vidrio
	EH048					5.10.2	Embudo de vidrio
	EH048					5.10.3	Papel de vidrio de textura media Ø 180 mm
	EH048					5.10.4	Placa calefactora
	EH048					5.10.5	Discos de colores normalizados (A a G)
	EH048					Contam. Orgán.	15.3	CONTAMINANTES ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODO DE MORTERO
	EH048					5.11.1	Cronómetro, precisión 1 s
	EH048					5.11.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	EH048					5.11.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	EH048					5.11.4	Amasadora según EN 196-1
	EH048					5.11.5	Aparato para el tiempo de fraguado según prEN 1015-9
	EH048					5.11.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según prEN 1015-11		C
	EH048					5.11.7	Horno de mufla para calcinar 2 kg, regulable a 480 ± 25 ºC
	EH049		n		Determinación de sulfatos	UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH049 OLB070
	EH049					EN 196-2:2005	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH049					EN 459-2	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH049					EN 932-1	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH049					EN 932-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón
	EH049					EN 932-5	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH049					EN 932-6	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	EH049					EN 933-2	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH049					EN 1015-4	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH049					EN 1015-9	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH049					EN 1015-11	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH049					EN 1097-6	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH049					ISO 384:1978	5.2.16	Desecadores
	EH049					ISO 385	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH049					5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH049					5.2.17	Vitrina
	EH049					5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH049					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH049					Sulfatos/Agua	10	SULFATOS SOLUBLES EN AGUA
	EH049					4.5.1	Ácido clorhídrico, 200 ml y 800 ml de agua
	EH049					4.5.2	Cloruro de bario, 100g en 1 l de agua
	EH049					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	EH049					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	EH049					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	EH049					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	EH049					5.6.1	Crisoles filtrantes de sílice sinterizada de porosidad 4, Ø , Altura 35, 40 mm
	EH049					5.6.2	Crisoles para calcinación (Alternativo a 5.6.1)
	EH051		p		Determinación del coeficiente de Los Ángeles. Resistencia al desgaste de la grava	UNE-EN 1097-2:2010* (CE)					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo con aberturas tabla 1, según EN 933-2			NO	NO	NO		VS21 EH051 ola053 OLB049
	EH051					prEN 932-2		Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EH051					prEN 932-5		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EH051					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	EH051					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4.2.2
	EH051					prEN 1097-6
	EH051					EN 10025:1993
	EH052		q		Determinación de la estabilidad de áridos frente a disoluciones de sulfato sódico o de sulfato magnésico	UNE-EN 1367-2:2010** (CE)					EN 932-1	6.1	Tamices de ensayo con aberturas de 10 y 14 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-1	EH052 OLA054 OLB058
	EH052					EN 932-2	6.2	Balanza 2 kg, precisión 0,1 g		C				Anexo A (Informativo): Precisión
	EH052					EN 932-3	6.3	Cestos de mallas de latón o acero inoxidable					Anexo B (Informativo): Ensayo de áridos de granulometría no comprendida entre 10 mm y 14 mm
	EH052					EN 932-5	6.4	Recipientes que permitan la colocación de los cestos					Anexo C (Informativo): Evaluación de granulometrías completas
	EH052					EN 933-2	6.5	Recinto capaz de mantener los recipientes con la solución a 20 ± 2 ºC					Bibliografía: ISO 5725-2:1994
	EH052					ISO 649-1	6.6	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC con aire forzado
	EH052					6.7	Densímetro graduado a 20ºC para tensión superficial media de 55mN/m y densidades entre 1.284-1.300 g/ml, precisión 0,001 g/ml
	EH052					6.8	Desecador de dimensiones suficientes para los dos cestos
	EH052					6.9	Termómetro con intervalo entre 0 y 120ºC, precisión ± 1 ºC
	EH052					6.10	Cronómetro, precisión 1 min
	EH052					7.1	Agua destilada
	EH052					7.2	Solución de cloruro de bario al 5%
	EH052					7.3	Solución saturada de sulfato de magnesio
	EH053		r		Determinación del coeficiente de forma del árido grueso	UNE-EN 933-4:2008**					EN 932-2		Pie de rey			NO	NO	NO	Todos los aparatos, a menos que se indique lo contrario, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	EH053 OLB053
	EH053					EN 932-5		Tamices de ensayo especificados en EN 933-2
	EH053					EN 933-1		Recipiente de ajuste hermético con tapa
	EH053					EN 933-2		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC con aire forzado
	EH053					EN 1097-6		Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EH053					Bandejas
	EH053					Máquina de tamizado (opcional)
	EH054		s		Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard)	UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH054 OLB067
	EH054					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	EH054					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	EH054					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH054					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH054					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH054					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH054					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH054					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH054					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH054					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH054					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH054					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	EH054					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH054					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH054					5.2.16	Desecadores
	EH054					5.2.17	Vitrina
	EH054					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH054					Sales cloro/agua (Volhard)	7	CLORUROS SOLUBLES AGUA MÉTODO VOLHARD (Método de referencia)
	EH054					4.2.1	Nitrato de plata, 0,100 mol/l
	EH054					4.2.2	Tiocianato de potasio o de amonio, 0,1 mol/l
	EH054					4.2.3	Ácido nítrico, 6 mol/l
	EH054					4.2.4	Trimetil 1 hexanol de calidad analítica exento de cloruros
	EH054					4.2.5	Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro
	EH054					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	EH054					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	EH054					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	EH054					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	EH054					5.3.5	Matraces Erlenmeyer de 100 y 250 ml con tapón
	EH054					5.3.6	2 Matraces aforados de 1 l, según ISO 1042
	EH055		t		Determinación de los sulfatos solubles en ácidos	UNE-EN 1744-1:2010 +A1:2013* (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	EH055 OLB069
	EH055					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384	VS13 VA92vs22 EH043 OLB050 olb051
	EH055					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	EH055					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	EH055					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	EH055					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH055					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	EH055					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	EH055					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	EH055					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	EH055					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	EH055					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	EH055					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	EH055					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	EH055					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	EH055					5.2.16	Desecadores
	EH055					5.2.17	Vitrina
	EH055					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	EH055					12	SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO
	EH055					4.1	Ácido clorhídrico concentrado
	EH055					4.1	Ácido nítrico concentrado
	EH055					4.2.1	Disolución de nitrato de plata
	EH055					4.6.2	Indicador de rojo de metilo
	EH055					4.1	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	EH055					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	EH056		u		Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas	UNE-EN 933-3:2012**					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas cuadradas de 4 a 100 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	Todos los aparatos deberán cumplir las exigencias generales del EN 932-5	VS24 EH056 OLB054
	EH056					EN 932-5	5.2	Tamices de barras, según figura 1 y requisitos de la tabla 1 del apartado 5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados
	EH056					EN 933-1	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Repetibilidad y reproducibilidad
	EH056					EN 933-2	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EH057		v		Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón	UNE 146509:2018 (CE)					EN 932-1	4.1	Moldes según UNE 83301, de 75 x75 x 275 mm con inserciones de acero en los extremos similares a los moldes de la UNE 146508 EX			NO	NO	NO		EH057 OLB090
	EH057					EN 933-1	4.2	Aparato para medir la longitud, con micrómetro graduado en 0,001 mm con exactitud de 0,001 mm. (Figura 1)
	EH057					UNE 83301	4.3	Contenedor de plástico de 22 a 25 l, tapa hermética y paredes cubiertas de papel de filtro o material absorbente equivalente
	EH057					UNE 146508 EX	4.4	Dispositivo de curado
	EH057					5.1	Hidróxido de sodio
	EH057					5.2	Cemento CEM I, con Na2O + 0,658 K2O superior al 0,70 %
	EH057					5.3	Agua de amasado
D.1.4.- AGUAS
	EH058		a		Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas a la amasada de morteros y hormigones	UNE 83951:2008 (CE)					Recipientes estancos, de vidrio o de polietileno			NO	NO	NO	Bibliografía : Din 4030 Parte 2. y ASTM D 3370	EH058 OLB028
	EH058					Material para el etiquetado de los recipientes
	EH059		b		Determinación de la acidez por su pH	UNE 83952:2008 (CE)					UNE 83951	4.2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT40 EH059 OLB032 OLD075
	EH059					4.2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante
	EH059					4.3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha
	EH059					4.4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha
	EH059					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	EH059					5.1	pH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1		C				Indicar Tº de medida
	EH059					5.2	Agitador magnético, con barrita recubierta de teflón
	EH059					5.3	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	EH059					5.4	Balanza, precisión 0,01 g		C
	EH059					5.5	Estufa de desecación regulable al menos entre 110º y 130 ºC		V
	EH059					5.6	Termómetro, precisión 1 ºC		V
	EH059					5.7	Material corriente de laboratorio analítico
	EH060		c		Determinación del contenido total de sustancias solubles	UNE 83957:2008 (CE)					-	4.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT45 EH060 OLB037 OLD080
	EH060					4.2	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	EH060					4.3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	EH060					4.4	Estufa de tiro forzado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EH061		d		Determinación de sulfatos	UNE 83956:2008 (CE)					-	4.1	Agua destilada			NO	NO	NO	Bibliografía: 83951	GT44 EH061 OLB036 OLD079
	EH061					4.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	EH061					4.3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	EH061					4.4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	EH061					4.5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	EH061					4.6	Disolución de nitrato de plata aprox. 0,1 M
	EH061					4.7	Etanol absoluto o desmineralizado
	EH061					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g.		C
	EH061					5.2	Equipo para filtrar bajo vació, con dispositivo de seguridad					Con dispositivo de seguridad
	EH061					5.3	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4					Método de filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	EH061					5.4	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	EH061					5.5	Papeles de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	EH061					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otros					O con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	EH061					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC
	EH061					5.8	Horno eléctrico con ventilación natural regulable a 950 ± 25ºC
	EH061					5.9	Material corriente de laboratorio analítico
	EH062		e		Determinación de cloruros	UNE 83958:2014 (CE)					UNE 83951	5,2	Peróxido de hidrógeno al 30% sin estabilizador			NO	NO	NO		EH062 OLB029
	EH062					ISO 384	5,4	Fenolftaleína, 5 g en 1 l de disolución al 50% de alcohol etílico
	EH062					5,5	Cromato potásico, ver 5.3
	EH062					5,6	Disolución de nitrato de plata 0,025 Na, ver 5.4
	EH062					5,7	Disolución de cloruro de sodio 0,025 N, ver 5.5
	EH062					5,8	Disolución de hidróxido de sodio, 20 g y agua hasta 1 l
	EH062					5,9	Disolución de ácido sulfúrico 1:65, ver 5.7
	EH062					6	Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico
	EH063		f		Determinación cualitativa de hidratos de carbono	UNE 83959:2014 (CE)					ISO 384	3,2	Disolución alcohólica de α-naftol, 6 g en 100 cm³ de alcohol etílico de 96º			NO	NO	NO		EH063 OLB030
	EH063					3,4	Reactivo de Fehling, compuesto de disoluciones A y B
	EH063					3,4,1	Disolución A, 69,3 g de sulfato de cobre cristalizado y hasta 1 l agua
	EH063					3,4,2	Disolución B, 364 g de tartrato dodicopotásico y 100 g hidróxido sódico y agua hasta 1 l
	EH063					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico
	EH064		g		Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter	UNE 83960:2014 (CE)					ISO 384		Embudo de decantación			NO	NO	NO		EH064 OLB031
	EH064					Matraz mayor de 2,5 l
	EH064					Papel de filtro
	EH064					Cápsula de porcelana
	EH064					6,3	Estufa o baño de agua
	EH064					6,4	Desecador
	EH064					6,1	Balanza		C
	EH064					5,2	Alcanfor
	EH064					5,3	Éter sulfúrico
	EH064					5,4	Cloruro cálcico anhidro
	EH065		h		Contenido en ión amonio	UNE 83954:2008 (CE)					4.1	Disolución reserva de amonio			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT42 EH065 OLB034 OLD077
	EH065					4.2	Disolución patrón de amonio
	EH065					4.3	Disolución de ajuste de amonio
	EH065					4.4	Disoluciones de calibración
	EH065					4.5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)
	EH065					4.6	Disolución de salicilato-nitroprusiato
	EH065					4.7	Disolución de hipclorito de sodio
	EH065					4.8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	EH065					5.1	Material corriente de laboratorio de análisis químicos
	EH065					5.2	Espectrofotómetro de U.V., filtro 660 nm		C
	EH065					5.3	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	EH065					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad
	EH065					5.5	Papel de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	EH065					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro, alúmina activada o p…
	EH065					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC
	EH065					7.1	Tubos Nessler de 50 ml
	EH066		i		Contenido en Ión magnesio	UNE 83955:2008 (CE)					3.1	Disolución de EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT43 EH066 OLB035 OLD078
	EH066					3.2	Disolución reguladora de pH 10
	EH066					3.3	Indicador negro eriocromo T (NET)
	EH066					3.4	Indicador sódico, 0,4 g de ácido calconcarboxílico y 0,1 g de cloruro de sodio
	EH066					3.5	Disolución de hidróxido de sodio 1 N
	EH066					3.6	Agua exenta de metales
	EH066					3.7	Ácido nítrico concentrado
	EH066					3.8	Ácido nítrico diluido 1+1
	EH066					3.9	Disoluciones patrón de magnesio
	EH066					4.1	Bureta, graduada con una resolución de escala de 0,1 ml
	EH066					4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	EH066					4.3	Papeles de filtro Ø poro 2 µm
	EH066					4.4	Espectrofotómetro de absorción atómica y equipo asociado			SI			Cada modelo de espectrofotómetro requiere un procedimiento
	EH066					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	EH070		m		Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo en el agua	UNE-EN 13577:2008 (CE)					5.1.1	Balanza 100 g, precisión 0,0001 g		C	NO	SI	NO		GT41 EH070 OLB033 OLD076
	EH070					5.1.2	pH-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)
	EH070					5.1.3	Agitador magnético con control termostático
	EH070					5.1.4	Termómetro
	EH070					5.1.5	Bureta
	EH070					5.1.6	Pipeta
	EH070					5.1.7	Botella de muestra 1l
	EH070					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	EH070					5.1.9	Vaso de precipitados de 250 ml
	EH070					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente
	EH070					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	EH070					5.2.2	Ácido clorhídrico 0,100 M

D.1.5.- ACEROS
D.1.5.1.- ARMADURAS PASIVAS EN BARRAS RECTAS O ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE Y ALAMBRES DE ACERO CORRUGADO O GRAFILADO SOLDABLES CONFORMES A UNE-EN 10080
	EH071		a		Sección equivalente	Artículo 34.1 del CE					UNE 10080		Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	EH072		b		Determinación de las características geométricas	UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)					Ap. 10	Aparato medidor de barras corrugadas			NO	NO	NO
	EH072
	EH073		c		Determinación de las características de adherencia mediante la geometría de corrugas	UNE-EN 10080:2006 (Artículo 34.2 del CE)					EN 1766	7.4	Moldes para las vigas de ensayo y para la probeta cúbica			SI	NO	NO	Los anexos C y D de la norma (informativos) especifican dos métodos de ensayo de adherencia.	EH073 OLC003
	EH073					EN 12390-3		Rótulas de acero
	EH073					Sistema de regulación de las cargas
	EH073					Sistema de aplicación de las cargas
	EH073					Dispositivos de medida de las cargas
	EH073					Dispositivos para la medida del deslizamiento
	EH074		d		Ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple (con mandriles de las tablas 32.2.b y 32.2.c	UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)					ISO 4965:1979	Aps. 6 y 7	Dispositivo de doblado			NO	NO	SI	El dispositivo de doblado puede ser el de la figura 2 de la norma o el descrito en ISO 7438:1985. Temperatura 10-35	EH074 OLC007
	EH074					ISO 6892:1998		Dispositivo de desdoblado					SI	El dispositivo de desdoblado especificado en las figuras 2 y 3 de la norma. Temperatura entre 10 y 35ºC
	EH074					ISO 7438:1985
	EH074					ISO 7500-1:1999
	EH074					ISO 9513:1999
	EH074					ISO/TR 9769:1991
	EH075		e		Ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento total bajo carga máxima	UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)					ISO 6892:1998	Ap. 8	Máquina de tracción clase 1		C/V	NO	NO	SI		EH075 OLC008
	EH075					ISO 7500-1:1999
	EH075					ISO 9513:1999
	EH076		f		Enderezado en laboratorio de probetas de acero fabricado en rollo	Anejo 11 del CE / Artículo 49.3.2					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno			SI	NO	NO	El método de enderezar la probeta debe indicarse en el informe de ensayo.
	EH077		g		Resistencia a la fatiga	UNE-EN ISO 15630-1:2011 (CE)					ISO 7500-1		Máquina de ensayo de fatiga					Calibración conforme a ISO 4965	EH077 OLC014
	EH077					ISO 4965
	EH078		h		Resistencia a la carga cíclica	UNE 36065:2011 (CE)					EN: 10002-4, 20286-2, EN ISO: 377, 2566-1, 7500-1	10.8	Equipo de ensayo para carga cíclica			NO	NO	NO
	EH079		i		Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1. Método de ensayo a temperatura ambiente	UNE-EN ISO 6892-1:2017 (CE)					9	Maquina de tracción clase 1		C	NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta	EH079 EA008 OLC034
	EH079					12; Anexo H	Extensómetro		C
	EH079					12; Anexo H	Calibre, precisión 0,1 mm
	EH079					12; Anexo H	Cinta métrica
	EH080		j		Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos	UNE-EN ISO 377:2017					Fresa			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EH080 OLC006
	EH080					Torno

D.1.5.2.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080:
	EH081		a		Ensayo de tracción	UNE-EN ISO 15630-2:20032:2011 (CE)					ISO 6892-1	Ap. 5	Máquina de ensayo a tracción clase 1, o extensómetro clase 1		C/V	NO	NO	NO	Verificación y calibración según ISO 7500-1	EH081 OLC010
	EH081					ISO 7500-1
	EH081					ISO 9513
	EH081
	EH082		b		Determinación del cortante en la soldadura (ensayo de determinación de la carga de despegue de las uniones soldadas)	UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE)					ISO 7500-1	Ap. 7	Máquina de ensayo de tracción clase 1 o mejor		V	NO	NO	SI	En el informe debe especificarse el tipo de soporte empleado	EH082 OLC011
	EH082
	EH083		c		Doblado en una intersección soldada	UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE)					ISO 7438:1985	Ap. 6	Dispositivo de doblado (Fig. 2 de la norma o dispositivo de ISO 7438:1985)			NO	NO	NO	Temperatura entre 10 y 35ºC	EH083 OLC009
	EH083
	EH084		d		Determinación de las características geométricas de un panel	UNE-EN ISO 15630-2:2011 (CE) (mallas electrosoldadas) / UNE-EN 10080:2006 (CE) (armaduras básicas electrosoldadas en celosía)					ISO 6892-1	Apartado 5 Norma	Ver equipos			NO	NO	NO		EH084 OLC004
	EH84					ISO 7500-1	Apartado 6 Norma	Ver equipos
	EH84					ISO 9513	Apartado 7 Norma	Ver equipos
	EH84					Apartado 8 Norma	Ver equipos

D.1.5.3.- ALAMBRES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
	EH085		a		Características mecánicas y geométricas	UNE 36094:1997 (CE) / UNE 36094:1997 ERRATUM (CE) / UNE-EN ISO 15630-3:2011 (CE)					UNE 36701		Los necesarios para los siguientes ensayos:			NO	NO	NO
	EH085					UNE 36744		Tracción, según UNE 7474-1
	EH085					UNE 36461		Doblado alternativo, según UNE 36461
	EH085					UNE 36464		Determinación de características geométricas, según UNE 36744
	EH085					UNE36465		Relajación, según UNE 36422, al 60%, 70%, y 80% de carga de rotura
	EH085					UNE 36466		Determinación de la composición química.
	EH085					UNE-EN ISO 9002		Fatiga, según UNE 36465
	EH085					UNE-EN 10016-4		Corrosión bajo tensión, según UNE 36464, al 70% carga rotura
	EH085					UNE-ECISS IC 10 IN

D.1.5.4.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS:
	EH086		a		Características mecánicas y geométricas	UNE 36094:1997 (CE) / UNE 36094:1997 ERRATUM (CE) / UNE-EN ISO 15630-3:2011 (CE)					UNE 36701		Maquina según ISO 7500-1, clase 1, o extensómetro clase 1 según ISO 9513		C/V	NO	NO	SI	La mayoría de los ensayos requieren temperatura controlada.
	EH086					UNE 36744		Extensómetro
	EH086					ISO 4957		Dispositivo de doblado indicado en norma o con apoyos y mandril
	EH086					ISO 6508-1		Marco
	EH086					ISO 6892-1		Dispositivo medidor de fuerza
	EH086					ISO 7500-1		Dispositivo de anclaje
	EH086					ISO 7801:1984		Dispositivo de carga
	EH086					ISO 9513		Máquina de ensayo de fatiga (ISO 7500-1)		C
	EH086					Dispositivo de medida del tiempo
	EH086					Cuba cilíndrica sellada en ambos extremos de diámetro indicado en norma
	EH086					Máquina de ensayo de tracción desviada descrita en la norma
	EH086					Instrumentos de medición para determinar las características geométricas

D.1.6.- ADICIONES
	EH087		a		Control de calidad de recepción	UNE-EN 450-1:2013 NA					NO	NO	NO
	EH088		b		Determinación de sulfatos por el método gravimétrico	UNE-EN 196-2:2014* (CE)					EN 196-7	Ap. 8	Ácido clorhídrico concentrado			NO	NO	NO	En Apartado 3 Requisitos generales para los ensayos.	EH032 eh088 eh093 OLB007
	EH088					ISO 385-1		Ácido clorhídrico diluido 1+11
	EH088					ISO 835-1		Hidróxido de amonio diluido 1+16
	EH088					Disolución de cloruro de bario 120 g y agua hasta 1 l
	EH088					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nítrico y agua hasta 1 l
	EH088					Papeles de filtro
	EH088					Material corriente de laboratorio
	EH089		c		Determinación de la pérdida por calcinación	UNE-EN 196-2:2014* (CE)					EN 196-7	Ap. 7	Horno eléctrico ventilación natural regulable a 500 ± 10ºC, 950 ± 25 ºC y 1175 ± 25 ºC			NO	NO	NO		EH030 eh089 EH099 OLB005
	EH089					ISO 385-1		Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH089					ISO 835-1
	EH090		d		Determinación de la finura	UNE-EN 451-2:2017** (CE)					ISO 565:1990		Aparato de la figura 1 del apartado 3 de la norma, que consiste en:			NO	NO	NO		EH090 OLB014
	EH090					ISO 3310-1:1990		Tamiz		V
	EH090					Boquilla de proyección (figura 2 de la norma)
	EH090					Manómetro Ø mínimo 80 mm y capacidad máxima 160 kPa grado…
	EH090					Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EH090					Balanza, precisión 0,001 g		C
	EH091		e		Determinación del índice de actividad resistente con cemento Portland	UNE-EN 196-1:2018 * (CE)					EN 197-1		Tamices de ensayo, según ISO 3310-1, medidas según ISO 565 (serie R 20)			NO	NO	SI	El laboratorio debe mantenerse a 20±2ºC, y con humedad relativa menor del 50%	EH091 OLB011
	EH091					EN 196-7		Amasadora descrita en apartado 4.4		V/M				El armario para probetas o la cámara húmeda debe mantenerse a 20,0±1,0ºC y humedad relativa mayor del 90%
	EH091					EN ISO 1302		Moldes descritos en apartado 4.5		V/M				La temperatura del agua debe mantenerse a 20,0±1,0ºC
	EH091					EN ISO 7500-1		Reglas para enrasar					Los recipientes para el curado en agua y las gradillas donde se colocan no deben reaccionar con el cemento.
	EH091					ISO 565		Compactadora descrita en 4.6		V				Comprobar temperatura y humedad relativa del lab. y temp. del agua en recipientes de conservación 1 vez día.
	EH091					ISO 1101		Máquina de ensayo a flexión, descrita en 4.7 (opcional)					Comprobar temperatura y humedad de la cámara húmeda o armario cada 4 horas.
	EH091					ISO 3310-1		Máquina de ensayo a compresión, descrita en 4.8		C				Cemento, arena CEN, agua y los aparatos deben estar a 20±2ºC
	EH091					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, descrito en 4.9
	EH091					Balanza, precisión 1 g		C
	EH091					Temporizador, precisión de ± 1 s
	EH091					Arena CEN y agua destilada
	EH092		f		Determinación de la estabilidad de volumen por el método de Le Chatelier	UNE-EN 196-3:2017** (CE)					EN 196-1	4.2.2	Balanza, precisión 1 g		C	NO	NO	SI	Laboratorio con temperatura de 20 ± 2ºC y humedad relativa mínima 50%	EH034 olb003+EH092=olb004
	EH092					4.2.3	Bureta o probeta graduada, precisión ± 1 ml					El armario para probetas o la cámara húmeda debe mantenerse a 20,0±1,0ºC y humedad relativa mayor del 90%
	EH092					4.2.4	Amasadora					La temperatura del agua debe mantenerse a 20,0±1,0ºC en el método alternativo
	EH092					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	EH092					4.2.6	Cronómetro, precisión 1 s
	EH092					4.2.7	Regla, precisión ± 0,5 mm
	EH092					7	ENSAYO DE ESTABILIDAD DE VOLUMEN
	EH092					7.1.1	Equipo de Le Chatelier
	EH092					7.1.1	Placas de vidrio plano
	EH092					7.1.2	Baño de agua con calefacción capaz de elevar la t del agua de 20±2 ºC hasta ebullición en 30±5 min
	EH092					7.1.3	Armario o cámara húmeda de tamaño adecuado a 20±1 ºC y humedad relativa mínima 90%
	EH093		g		Cenizas volantes. Determinación del anhídrido sulfúrico (SO3)	UNE-EN 196-2:2014 * (CE)					EN 196-7	Ap. 8	Ácido clorhídrico concentrado			NO	NO	NO		EH032 eh088 eh093 OLB007
	EH093					ISO 385-1		Ácido clorhídrico diluido 1+11
	EH093					ISO 835-1		Disolución de cloruro de bario, 120 g y agua hasta 1 l
	EH093					Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nítrico y agua hasta 1 l
	EH093					Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH093					Crisoles de porcelana con tapas
	EH093					Desecador
	EH093					Papeles de filtro
	EH093					Horno eléctrico ventilado regulable a 950 - 5ºC
	EH093					Material corriente de laboratorio
	EH094		h		Cenizas volantes. Determinación de cloruros (Cl)	UNE-EN 196-2:2014 * (CE)					EN 196-7	Ap. 14	Ácido nítrico diluido 1+2 y 1+100			NO	NO	NO		EH033 eh094 EH098 OLB006
	EH094					ISO 385-1		Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l
	EH094					ISO 835-1		Disolución de tiocianato de amonio, aprox. 0,05 mol/l
	EH094					Disolución indicadora, ver apartado 4.81
	EH094					Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH094					Papeles de filtro
	EH094					Material volumétrico de vidrio, clase A según ISO 385-1 e ISO 835-1
	EH094					Vitrina de humos
	EH094					Matraz Erlenmeyer
	EH094					Material corriente de laboratorio
	EH095		i		Cenizas volantes. Determinación del contenido de óxido de calcio libre	UNE-EN 451-1:2017** (CE)					EN 450		Ácido butanoico, 3-oxo etil éster (=acetoacetato de etilo)			NO	NO	NO	Bibliografía: EN 196-7:1989	EH095 OLB012
	EH095					ISO 565		2-Butanol
	EH095					ISO 3534-1		9-Propanol
	EH095					Indicador azul de bromofenol, 0,1 g de en 100 ml de etanol
	EH095					Ácido clorhídrico 0,100 M
	EH095					Balanza, precisión 0,0001 g		C
	EH095					Tamiz de ensayo de 0,063 mm, según ISO 565
	EH095					Mortero y almirez
	EH095					Desecador
	EH095					Matraz de 250 ml
	EH095					Condensador de serpentín de reflujo
	EH095					Tubo de absorción, relleno con hidróxido sódico sobre portador inorgánico
	EH095					Crisol filtrante, tamaño de poro entre 0,004 mm y 0,010 mm
	EH096		j		Cenizas volantes. Definiciones, especificaciones y control de calidad	UNE-EN 450-1:2013 NA					NO	NO	NO
	EH097		k		Humo de sílice. Determinación del contenido de óxido de sílice	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.5.9	SÍLICE TOTAL= SÍLICE PURA+SÍLICE SOLUBLE			NO	NO	NO
	EH097					ISO 385	4.5.6	SÍLICE PURA
	EH097					ISO 835	4.5.6.1	Precipitado según apto 4.5.3.1 ó 4.5.4.1 ó 4.5.5.2
	EH097					Guía ISO 30	4.3.2 y 4.5.6.1	Crisoles
	EH097					Guía ISO 31	4.2.11 y 4.5.6.1	Ácido fluorhídrico
	EH097					4.2.16 y 4.5.6.1	Ácido sulfúrico
	EH097					4.3.15 y 4.5.6.1	Baño de arena o placa calefactora
	EH097					4.3.5 y 4.5.6.1	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 1175 ± 25 ºC
	EH097					4.2.41 y 4.5.7	Mezcla de carbonato de sodio y cloruro de sodio
	EH097					4.3.17 y 4.5.7	Vaso de 250 ml
	EH097					4.2.2 y 4.5.7	Ácido clorhídrico concentrado
	EH097					4.3.16 y 4.5.7	Papel de filtro medio
	EH097					4.3.17 y 4.5.7	Matraz aforado de 500 ml
	EH097					4.5.8	SÍLICE SOLUBLE
	EH097					4.5.8.1	Disolución según apto 4.5.7
	EH097					4.3.17 y 4.5.8.1	Pipeta
	EH097					4.5.8.1	Vaso de polietileno
	EH097					4.3.13 y 4.5.8.1	Agitador magnético con barras inertes
	EH097					4.2.12 y 4.5.8.1	Ácido fluorhídrico 1+3
	EH097					4.2.52 y 4.5.8.1	Disolución de ácido bórico
	EH097					4.2.25 y 4.5.8.1	Disolución de molibdato de amonio
	EH097					4.2.31 y 4.5.8.1	Disolución de hidróxido de sodio ó
	EH097					4.2.4 y 4.5.8.1	Disolución de ácido clorhídrico 1+2
	EH097					4.3.18.1 y 4.5.8.1	pH-metro calibrado, precisión ± 0,05
	EH097					4.3.17 y 4.5.8.1	Matraz aforado de 100 ml
	EH097					4.2.10 y 4.5.8.1	Ácido clorhídrico diluido de pH 1,60
	EH097					4.2.53 y 4.5.8.1	Disolución de ácido cítrico
	EH097					4.2.59 y 4.5.8.1	Disolución reductora
	EH097					4.3.10 y 4.5.8.1	Fotómetro, que permita medir absorbancias próximas a 525 nm y 815 nm
	EH097					4.3.11 y 4.5.8.1	Cubetas para el fotómetro
	EH098		l		Humo de sílice. Determinación de cloruros (Cl)	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.3.1 y 4.5.16	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH033 eh094 EH098 OLB006
	EH098					ISO 385	4.3.17 y 4.4.16.2	Vaso de 400 ml
	EH098					ISO 835	4.2.14 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+2
	EH098					Guía ISO 30	4.4.16.2	Vitrina de humos
	EH098					Guía ISO 31	4.3.17 y 4.4.16.2	Pipeta
	EH098					4.2.45 y 4.4.16.2	Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l
	EH098					4.3.16 y 4.4.16.2	Papel de filtro grueso
	EH098					4.2.15 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+100
	EH098					4.3.17 y 4.4.16.2	Matraz cónico de 500 ml
	EH098					4.2.82 y 4.4.16.2	Disolución indicadora (según apto 4.2.82)
	EH098					4.2.80 y 4.4.16.2	Disolución de tiocianato de amonio
	EH099		m		Humo de sílice. Determinación de la pérdida por calcinación	UNE-EN 196-2:2014** (CE)					EN 196-7	4.3.1 y 4.4.1	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH030 eh089 EH099 OLB005
	EH099					ISO 385	4.3.2 y 4.4.1	Crisoles
	EH099					ISO 835	4.3.5 y 4.4.1	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	EH099					Guía ISO 30
	EH099					Guía ISO 31

D.1.7.- ADITIVOS
	EH100		a		Toma de muestras	UNE-EN 934-6:2002 *					EN 934-2:2001					NO	NO	NO
	EH100					prEN 934-3:1998
	EH100					EN 934-4:2001
	EH100					prEN 934-5:1998
	EH101		b		Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado	UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 NA					EN 480-1					NO	NO	NO
	EH101					EN 480-2
	EH101					EN 480-4
	EH101					EN 480-5
	EH101					EN 480-11
	EH101					prEN 480-15
	EH101					EN 934-1:2008
	EH101					EN 934-6:2001
	EH101					EN 12350-2
	EH101					EN 12350-5
	EH101					EN 12350-7
	EH101					EN 12390-3
	EH101					EN 12350-11

D.2.- OTROS ENSAYOS
D.2.1.- HORMIGONES
	EH102		a		Ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso en edificación	UNE 7457:1986					Aparato de medida de: Cargas - Desplazamientos lineales -			SI	NO	NO
	EH102					Desplazamientos lineales - Desplazamientos angulares -
	EH102					De abertura de fisuras - De distancia entre fisuras -
	EH102					De deformaciones unitarias - Termómetros.

D.2.2.- CEMENTOS
	EH103		a		Cálculo de la composición potencial de clínker Portland	UNE 80304:2006**					UNE-EN 196-2					NO	NO	NO
	EH103					UNE 80243
	EH103					UNE-EN 197-1
	EH103					UNE-EN 197-2
	EH104		b		Determinación del tiempo de fraguado anormal (método de la pasta de cemento)	UNE 80114:2014					UNE-EN 196-1	5.1	Aparato de Vicat, según la UNE-EN 196-3			NO	NO	SI	Esta norma se corresponde con la ASTM C 451
	EH104					UNE-EN 196-3	5.2	Espátula con hoja de acero, de 100 a 150 mm de longitud					La temperatura del laboratorio, recipiente, pala agitadora, molde y placa base, estará
	EH104					UNE-EN 196-7	5.3	Amasadora, recipiente, pala y recogedor según UNE-EN 196-1					comprendida entre 20ºC ± 2ºC. El material estará seco. La humedad relativa mínima del 50%
	EH104					5.4	Probetas graduadas según UNE-EN 196-3
	EH104					5.5	Balanza, precisión 1 g		C
	EH104					5.6	Agua destilada
	EH104					Termómetro
	EH104					Higrómetro
	EH105		c		Ensayo de puzolanicidad	UNE-EN 196-5:2011**					EN 196-7	6.1	Ácido clorhídrico concentrado			NO	NO	NO		EH105 OLB009
	EH105					ISO 385:2005	6.2	Ácido clorhídrico diluido, aprox. 0,1 mol/l
	EH105					ISO 835:2007	6.3	Ácido clorhídrico diluido 1+2
	EH105					6.4	Naranja de metilo
	EH105					6.5	Indicador de naranja de metilo
	EH105					6.6	Hidróxido de sodio
	EH105					6.7	Disolución de hidróxido de sodio, 100 g y agua hasta 1 l
	EH105					6.8	Carbonato de calcio, desecado a masa constante (200 ± 10) ºC
	EH105					6.9	Cloruro de sodio, desecado a masa constante a (110 ± 5) º C
	EH105					6.10	Murexida (purpurato de amonio)
	EH105					6.11	Indicador de murexida, 1 g de murexida con 100 de cloruro de sodio desecado
	EH105					6.12	EDTA sal di-sodio, di-hidrato del ácido etilendiaminotetracético
	EH105					6.13	Disolución de EDTA, aprox. 0,03 mol/l
	EH105					6.14	Carbonato de sodio, desecado a masa constante a (250 ± 10) º C
	EH105					6.15	Indicador mixto calceína y azul de metiltimol, según 6.15
	EH105					6.16	Indicador calcón, según 6.16
	EH105					6.17	Reactivo Patton y Reeders, según 6.17
	EH105					7.1	Recipiente cilíndrico de polietileno de 500 ml y 70 mm Ø con tapón de estanquidad
	EH105					7.2	Embudo de vástago ancho
	EH105					7.3	Embudo Buchner de porcelana de unos 60 mm de Ø interior
	EH105					7.4	Papel de filtro de baja porosidad
	EH105					7.5	Matraz de 250 ml para filtrado a vacío
	EH105					7.6	Vasos de 250 y 400 ml
	EH105					7.7	Pipetas de 50 y 100 ml Clase A según EN ISO 835:2007
	EH105					7.8	Buretas de 50 ml Clase A según EN ISO 385:2005
	EH105					7.9	Compartimento termostático controlado a 40 ±1 ºC
	EH105					7.10	Matraces aforados de 500 y 1000 ml
	EH105					7.11	Matraz cónico de 250 ml
	EH105					7.12	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH105					7.13	Aparato medir absorbancia a 520 y 620 nm
	EH105					7.14	Agitador magnético con barras inertes
	EH105					7.15	pH-metro, precisión ± 0,05
	EH105					7.16	Cilindro graduado de 10 ó 20 ml

D.2.3.- ÁRIDOS
	EH106		a		Toma de muestras	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS14 VS15 EH106 OLA024 OLB040
	EH106					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	EH106					7	Bastidor de muestreo
	EH106					7	Caja de muestreo
	EH106					7	Tubo de muestreo
	EH106					7	Cilindro de muestreo
	EH106					7	Recipiente o cubeta de muestreo
	EH106					7	Divisores de muestras

D.2.4.- ACEROS
D.2.4.1.- MALLAS ELECTROSOLDADAS DE BARRAS CORRUGADAS O ALAMBRES CORRUGADOS DE ACERO SOLDABLE, CONFORME A UNE-EN 10080
	EH107		a		Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de la carga concentrada.	UNE 36739:1995 EX					6.4.1	Dispositivo capaz de limitar el valor de la carga a 1.500 N (Anexo A)			NO	NO	NO
	EH108		b		Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo del arranque del nudo.	UNE 36739:1995 EX					6.4.2	Dispositivo descrito en el Anexo B			NO	NO	NO
	EH109		c		Aptitud de la armadura básica frente a su manipulación: ensayo de obertura-cierre.	UNE 36739:1995 EX					6.4.3	Dispositivo descrito en el Anexo C			NO	NO	NO

D.2.4.2.- CORDONES DE ACERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADAS
	EH110		a		Ensayo de tracción de cables y cordones de acero	UNE 7326:1988					UNE 36701	5 y 6	Máquina de tracción			NO	SI	NO

D.2.5.- ADICIONES
	EH111		a		Toma de muestras	UNE-EN 450-1:2013 (NA)					EN 195-1:2005					NO	NO	NO
	EH111					EN 196-2:2005
	EH111					EN 196-3
	EH111					EN 196-7
	EH111					EN 197-1:2011
	EH111					EN 206-1
	EH111					EN 450-2:2005
	EH111					EN 451-1
	EH111					EN 451-2
	EH111					EN 933-10
	EH111					EN 1015-3:1999
	EH111					EN 1097-7
	EH111					EN ISO 11885
	EH111					EN 14588:2010
	EH111					ISO 10694
	EH111					ISO 29581-2
D.2.6.- ADITIVOS
	EH112		a		Determinación del residuo seco de los aditivos líquidos	UNE-EN 480-8:2013					--	3.1	Pesasustancias de vidrio, bajo y de boca ancha con tapa esmerilada o cápsula de evaporación, fondo plano, Ø 75 mm y profundidad 45 mm			NO	NO	NO
	EH112					3.2	Desecador
	EH112					3.3	Estufa ventilación forzada capaz de mantener 105 ± 3 ºC
	EH112					3.4	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH113		b		Determinación de la pérdida de masa de los aditivos sólidos	UNE-EN 480-8:2013					--	3.1	Cápsula de evaporación, fondo plano, diámetro 75 mm y profundidad 45 mm			NO	NO	NO
	EH113					3.2	Desecador
	EH113					3.3	Estufa ventilación forzada capaz de mantener 105 ± 3ºC
	EH113					3.4	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	EH114		c		Determinación de la pérdida por calcinación.	UNE 83214:2016					UNE-EN 934-6		Material corriente de laboratorio			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 934-3, prEN 934-5, UNE-EN 480-8, UNE-EN 934-2, UNE-EN 934-4
	EH114					Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 3 ºC
	EH114					Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH114					Pesasustancias con Ø de 60 mm y altura 30 mm
	EH119		h		Determinación del peso específico de los aditivos líquidos.	UNE 83225:2016					NO	NO	NO
	EH119					UNE-EN 934-6		Material corriente de laboratorio
	EH119					Densímetro de escala universal entre 1.000 y 2.000 g/cm3		C
	EH119					Juego de densímetros calibrados
	EH119					Baño termostático graduable a 20±1º C		C
	EH119					Termostato calibrado sumergible a 100 mm
					Probetas graduadas de 250 y 500 ml
	EH120		i		Determinación de la densidad aparente de los aditivos sólidos.	UNE 83226:2016					UNE-EN 934-6		Embudo descrito en la norma, provisto de cierre en la parte inferior			NO	NO	NO
	EH120					Recipiente metálico de 250 ml, y dimensiones descritas en la norma
	EH120					Espátula de madera
	EH120					Regla metálica
	EH120					Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	EH120					Tamiz de 0,5 cm
	EH122		k		Determinación de la consistencia por medio de la mesa de sacudidas.	UNE 83258:2005					UNE-EN 197-1:2000		Mesa de sacudidas, Anexo A			NO	NO	NO
	EH122					UNE-EN 196-1:1996		Molde troncocónico de acero inoxidable o latón descrito en la norma
	EH122					UNE-EN 196-2:1996	5.3	Pisón de sección circular, Ø 40 mm y longitud 200 mm, y masa 0,250 ± 0,015 kg
	EH122					UNE 80122:1991		Calibre capaz de medir diámetros de hasta 300 mm, exactitud 1 mm
	EH122					UNE-EN 480-13:2002		Paleta
	EH122					UNE-EN 934-3:2004		Regla metálica para enrasar
	EH122					UNE-EN 1015-3:2000		Amasadora según EN 196-1
	EH122					UNE 83259:2004
	EH123		l		Determinación del contenido de cloruros solubles en agua	UNE-EN 480-10:2010
	EH123					pH-metro
	EH123					Electrodos
	EH123					Balanza 0,1mg y una capacidad de lectura hasta 200 g
	EH123					Bureta de 20ml graduada con una exactitud de 0,05ml
	EH123					Vasos de precipitados de 250ml y 500ml
	EH123					Matraz aforado de 1000ml
	EH123					Dispositivo calefactor con agitador magnético
	EH123					Probetas graduas de 10ml, 20ml y 50 ml
	EH123					Ácido nítrico concentrado
	EH123					Peróxido de hidrogeno
	EH123					Agua destilada o desminiralizada
	EH123					Etanol
	EH123					Acetona
	EH123					Disolución de nitrato de plata

D.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO		Disolución de hidróxido de sodio
	EH124
	EH125
	EH126
	EH127
	EH128
	EH129
	EH130

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## Edif-VS
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

B.- ENSAYOS DE VIALES (VS)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
B.1.- ENSAYOS CONTEMPLADOS EN EL PG3
B.1.1.- SUELOS
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	VS01		a		Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE-EN ISO 17892-4:2019					ISO 3310-1	4.1.1	Balanzas		C	NO	SI	NO		GT04 VS01 OLA003 OLD030
	VS01					ISO 3310-2	4.1.2	Estufa de desecado		V
	VS01					ISO 4788	4.1.3	Dispositivo de medida del tiempo
	VS01					ISO 14644-1	4.1.4	Dispositivo de medida de la temperatura
	VS01					ISO 17892-1	4.1.5	Desecador
	VS01					ISO 17892-3	4.1.6	Recipientes para muestras de ensayo
	VS01					4.1.7	Seperación de la muestra después del tratamiento previo
	VS01					4.2	Método de tamizado
	VS01					4.3	Método del densimetro
	VS01					4.4	Método de la pipeta
	VS01					4.5	Reactivos
	VS02		b		Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE-EN ISO 17892-1:2015					ISO 386	4.1	Estufa de desecación		V	NO	NO	NO		GT08 VS02 OLA007 OLD035
	VS02					ISO 14688-1	4.2	Termómetro o dispositivo termopar		C
	VS02					4.3	Balanza, precisión 0,01 g.		C
	VS02					4.4	Recipientes para la muestra de ensayo
	VS02					4.5	Desecador
	VS03		c		Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE-EN ISO 17892-12:2019					ISO 3310-1	4.1	Generalidades			NO	NO	NO		GT05 VS03 OLA008 OLD031
	VS03					ISO 14688-1	4.3	Método de Casagrande
	VS03					ISO 17892-1	4.3.1	Aparato de Casagrande
	VS03					4.3.2	Base y patas de goma		C
	VS03					4.3.3	Portamuestras
	VS03					4.3.4	Leva
	VS03					4.3.5	Carro y bastidor de acero, medidas interiores mínimas de 260 mm x 300 mm, oscilación vertical < 0,25 mm, y grosor de placa inferior < 8 mm
	VS03					4.3.6	Motor (opcional
	VS03					4.3.7	Acanalalador
	VS04		d		Determinación del límite plástico de un suelo	UNE-EN ISO 17892-12:2019					ISO 3310-1	4.1	Generalidades			NO	SI	NO		GT06 VS04 OLA009 OLD032
	VS04					ISO 14688-1	4.4	Equipo para la determinación límite plástico
	VS04					ISO 17892-1	4.4.1	Placa de amasado		C
	VS04					4.4.2	Varilla o cilindro hueco		V				V (60ºC-110ºC)
	VS04					Con certificado de fábrica
	VS04					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	VS04					De vidrio
	VS04
	VS05		e		Ensayo de compactación, Próctor normal	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm Ø int. y h = 122,4 ± 0,1 mm, H collar: 60 mm. Verificar estanqueidad	GT25 VS05 OLA006 OLD048
	VS05					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS05					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	VS05					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	VS05					5	Recipiente determinación humedad
	VS05					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	VS05					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	VS05					5	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS05					5	Enrasador metálico
	VS05					5	Cuarteadores
	VS05					5	Mazo de goma
	VS05					5	Probeta graduada
	VS06		f		Ensayo de compactación, Próctor modificado	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Øint. y h: 127 ± 0,1 mm; Hcollar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT26 VS06 OLA005 OLB047 OLD049
	VS06					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS06					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	VS06					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	VS06					5	Recipiente determinación humedad
	VS06					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS06					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	VS06					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS06					5	Enrasador metálico
	VS06					5	Cuarteadores
	VS06					5	Mazo de goma
	VS06					5	Probeta graduada
	VS06					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	VS07		gg		Índice C.B.R. en el laboratorio	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT27 VS07 OLA004 OLB048 OLD050
	VS07					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	VS07					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar)					Ø int=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm
	VS07					UNE 103400	3	3 Discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	VS07					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS07					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	VS07					3	3 Placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	VS07					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	VS07					3	3 Sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Ø ext=149 mm Ø orificio central= 54 mm
	VS07					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	VS07					3	Tanque de agua
	VS07					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS07					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	VS07					3	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	VS07					3	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	VS07					3	Material auxiliar
	VS07					Cuarteadores
	VS07					3	Cápsulas
	VS07					3	Probeta graduada
	VS07					3	Enrasador metálico
	VS07					3	Mazo de goma
	VS07					3	Papel de filtro
	VS07					4.2	Parafina					Para muestras inalteradas
	VS08		hh		Contenido de materia orgánica oxidable de un suelo. Método del permanganato potásico	UNE 103204:2019					UNE 7050-2	3	Balanza 160 g, precisión 0,0001 g		C	NO	NO	NO		GT20 VS08 OLA014 OLD054
	VS08					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	VS08					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC
	VS08					3	Mortero y maza metálicas
	VS08					3	Mazo de goma
	VS08					3	Tamices de 0,16 y 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	VS08					3	Placa calefactora
	VS08					3	Vidrios de reloj
	VS08					3	Material auxiliar					Pinzas de madera
	VS08					3	Lana de vidrio para filtrar
	VS08					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	VS08					3	Desecador
	VS08					3	Matraz Erlenmeyer de 500 ml
	VS08					3	Matraz Erlenmeyer de 2000 ml
	VS08					3	Matraz aforado de 1000 ml
	VS08					3	2 Vasos de precipitados 150 cm3
	VS08					3	2 Pipetas graduada 10 cm3
	VS08					3	Probeta graduada 100 ml
	VS08					3	Probeta graduada 250 ml
	VS08					3	Frasco transparente 2 litros cierre hermético
	VS08					3	Frasco opaco 2 litros cierre hermético
	VS08					3	2 Buretas de 50 ml
	VS08					3	Cronómetro
	VS08					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	VS08					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	VS08					3	Ácido oxálico (P.A.)
	VS08					3	Oxalato sódico (P.A.)
	VS08					3	Permanganato potásico (P.A.)
	VS09		ii		Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles en un suelo	UNE 103201:2019					UNE 7050	3	Balanza analítica		C	NO	NO	NO		VS09 OLA016 OLD060
	VS09					UNE 103100	3	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	VS09					3	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de soporte si se calcina con mechero
	VS09					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	VS09					3	Aparato para agitación de frascos
	VS09					3	Frasco para agitación de 1000 ml con cierre hermético
	VS09					3	Tamices de 5,00 y 0,40 mm, según UNE 7050
	VS09					3	Mortero con pistilo
	VS09					3	Matraces aforados de 500 y 250 ml
	VS09					3	2 Vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos
	VS09					3	Pipeta de 10 ml
	VS09					3	Desecador
	VS09					3	Ácido clorhídrico N/20
	VS09					3	Disolución de cloruro de bario al 5%
	VS09					3	Disolución de nitrato de plata 0,1 molar
	VS09					3	Papel de filtro
	VS09					3	Medios adecuados para el machacado-disgregado
	VS09					3	Material auxiliar
	VS10		jj		Determinación del contenido en sales solubles en un suelo	UNE 103205:2019					UNE 7050-2	2	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox			NO	NO	NO		VS10 OLA015 OLD058
	VS10					UNE 103100	2	2 Cápsulas de porcelana de unos 200 cm3
	VS10					2	Equipo de filtración con papel de por fino
	VS10					2	Baño termostático o placa calefactora para la evaporación de los extractos acuosos contenidos en las capsulas
	VS10					2	Balanza analítica precisión 0,0001 g		C
	VS10					2	Estufa de desecación capaz de mantener 60 ± 5 ºC
	VS10					2	Desecador para enfriamiento de cápsulas
	VS10					2	Matraces aforados de 500 y 100 ml
	VS10					2	Agitador para volteo
	VS10					2	Ácido clorhídrico concentrado
	VS10					2	Agua destilada
	VS10					2	Pipetas
	VS10					Papel de filtro
	VS10					Medios adecuados para el machacado-disgregado
	VS10					Material auxiliar de laboratorio
	VS10					Tamices de 2 mm y 5 mm
	VS11		kk		Determinación del contenido de yeso soluble en un suelo	UNE 103206:2019					UNE 7050-2	3	Acetona de calidad purísima y riqueza mayor del 99%			NO	NO	NO		VS11 OLA017 OLD059
	VS11					UNE 103100	101 2.1	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	VS11					UNE 103201	101 2.2	Cuarteador para áridos gruesos y otro para finos, lona de 2x2 y barras de 2,5 m
	VS11					101 2.3	Tamices de 20; 5; 2 y 0,40 mm UNE
	VS11					101 2.4	Mortero con anilla con goma en su parte inferior y mazo de goma
	VS11					101 2.5	Pala o paleta para manejar el material
	VS11					120 2.1	Tamices de 2 y 0,40 mm UNE
	VS11					120 2.2	Mortero con pistilo
	VS11					120 2.3	Frasco para agitación de 1000 ml con cierre hermético
	VS11					120 2.4	Aparato para agitar frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	VS11					120 2.5	Matraces aforados de 500 y 250 ml
	VS11					120 2.6	2 Vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos
	VS11					120 2.7	Frasco lavador y agua destilada caliente
	VS11					120 2.8	Pipeta de 10 ml
	VS11					120 2.9	Embudo de vidrio
	VS11					120 2.10	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de soporte si se calcina con mechero
	VS11					120 2.11	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	VS11					120 2.12	Balanza analítica		C
	VS11					120 2.13	Estufa de desecación regulable a 75-80 ºC
	VS11					120 2.14	Desecador
	VS11					120 2.15	Papel indicador por pH
	VS11					120 2.16	Papel de filtro de por fino y de cenizas conocidas
	VS11					120 2.17	Ácido clorhídrico N/20
	VS11					120 2.18	Solución de cloruro de bario al 5%
	VS11					120 2.19	Solución de nitrato de plata (1,7g en 100 cm3 de agua)
	VS11					120 2.20	Agua destilada
	VS12		ll		Densidad "in situ" por el método de la arena	UNE 103503:1995					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO		VS12 OL / A019 OLD022
	VS12					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de Ø especificado en la norma
	VS12					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca		C
	VS12					UNE 103501	3	2 Balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g		C
	VS12					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	VS12					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 ml capacidad mínima.
	VS12					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	VS12					3	Tamices de 0,25; 2,00; 20,00 y 50,0 mm, según UNE 750-2
	VS12					3	Calibre, precisión 0,1 mm
	VS13		mm		Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2014					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C, D, E y G son normativos, el F, H, I y el J informativos.	VS13 vs22 EH043 OLB050 olb051
	VS13					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	VS13					EN 932-5	6.1.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorción de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	VS13					EN 933-2	6.1.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y absorción de agua de los áridos ligeros.
	VS13					6.1.3	Baño de agua, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	VS13					6.1.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Método rápido para determinación densidad aparente de partículas de áridos ligeros utilizando probeta graduada de medición y tiempos de inmersión cortos
	VS13					6.1.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Directrices sobre la condición de los áridos finos saturados y secados superficialmente.
	VS13					6.1.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa					Anexo G: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos que pasen por el tamiz de ensayo de 31,5 mm (incluyendo la fracción granulométrica 0/0,063 mm)
	VS13					6.1.7	Paños suaves absorbentes y secos					Anexo H: Directrices sobre el significado y uso de los distintos parámetros de densidad de partículas y absorción de agua.
	VS13					6.1.8	Equipo de lavado					Anexo I: Precisión
	VS13					6.1.9	Cronómetro					Anexo J: Principales cambios respecto a la versión anterior (EN 1097-6:2000)
	VS13					6.2.1 y 6.2.2	Método balanza hidrostática: Cesta metálica y tanque estanco
	VS13					6.3.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-4 mm: Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	VS13					6.4.1	Método picnómetro áridos tamices 4-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 500 y 2000 ml		C
	VS13					6.4.2	Molde metálico de forma troncocónica descrito en 6.4.2
	VS13					6.4.3	Pisón metálico descrito en 6.4.3
	VS13					6.4.4	Embudo plano de vidrio, alternativa del molde metálico y el pisón
	VS13					6.4.5	Bandeja poco profunda s>0,1 m2 y h> 50mm
	VS13					6.4.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	VS13					6.5.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 250 y 5000 ml		C
	VS13					6.6.1	Método anexo B para áridos gruesos: Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	VS13					6.7.1	Método Anexo C para áridos ligeros: Picnómetro volumen entre 1000 y 2000 ml
	VS13					6.8.1 y 6.8.2	Método Anexo E para áridos ligeros: Probetas graduadas de vidrio volumen 1000 ml y émbolo de acero
	VS13					6.9.1	Método Anexo G: Equipo de vacío con manómetro o indicador de vacío

B.1.2.- ÁRIDOS
Especificación
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.					UNE-EN 13043:2003 y AC:2004 (NA)
Áridos para hormigón					UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (NA)

	VS14		a		Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS14 VS15 EH106 OLA024 OLB040
	VS14					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	VS14					7	Bastidor de muestreo
	VS14					7	Caja de muestreo
	VS14					7	Tubo de muestreo
	VS14					7	Cilindro de muestreo
	VS14					7	Recipiente o cubeta de muestreo
	VS14					7	Divisores de muestras
	VS16		c		Áridos. Determinación del contenido de agua por secado en estufa	UNE-EN 1097-5:2009					EN 932-2	5.2	Recipiente para la muestra, resistente a la corrosión y cerrado			NO	NO	SI	Todos los aparatos, salvo indicación en contra, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	VS16 OLA027 OLB045
	VS16					EN 932-5	5.3	Agitador resistente al calor, cuchillo, espátula o pala					Anexo A (Normativo): Valoraciones para la determinación del contenido en agua por secado en estufa ventilada para uso con áridos ligeros.
	VS16					5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Ejemplo de cálculo del contenido en agua por secado en estufa ventilada.
	VS16					5.5	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo C (Informativo): Precisión
	VS16					5.6	Desecador con desecante					Bibliografía: EN 932-6 - ISO 6783:1982 y BS 812: Part 109:1990
	VS16					5.7	Bandejas resistentes al calor
	VS17		d		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:1998* (Uso Marcado CE en Mezclas Bituminosas )					EN 933-2:1995	5.1	Tamices de ensayo			NO	SI	NO		VS17 EH045 OLA025 OLA118 OLB041 olb042
	VS17					prEN 932-2	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices
	VS17					prEN 932-5	5.3	Estufa ventilada
	VS17					prEN 1097-6	5.4	Dispositivo de lavado
	VS17					ISO 3310-1:1990	5.5	Balanza de precisión, con un error máximo de ± 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo		C
	VS17					ISO 3310-2:1990	5.6	Bandejas, cepillos
	VS17					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS18		e		Áridos. Equivalente de arena	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**					EN 932-2	5	Reactivos: CaCl2 ó CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua destilada			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales establecidos en EN 932-5	VS18 EH041 OLA010 OLB044
	VS18					EN 932-5	6.2	2 Probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6.2
	VS18					EN 933-1	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6.3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.
	VS18					EN 933-2	6.4	Cronómetro, precisión 1 s
	VS18					EN 1097-5	6.5	Regla de 500 mm graduada en mm					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	VS18					6.6	Tamices de ensayo de 0,063 y 2 mm
	VS18					6.7	Cepillo para limpieza de tamices
	VS18					6.8	Espátula
	VS18					6.9	Tubo lavador, especificado en el apartado 6.9 de la norma
	VS18					6.11	Tubo de plástico o caucho, especificado en el apartado 6.11 de la norma
	VS18					6.10	Matraz de 5 l especificado en el apartado 6.10
	VS18					6.12	Embudo especificado en el apartado 6.12 de la norma
	VS18					6.13	Máquina de agitación especificada en el apartado 6.13 de la norma
	VS18					6.14	Termómetro, precisión 1 ºC
	VS18					6.15	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS18					6.16	Papel de filtro de grosor medio o grueso
	VS88		d		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012 (PG3 en Mezclas Bituminosas)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS88					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS88					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS88					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS88					ISO 3310-2	5.5	Balanzas o escalas con una exactitud de ± 0,1 % de la masa de la porción del ensayo		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS88					5.6	Bandejas, cepillos
	VS88					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS89		d		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012** (Uso Marcado CE en hormigones)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS89					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS89					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS89					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS89					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS89					5.6	Bandejas, cepillos
	VS89					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS90		d		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012** (CE)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS90					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS90					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS90					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS90					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS90					5.6	Bandejas, cepillos
	VS90					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS90
	VS90
	VS19		f		Áridos. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno	UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**					EN 932-2	5	Reactivos: Solución colorante de azul de metileno de 10,0 ± 0,1 g/l, agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido			NO	SI	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de la EN 932-5	VS19 EH042 OLB064
	VS19					EN 932-5	6.1	Bureta de 50 ó 100 ml y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml
	VS19					6.2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm					Anexos A, C y D normativos. Anexos B y E informativos
	VS19					6.3	Varilla de vidrio de l 300 mm y 8 mm Ø					Anexo A: Determinación del azul de metileno para la fracción granulométrica 0/0,125 mm
	VS19					6.4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable					Anexo B: Ensayo de conformidad para un valor de azul de metileno determinado
	VS19					6.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Preparación de la solución de azul de metileno de 10 g/l
	VS19					6.6	Cronómetro, precisión 1 s					Anexo D: Determinación del azul de metileno de la caolinita
	VS19					6.7	Tamiz con aberturas de 2 mm y protector si fuera necesario					Anexo E: Ejemplo de hoja de datos del ensayo
	VS19					6.8	Vaso de precipitados de 1 ó 2 l
	VS19					6.9	Matraz de vidrio de 1 l
	VS19					6.10	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS19					6.11	Termómetro, precisión 1 ºC
	VS19					6.12	Espátula
	VS19					6.13	Desecador
	VS97				Áridos. Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno	UNE-EN 933-9:2023**					EN 932-2	5	Reactivos: Solución colorante de azul de metileno de 10,0 ± 0,1 g/l, agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido			NO	SI	NO
	VS97					EN 932-5	6.1.1	Bureta de 50 ó 100 ml y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml
	VS97					EN 933-2	6.1.2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm
	VS97					6.1.3	Varilla de vidrio de l 300 mm y 8 mm Ø
	VS97					6.1.4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable
	VS97					6.1.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS97					6.1.6	Cronómetro, precisión 1 s
	VS97					6.1.7	Tamiz con aberturas de 2 mm y protector si fuera necesario
	VS97					6.1.8	Cepillo para limpieza de tamiz
	VS97					6.1.9	Vaso de precipitados de 1 ó 2 l
	VS97					6.1.10	Matraz de vidrio de 1 l
	VS97					6.1.11	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS97					6.1.12	Termómetro, precisión 1 ºC
	VS97					6.1.13	Espátula
	VS97					6.1.14	Desecador
	VS97					6.2.1	Botella de vidrio tintado
	VS20		g		Áridos. Evaluación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire)	UNE-EN 933-10:2010**					EN 932-2	5.2	Tamices de ensayo de Ø 200 mm con aberturas cuadradas			NO	SI	NO	Salvo indicación en contrario todos los aparatos serán conforme los requisitos generales establecido en EN 932-5	VS20 OLB096
	VS20					EN 932-5	5.3	Equipo de tamizado en corriente de aire (figura 1)					Anexo A (Informático): Ejemplo de hoja de datos de ensayo.
	VS20					EN 933-2	5.4	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS20					5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS20					5.6	Cepillo suave
	VS20					5.7	Martillo de plástico, opcional
	VS21		h		Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:1999* (Marcado CE)					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo con aberturas tabla 1, según EN 933-2			NO	NO	NO		VS21 EH051 ola053 OLB049
	VS21					prEN 932-2		Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS21					prEN 932-5		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS21					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	VS21					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4.2.2
	VS21					prEN 1097-6
	VS21					EN 10025:1993
	VS91		h		Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:2010(PG-3 O.FOM)					EN 932-1	4.1.1	Tamices de ensayo			NO	NO	NO
	VS91					EN 932-2	4.1.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa de la porción del ensayo		C
	VS91					4.1.3	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS91					EN 932-5	4.2.1	Equipo para reducir la muestra de laboratorio a una porción de ensayo, según se describe en la Norma EN 932-2
	VS91					EN 933-1	4.2.2	Máquina para el ensayo de los Ángeles, con los siguiente componentes:
	VS91					EN 933-2	4.2.2.1	Cilindro
	VS91					EN 1097-6:2000	4.2.2.2	Crga abrasiva
	VS91					EN 10025-2:2004	4.2.2.3	Motor
	VS91					4.2.2.4	Bandeja
	VS91					4.2.2.5	Contador de revoluciones
	VS91					4.3.1	Máquina par el ensayo de impacto
	VS91					4.3.2	Equipo para verificar la precisión de la máquina para el ensayo de impacto
	VS91					4.3.3	Escobillas o cepillos y recipientes
	VS98				Áridos. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:2021 (PG3)					EN 932-2	4.1	Equipos generales
	VS98					EN 932-5	4.2	Equipos adicionales necesarios para determinar la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de los Ängeles
	VS98					EN 933-1	4.3	Equipos adicionales necesarios para determinar la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de impacto
	VS98					EN 933-2
	VS98					EN 1097-6
	VS98					EN 10025-2:2004
	VS22		i		Áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2001* (Marcado CE)					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C son normativos, el D, E y el F informativos.	VS13 vs22 EH043 OLB050 olb051
	VS22					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	VS22					EN 932-5	6.2.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorción de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	VS22					EN 933-2	6.2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y la absorción de agua a masa constante.
	VS22					6.2.3	Baño maría, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	VS22					6.2.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Precisión
	VS22					6.2.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Orientación sobre las condicione de saturación y superficie seca de áridos finos.
	VS22					6.2.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa
	VS22					6.2.7	Paños suaves absorbentes y secos
	VS22					6.2.8	Equipo de lavado
	VS22					6.2.9	Cronómetro
	VS22					6.3.1 y 6.3.2	Para la balanza hidrostática: Cesta metálica y depósito estanco
	VS22					6.4	Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	VS22					6.5.1	Picnómetro volumen entre 500 y 5000 ml		C
	VS22					6.5.2	Molde metálico de forma troncocónica descrito en 6.5.2
	VS22					6.5.3	Pisón metálico descrito en 6.5.3
	VS22					6.5.4	Embudo de vidrio corriente, alternativa del molde metálico y el pisón
	VS22					6.5.5	Bandeja poco profunda descrita en 6.5.5
	VS22					6.5.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	VS22					6.6	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml		C
	VS22					6.7	Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	VS22					6.8	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml
	VS92		i		Áridos. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2014 (PG-3)					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C son normativos, el D, E y el F informativos.
	VS92					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	VS92					EN 932-5	6.2.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorción de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	VS92					EN 933-2	6.2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y la absorción de agua a masa constante.
	VS92					6.2.3	Baño maría, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	VS92					6.2.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Precisión
	VS92					6.2.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Orientación sobre las condicione de saturación y superficie seca de áridos finos.
	VS92					6.2.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa
	VS92					6.2.7	Paños suaves absorbentes y secos
	VS92					6.2.8	Equipo de lavado
	VS92					6.2.9	Cronómetro
	VS92					6.3.1 y 6.3.2	Para la balanza hidrostática: Cesta metálica y depósito estanco
	VS92					6.4	Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	VS92					6.5.1	Picnómetro volumen entre 500 y 5000 ml		C
	VS92					6.5.2	Molde metálico de forma troncocónica descrito en 6.5.2
	VS92					6.5.3	Pisón metálico descrito en 6.5.3
	VS92					6.5.4	Embudo de vidrio corriente, alternativa del molde metálico y el pisón
	VS92					6.5.5	Bandeja poco profunda descrita en 6.5.5
	VS92					6.5.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	VS92					6.6	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml		C
	VS92					6.7	Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	VS92					6.8	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml
	VS23		j		Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso. Contenido de finos	UNE-EN 933-1:2012** (Marcado CE)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS23 EH044
	VS23					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS23					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS23					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS23					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS23					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS23					5.6	Bandejas, cepillos
	VS93		i		Áridos. Determinación de la limpieza superficial del árido grueso. Contenido de finos	UNE-EN 933-1:1998 (CEST,por marcado CE hormigon)					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	VS93					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	VS93					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	VS93					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	VS93					5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	VS93					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS93					5.6	Bandejas, cepillos
	VS24		k		Áridos. Índice de lajas y de agujas de los áridos para carreteras	UNE-EN 933-3:2012**					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas cuadradas de 4 a 100 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	Todos los aparatos deberán cumplir las exigencias generales del EN 932-5	VS24 EH056 OLB054
	VS24					EN 932-5	5.2	Tamices de barras, según figura 1 y requisitos de la tabla 1 del apartado 5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados
	VS24					EN 933-1	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Repetibilidad y reproducibilidad
	VS24					EN 933-2	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS25		l		Áridos. Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo	UNE-EN 933-5:2023**					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas cuadras, según EN 933-2			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los aparatos deben ser conformes a EN 935-5	VS25 OLB046
	VS25					EN 932-5	5.2	Fondo ajustable y tapa, para los tamices
	VS25					5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS25					EN 933-1	5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS25					EN 933-2	5.5	Bandejas
	VS25					5.6	Cepillos
	VS25					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	VS25					5.8	Lápiz de color (opcional)
	VS26		m		Densidad aparente del polvo mineral	UNE-EN 1097-3:1999 Anexo A					prEN 932-2	A.2.1	Probeta cilíndrica graduada con tapón de 50 ml, dividida en mm conforme a ISO 4788			NO	SI	NO	Salvo indicación en contra, los aparatos deben cumplir los requisitos generales establecidos en la norma prEN 935-5	VS26 OLB095
	VS26					prEN 932-5	A.2.2	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C				Anexo A (Normativo): Método para la determinación de la densidad aparente del filler en queroseno
	VS26					prEN 1097-6	A.2.3	Estufa capaz de mantener 150 ºC ± 5,0 ºC					Anexo B (Normativo): Calibración del recipiente
	VS26					ISO 4788:1980	A.2.4	Desecador y producto deshidratante					Anexo C (Informativo): Precisión
	VS26					A.2.5	Queroseno (aceite de parafina) destilado del petróleo en un intervalo de ebullición entre 190-260 ºC					Anexo D (Informativo): Otras condiciones de la densidad aparente
	VS26					5.6	Estufa de secado
	VS26					5.7	Placa de vidrio (para calibración)
	VS27		n		Determinación del coeficiente de pulimento acelerado	UNE-EN 1097-8:2010 / UNE-EN 1097-8:2010/1M:2012					EN 932-2	6.2	Grano de esmeril natural con granulometría según tabla 1			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los equipos deben ajustarse a la EN 932-5:1995 y los requisitos de calibración y control del anexo C y D	VS27 OLB084
	VS27					EN 932-5	6.3	Polvo de esmeril natural flotado en aire o lavado con chorro de arena, que pase por el tamiz 0,050 mm					Los materiales del apartado 6 deben cumplir los requisitos del anexo B
	VS27					EN 932-6	6.4	Piedra de referencia del coeficiente de pulimento acelerado (CPA), de fuente reconocida y CPA medio entre 50 y 60
	VS27					EN 933-3	6.5	Piedra de referencia del péndulo de fricción, de fuente reconocida y CPA medio entre 60 y 65
	VS27					EN 1097-6	7.2	Máquina de pulimento acelerado, figura 1		C
	VS27					ISO 48	7.3	Péndulo de fricción, figura 3		C
	VS27					ISO 4662	7.4	Tamices de ensayo de 10; 0,600; 0,500; 0,425; 0,355; 0,300 y 0,050 mm
	VS27					ISO 7619	7.5	Tamiz de barras con separación de 7,2 ± 0,1 mm, según EN 933-3
	VS27					7.6	Pie de rey o calibre, separación entre puntas o caras 14,7 ± 0,2 mm
	VS27					7.7	Material para la preparación de las probetas
	VS99				Determinación del coeficiente de pulimento acelerado	UNE-EN 1097-8:2021					EN 932-2	6.1	Grano de esmeril natural con granulometría según tabla 1			NO	SI	NO
	VS99					EN 932-5	6.2	Máquina de pulimento acelerado, figura 1		C
	VS99					EN 933-3	6.3	Péndulo de fricción		C
	VS99					EN 1097-6	6.4	Tamices de ensayo
	VS99					ISO 48	6.5	Tamiz de barras con separación de 7,2 ± 0,1 mm, según EN 933-3
	VS99					ISO 4662	6.6	Pie de rey o calibre, separación entre puntas o caras 14,7 ± 0,2 mm		C
	VS99					6.7	Material para la preparación de las probetas
	VS28		o		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Análisis químicos	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013** (Marcado CE y PG3)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	VS28 (parte) OLB068+OLA020=OLB079
	VS28					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS28					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	VS28					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	VS28					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	VS28					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	VS28					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	VS28					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS28					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS28					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS28					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS28					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	VS28					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS28					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS28					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS28					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS28					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	VS28					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS28					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS28					Sales cloro/agua (Volhard)	7	CLORUROS SOLUBLES AGUA MÉTODO VOLHARD (Método de referencia)
	VS28					4.2.1	Nitrato de plata, 0,100 mol/l
	VS28					4.2.2	Tiocianato de potasio o de amonio, 0,1 mol/l
	VS28					4.2.3	Ácido nítrico, 6 mol/l
	VS28					4.2.4	Trimetil 1 hexanol de calidad analítica exento de cloruros
	VS28					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	VS28					5.3.6	2 Matraces aforados de 1 l, según ISO 1042
	VS28					5.3.5	Matraces Erlenmeyer de 100 y 250 ml con tapón
	VS28					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	VS28					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	VS28					4.2.5	Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro
	VS28					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	VS28					Det pot. Sales cloro/agua	8	CLORUROS SOLUBLES EN AGUA POR POTENCIOMETRÍA (Método alternativo)					GT43 EH106 OLB035 OLD078
	VS28					4.3.1	Nitrato de plata, 0,01 mol/l
	VS28					5.4.1	Equipo de valoración potenciométrica para detectar iones de cloruro
	VS28					4.3.2	Cloruro de sodio, 0,02 mol/l
	VS28					Sales cloro/agua (Mohr)	9	CLORUROS SOLUBLES EN AGUA MÉTODO MOHR (Método alternativo)
	VS28					4.4.1	Disolución de K2CrO4, disolviendo 10 g. de cromato de potásico en 100 ml. de agua
	VS28					5.5.1	2 Botellas de plástico de 1 l de boca ancha y tapones
	VS28					Sulfatos/Agua	10	SULFATOS SOLUBLES EN AGUA
	VS28					4.5.1	Ácido clorhídrico, 200 ml y 800 ml de agua
	VS28					4.5.2	Cloruro de bario, 100g en 1 l de agua
	VS28					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	VS28					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	VS28					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	VS28					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	VS28					5.6.1	Crisoles filtrantes de sílice sinterizada de porosidad 4, Ø , Altura 35, 40 mm
	VS28					5.6.3	Espectrofotómetro
	VS28					5.6.2	Crisoles para calcinación (Alternativo a 5.6.1)
	VS28					Azufre total	11	CONTENIDO TOTAL EN AZUFRE
	VS28					4.6.1	Peróxido de hidrógeno al 30%
	VS28					4.1.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	VS28					4.1.2	Hidróxido de amonio
	VS28					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua
	VS28					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	VS28					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	VS28					5.7	Aparato de combustión a elevada temperatura, al menos 2000 ºC en 40' de análisis (método alternativo)
	VS28					Sulfatos/ácido	12	SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO
	VS28					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	VS28					4.1.2	Ácido nítrico concentrado
	VS28					4.2.1	Disolución de nitrato de plata
	VS28					4.1.2	Hidróxido de amonio
	VS28					4.6.2	Indicador de rojo de metilo
	VS28					4.1.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	VS28					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	VS28					Sulfuros/ácido	13	SULFUROS SOLUBLES EN ÁCIDO
	VS28					4.7.1	Acetato de plomo, 0,2 g y completar con agua hasta 100 ml
	VS28					4.7.2	Sulfato de cinc 50 g en 150 ml de agua y 350 ml de hidróxido de amonio
	VS28					4.7.3	Cloruro de estaño
	VS28					4.1	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	VS28					4.7.4	Cromo metálico en polvo
	VS28					4.7.5	Disolución patrón de iodato de potasio 0,0167 mol/l
	VS28					4.1	Ácido clorhídrico concentrado
	VS28					4.7.6	Tiosulfato de sodio 0,1 mol/l
	VS28					4.7.7	Disolución de engrudo de almidón, 1 g de almidón, 1g de ioduro de potasio y hasta 100 ml de agua
	VS28					5.8	Aparato típico para la determinación de los sulfuros (Figura 1)
	VS28					Contam. Liger.	14.2	DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES LIGEROS
	VS28					4.8.1	Cloruro de cinc 7 kg en 3 l de agua
	VS28					4.8.2	Wolframato de sodio en agua densidad a 20 ± 3 ºC de 1,98 ± 0,02 g/cm³ Alternativo a 4.8.1
	VS28					5.9	Aparatos complementarios para la determinación de contaminantes ligeros (Ver 14.2)
	VS28					5.9.1	Tamices de 300 y de 250 µm, según EN 933-2
	VS28					5.9.2	Cápsula de evaporación de porcelana
	VS28					5.9.3	Densímetro para intervalo de 1,950 a 2,000, según ISO 649-1
	VS94		o		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Análisis químicos	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (CE)					EN 196-1	5.2.1	Estufa convenientemente ventilada					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS94					EN 459-2	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	VS94					EN 196-2:2005	5.2.3	Equipo de trituración y molienda
	VS94					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	VS94					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	VS94					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	VS94					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético		C
	VS94					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS94					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS94					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS94					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS94					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	VS94					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS94					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS94					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS94					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS94					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS94					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS94					DIN 12242-1:1980		Ver resto de norma
	VS29		p		Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones y morteros	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013** (Marcado CE y PG3)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS29 (parte) OLB065+OLB077
	VS29					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS29					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	VS29					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	VS29					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	VS29					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	VS29					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	VS29					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS29					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS29					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS29					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS29					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	VS29					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS29					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS29					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS29					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS29					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS29					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS29					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	VS29					Compuestos Orgánicos	15	COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE AFECTAN AL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CEMENTO
	VS29					Humus	15.1	CONTENIDO EN HUMUS
	VS29					4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	VS29					4.9.2	Disolución coloreada patrón
	VS29					5.10.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	VS29					5.10.2	Probeta cilíndrica de vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450 ml
	VS29					Ácido fúlvico	15.2	CONTENIDO EN ÁCIDO FÚLVICO
	VS29					4.10.1	Ácido clorhídrico diluido (1+23)
	VS29					4.10.2	Disolución de cloruro de estaño(II), 22,5 g en 1 l de ácido clorhídrico
	VS29					5.11.1	Varilla agitadora de vidrio
	VS29					5.11.2	Embudo de vidrio
	VS29					5.11.3	Papel de vidrio de textura media Ø 180 mm
	VS29					5.11.4	Placa calefactora
	VS29					Contam. Orgán.	15.3	CONTAMINANTES ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODO DE MORTERO
	VS29					5.12.1	Cronómetro, precisión 1 s
	VS29					5.12.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	VS29					5.12.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	VS29					5.12.4	Amasadora según EN 196-1
	VS29					5.12.5	Aparato para el tiempo de fraguado según EN 1015-9
	VS29					5.12.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según EN 1015-11
	VS29					5.12.7	Horno de mufla para calcinar 2 kg, regulable a 480 ± 25 ºC
	VS95				Determinación aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones y morteros	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (CE)					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5
	VS95					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	VS95					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	VS95					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	VS95					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	VS95					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	VS95					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	VS95					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	VS95					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	VS95					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	VS95					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	VS95					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	VS95					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	VS95					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	VS95					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	VS95					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	VS95					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	VS95					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	VS95					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	VS95					Compuestos Orgánicos	15	COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE AFECTAN AL FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO DEL CEMENTO
	VS95					Humus	15.1	CONTENIDO EN HUMUS
	VS95					4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	VS95					4.9.2	Disolución coloreada patrón
	VS95					5.10.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	VS95					5.10.2	Probeta cilíndrica de vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450 ml
	VS95					Ácido fúlvico	15.2	CONTENIDO EN ÁCIDO FÚLVICO
	VS95					4.10.1	Ácido clorhídrico diluido (1+23)
	VS95					4.10.2	Disolución de cloruro de estaño(II), 22,5 g en 1 l de ácido clorhídrico
	VS95					5.11.1	Varilla agitadora de vidrio
	VS95					5.11.2	Embudo de vidrio
	VS95					5.11.3	Papel de vidrio de textura media Ø 180 mm
	VS95					5.11.4	Placa calefactora
	VS95					Contam. Orgán.	15.3	CONTAMINANTES ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODO DE MORTERO
	VS95					5.12.1	Cronómetro, precisión 1 s
	VS95					5.12.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	VS95					5.12.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	VS95					5.12.4	Amasadora según EN 196-1
	VS95					5.12.5	Aparato para el tiempo de fraguado según EN 1015-9
	VS95					5.12.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según EN 1015-11
	VS95					5.12.7	Horno de mufla para calcinar 2 kg, regulable a 480 ± 25 ºC
	VS30		q		Estabilidad de áridos y rocas frente al agua	NLT 255:1999					UNE 7050	2.1	Tamices de 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 5; 4; 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,16			NO	SI	NO		GT37 VS30 OLA052 OLB059 OLD071
	VS30					2.2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	VS30					2.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	VS30					2.4	Balanza 500 g, precisión 0,1 g		C
	VS30					2.4	Balanza 5000 g, precisión 1 g		C
	VS30					2.5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	VS100				Estabilidad de áridos y rocas frente al agua	UNE 146510:2018 (CTE)					UNE 7050-2	4.1	Tamices			NO	NO	NO
	VS100					UNE-EN 933-2	4.2	Recipientes
	VS100					4.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	VS100					4.4	Balanzas
	VS100					4.5	Estufa
	VS100					4.6	Equipo de lavado
	VS100					4.7	Máquina de tamizar
	VS31		r		Método para la determinación del óxido de calcio y magnesio en cales	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.1	Extracción con ácido clorhídrico			NO	NO	NO	Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo	VS31 OLB024
	VS31					EN 196-3	5.1.2 y 5.1.3	Disolución preparada según el apartado 5.1 (ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, hidróxido de amonio y cloruro de amonio)
	VS31					EN 196-7	5.1.4.1	Material corriente de laboratorio
	VS31					EN 459-1:2010	5.1.4.2	Placa calefactora
	VS31					EN 932-1	5.1.4.3	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	VS31					EN ISO 6506-1:2005	5.1.4.4	Agitador magnético y barra magnética inerte
	VS31					5.1.4.5	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	VS31					Óxido de calcio y óxido de magnesio	5.2.3.1	Ácido clorhídrico 1,16 a 1,19 g/ml
	VS31					5.2.3.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	VS31					5.2.3.3	Trietanolamina 99%
	VS31					5.2.3.4	Disolución de tretanolamina diluida 1+1
	VS31					5.2.3.5	Disolución de hidróxido de sodio 4 mol/l
	VS31					5.2.3.6	Solución de hidróxido de amonio al 25%
	VS31					5.2.3.7	Cloruro de amonio
	VS31					5.2.3.8	EDTA sal di-sodio, di-hidrato del ácido etilendiaminotetracético
	VS31					5.2.3.9	Carbonato de calcio 99,9 %
	VS31					5.2.3.10	Disolución tampón
	VS31					5.2.3.11	Disolución de EDTA 0,04 mol/l
	VS31					5.2.3.12	Disolución patrón de iones calcio 0,01 mol/l
	VS31					5.2.3.13	Indicador calcón
	VS31					5.2.3.14	Indicador negro de eriocromo T
	VS31					5.2.4.1	Material corriente de laboratorio
	VS31					5.2.4.2	Agitador magnético con barra magnética
	VS31					5.2.4.3	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	VS32		s		Cales para la construcción. Tamaño de partícula por tamizado en seco	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.1.1	Se aplica a la cal viva, según tablas 5 y 12 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza par la distribución granulométrica.	VS32 OLB018
	VS32					EN 196-3	6.1.3.1	Tamices de ensayo con aberturas de 10,0; 5 y 2,0 mm					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado
	VS32					EN 196-7	6.1.3.2	Fondo y tapa que se ajusten firmemente, para los tamices					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	VS32					EN 459-1:2010	6.1.3.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	VS32					EN 932-1	6.1.3.4	Balanza, precisión 0,001 g		C
	VS32					EN ISO 6506-1:2005	6.1.3.5	Máquina de tamizado (opcional)
	VS32					6.1.3.6	Divisor de muestras
	VS33		t		Cales para la construcción. Tamaño de partícula por tamizado con chorro de aire	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.2.1	Se aplica a la cal hidratada, a las cales hidráulicas y a la cal viva, según tablas 5, 6, 12, 13, 18, 22 y 26 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza para determinar el tamaño de partícula de los áridos de partículas muy finas	VS33 OLB019
	VS33					EN 196-3	6.2.2.1	Aparato de tamizado por chorro de aire (fig. 3)					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	GT37 GT72 VS30 OLA052 OLB059 OLD071
	VS33					EN 196-7	6.2.2.2	Tamices de ensayo de Ø 200 mm con aberturas de tamiz de 0,2 y 0,09 mm					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	VS33					EN 459-1:2010	6.2.2.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	VS33					EN 932-1	6.2.2.4	Balanza, precisión 0,001 g		C
	VS33					EN ISO 6506-1:2005	6.2.2.5	Cepillo suave
	VS33					6.2.2.5	Baño de limpieza ultrasónica, para limpieza de la malla de los tamices
	VS33					6.2.2.5	Mazo, preferible de goma o punta plástica
	VS33					6.2.2.5	Estufa de secado con termostato capaz de mantener 105 ± 5 ºC (opcional)

B.1.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS
	VS34		a		Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos tratadas con conglomerantes	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	5	Máquina de ensayo a compresión, que se pueda aplicar y medir con precisión de ±1%		V/C	NO	NO	SI		VS34 VS38 OLA031
	VS34					prEN 13286-50
	VS34					PrEN 13286-51
	VS34					prEN 13286-52
	VS34					prEN 13286-53
	VS101				Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos tratadas con conglomerantes	UNE-EN 13286-41:2022					EN 12390-3:2019	5.1	Máquina de ensayo a compresión, que se pueda aplicar y medir con precisión de ±1%		V/C	NO	NO	SI
	VS101					EN 13286-50
	VS101					EN 13286-51
	VS101					EN 13286-52
	VS101					EN 13286-53
	VS35		b		Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo vibratorio de compactación	UNE-EN 13286-51:2006					EN 933-2	6.1.1	Moldes para probetas cilíndricas dimensiones tabla 1			NO	SI	NO		VS35 OLA032
	VS35					EN 12390-1	6.1.2 y 6.2.2	Martillo vibratorio conforme EN 13286-4
	VS35					EN 13286-4:2003	6.1.3 y 6.2.3	Apisonadores circulares de acero de diámetros nominales 0,6 d y 0,95 d
	VS35					6.3	Tamices de ensayo con aberturas de 22,4 y 31,5 mm, según EN 933-2
	VS35					6.4	Regla de acero, longitud igual o mayor 2 veces Ø interior o anchura molde
	VS36		c		Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Método de ensayo para la determinación del período de trabajabilidad	UNE-EN 13286-45:2004					prEN 13286-2	1	La Norma define dos métodos: compactación retardada y propagación sónica, este último no adecuado mezclas de áridos de Ø < ó = a 6,3 mm			NO	NO	NO		VS36 OLA030
	VS36					prEN 13286-52	5	MÉTODO COMPACTACIÓN RETARDADA (mediante ensayo de Próctor modificado):
	VS36					5.2	Aparatos conformes con prEN 13286-2
	VS36					6	MÉTODO PROPAGACIÓN SÓNICA
	VS36					6.2.1	Banco de ensayo dinámico (fig. 2) que comprende:
	VS36					6.2.2	Bastidor
	VS36					6.2.3	Dispositivo de registro de sonido
	VS36					6.2.4	Soporte
	VS36					6.2.5	Barra de muestra patrón de aprox 320 mm de longitud
	VS37		d		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	NLT 357:1998 / UNE 103808:2006					3.1	Aparato de carga con placa			NO	SI	NO		VS37 OLA013
	VS37					3.2	Sistema de reacción con carga superior a 10 kN a la necesaria para el ensayo (camión, remolque o apoyo fijo)
	VS37					3.3.1	Dispositivo de carga y descarga
	VS37					3.3.2	Bomba hidráulica con válvula reductora de presión		V
	VS37					3.3.3	Manguera de alta presión de 3 m de longitud, con racores de cierre automático.
	VS37					3.3.4	Cilindro hidráulico, antivuelco, con dinamómetro y rótulas en ambos extremos, con altura menor a 600 mm.
	VS37					3.4	Dispositivo para medición de cargas, mecánico o electrónico, error menor al 1% de la carga		C
	VS37					3.5	Dispositivo para medir los asientos (puente de medición y 3 transductores), exactitud de 0,01 mm
	VS37					3.6	Aparatos auxiliares, palas, reglas de acero de 400, 700 y 850 mm, cepillo. etc.
	VS38		e		Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos tratadas con conglomerantes	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	5	Máquina de ensayo a compresión		C	NO	SI	NO
	VS38					prEN 13286-50
	VS38					PrEN 13286-51
	VS38					PrEN 13286-52
	VS38					PrEN 13286-53

B.1.4.- LIGANTES BITUMINOSOS
	VS39		a		Betunes y ligantes bituminosos - Toma de muestras de ligantes bituminosos	UNE-EN 58:2012					Botes metálicos de boca ancha y cierre hermético para líquidos			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de formulario para informar de la toma de muestras de ligantes bituminosos	VS39 OLA057
	VS39					Bidones o botes de boca ancha, metálicos o recubiertos interiormente de plástico y cierre hermético para emulsiones de betún
	VS39					Botes con cierre a presión, o bolsas de plástico en el interior de otro recipiente fácil de manejar, para productos sólidos
	VS40		b		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la penetración con aguja.	UNE-EN 1426:2015**					EN 58	5.1	Penetrómetro		V/C	NO	SI	NO		VS40 OLA058 OLA125?
	VS40					EN 1425	5.2	Aguja de penetración, de acero inox. X105CrMo17 templado, revenido y pulido conforme a EN 10088-3 y dureza Rockwell entre C54 y C60					Se debe obtener un certificado de conformidad del suministrador de la aguja o de una agencia cualificada
	VS40					EN 1427	5.3	Recipientes de metal o vidrio cilíndricos de fondo plano, de Ø 55 mm - 70 mm y profundidades 35 mm y 60 mm para la muestra
	VS40					EN 10088-3	5.4	Baño de agua de capacidad 10 l mínimo capaz de mantener la temperatura de la muestra ± 0,15 ºC
	VS40					EN 12594	5.5	Cubeta auxiliar capacidad mínima 350 ml
	VS40					EN 12597	5.6	Dispositivo medidor de tiempo, calibrado con exactitud ± 0,1 s		V/C
	VS40					EN ISO 6508-1	5.7	Dispositivo de medida de la temperatura entre 0 y 30 ºC lectura mínima 0,1 ºC y precisión 0,1 ºC		V/C
	VS41		c		Índice de penetración de betunes y ligantes bituminosos	UNE-EN 12591:2009 Anexo A* / UNE-EN 13924: 2006* / UNE-EN 13924: 2006/1M:2010 Anexo A* / UNE-EN 13924-2:2014 Anexo A**					EN 58	A.3	Ver valor de penetración según Norma EN 1426 y punto de reblandecimiento anillo bola según Norma EN 1427			NO	NO	NO	UNE EN 12591 Betunes para pavimentación, UNE EN 13924 Betunes duros para pavimentación, UNE EN 13924-2 Ligantes bituminosos multigrado	VS41 OLA060
	VS41					EN 1426					El índice de penetración se define en el apartado A.3 de las 3 Normas
	VS41					EN 1427
	VS41					EN 12592
	VS41					EN 12593
	VS41					EN 12594
	VS41					EN 12595
	VS41					EN 12596
	VS41					EN 12597
	VS41					EN 12607-1
	VS41					EN 12607-2
	VS41					EN 15326
	VS41					EN ISO 2592
	VS41					EN ISO 2719
	VS41					EN ISO 4259
	VS41					EN ISO 9001:2000
	VS 102				Índice de penetración de betunes y ligantes bituminosos	UNE-EN 13924-1:2016, Anexo A					EN 1426	Anexo A	Se especifica el método a utilizar para calcular el Indice de penetración de betunes para pavimentación			NO	NO	NO
	VS102					EN 1427
	VS102
	VS102
	VS 103				Índice de penetración de betunes y ligantes bituminosos	UNE-EN 13924-2:2014, Anexo A					EN 1426	Anexo A	Se especifica el método a utilizar para calcular el Indice de penetración de betunes multigrado para pavimentación			NO	NO	NO
	VS103					EN 1427
	VS103
	VS103
	VS42		d		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del punto de reblandecimiento – Método del anillo y bola.	UNE-EN 1427:2015**					EN 58	5.2.1	Agua destilada o desionizada			NO	SI	NO		VS42 OLA059 OLA126?
	VS42					EN 12594	5.2.2	Glicerol (glicerina)
	VS42					EN 12597	5.3	Agente antiadherente
	VS42					EN ISO 3696:1995	6.1	Equipo de anillo y bola manual (fig. 5), automático o semiautomático formado por los elementos indicados en apartados 6.1.1 a 6.1.9		C
	VS43		e		Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de flujo. Parte 1: Emulsiones bituminosas	UNE-EN 12846-1:2011**					EN 12594	5.2	Solución Sa, solución acuosa según apartado 5.2. "Solución aniónica" a utilizar en emulsiones aniónicas					VS43 OLA067
	VS43					EN 58	5.1	Aceite mineral ligero, con viscosidad igual o inferior a 7 mm²/s a 40 ºC			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Especificaciones del termómetro
	VS43					EN ISO 4788	6.1	Viscosímetro de flujo, consistente en un vaso con un orifico en el centro que puede cerrarse con una válvula de esfera (fig.1, y fig. 3)
	VS43					EN 13302	5.3	Solución Sc, solución acuosa según apartado 5.3. "Solución catiónica" a utilizar en emulsiones catiónicas
	VS43					6.6	Sistema de medidas de tiempos, para medida de tiempos de fluencia con exactitud de ± 0,2 s
	VS43					6.5	Colector, de forma cilíndrica de 100 ml de capacidad con graduaciones a los 20, 25 y 75 ml, que cumplan con EN ISO 4788
	VS43					6.4	2 termómetros de acuerdo con los requisitos del Anexo A (adecuados IP-8C y ASTM 19C - ASTM 17C para medias a 50 y 25 ºC, respectivamente)
	VS43					6.3	Baño de agua a temperatura controlada, mantenido a 40,0 ± 0,5 ºC
	VS43					6.2	Baño de agua del viscosímetro a t constante, para mantener la t prevista ± 0,5 ºC
	VS104				Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de flujo. Parte 1: Emulsiones bituminosas	UNE EN 12846-1:2023**					EN 58	5	Reactivos y materiales: aceite mineral ligero o vegetal con una densidad menoro igual a 930 kg/m³ a 15 ºC			NO	SI	NO
	VS104					EN 12594	6.1	Viscosímetro de flujo, consistente en un vaso con un orifico en el centro que puede cerrarse con una válvula de esfera (fig.1, fig. 2 y fig. 3)
	VS104					EN 13302	6.3	Baño de agua con control de temperatura separado, mantenido constante la temperatura de ensayo (6.2) a ± 0,5 ºC
	VS104					EN ISO 4788:2005	6.2	Baño de agua del viscosímetro a t constante, para mantener la t de ensayo de 25 ºC, 40 ºC o 50 ºC
	VS104					6.4	Dispositivos de medición de la temperatura
	VS104					6.5	Colector, de forma cilíndrica de 100 ml de capacidad con graduaciones a los 20, 25 y 75 ml, que cumplan con EN ISO 4788:2005
	VS104					6.6	Dispositivo de medición de tiempo
	VS104					6.7	Balanza		C
	VS44		f		Punto de inflamación y combustión de los materiales bituminosos. Método Cleveland en vaso abierto	UNE-EN ISO 2592:2018					ISO 3170	5.1	Disolvente de limpieza			NO	SI	NO		VS44 OLA075
	VS44					ISO 3171	5.2	Verificación de líquidos, según capítulo C.2
	VS44					5.3	Lana de acero
	VS44					6.1	Aparato Cleveland de vaso abierto, según anexo A		V				El Anexo C describe un procedimiento de verificación
	VS44					6.2	Pantalla que cubra al menos tres lados del vaso de ensayo
	VS44					6.3	Termómetro de inmersión parcial, que cumpla especificación anexo B (termómetro IP 28C/ASTM 11C cumple)
	VS44					6.4	Barómetro precisión de 0,5 kPa
	VS45		g		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.	UNE-EN 1428:2012					EN 58	5.1	Reguladores de destilación p. ej: plato poroso o bolas de vidrio			NO	SI	NO		VS45 OLA064
	VS45					EN 12594	5.2	Disolvente de arrastre (ensayos rutinarios recomendado xileno, arbitraje debe usarse tolueno)
	VS45					EN ISO 3696	6.1	Equipo de destilación (fig 1) que consta de:		V				Verificación procedimiento Anexo A antes de 1ª utilización y después una vez al año
	VS45					EN ISO 5272	6.1.1	Matraz de vidrio de 500 ml, cuello corto, fondo redondo
	VS45					ISO 5280	6.1.2	Colector de 25 ml de capacidad graduado cada 0,1 ml
	VS45					6.1.3	Refrigerante de reflujo vertical, enfriado por agua, con camisa de 300 mm de longitud mínimo
	VS45					6.1.4	Calentador (recomendable eléctrico con regulación de potencia)
	VS45					6.2	Alambre de acero inoxidable
	VS45					6.3	Balanza, precisión 0,01 g y capacidad suficiente		C
	VS46		h		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 1431:2009**					EN 58	6	Montaje de equipo de destilación según fig. 3			NO	SI	NO		VS46 OLA068
	VS46					EN 573-3	6.1	Retorta de aleación de aluminio (ver figura 1) o de hierro 241 ± 5 mm de h y 101 ± 5 mm Ø exterior
	VS46					EN 1425	6.1	Mechero de gas de forma anular de (125 ± 5) mm Ø interior (figura2)
	VS46					EN 12594	6.1	Tapa de dimensiones adecuadas para insertar 2 termómetros y salida de conexión (fig 1)
	VS46					ISO 565	6.2	Equipo de conexión (tubo de conexión de vidrio, protector de estaño y tubo de condensación con camisa de metal) (fig. 3)
	VS46					6.3	Probeta graduada
	VS46					6.4	2 Termómetros características Anexo A, adecuados los que cumplan con Normas DIN 12779-DST 0/360], ASTM-7C e IP-5C
	VS46					6.5	Balanza 3500 g, precisión 0,1 g		C
	VS46					6.6	Mechero Bunsen o medio equivalente
	VS46					6.7	Tamiz de 300 µm, conforme con R 40/3 de ISO 565
	VS105				Betunes y ligantes bituminosos – Determinación por destilación del ligante residual y de los fluidificantes en las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 1431:2018**					EN 58	6	Material de vidrio y equipo normal de laboratorio y además:			NO	NO	NO
	VS105					EN 573-3	6.1	Retorta de aleación de aluminio (ver figura 1) o de hierro 241 ± 5 mm de h y 101 ± 5 mm Ø exterior
	VS105					EN 1425	6.2	Sistema de calentamiento (Equipo necesario con mechero de gas)
	VS105					EN 12594	6.3	Sistema de calentamiento (Equipo necesario con resistencia eléctrica)
	VS105					ISO 565	6.4	Equipo de conexión (tubo de conexión de vidrio, protector de estaño y tubo de condensación con camisa de metal) (fig. 4)
	VS105					EN ISO 3838	6.5	Probeta graduada de 100 ml
	VS105					EN ISO 4788	6.6	Dos elementos de medición de temperatura
	VS105					6.7	Balanza de 3500 g de capacidad, con un error máximo de ± 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo		C
	VS105					6.8	Mechero Bunsen o medio equivalente
	VS105					6.9	Tamiz, de 300 µm
	VS47		i		Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 1: Recuperación por evaporación.	UNE-EN 13074-1:2011**					EN 58	5.1	Placas planas de material antiadherente o recubiertas de papel/tejido antiadherente h interna máx. 35 mm y sup mín 0,04 m²			NO	SI	NO		VS47 OLA073
	VS47					EN 1428	5.2	Espátula
	VS47					EN1431	5.3	Estufa ventilada volumen interior al menos 80 l capaz de mantener 50 ± 2 ºC
	VS47					EN 12594:2007	5.4	Balanza, precisión 1 g		C
	VS47					EN 13074-2
	VS47					EN 13808
	VS106				Betunes y ligantes bituminosos – Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados – Parte 1: Recuperación por evaporación.	UNE-EN 13074-1:2019**					EN 58	5.1	Estufa ventilada			NO	SI	NO
	VS106					EN 1427	5.2	Placas metálicas planas
	VS106					EN 1428	5.3	Balanza		C
	VS106					EN1431	5.4	Espátula, cuchillo plano
	VS106					EN 12594	5.5	Recipiente o vaso de precipitado
	VS106					EN 13074-2	5.6	Estufa
	VS106					EN 16849
	VS48		j		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 1430:2009					EN 58	5.1	Agente eficaz de enjuague o xileno según ISO 5280			NO	SI	NO		VS48 OLA061
	VS48					EN 12594	5.2	Propan-2-ol
	VS48					EN ISO 3696	5.3	Etanol 96% o alcohol desnaturalizado 99%
	VS48					6.1.4	Electrodos, placas en paralelo de acero inox. de 25 x 100 x 1 mm con dispositivo aislante separadas entre sí 12 mm
	VS48					ISO 5280	6.1	Circuito eléctrico con los siguientes componentes:
	VS48					6.1.5	Aislante, varilla cuadrada de resina de politetrafluoroetileno, eléctricamente neutra de l (12±2), a (25±2) y e (15±5) mm
	VS48					6.1.1	Fuente de alimentación, corriente continua o rectificada de 8 mA de 4,5 a 15 V durante 30'
	VS48					6.4	Cronómetro
	VS48					6.2	Vaso de precipitados de 150 ó 250 ml
	VS48					6.1.3	Potenciómetro
	VS48					6.1.2	Miliamperímetro, con desviación de 10 mA
	VS48					6.3	Varilla de vidrio de aprox l 100 mm y e 6 mm
	VS49		k		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la tendencia a la sedimentación de las emulsiones bituminosas.	UNE-EN 12847:2023					EN 58	5.1	Probeta de vidrio graduada y cerrada 600 ml y marca de división a 500 ml, con 2 tubos laterales que se pueden cerrar (fig 1)			NO	SI	NO		VS49 OLA069
	VS49					EN 1428	5.2	Vaso de precipitados
	VS49					EN 1431
	VS49					EN 12594
	VS49					EN 16849
	VS50		l		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los betunes modificados.	UNE-EN 13398:2010**					5.5	Tijeras					VS50 OLA063
	VS50					EN 58	5.1	Equipo de moldeo de la probeta, de metal (fig 1). Se puede utilizar el molde ASTM D 113			NO	SI	NO
	VS50					5.6	Regla graduada en mm
	VS50					ISO 5725	5.4	Agente desmoldeante, mezcla de 1 parte de glicerina y 1 parte de dextrina o con silicona
	VS50					EN 13589	5.3	Espátula, con una hoja recta de al menos 40 mm de l o hoja plana
	VS50					EN 12594	5.2	Ductilómetro, consistente en un baño de agua (5.2.1) con control de temperatura (5.2.3) y un dispositivo de tracción (5.2.2)
	VS107				Betunes y ligantes bituminosos – Determinación de la recuperación elástica de los betunes modificados.	UNE-EN 13398:2018**					EN 58	5.1	Equipo de moldeo de la probeta, de metal (fig 1).			NO	SI	NO
	VS107					EN 1427	5.2	Ductilómetro, consistente en un baño de agua con control de temperatura (5.2.1) y un dispositivo de tracción (5.2.2)
	VS107					EN 12594	5.3	Cuchilla o espátula
	VS107					5.4	Agente desmoldeante, mezcla de 1 parte de glicerina y 1 parte de dextrina o con silicona
	VS107					5.5	Tijeras
	VS107					5.6	Regla
	VS107					5.7	Cronómetro
	VS107					5.8	Termómetro o aparato de medida de la temperatura
	VS107
	VS51		m		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del comportamiento a la rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la carga mineral.	UNE-EN 13075-1:2017**					EN 58	5.1	Filler de referencia, Sikaisol o producto equivalente, filler Forshammer como alternativa			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Características del filler SIKAISOL	VS51 ola072
	VS51					6.2	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO
	VS51					EN 12594	5.2	Agentes de limpieza usados normalmente en el laboratorio
	VS51					6.4.6	Baño a t cte o cámara climática, capaz de mantener la muestra a 25 ± 1 ºC
	VS51					6.4.5	Botellas, capacidad aprox 500 ml, con tapas de ajuste hermético y material que no reaccione con la emulsión
	VS51					6.4.8	Termómetro, precisión 0,2 ºC
	VS51					6.4.4	Reloj o cronómetro, con precisión de 0,2 s, en un intervalo de tiempo = ó > de 200 s
	VS51					6.4.7	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS51					6.4.3	Alimentador regulable de filler		C				Procedimiento de calibración en 6.4.3
	VS51					6.4.2	Embudo cónico
	VS51					6.4.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS51					6.4	EQUIPO PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS
	VS51					6.3.2	Espátula, de níquel o acero inox, de longitud aprox 20 cm
	VS51					6.3.1	Recipiente esmaltado o de acero inoxidable, de aprox 20 cm de Ø y h 10 cm
	VS51					6.3	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL
	VS51					6.2.3	Recipientes de metal cilíndricos de 500 ml, h 95 mm y 90 mm de Ø
	VS51					6.2.2	Agitador (fig 2), de dimensiones dadas en figuras 3, 4 y 5
	VS51					6.2.1	Motor para el agitador (fig.1), potencia > 25 W y velocidad 260 ± 60 r/min
	VS96		m		Betunes y ligantes bituminosos – Determinación del comportamiento a la rotura – Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas. Método de la carga mineral.	UNE-EN 13075-1:2017 ( PG-3)					EN 58	6.2	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Características de los filler de referencia
	VS96					EN 12594	6.2.1	Motor para el agitador (fig.1), potencia > 25 W y velocidad 260 ± 60 r/min
	VS96					6.2.2	Agitador (fig 2), de dimensiones dadas en figura 3
	VS96					6.2.3	Recipientes de metal cilíndricos de 500 ml, h 95 mm y 90 mm de Ø
	VS96					6.3	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL
	VS96					6.3.1	Recipiente esmaltado o de acero inoxidable, de aprox 20 cm de Ø y h 10 cm
	VS96					6.3.2	Espátula, de níquel o acero inox, de longitud aprox 20 cm
	VS96					6.4	EQUIPO PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS
	VS96					6.4.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS96					6.4.2	Embudo cónico
	VS96					6.4.3	Alimentador regulable de filler		C				Procedimiento de calibración en 6.4.3
	VS96					6.4.4	Reloj o cronómetro, con precisión de 0,2 s, en un intervalo de tiempo = ó > de 200 s
	VS96					6.4.5	Botellas, capacidad aprox 500 ml, con tapas de ajuste hermético y material que no reaccione con la emulsión
	VS96					6.4.6	Baño a t cte o cámara climática, capaz de mantener la muestra a 25 ± 1 ºC
	VS96					6.4.7	Balanza, precisión 0,1 g		C

B.1.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
	VS52		a		Mezclas bituminosas en caliente. Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante	UNE-EN 12697-17:2018**					EN 1097-2	3.1	Máquina de los Ángeles, según EN 1097-2			NO	NO	NO		VS52 OLA093
	VS52					EN 12697-5	3.2	Termómetro, precisión 0,5 ºC
	VS52					EN 12697-6	3.3	Cámara que quepa la máquina de los Ángeles que mantenga el aire a ± 2 ºC
	VS52					EN 12697-8	3.4	Horno con termostato capaz de mantener la temperatura del ensayo a ± 1 ºC
	VS52					EN 12697-30	3.5	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS52					EN 12697-31
	VS52					EN 12697-35
	VS53		b		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la sensibilidad al agua de de las probetas de mezcla bituminosa.	UNE-EN 12697-12:2019**					EN 12697-5	5.1	Equipos			NO	SI	NO		VS53 OLA092
	VS53					EN 12697-6	5.1.1	Máquina de ensayo a compresión, con equipos apartado 5.1.1 y cualquier equipo necesario para el ensayo a tracción indirecta de acuerdo con EN 12697-23		C
	VS53					EN 12697-7	5.1.2	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 6,7 ± 0,3 kPa en 10 ± 1 min y mantener el vacío durante 30 ± 5 min
	VS53					EN 12697-8	5.1.3	Contenedor de vacío
	VS53					EN 12697-23	5.1.4	Baño de agua
	VS53					EN 12697-27	5.1.5	Cámara de aire
	VS53					EN 12697-29	5.1.6	Otros materiales
	VS53					EN 12697-30
	VS53					EN 12697-31
	VS53					EN 12697-32	6.1.1	MÉTODO B: Máquina de ensayo a compresión, velocidad constante entre 45 y 65 mm/min		EN 12697-5
	VS53					EN 12697-33	6.1.2	Equipo de medida
	VS53					6.1.3	Sistema de vacío
	VS53					6.1.4	Contenedor de vacío
	VS53					6.1.5	Baño de agua
	VS53					6.1.6	Cámara de aire
	VS53					6.1.7	Otros materiales
	VS53					7.1.1	MÉTODO C: Vaso de precipitado graduado Ø 80 mm, de 2500 ml, escala 2000 ml
	VS53					7.1.2	Tapa de caucho
	VS53					7.1.3	Papel de filtro
	VS53					7.1.4	Recipiente de recogida, p ej.vaso de precipitado de 2000 ml
	VS53					7.1.5	Balanza		C
	VS53					7.1.6	Recipiente para secar el papel de filtro
	VS53					7.1.7	Cámara de calor, capaz de mantener una t de 105 ± 5 ºC
	VS53
	VS54		c		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de probetas mediante compactación por impactos	UNE-EN 12697-30:2019**					EN 12697-10	5.1	Compactador de impactos con yunque de acero (fig 1) con los componentes de los apartados 5.1.1.1 a 5.1.1.8		V	NO	SI	SI	Cuando el compactador este funcionando se debe impedir el acceso a la zona de peligro y cumplir los requisitos relativos a la emisión sonora. Se deben efectuar inspecciones para comprobar que se cumplen los requisitos de seguridad (Apartados 5.1.2.2 a 5.1.2.4)	VS54 OLA089
	VS54					EN 12697-27	5.2	Compactador de impactos con pedestal de madera (fig 5 ) con los componentes de los apartados 5.2.2 a 5.2.3		V				Anexo B (Informativo) Procedimiento de verificación de equipos para la compactación por impactos
	VS54					EN 12697-35	5.3	Molde de compactación
	VS54					5.4	Hornos o placas para calentar
	VS54					5.5	Bloque de acero de 100 mm de Ø y de 50 mm de altura
	VS54					5.6	Pantallas, placas difusoras o baños de arena
	VS54					5.7	Placa con discos cilíndricos (opcional) fig 12
	VS55		d		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de probetas mediante compactación vibratoria	UNE-EN 12697-32:2020**					EN 12697-5	5.1	Compuesto obturador			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 12697-38	VS55 OLA090
	VS55					EN 12697-6	5.2	Discos de papel para evitar que la probeta se peque a la placa
	VS55					EN 12697-8	5.3	Grasa de silicona
	VS55					EN 12697-10	5.4	Material inerte para rellenar huecos
	VS55					EN 12697-27	6.1	Estufa de secado que se mantenga entre 25 y 45 ºC
	VS55					EN 12697-35	6.2	Balanza		C
	VS55					6.3	Baño de agua
	VS55					6.4	Molde hendido y placa de asiento (figura 1)
	VS55					6.5	Placa de asiento de repuesto
	VS55					6.6	Estufa con circulación de aire asistida por ventilador
	VS55					6.7	Martillo vibratorio eléctrico (Anexo A)		C
	VS55					6.8	Cuchillo de extracción de punta ancha de 50 a 75 mm y otro de paleta.
	VS55					6.9	Pie apisonador de Ø 102 ± 2 mm y otro de Ø 146 ± 2 mm
	VS55					6.10	Regla de acero de 300 mm
	VS55					6.11	2 Calibres externos
	VS55					6.12	Cronómetro
	VS55					6.13	Termómetro
	VS55					6.14	Sierra capaz de cortar un testigo
	VS55					6.15	Brocha
	VS56		e		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante soluble	UNE-EN 12697-1:2022**					EN 12697-2	5.2.1	Disolvente			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Guía para la determinación del contenido de ligante.	VS56 OLA083
	VS56					EN 12697-3	5.2.2.1	Balanza, precisión 0,5% de la masa		C				Anexo B (Normativo): Utilización de equipos para la determinación del contenido de ligante.
	VS56					EN 12697-14	5.2.2.2	Equipo para la extracción del ligante, según método seleccionado en capítulo B.1		C				Anexo C (Normativo): Determinación por incineración de la materia mineral residual en el ligante extraído.
	VS56					EN 12697-28	5.3.1.1	Bandejas que se puedan calentar sin daño ni cambio de masa					Anexo D (Informativo): Indicaciones para la determinación del contenido de ligante soluble de las mezclas bituminosas con ligantes modificados con polímeros.
	VS56					ISO 3310-1	5.3.1.2	Equipo para la separación del filler de la solución ligante, conforme método seleccionado en capítulo B.2					Bibliografía: EN 12592 - EN 12697-39 - ISO 5725-1 - ISO 5725-2
	VS56					ISO 3310-2	5.4.1	Equipo de recuperación, conforme método seleccionado en capítulo B.3		C
	VS56					6.2.1	Horno que pueda mantener las temperaturas requeridas
	VS56					6.2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	VS56					6.2.3	Desecador
	VS56					B.1	B.1. EXTRACCIÓN DEL LIGANTE
	VS56					B.1.1.1.1	B.1.1. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro papel): Extractor en caliente (Figura B.1)		C
	VS56					B.1.1.1.1	Recipientes y retortas (figura B.3)
	VS56					B.1.1.1.3	Colector graduado de 12,5 mm³
	VS56					B.1.1.1.4	Condensador de reflujo refrigerado por agua
	VS56					B.1.1.1.5	Placa calefactora eléctrica
	VS56					B.1.1.1.6	Papel de filtro
	VS56					B.1.1.1.7	Desecador apto para lo recipientes cilíndricos con papeles de filtro
	VS56					B.1.1.1.8	Recipiente
	VS56					B.1.2.1.1	B.1.2. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro malla metálica): Extractores de metal y/o vidrio, con condensador y vaso de extracción.		C
	VS56					B.1.2.1.2	Matraz de fondo redondo o plano
	VS56					B.1.2.1.3	Cartuchos de extracción de material fibroso
	VS56					B.1.2.1.4	Placa calefactora eléctrica
	VS56					B.1.2.1.5	Desecador
	VS56					B.1.3.1.1	B.1.3 MÉTODO CON EXTRACTOR SOXHLET: Equipo Soxhlet modificado, ver figura B.5		C
	VS56					B.1.3.1.2	Cartucho de extracción de papel de filtro prensado o plegado
	VS56					B.1.3.1.3	Malla metálica (opcional), dos unidades
	VS56					B.1.3.1.4	Equipo calentador
	VS56					B.1.3.1.5	Desecador diseñado especialmente para los cartuchos de extracción. Figura B.6
	VS56					B.1.4.1.1	B.1.4 MÉTODO CON MÁQUINA DE ROTACIÓN DE BOTELLAS: Botellas metálicas, de (600, 2500, 7000 y 12000)x 10³ mm³ con bocas anchas y cierres.
	VS56					B.1.4.1.2	Máquina que gire las botellas a 15 ± 5 r/min alrededor del eje longitudinal		C
	VS56					B.1.4.2.1	Matraces volumétricos de (250, 500, 1000 y 2000) x 10³ mm³
	VS56					B.1.4.2.2	Termómetro
	VS56					B.1.5.1.1	B.1.5 MÉTODO CON EXTRACTOR CENTRÍFUGO: Horno que pueda mantener 110 ± 5 Cº
	VS56					B.1.5.1.2	Bandejas planas
	VS56					B.1.5.1.3	Matraces volumétricos de (100, 1000 y 2000) x 10³ mm³
	VS56					B.1.5.1.4	Desecador para enfriar
	VS56					B.1.5.1.5	Equipo de extracción (Fig. B.7) y equipo para centrifugar la probeta a velocidad variable controlada hasta 3600 r/min. Con recipiente para recoger el disolvente y drenaje, con dispositivo contra explosiones y bajo campana		C
	VS56					B.1.5.1.6	Anillos de filtro que se ajusten al perímetro de la cubeta.
	VS56					B.1.6.1	B.1.6 DISOLUCIÓN BETÚN: Recipientes herméticos de (2000 ó 3000) x 10³ mm³
	VS56					B.1.6.2	Percloroetileno (tetracloroetileno) de masa volumétrica 1,6 ± 0,05 g/cm³ a 20 ºC
	VS56					B.2	B.2 SEPARACIÓN DE LA MATERIA MINERAL
	VS56					B.2.1.1.1	B.2.1 CENTRÍFUGA DE FLUJO CONTINUO : Centrífuga de flujo continuo y alta velocidad, aceleración centrífuga del orden d 30000 m/s² (Fig. B.8)		C
	VS56					B.2.1.1.2	Embudo con un tamiz de malla metálica de 63 µm
	VS56					B.2.2.1.1	B.2.2 FILTRO A PRESIÓN: Filtro a presión y bomba de aire que de aire seco sin aceite a 2 bar mínimo.		C
	VS56					B.2.2.1.2	Papeles de filtro para equipar el filtro a presión
	VS56					B.2.2.1.3	Embudo para alojar tres tamices de 200 ó 300 mm de Ø
	VS56					B.2.2.1.4	Tamices de 200 ó 300 mm de Ø que cumplan ISO 3310-1 o ISO 3310-2
	VS56					B.2.3.1.1	B.2.3 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO 1: Centrífuga con 4 vasos equipados con tubos de centrifugación de la menos 50x10³ mm³, que pueda acelerar entre 15000 m/s² y 30000 m/s²		C
	VS56					B.2.3.1.2	Botellas dispensadoras de (600 a 1000)x 10³ mm³ de polipropileno y tapón rosca
	VS56					B.2.4.1	B.2.4 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO2: Centrífuga de tubos con aceleración mínima de 40000 m/s² equipada con vasos de capacidad mayor de 20000 mm³		C
	VS56					B.3.1.1.1	B.3.1 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por volúmenes): Equipo de recuperación, figura B.10		C
	VS56					B.3.1.1.2	Bureta
	VS56					B.3.1.1.3	Balanza, precisión 0,001 g, para pesar matraces		C
	VS56					B.3.1.1.4	Desecador
	VS56					B.3.2.1.1	B.3.2 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por masas): Bandejas planas con tapa, interior y exterior Ø mínimos de 90 y 105 mm, canto de 25 ± 5 mm y masa conocida con aproximación de 10 mg.		C
	VS56					B.3.2.1.2	Evaporador u horno que pueda mantener la muestra entre 140-150 ºC que disponga de toma de aire
	VS56					B.3.2.1.3	Desecador
	VS56					C.2.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 1): Balanza, precisión 0,0001 g
	VS56					C.2.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	VS56					C.2.1.3	Probetas graduadas de (2000, 1000 y 100)x10³ mm³
	VS56					C.2.1.4	Horno capaz de alcanzar 600 ºC
	VS56					C.2.1.5	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	VS56					C.2.1.6	Desecador
	VS56					C.2.2	Solución saturada de carbonato amónico de grado reactivo
	VS56					C.3.1.4	Horno capaz de alcanzar 600 ºC
	VS56					C.3.1.3	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	VS56					C.3.1.5	Desecador
	VS56					C.3.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	VS56					C.3.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 2): Balanza, precisión 0,001 g
	VS57		f		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la granulometría de las partículas	UNE-EN 12697-2:2015+A1:2022**					EN 932-6	6.2	Tamices de abertura hasta 2,8 mm inclusive, según ISO 3310-1			NO	SI	SI	El ensayo se debe realizar sobre el material recuperado después del ensayo de EN 12697-1 o el EN 12697-39	VS57 OLA084
	VS57					EN 933-1	6.3	Tamices de abertura de 4 mm o mayores, según ISO 3310-2					Salvo que se especifique lo contrario los aparatos deben ser conforme a EN 933-1
	VS57					EN 12697-1	7	Estufa para desecar el árido a masa constante					Bibliografía: EN 933-2:1995
	VS57					EN 12697-39
	VS57					ISO 3310-1
	VS57					ISO 3310-2
	VS58		g		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático.	UNE-EN 12697-6:2022**					EN 12697-29	5.1	Agua con densidad conocida según fórmula			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad aparente de materiales bituminosos compactados	VS58 OLA086
	VS58					5.2	Material para impermeabilizar la probeta que evite incluir huecos entre la capa impermeabilizante y la probeta. La densidad de materias debe ser conocida con una aproximación de 0,010 g/cm³
	VS58					6.1.1	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS58					6.2.1	Baño de agua, que mantenga la temperatura con precisión de ± 1,0 ºC, con al menos 3 veces el volumen de la probeta
	VS58					6.2.2	Termómetro, precisión 1,0 ºC
	VS58					6.3.1	Gamuza y papel secante para secar y enjugar la probeta (sólo procedimiento SSD)
	VS58					6.4.1	Compás de calibrar, u otro que mida con precisión mínima de ± 0,1 mm (sólo procedimiento por método geométrico)
	VS59		h		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de huecos en las probetas bituminosas	UNE-EN 12697-8:2020**					EN 12697-5		Los necesarios para determinar la densidad máxima y la densidad aparente, (ver los dos ensayos anteriores)			NO	NO	NO		VS59 OLA087
	VS59					EN 12697-6
	VS59					EN 12697-7
	VS60		i		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Ensayo de rodadura	UNE-EN 12697-22:2022**					EN 12697-6	6.1	Dispositivos de tamaño grande			NO	NO	NO		VS60 OLA106
	VS60					EN 12697-7	6.1.1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	VS60					EN 12697-27	6.1.1.1	Rueda con neumático de 400 x 8, sin dibujo, anchura de rodada de 80 ± 5 mm, la presión debe ser 600 ± 30 dPa
	VS60					EN 12697-33	6.1.1.2	El recorrido del neumático deber ser de 410 ± 5 mm
	VS60					EN 12697-35	6.1.1.3	La frecuencia del recorrido ida y vuelta debe ser 1,0 ± 0,1 Hz
	VS60					ISO 48-2	6.1.1.4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 5000 ± 50 N
	VS60					ISO 48-5	6.1.1.5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 5 mm del centro teórico de la probeta
	VS60					6.1.1.6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	VS60					6.1.2	Moldes, medidas internas 500 x 180 x 50 mm o 500 x 180 x 100 mm, con tolerancia de ± 2 mm
	VS60					6.1.3	Calibre de profundidad
	VS60					6.1.4	Recinto ventilado con una regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±2 ºC (Figura 1)
	VS60					6.1.5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta
	VS60					6.1.6	Indicador de control de temperatura (figura 1)
	VS60					6.1.7	Placa de soporte de acero, con irregularidad superficial menor a 1 mm, y grosor tal que la deflexión en el ensayo no exceda de 0,5 mm
	VS60					6.1.8	Productos antiadherentes, como oleato de sodio con glicerina
	VS60					6.2	Dispositivos de tamaño extragrande
	VS60					6.2.1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	VS60					6.2.1.1	Rueda con neumático 6.00-R9, sin dibujo, anchura de rodada 110 ± 5 mm
	VS60					6.2.1.2	El recorrido del neumático debe ser 700 ± 5 mm
	VS60					6.2.1.3	El tiempo de recorrido (ida y vuelta) debe ser 2,5 ± 0,5 s
	VS60					6.2.1.4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 10000 ± 100 N
	VS60					6.2.1.5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 20 mm del centro teórico de la probeta
	VS60					6.2.1.6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	VS60					6.2.2	Moldes, medidas internas 700 x 500 mm, debe resistir el ensayo sin distorsión. La altura debe corresponderse con el espesor nominal de la probeta
	VS60					6.2.3	Medidor de profundidad, sensores tipo láser con tolerancia ± 0,2 mm, deben poder medir en intervalos de 2 mm (figura 2)
	VS60					6.2.4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±3 ºC (Figura 2)
	VS60					6.2.5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta
	VS60					6.2.6	Indicador de control de temperatura (figura 2)
	VS60					6.3	Dispositivos de tamaño pequeño
	VS60					6.3.1	Máquinas de ensayo en pista
	VS60					6.3.1.1	Rueda sometida a carga que se mueve sobre una muestra sujeta a una mesa y un dispositivo que controla la velocidad
	VS60					6.3.1.2	Neumático de exterior entre 200 y 205 mm, montado sobre la rueda, sin dibujo pero con perfil transversal rectangular de grosor 20 ± 2 mm
	VS60					6.3.1.3	Medios para aplicar una carga a la rueda, perpendicular al plano de la mesa
	VS60					6.3.1.4	Mesa de ensayo tal que la probeta quede firmemente sujeta sobre ella
	VS60					6.3.1.5	Máquina de ensayo en pista
	VS60					6.3.1.6	Carro y bastidor de acero, medidas interiores mínimas de 260 mm x 300 mm, oscilación vertical < 0,25 mm, y grosor de placa inferior < 8 mm
	VS60					6.3.1.7	Dispositivo para medir la posición vertical de la rueda con tolerancia de ± 0,2 mm y rango de medición > 20,0 mm
	VS60					6.3.2	Medios para controlar la temperatura con tolerancia de ± 1 ºC
	VS60					6.3.3	Regla > 300 mm
	VS60					6.3.4	Calibradores para el espesor de la probeta con precisión de ± 1 mm
	VS60					6.3.5	Talco o esteatita
	VS60					6.3.6	Moldes
	VS60					6.3.7	Medio de fijación
	VS60					6.4	Dispositivos de tamaño pequeño para utilizar como testigos
	VS60					6.4.1	El equipo de 6.3.1 al 6.3.4, con los aparatos de 6.4.2 al 6.4.7
	VS60					6.4.2	Sierra circular de disco abrasivo capaz de cortar testigos de 200 mm de Ø
	VS60					6.4.3	Dispositivo de sujeción del testigo, 2 placas rígidas y elementos de fijación
	VS60					6.4.4	Disolvente para limpieza del neumático (90% acetona y 10 % queroseno)
	VS60					6.4.5	Material de retención, yeso o resina de poliéster y un endurecedor
	VS60					6.4.6	Recipientes (vasos de papel desechables)
	VS60					6.4.7	Nivel de burbuja de aire de 100 mm mínimo
	VS61		j		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Elaboración de probetas con compactador de placa	UNE-EN 12697-33:2020**					EN 12697-27	5.1	Método una o dos ruedas equipadas con neumáticos			NO	NO	NO		VS61 OLA105
	VS61					EN 12697-35	5.1.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 2 mm
	VS61					5.1.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5.2	Método rodillo liso de acero
	VS61					5.2.1	Rodillo liso de acero
	VS61					5.2.1.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 1 mm
	VS61					5.2.1.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5.2.2	Rodillo de acero utilizado sobre rueda equipada con neumático
	VS61					5.2.2.1	Moldes según 5.1.1
	VS61					5.2.2.2	Dispositivo para compactar la mezcla, según 5.1.2
	VS61					5.3	Método rodillo sobre placas de acero de deslizamiento vertical
	VS61					5.3.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 1 mm
	VS61					5.3.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5.3.2.1	Mesa donde se atornille el molde
	VS61					5.3.2.2	Bastidores ajustables o placas de base
	VS61					5.3.2.3	Placas de acero de deslizamiento con las dimensiones indicadas
	VS61					5.3.2.4	Rodillo de acero de Ø tal que pueda rodar sobre las placas
	VS61					5.3.2.5	Dispositivo para aplicar una carga vertical al rodillo
	VS61					5.4	Método utilizando un rodillo que corre sobre placas de acero con deslizamiento vertical
	VS61					5.4.1	Moldes
	VS61					5.4.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	VS61					5.4.3	Rodillo de acero
	VS61					5.4.4	Dispositivo para aplicar una carga vertical al rodillo
	VS62		k		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Resistencia a la fatiga	UNE-EN 12697-24:2019**					EN 12697-6	A	ANEXO A (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales.		V	NO	SI	SI	Las probetas se deben almacenar sobre una superficie plana a una t no superior a 20ºC por un periodo entre 14 y 42 días desde su fabricación	VS62 OLA108
	VS62					EN 12697-7
	VS62					EN 12697-8	A.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija
	VS62					EN 12697-26	A.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	VS62					EN 12697-27	A.2.3	Equipo de medición de la fuerza y del desplazamiento.
	VS62					EN 12697-29	B	ANEXO B (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					EN 12697-31	B.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija
	VS62					EN 12697-33	B.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	VS62					B.2.3	Equipo de medición de la fuerza, el desplazamiento y la temperatura
	VS62					C	ANEXO C (Normativo): Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					C.2.1	Prensa con control servo-hidráulico, que pueda general una carga cíclica sinusoidal		C
	VS62					C.2.2	Célula de carga, precisión de lectura de ± 0,002kN sobre una gama de ± 2,5 kN
	VS62					C.2.3	Extensómetro y sensor de desplazamiento
	VS62					C.2.4	Dispositivo de sujeción, que proporcione libertad de rotación y traslación horizontal
	VS62					C.2.5	Equipo de recogida de datos
	VS62					C.2.6	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	VS62					C.2.7	Otros equipos de tipo general, bandejas, reglas graduadas, termómetros
	VS62					D	ANEXO D (Normativo): Ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas.		V
	VS62					D.2.1	Máquina de ensayo, debe poder aplicar una carga sinusoidal
	VS62					D.2.2	Dispositivo de sujeción que proporcione libertad de rotación y traslación en todos lo apoyos
	VS62					D.2.3	Cámara termostática con precisión de ±1 ºC y regulable de 0,5 ºC
	VS62					D.2.4	Equipo electrónico de registro de datos
	VS62					E	ANEXO E (Normativo): Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas.		V
	VS62					E.2.1	Máquina de ensayo, que aplique pulsos repetidos de carga tipo Haversine, con periodos de reposo
	VS62					E.2.1	Sistema de aplicación de carga en la gama de 0,5 a 10 kN, precisión 0,25 %
	VS62					E.2.2	Sensor para medir los desplazamientos en un plano horizontal con precisión de 0,1 % dentro de un rango de medición de 2,0 a 3,75 mm
	VS62					E.2.3	Cámara termostática regulable entre 2 a 20 ºC y con precisión de ±1 ºC
	VS62					E.2.4	Sistema de medición y de registro para la carga y las deformaciones
	VS62					E.2.5	Bastidor de aplicación de carga (Figura E.1)
	VS62					E.2.6	Dispositivo de posicionamiento (Figura E.3)
	VS63		l		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 1: Toma de muestras para la extracción del ligante.	UNE-EN 12274-1:2020**					-	2.1	Recipientes adecuados con con capacidad mínima de 0,5 litros			NO	SI	NO		VS63 OLA111
	VS63					2.2	Varilla agitadora de Ø entre 20 y 30 mm y de longitud adecuada
	VS64		m		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del contenido en ligante residual.	UNE-EN 12274-2:2020**					EN 12274-1	4.1	APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS			NO	SI	NO	Apartado 6 Procedimiento de ensayo: El ensayo de extracción está descrito en la Norma Europea EN 12697-1	VS64 OLA112
	VS64					EN 12697-1:2012		Espátula de borde redondeado o varilla metálica
	VS64					EN 12697-3		Contenedor, bandeja o cubeta metálica
	VS64					EN 12697-4		Contenedor de plástico con superficie interior lisa
	VS64					Balanza 2000 g, precisión de 0,1 g		C
	VS64					EN 12697-1:2000		Estufa de secado con capacidad mínima 80 l, capaz de mantener 150 ± 5 ºC
	VS64					EN 12697-39	4.2	APARATOS PARA EL ENSAYO
	VS64					4.2	Aparato extractor de ligante, conforme con los requisitos del Anexo B de la EN 12697-1:2012
	VS65		n		Lechadas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación del desgaste (ensayo de abrasión por vía húmeda).	UNE-EN 12274-5:2020**					EN 1097-5	6.1.1	Estufa de secado con aire forzado y capacidad mínima 80 l, capaz de mantener 60 ± ºC			NO	SI	NO		VS65 OLA115
	VS65					ISO 48	6.1.2	Estufa con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS65					6.1.3	Cámara climática que pueda mantener una t de 5 ± 3 ºC y humedad de 60 ± 10 %
	VS65					6.1.4	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS65					6.1.5	Cronómetro, precisión 1 s
	VS65					6.2.3	Placa base de ensayo consistente en un disco metálico grueso de 310 ± 1 mm de Ø y 5 ± 0,2 mm de e, con al menos 3 fijadores tipo tornillo para sujetar la muestra
	VS65					6.1.6	Moldes metálicos anulares con Ø interior de 279,0 ± 0,5 mm y Ø exterior de 295,0 ± 0,5 mm y h según apartado 6.1.6
	VS65					6.2.6	Cabeza abrasiva de caucho de dureza Shore 80º conforme a ISO 48 (fig 1)
	VS65					6.2.5	Baño auxiliar, para almacenar muestras antes del ensayo a 25 ± 2 ºC
	VS65					6.2.4	Dispositivo de fijación conjunta de la máquina de abrasión y del baño de ensayo
	VS65					6.1.7	Cazos o vasos de precipitado de 1, 2 y 5 l de capacidad
	VS65					6.1.8	Espátula
	VS65					6.1.9	Placa de nivelación con asa
	VS65					6.1.10	Bases para las piezas de ensayo de cartón alquitranado y 300 mm de Ø y peso de 700 ± 70 g/m²
	VS65					6.2.1	Máquina de abrasión constituida por motor eléctrico que pueda accionar un sistema de engranajes
	VS65					6.2.2	Baño de ensayo, de volumen suficiente para mantener la muestra sumergida, con 3 vástagos en el fondo para sujetar la placa base
	VS66		o		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 6: Velocidad de aplicación	UNE-EN 12274-6:2020**					-	4.1	Métodos basados en el registro de los constituyentes por separado		C	NO	SI	NO	Los equipos de pesada deberán estar calibrados y controlados periódicamente por un organismo oficial de control acreditado	VS66 OLA114
	VS66					4.2	Métodos basados en el pesado de la máquina de lechadas

B.1.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
	VS67		a		Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método volumétrico.	UNE-EN 13036-1:2010					ISO 565	4.1	Esferas de vidrio sólidas esféricas, que, al menos, el 90% en peso de ellas pase a través del tamiz de 0,25 mm y queden retenidas en el de 0,18 mm, según ISO 565			NO	SI	NO		VS67 OLA098
	VS67					4.2	Contenedor de la muestra, cilíndrico metálico o de plástico, con volumen interior de la menos 25 ml
	VS67					4.3	Disco esparcidor, plano y duro de 65 ± 1 mm de Ø, cubierto en una cara con placa de caucho duro de 2 ± 0,5 mm de e y empuñadura en su parte superior (fig 2)
	VS67					4.4	Cepillo de cerdas suaves
	VS67					4.5	Pantalla contra el viento (fig 1)
	VS67					4.6	Regla > 500 mm graduada en mm
	VS67					4.6	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS68		b		Características superficiales de carreteras y aeropuertos. Procedimiento para determinar la resistencia al deslizamiento de la superficie de un pavimento a través de la medición del coeficiente de rozamiento transversal (CRTS): SCRIM.	UNE 41201:2020 IN					UNE-EN ISO 13471-1	6.2	Equipo de medición		C/V	NO	SI	SI
	VS68					UNE-EN ISO/IEC 17043	6.3	Mecanismo de ensayo
	VS68					UNE-ISO 4662	6.4	Rueda de ensayo
	VS68					6.5	Células de carga
	VS68					6.6	Sistema de mojado de firme
	VS68					6.7	Medición de la temperatura
	VS68					6.8	Sistema de localización y referencia
	VS68					6.9	sistema de control de la medición y registro
	VS69		c		Cálculo del Índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras	NLT 330:1998					2	Material topográfico que permita determinar cotas			NO	NO	NO
	VS70		d		Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte.	NLT 382:2008					UNE EN 12697-30	2	Prensa de compresión, funcionamiento mecánico o servohidráulico, que proporcione una carga de 50 kN mínimo a velocidad uniforme de 2,5 mm/min, con dispositivo de registro gráfico		C	NO	SI	NO	Anejo: Empleo de probetas fabricadas en el laboratorio	VS70 OLA102
	VS70					UNE EN 12697-31	2	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	VS70					NLT-161	2	Calibrador, con precisión de ± 0,1 mm
	VS70					2	Dispositivo de corte tipo A (fig 1 y 2) o dispositivo de corte tipo B (fig 3 y 4)

B.2.- OTROS ENSAYOS
B.2.1.- SUELOS
	VS71		a		Preparación de muestra para los ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	GT03 VS71 OLA002 OLD029
	VS71					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	VS71					3	Secadores con t regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	VS71					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	VS71					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	VS71					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	VS71					3	Mortero con mazo de goma
	VS71					3	Recinto almacenamiento muestras
	VS71					3	Lona impermeable y barras de acero
	VS71					3	Material auxiliar
	VS72		b		Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos	ASTM D-6938-23					6.1	Equipo nuclear de densidad / humedad			NO	SI	SI	Es necesario un proceso de normalización descrito en el apartado 9	VS72 OLA047?
	VS72					6.2	Bloque patrón del material utilizado para la comprobación del instrumento					Anexo A1. VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN densidad húmeda
	VS72					6.3	Plancha de acero					Anexo A2. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN AGUA
	VS72					6.4	Barra Pincho y guía de acero
	VS72					6.5	Martillo pesado
	VS72					6.6	Útil de extracción
	VS72					6.7	Martillo deslizante conectado
	VS108				Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos	UNE 103900:2013 (PG3)					UNE 103300	5.1	Equipo nuclear de densidad / humedad
	VS108					UNE-EN ISO 22475-1	5.2	Utillaje para la preparación del emplazamiento
	VS108					5.3	Bloque de referencia

B.2.2.- ÁRIDOS
	VS73		a		Adhesividad a los áridos de los ligantes bituminosos en presencia de agua	NLT 166:1992					UNE 7-050	2.1	2 Tamices UNE 10 y 6,3 mm, según UNE 7-050			NO	NO	NO
	VS73					2.2	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS73					2.3	Estufa capaz de mantener 60 y 150 ºC, precisión ± 1,0 ºC
	VS73					2.4	Cazos de aluminio de 500 cm³
	VS73					2.5	Vasos de vidrio de forma baja de 500 ml
	VS73					2.6	Espátula de hoja de acero inox. rígida de 100 mm de largo y 10 mm ancho
	VS73					2.7.2	Árido de referencia, de origen local y adhesividad reconocida
	VS73					2.7.3	Ligante de referencia de adhesividad reconocida
	VS73					2.7.4	Agua destilada o bidestilada, con pH entre 6 y 7.
	VS74		b		Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit	NLT 313:1987					2.1	Placas de ensayo, de acero, planas cuadradas, lado 20 cm y 2 mm espesor			NO	NO	NO
	VS74					2.2	Bola de acero de 50 mm Ø 500 ± 5 g de masa
	VS74					2.3	Rodillo de compactación, ver figura 1
	VS74					2.4	Dispositivo para ensayo, ver figura 2
	VS74					2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	VS74					2.6	Estufa capaz de mantener 150 ± 1,0 ºC, que quepan 6 placas
	VS74					2.7	Tamices UNE de 4; 6,3; 10 y 14 mm de luz de malla
	VS74					2.8	Cámara húmeda
	VS74					2.9	Cestillos metálicos con malla de 3 mm
	VS75		c		Áridos. Adhesividad mediante la placa Vialit	UNE-EN 12272-3:2003					ISO 48	4.2.1	Placas de ensayo, de acero, planas cuadradas, lado 20 cm y 2 mm espesor (fig 1)			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo) Resumen sobre la preparación de las placas antes del ensayo
	VS75					4.2.2	Soporte en 3 puntas, formado por base rígida con 3 apoyos en punta y soporte vertical terminado en resbalón para lanzamiento de la bola (fig 2)					Anexo B (Informativo) Tablas de resultados
	VS75					4.2.3	Bola de acero de 510 ± 10 g de masa y 50,0 ± 0,5 mm Ø					Anexo C (Informativo) Medidas de la Temperatura de fragilidad
	VS75					4.2.4	Rodillo de caucho dureza Shore 40/150 de acuerdo con ISO 48 (fig 3)					Anexo D (Informativo) Finalidad del ensayo de choque de la placa Vialit
	VS75					4.2.5	Pulverizador					En Anexo B figura un ejemplo de informe de ensayo
	VS75					4.2.6	Higrómetro, con precisión del 5% al 90% de humedad
	VS75					4.2.7	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	VS75					4.2.8	Cámara húmeda capaz de mantener t de 30 ± 1 ºC a 25 ± 1 ºC y humedad mayor del 90%
	VS75					4.2.9	Estufa capaz de calentar la gravilla o el ligante de 50 ± 5 ºC a 170 ± 5 ºC
	VS75					4.2.10	Elementos auxiliares (espátula, caja metálica que se pueda sellar herméticamente, cesta de tela metálica de tamizar)
	VS75					4.2.10	Cronómetro, precisión 1 s
	VS76		d		Adhesividad a los áridos finos de los ligantes bituminosos	NLT 355:1993					UNE 7.050	2.1	2 Tamices de luz 620 y 200 µm, según UNE 7-050			NO	NO	NO		VS76 OLB086
	VS76					2.2	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		C
	VS76					2.3	Estufa con ventilación forzada capaz de mantener 145 ºC ± 5,0 ºC
	VS76					2.4	12 tubos de ensayo de unos 200 mm de altura y 20 mm Ø
	VS76					2.5	Material auxiliar y general de laboratorio
	VS76					2.6	Disoluciones de carbonato sódico según apartado 3
	VS77		e		Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de hormigones y morteros	UNE 146403:2018					UNE-EN 932-1		Bandejas			NO	NO	NO	Concuerda con la NE 1.32a del I.T.C.C. y con la C 142-39 de la A.S.T.M.	VS77 EH036 OLB043
	VS77					UNE-EN 932-5		Tamices y cedazos (UNE 7 050)
	VS77					UNE-EN 933-2		Estufa de secado		V

B.2.3.- CAPAS GRANULARES Y SUELOS TRATADOS

B.2.4.- LIGANTES BITUMINOSOS

B.2.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS
	VS78		a		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Medición de temperatura	UNE-EN 12697-13:2018**					3.1	Aparato para medir temperatura a intervalos de 5ºC o menos, con precisión de ± 2ºC, con sonda apropiada y tiempo de respuesta conocido.			NO	NO	NO
	VS78					3.2	Para medir en camión o en acopio, la longitud de la sonda debe ser mínimo 300 mm, con el sensor posicionado cerca del extremo
	VS78					3.3	Para medir después de extender, el sensor debe ser tan pequeño que pueda ser enterrado completamente.
	VS79		b		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la resistencia a tracción indirecta de probetas bituminosas	UNE-EN 12697-23:2018					EN 12697-27	5.1	Prensa de ensayo tipo Marshall, conforme a prEN 12697-34		C	NO	NO	SI	Las probetas elaboradas en laboratorio deben estar compactadas según prEN 12697-30, con altura y Ø según EN 12697-29
	VS79					EN 12697-29	5.2	Bastidor de ensayo con bandas de carga, ver tabla 1 y figura 1					La probeta de ensayo se debe poner a la temperatura de ensayo conforme al apartado 8.1, protegida del agua.
	VS79					EN12697-30	5.3	Aparato de medida para la carga, con precisión de ± 0,2 kN
	VS79					EN 12697-31	5.4	Baño de agua con termostato que permita mantener la temperatura con precisión de ±1ºC
	VS79					EN 12697-32	5.5	Bolsas de plástico blando u otro sistema que mantenga secas las probetas
	VS79					EN 12697-33
	VS79					EN 12697-34
	VS80		c		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Toma de muestras	UNE-EN 12697-27:2018					EN 58	4.1.1	Pala, figura 1 o recogedor, figura 2			NO	SI	NO		VS80 OLA081
	VS80					EN 12697-20	4.2.1.2	Moldes
	VS80					4.5.2	Bandeja cuadrada de 375 ± 25 mm de lado, 3,25 ± 0,25 mm de espesor y no más de 10 mm de altura. Con cable metálico fijado a las esquinas.
	VS80					4.7.1	Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra
	VS80					4.8.1.1	Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	VS80					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	VS80					4.8.1.3	Lámina de plástico de unos 0,02 mm de grosor
	VS80					4.8.1.4	Yeso
	VS80					4.8.1.5	Llana
	VS80					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	VS80					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado
	VS80					4.9.1	Aparato para toma de la cinta transportadora, desmontable
	VS81		d		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Preparación de muestras de mezclas bituminosas	UNE-EN 12697-28:2022					EN 932-1	4.1	Balanza		C	NO	NO	NO		VS81 OLA082
	VS81					EN 12697-36	4.2	Regla
	VS81					4.3	Sierra circular capaz de cortar piedra
	VS81					4.4	Estufa convencional o de microondas
	VS81					4.5	Cronómetro
	VS81					4.6	Bandeja metálica, opcional
	VS81					4.7	Cuarteador mecánico según EN 932-1, opcional (Figura 1)
	VS81					4.8	Pala
	VS81					4.9	Recipiente
	VS82		e		Métodos de ensayos para mezclas bituminosas en caliente. Determinación de la densidad máxima	UNE-EN 12697-5:2020					EN 58	4.1	Balanza		C	NO	NO	NO		VS82 OLA085
	VS82					EN 932-1	4.2	Regla
	VS82					prEN 12697-36:1996	4.3	Sierra circular capaz de cortar piedra
	VS82					4.4	Estufa convencional o de microondas
	VS82					4.5	Cronómetro
	VS82					4.6	Bandeja metálica, opcional
	VS82					4.7	Cuarteador mecánico según EN 932-1, opcional (Figura 1)
	VS82					4.8	Pala
	VS82					4.9	Recipiente
	VS83		f		Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.	UNE-EN 12697-34:2022					EN 12697-6	5.1	Máquina de ensayo a compresión CLASE 2, según EN ISO 7500-1		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Valores de la estabilidad y la deformación Marshall	VS83 OLA088
	VS83					EN 12697-29	5.2	Dispositivo de medición de la deformación plástica, precisión ±0,1 mm					Anexo B (Normativo): Cabezal de ensayo
	VS83					EN 12697-30	5.3	Representador gráfico para evaluar la curva de fuerza frente a deformación (plóter, registrador de cinta, programa software)
	VS83					EN 12697-35	5.4	Cabezal de ensayo, formado por mordazas de dimensiones dadas en Anexo B, fig. B.1
	VS83					EN ISO 7500-1:2018	5.5	Baño de agua de profundidad mínima 150 mm con control termostático, capaz de mantener una t 60 ±1 ºC.
	VS83					5.6	Termómetro que pueda medir 60 ºC, precisión 0,5 ºC
	VS83					5.7	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS84		g		Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Contenido de ligante por ignición	UNE-EN 12697-39:2022					EN 12597	5.1.1	Método A: Horno que pueda quemar todo el ligante, características del 5.1.2 a 5.1.6			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Cálculo del valor de calibración	VS84 OLA100
	VS84					EN 12697-1	5.1.1	Método B: Horno que pueda quemar todo el ligante, características 5.1.2 al 5.1.4					Anexo B (Informativo): Granulometría del árido
	VS84					EN 12697-14	5.1.2	Cámara de ensayo capacidad para que la muestra no toque las paredes y dimensión máxima no mayor de dos veces la dimensión mínima					Bibliografía: EN 1097-6 - EN 12697-2 - ISO 5725
	VS84					EN 12697-27	5.1.3	Dispositivo de cierre automático y sistema de aviso que indique la finalización del ciclo programado
	VS84					EN 12697-28	5.1.4	Sistema para disminuir las emisiones del horno, extractor de gases y ventilador que inyecte aire para acelerar el ensayo
	VS84					5.1.5	Balanza interna que detecte variaciones de masa de ± 0,1 g, aislada térmicamente.		C
	VS84					5.1.6	Sistema de recogida de datos y de aviso
	VS84					5.2	Cestas metálicas de chapa perforada, de acero inox
	VS84					5.3	Bandeja recolectora de acero inox
	VS84					5.4	Horno por convección o ventilado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	VS84					5.5	Balanza, precisión 0,1 g		C
	VS84					5.6	Equipo de seguridad, gafas, guantes y vestimenta de mangas largas
	VS84					5.7	Superficie resistente al calor, que pueda soportar 650 ºC y actuar como disipador térmico
	VS84					5.8	Bandejas más grandes que las cestas
	VS84					5.9	Espátulas
	VS84					5.10	Cubetas
	VS84					5.11	Cepillos de alambre
	VS85		h		Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de emulsiones bituminosas	NLT 196:1984					2.1	Cazos metálicos con mango, de unos 3 dm³ y esmaltado interior blanco.			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 244-80a y con AASHTO T 59-74	VS85 OLB076
	VS85					2.2	Espátulas con hojas de acero de 30 x 90 mm y bordes redondeados
	VS85					2.3	Tamices de 20 y 5 mm, según UNE 7-050
	VS85					2.4	Aparato rociador de carga constante, figura 1
	VS85					2.5	Termómetro ASTM 15C E1
	VS85					2.6	Pipeta de 10 ml
	VS85					2.7	Árido de referencia, calizo seco y tamaño UNE, entre 5 y 20 mm
	VS85					2.8	Carbonato cálcico
	VS85					2.9	Agua de dureza en carbonato cálcico inferior a 250 mg/dm³
	VS86		i		Consistencia con el cono de lechadas bituminosas	NLT 317:2000					2.1	Molde troncocónico de metal o plástico rígido de 38 ± 3 mm Ø en su base superior y 89 ± 3 mm Ø en su base inferior y 76 ± 3 mm de alto			NO	NO	NO	Correspondencia con ISSA TB Nº 106 (1990) - ASTM D 3910-98 Pren 12274-3	VS86 OLA113?
	VS86					2.2	Base graduada, plana metálica cuadrada de 30 x 30 cm y 3 mm espesor, llevará impresos círculos concéntricos (Figura 1)
	VS86					2.3	Balanza 2000 g de campo, precisión 0,1 g		C
	VS86					2.4	Vasos de precipitados de 500 ml
	VS86					2.5	Cazos de porcelana de 150 cm³, de fondo plano y con pico.

B.2.6.- ENSAYOS IN SITU SOBRE CAPAS BITUMINOSAS
	VS87		a		Toma de muestras testigo en pavimentos	UNE-EN 12697-27:2018					EN 58	4.7.1	EXTRACCIÓN TESTIGOS (Apdo 4.7): Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra			NO	SI	NO		VS87 OLA096
	VS87					EN 12697-20	4.8.1.1	EXTRACCIÓN DE PLACAS (Apdo 4.8): Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	VS87					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	VS87					4.8.1.3	Lámina de plástico de unos 0,02 mm de grosor
	VS87					4.8.1.4	Yeso
	VS87					4.8.1.5	Llana
	VS87					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	VS87					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado

B.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
	VS88
	VS89
	VS90
	VS91
	VS92
	VS93
	VS94
	VS95

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

					VS17 VS89 EH045 OLA025 OLA118 OLB041 olb042

## Edif-PS
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
C.- PRUEBAS DE SERVICIO
C.1.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DB HS 1
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	PS01		a		Ventanas y puertas. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ"	UNE 85247:2011					UNE- EN 1027	5.2	Instrumento de medida de la cantidad de agua suministrada, precisión ± 10%			NO	SI	NO
	PS01					UNE-EN 12519	5.2	Sistema de rociado, descrito en el apartado 5.2 (fig 1)
	PS01					UNE-EN 14351-1
	PS02		b		Fachadas Ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ"	UNE-EN 13051:2001					prEN 13119	5.1	Barra de proyección de agua con boquillas distanciadas 400 mm máximo			NO	SI	NO
	PS02					prEN 13830	5.2	Dispositivo ajustable que permita proyectar agua de 2 a 3 bares
	PS02					5.3	Dispositivo para medir el caudal de agua con precisión del 10%
	PS02					5.4	Suministro de agua de una fuente de agua limpia
	PS03		c		Estanqueidad de fachadas	Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana					3.1	Instalación auxiliar, capaz de proporcionar la presión necesaria			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS03					3.2	Elemento regulador de presión
	PS03					3.3	Caudalímetro, capaz de 15 l/m y resolución igual o superior a 1 l/m
	PS03					3.4	Batería de boquillas difusoras, longitud 267,5 ± 1 cm, con 6 boquillas
	PS03					3.5	Boquillas difusoras
	PS04		d		Estanqueidad de cubiertas	Doc. Reconocido DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana					4.1	Instalación auxiliar para el suministro de agua hasta la cubierta			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS04					4.2	Aparatos para obturar los sumideros mediante cierres rebosadero
	PS04					4.2	Limitadores de caudal para los cierres-rebosaderos
	PS04					4.3	Dispositivos de riego, que proporcionen un riego homogéneo y continuo

C.2.- PRUEBAS DE SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: DE HS 3
	PS05		a		Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador	UNE-EN ISO 12569:2017 / (Ratificada por AENOR en octubre de 2017)					5	Gas trazador (bombona)			SI	NO	SI	Sería conveniente una IT, ya que la norma está en inglés	PS05 PS16
	PS05					5	Aparato de control de recogida del aire
	PS05					5	Aparato dosificador del gas
	PS05					5	Instrumento de medición de concentración de gas
	PS05					5	Ventilador de mezcla
	PS05					5	Comprobador de la distribución espacial
	PS31				Ventilación en los edificios. Medición del flujo de aire in situ. / Métodos para terminales de Suministro ST: ST1/ST2/ST3 / Métodos para terminales de Extracción ET: ET1/ET2	UNE-EN 16211:2016 / declarar métodos ….................
	PS31
	PS31
	PS31

C.3.- PRUEBAS DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUA: DB HS 4 y 5
	PS06		a		Redes interiores de suministro de agua en los edificios	DB HS 4 apartado 5.2 (CTE) / (Se precisa procedimiento interno de desarrollo)					DB HS 4 Apto 5.2		MÉTODO A: ENSAYO POR PROCEDIMIENTO INTERNO DESARROLLADO SEGÚN APTO 5.2 DB HS4			NO	SI	NO
	PS06					UNE 100151:1988 (CTE)					UNE 53394		Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	PS06		a			UNE-CEN/TR 12108:2015 IN (CTE)					UNE 53395
	PS06					Doc. Reconocido DRC 07/09 de la Generalitat Valenciana					UNE 100000
	PS06					EN 806-1
	PS06					MÉTODO B: DOC RECONOCIDO DRC 07/09 DE LA GV
	PS06					UNE 100151:2004	3.2	Manómetro calibrado, de 0,00 a 2,5 MPa, resolución mínima 0,01 MPa
	PS06					ISO 12108:2018	3.2	Bomba hidráulica, accionamiento eléctrico
	PS06					UNE-ENV12408:2007 E	3.2	Válvula de retención que permita 1,5 veces la presión de prueba a retén
	PS06					UNE-ENV 12108:2002	3.2	Válvula de interceptación de presión nominal 1,5 veces la de prueba
	PS06					UNE-ENV 12108:2007 E		Flexómetro de rango 2000 mm y división de 1 mm
	PS06					Recipiente de volumen tarado > 1 litro
	PS06					Cronómetro, precisión 1 s
	PS06					Equipo de comunicación a distancia
	PS07		b		Redes de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios	DB HS 5 apartado 5.6 (CTE) / Procedimiento interno: XXX/fecha					DB HS5 Apto 5.6		MÉTODO A: ENSAYO POR PROCEDIMIENTO INTERNO DESARROLLADO SEGÚN APTO 5.6 DB HS5
	PS07					Doc. Reconocido DRC 08/09 de la Generalitat Valenciana					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	PS07					MÉTODO B: DOC RECONOCIDO DRC 08/09 DE LA GV			NO	SI	NO	El acta de pruebas de servicio está en el apartado IV del Documento.
	PS07					3.2.1.a	Máquina generadora de humo a presión (> 3 m³/s),
	PS07					2.2.1.a	Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3.2.1.a	Reductores de sección de los extremos superiores de la red
	PS07					3.2.2.b	Equipo de comunicación entre los distintos operadores de la prueba
	PS07					Dispositivos de cierre hermético de los extremos intermedios de la red
	PS07					3.2.2.b	Dispositivo hermético de vaciado, con válvula regulable
	PS07					3.2.2.b	Manómetro digital, rango de 0,000 a 3,000 bar, resolución 1 mbar

C.4.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
C.4.1.- MEDICIONES DE PARÁMETROS ACÚSTICOS SEGÚN DB HR
	PS08		a		Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos	UNE EN ISO 16283-1:2015 (CTE) / UNE EN ISO 16283-1:2015/A1:2018(CTE)					ISO 717,1	4	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Calificación y posicionamiento de la fuente sonora
	PS08					ISO 3382-2	4	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942		C				Anexo B (Normativo): Procedimientos para la medición del aislamiento acústico por bandas de octava
	PS08					ISO 12999-1	4	Micrófono					Anexo C (Informativo): Medidas de las transmisiones indirectas
	PS08					ISO 18233	4	Filtros definidos en CEI 61260					Anexo D (Informativo): Guía para las mediciones en las bandas de baja frecuencia
	PS08					IEC 60942	4	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo E (Informativo): Modelo para la expresión de los resultados.
	PS08					IEC 61183	4	Fuente sonora, según apartado 6.2 y anexo A					Anexo ZA (Normativo): Referencias normativas a normas internas con sus correspondientes normas europeas
	PS08					IEC 61230					Bibliografía: ISO 140-5:1998, ISO 1683:1983, OIML R58:1984, OIML R88:1989
	PS08					IEC 61672-1
	PS09		b		Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas	UNE EN ISO 16283-3:2016 (CTE)					ISO 717,1	4.1	Micrófono de diámetro máximo de 13 mm			NO	SI	NO	En los apartados 8 y 9 se describe el formato.
	PS09					ISO 3382-2	4.1	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804		C				La cadena de medida debe calibrarse con calibrador de clase 1 o según CEI 60942
	PS09					ISO 12999-1	4.1	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942		C				Anexo A (Normativo): Determinación del área S
	PS09					ISO 15712-3	4.1	Filtros de tercio de octava y filtros de octava, según CEI 61260					Anexo B (Normativo): Control de la transmisión sonora a través de la pared circundante de la muestra de ensayo
	PS09					ISO 18233	4.1	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo C (Informativo): Ejemplos de verificación de los requisitos de la muestra de ensayo.
	PS09					IEC 60942	4.2	Altavoz, directividad con diferencias inferiores a 5 dB, en superficie = tamaño					Anexo D (Informativo): Mediciones con ruido de tráfico de aeronaves y de trenes.
	PS09					IEC 61183					Anexo E (Informativo): Impreso para expresión de resultados para bandas de tercio de octava.
	PS09					IEC 61260
					IEC 61672-1					Anexo F (Informativo); Bibliografía: ISO 140-10:1991 e ISO 5725-1:1994
	PS10		c		Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos	UNE EN ISO 16283-2:2019 (CTE)					ISO 3382-2	4	Máquina de impactos, debe cumplir los requisitos del Anexo A		V	NO	SI	NO	El equipo deberá cumplir los requisitos del apartado 5 de la norma.
	PS10					ISO 12999-1	4	Equipo de medida de presión sonora, clase 0 ó 1, según CEI 60651 O CEI 60804					Anexo A (Normativo): Requisitos de la máquina de impactos.
	PS10					ISO 17025	4	Calibrador acústico, clase 1, según CEI 60942					Anexo B (Normativo): Procedimientos para la medición del aislamiento a ruido de impactos en bandas de octava
	PS10					ISO 18233	4	Filtros definidos en CEI 61260					Anexo C (Informativo): Guía para la medición en bandas de baja frecuencia
	PS10					IEC 60942	4	Equipo de medida del tiempo de reverberación, según ISO 354					Anexo D (Informativo): Modelos para la expresión de los resultados.
	PS10					IEC 61183					Anexo E (Informativo): Bibliografía: ISO 140-1:1997, ISO 140-6:1998, ISO 140,8:1997, OIML R58:1984, OIML R88:1989
	PS10					IEC 61260
	PS10					IEC 61672-1
	PS11		d		Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios	UNE EN ISO 3382-2:2008 (CTE) / UNE EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2					ISO 3382-1	4.2.1	Fuente acústica lo mas omnidireccional posible, ISO 3382-1 A.3.1			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Incertidumbre de medición
	PS11					ISO 18233	4.2.2	Micrófonos omnidireccionales					Anexo B (Informativo): Evaluación de las curvas de decrecimiento no lineales.
	PS11					IEC 61260	4.2.2	Amplificador con filtros, o registrador de señal					Anexo C (Informativo): Fórmulas para el método de ajuste de los mínimos cuadrados
	PS11					4.2.2.2	Equipo para mostrar / evaluar, el registro de decrecimiento					Bibliografía: ISO 140, ISO 354, ISO 3740, ISO 10052, ISO 80000-8
	PS12		e		Medición del nivel de inmisión en los recintos colindantes a recintos de instalaciones. Apartado 2.3.2 del DB-HR.(Para requisito de Anexo III. TABLA B.2 RD 1367/2007 (*))	Anexo IV. Apartado A.3, del Rel Decreto 1367/2007(*) (CTE) o especificaciones adicionales del desarrollo del Real Decreto 1367/2007 / (Se precisa procedimiento interno de desarrollo)					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
			(*) Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

C.4.2.- MEDICIONES DE OTROS PARÁMETROS ACÚSTICOS
	PS13		a		Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos	UNE-EN ISO 3382-1:2010					IEC 61260	4.2.1	Fuente acústica lo mas omnidireccional posible, ver tabla 1			NO	SI	SI	Se deben medir la temperatura y humedad relativa del aire del recinto con una precisión de ± 1ºC y ± 5%
	PS13					IEC 61672-1	4.2.2.2	Micrófono, cumplir los requisitos de un sonómetro tipo 1 (IEC 61672-1)					El apartado 9 determina como se deben expresar los resultados.
	PS13					ISO 354:2003, 3.1	4.2.2.2	Filtros de octava o de un tercio de octava, deben cumplir IEC 61260					Anexo A (Informativo): Criterios para los auditorios derivados de las respuestas impulsivas
	PS13					ISO 354:2003, 3.4	4.2.2.3	Dispositivo registrador con las características indicadas en norma					Anexo B (Informativo): Magnitudes binaurales en auditorios derivadas de las respuestas impulsivas
	PS13					ISO 354:2003, 3.5	4.2.2.4	Equipo de registro del decrecimiento del nivel, descrito en norma					Anexo C (Informativo): Magnitudes del escenario derivadas de las respuestas impulsivas
	PS13					5.2.1	Altavoz y aparato capaz de producir ruido eléctrico de banda ancha aleatorio					Bibliografía: ISO 354:2003, ISO 3741, ISO 18233, IEC 60268-1, IEC 60268-16, ITU RP,58:1994

C.5.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO
C.5.1.- PRUEBAS DE SERVICIO DE AISLAMIENTO TÉRMICO: DB HE 1
	PS14		a		Detección cualitativa de irregularidades térmicas en cerramientos de edificios, mediante termografía infrarroja	UNE-EN ISO 6781-1:2023 (Ratificada)					ISO 6781-3	8.1	Equipos			NO	SI	NO
	PS14					ISO 7345
	PS14					ISO 9288
	PS14					ISO 9869-1
	PS14					ISO 9972
	PS14					ISO 10878
	PS14
	PS14
	PS14
	PS14
	PS15		b		Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de presurización por medio de ventilador	UNE-EN 13829:2002 (CTE) / (UNE-EN ISO 9972:2019)					EN ISO 7345	4.2.1	Equipo de movimiento de aire		C	NO	SI	SI	Calibración periódica del sistema de medición de acuerdo con especificaciones del fabricante o sistemas de seguridad de calidad normalizada
	PS15					4.2.2	Mecanismo de medición de la presión, precisión ± 2 Pa					Todas las aberturas del edificio o de las partes a ensayar deben ser cerradas
	PS15					4.2.3	Sistema de medición de la tasa de flujo de aire					Anexo A (Informativo): Descripción del equipo utilizado para presurizar edificios
	PS15					4.2.4	Mecanismo de medición de la temperatura, precisión ± 1 K					Anexo B (Informativo): Dependencia de la densidad del aire sobre la temperatura, punto de rocío y presión barométrica
	PS15					Anexo C (Informativo): Procedimiento recomendado para la estimación de errores en las cantidades derivadas
	PS15					Anexo D (Informativo): Escala de Beaufort para la indicación de la fuerza del viento
	PS16		c		Comportamiento térmico de los edificios y de los materiales. Determinación del caudal de aire específico en edificios. Método de dilución de gas trazador	UN-EN ISO 12569:2017 / (Ratificada por AENOR en octubre de 2017)					5	Gas trazador (bombona)			SI	NO	SI	Sería conveniente una IT, ya que la norma está en inglés	PS05 PS16
	PS16					5	Aparato de control de recogida del aire
	PS16					5	Aparato dosificador del gas
	PS16					5	Instrumento de medición de concentración de gas
	PS16					5	Ventilador de mezcla
	PS16					5	Comprobador de la distribución espacial
	PS16
	PS17		d		Medida del Confort Térmico	UNE-EN ISO 7730:2006 (CTE-RITE)					ISO 13731		MÉTODO UNE-EN ISO 7730: Medida de índices PMV y PMD y condiciones bienestar térmico local, general e incomodidad local
	PS17					ISO/TS 13732-2		Aparato para medir la temperatura
	PS17					ISO/TS 14415:2005		Aparato para medir la velocidad del aire
	PS17					Aparato para medir la humedad relativa
	PS17					MÉTODO UNE-EN 15251: Parámetros calidad aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido para evaluación de la eficiencia energética edificios
	PS17					9.2.2	Instrumentos de medición para evaluación del ambiente térmico según EN ISO 7726
	PS17					9.2.3	Instrumentos de medición para evaluación del suministro de aire, según EN 12599
	PS17					9.2.3	Instrumento de medición de CO2 (alternativo al anterior)
	PS17					9.2.4	Instrumentos de medición para evaluación de la iluminación, según CIE 69
	PS18		e		Medición in situ de la Resistencia Térmica y de la Transmitancia Térmica de un cerramiento.	ISO 9869-1:2014					ISO 6781:1983	4.1	Termoflujómetro		C	NO	SI	NO
	PS18					ISO 7345:1987	4.2	Sonda exterior de temperatura
	PS18					ISO 6946:2007	4.2	Sensores de temperatura de superficie
	PS18					ISO 8301:1991
	PS18					ISO 8302:1991
	PS18					ISO 8990:1994

C.5.2.- OTROS ENSAYOS DE PRESTACIONES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES
	PS19		a		Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada	UNE-EN 12667:2002 / ISO 8302:1991 / EN 1946-2:1999 / Norma producto correspondiente					EN 1946-2:1999	5.1 y 5.2	Equipo de placa caliente guardada según fig 1a ó fig 1b y Anexo D		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Limitaciones para la implantación del principio de medición y sobre las propiedades medibles
	PS19					EN 12664	7.2	Horno ventilado					Anexo B (Normativo): Límites de las condiciones de funcionamiento del equipo y de las condiciones de ensayo. Placa caliente guardada
	PS19					EN 12939	7.2	Funda hermética al vapor					Anexo D (Normativo): Diseño del equipo
	PS19					EN ISO 7345	7.3.1	Balanza, precisión 0,5% de la masa		C
	PS19					ISO 8302:1991
	PS20		b		Determinación de la resistencia térmica por el método del medidor del flujo de calor	UNE-EN 12667:2002 / ISO 8301:1991 / EN 1946-3:1999 / Norma producto correspondiente					EN 1946-3:1999	5.1 y 5.3	Equipo medidor del flujo de calor según fig 2 y Anexo D		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Limitaciones para la implantación del principio de medición y sobre las propiedades medibles
	PS20					EN 12664	7.2	Horno ventilado					Anexo C (Normativo): Límites para las condiciones de funcionamiento del equipo y de las condiciones de ensayo. Medidor del flujo de calor
	PS20					EN 12939	7.2	Funda hermética al vapor					Anexo D (Normativo): Diseño del equipo
	PS20					EN ISO 7345	7.3.1	Balanza, precisión 0,5% de la masa		C
	PS20					ISO 8301:1991
	PS21		c		Comportamiento térmico de puertas y ventanas. Determinación de la transmitancia térmica por el método de la caja caliente. Parte 1: Puertas y ventanas completas	UNE-EN ISO 12567-1:2011					ISO 7345	5.1	Equipo de caja caliente según ISO 8990 y modificaciones esta Norma		C	NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): Temperaturas ambientales
	PS21					ISO 8301	5.2	Paneles circundantes					Anexo B (Normativo): Transmitancia térmica lineal de la zona de borde
	PS21					ISO 8302	5.4	Paneles de calibración					Anexo C (Informativo): Diseño del patrón de calibración de la transmisión (CTS, CALIBRATION TRANSFER STANDARD)
	PS21					ISO 8990:1994	5.5	Sensores de temperatura, tipo termopar T, según Norma EIC 60584-1					Anexo D (Informativo): Ejemplo de ensayo de calibración y de medición de una probeta de ventana
	PS21					ISO 9288	5.5	Adhesivo o cinta adhesiva de emisividad > 0,8					Anexo E (Informativo): Procedimiento de calibración analítica utilizando ecuaciones de balance de calor
	PS21					ISO 10211	5.6	Sensores de velocidad del aire					Anexo F (Informativo): Cálculo de la incertidumbre para cajas calientes
	PS21					EN 12898
	PS21					IEC 60584-1
	PS22		d		Conductividad térmica material no aislante: cerámicas, morteros, hormigones, yesos, etc.	ASTM C1114-06(2019)					ASTM C 168	6 y Anexo A1 y A2	Equipo de calentador delgado para medición de conductividad térmica			NO	NO	NO
	PS22					ASTM C 177
	PS22					ASTM C 518
	PS22					ASTM C 687
	PS22					ASTM C 1043
	PS22					ASTM C 1044
	PS22					ASTM C 1045
	PS22					ASTM C 1058
	PS22					ASTM E 177
	PS23		e		Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edificios. Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua.	UNE-EN ISO 12572:2018**					5	a) Platos de ensayos resistentes a la corrosión del desecante o de la solución salina que contienen; normalmente están fabricados de vidrio o de metal			NO	SI	SI	Los anexos A a E describen el diseño de platos adecuados para ensayar diferentes tipos de materiales.
	PS23					b) Plantilla con tamaño y forma que corresponda al del plato de ensayo, cuando se aplica el sellante para proporcionar un área de ensayo reproducible y definida.					Véase el Anexo A
	PS23					c) Instrumentos de medida, capaces de determinar el espesor de la probeta con la exactitud requerida en el apartado 7.2
	PS23					d) Balanza analitica, capaz de pesar el conjunto de ensayo con la repetibilidad necesaria para la exactitud requerida.		C
	PS23					e) Cámara de temperatura constantes, capaz de mantener la humedad relativa dentro del ± 5% de la humedad relativa de consigna y capaz de mantener la temperatura un ± 1,0 K de la temperatura de consigna.
	PS23					f) Sensores adecuados y sistema de registro para registrar continuamente la temperatura, humedad relativay, si es necesario, la presión barométrica dentro de la cámara de ensayo.
	PS23					g) Sellante, impermeable al vapor de agua e inalterable física y químicamente por las condiciones del ensayo y que no cause cambios físicos o químicos a la probeta.
	PS23
	PS23
	PS23
	PS23
	PS26				Determinación de espesor de espuma de poliuretano (PUR) proyectado in-situ	UNE 92310:2016					UNE -EN 826	4	MÉTODOS DE MEDICIÓN			NO	NO	NO
	PS26					UNE-EN 14351-2	4.1	Paredes y superficies lisas
	PS26					4.2	Cubiertas y superficies planas
	PS26					4.3	Cubiertas y superficies onduladas, perfiladas y con tejas
	PS26					4.4	Frentes de forjado
	PS26					4.5	Aplicaciones especiales
	PS27				Determinación del espesor de la celulosa proyectada in-situ	UNE-EN 15101-2:2016					EN 15101-1	ANEXO A
	PS27					A.1	Equipo
	PS27					ANEXO B
	PS27					B.1	Procedimiento
	PS27					ANEXO C
	PS27					C.1	Procedimiento
	PS27					ANEXO D
	PS27					D.1	Equipo
	PS28				Determinación de la densidad aparente de los aislantes térmicos	UNE-EN 1602:2013					EN 822	5.1	Balanza, precisión 0,5% de la masa		C	NO	SI	NO
	PS28					EN 823	5.2	Equipo para determinar las dimensiones lineales
	PS28					EN 12085
	PS28
	PS29				Determinación del espesor de los aislantes térmicos	UNE-EN 823:2013					5.1	Mecanismo de medida			NO	SI	NO
	PS29					5.1.1	Galga
	PS29					5.1.2	Placa de presión
	PS29
	PS29
	PS30				Determinación de la permeabilidad al aire de puertas y ventanas	UNE-EN 1026:2017 / UNE-EN 12207:2017					EN 1026	5.1	Cámara con un lado abierto en la que se puede colocar la probeta de ensayo			NO	SI	SI
	PS30					5.2	Medios para aplicar la presión controlada de ensayo a la probeta de ensayo
	PS30					5.3	Medios para producir cambios rápidos en la presión de ensayo, controlados dentro de los límites definidos
	PS30					5.4	Instrumento adecuado para medir el caudal de aire hacia el interior o el exterior de la cámara
	PS30					5.5	Medios para medir la presión del ensayo aplicada a la probeta de ensayo con una presión de ±5%
	PS30					5.6	Medios que permitan sellar todas las juntas de la probeta de ensayo, cuando se quiera

C.6.- PRUEBAS DE SERVICIO DE EXPOSICIÓN AL RADÓN: DB HS 6 (entidades acreditadas de acuerdo a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 por ENAC)
	PS24		a		Determinación del promedio anual de concentración de / radón en el aire de los locales habitables de un edificio. / Medición de la radiactividad en el ambiente. Determinación de la concentración media de radón mediante método pasivo	Apéndice C del DB HS6 (CTE) / ISO 11665-4:2021
	PS25		b		Determinación del promedio anual de concentración de / radón en el aire de los locales habitables de un edificio. / Medición de la radiactividad en el ambiente. Determinación de la concentración media de radón mediante método activo	Apéndice C del DB HS6 (CTE) / UNE-EN ISO 11665-5:2020					ISO 11665-1	5	Equipo detector para filtrar el aire existente, para la recogida de muestras	C	SI	NO	SI		- Es necesaria la IT al estar la norma en Inglés. / - Todo el instrumento de medición, el sistema de muestreo, el caudalímetro, el detector y los componentes electrónicos relacionados deben calibrarse anualmente como se especifica en la norma ISO 11665-1
					ISO 11929	5	Dispositivo para bombear el aire para el muestreo si es necesario en un muestreo activo
					ISO/IEC Guide 98-3	5	Caudalímetro
					ISO/IEC 17025	5	Cámara ionizante
					IEC 61577-1
					IEC 61577-2
C.7.- OTRAS PRUEBAS DE SERVICIO DEFINIDAS POR EL LABORATORIO

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## Edif-EF
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

F.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA Y ALBAÑILERÍA (EFA)
F.1.- ENSAYOS DE OBRAS DE FÁBRICA
Especificación					Norma
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas.					UNE-EN 845-1:2014 (NA)+A1:2018 (NA)
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.					UNE-EN 845-2:2014 + A1:208 (NA)
Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.					UNE-EN 845-3:2014 +A1:2018 (NA)
					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
F.1.A.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
F.1.A.1.- ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES SEGÚN EL DB SE-F DEL CTE
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	EF001		a		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.	UNE-EN 846-2:2001**					prEN 771-1	6.1	Soporte para la probeta para que la reacción coincida con el eje de carga			NO	NO	SI	Piezas de albañilería y mortero se acondicionan conforme al apartado 5
	EF001					prEN 771-2	6.2	Aparato de compresión, fuerza entre 0,05 y 0,1 N/mm² y precisión ±10%		C				Para armadura tipo cercha
	EF001					prEN 771-3	6.3	Gato para sujetar el extremo libre de la armadura y transmitir la carga
	EF001					prEN 771-4	6.4	Aparato de ensayo con capacidad de carga, error máximo 2%		C				Para armadura tipo escala
	EF001					prEN 771-5	6.5	Dispositivo de medida del desplazamiento, recorrido 10 mm y error máximo 0,01 mm
	EF001					prEN 771-6
	EF001					prEN 772-1
	EF001					prEN 772-10
	EF001					prEN 845-3
	EF001					prEN 998-2
	EF001					EN 1015-3
	EF001					EN 1015-7
	EF001					prEN 1015-11
	EF002		b		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos).	UNE-EN 846-5:2013**					EN 771-1	5.1	Apoyo sencillo, figura 4			NO	SI	NO
	EF002					EN 771-2	5.2	Dispositivo para carga de compresión constante de 0,1 N/mm², fig 2		C
	EF002					EN 771-3	5.3	Mordaza para sujetar el extremo libre de la llave, figura 3
	EF002					EN 771-4	5.4	Máquina de ensayo, que aplique la carga sin distorsión		C
	EF002					EN 771-5	5.5	Dispositivo de medida del desplazamiento, mínimo con dos galgas
	EF002					EN 771-6	5.6	Cámara con temperatura y humedad controladas, solo para productos a base de polímeros (plásticos)
	EF002					EN 772-1
	EF002					EN 772-10
	EF002					EN 845-1
	EF002					EN 998-2
	EF002					EN 1015-3
	EF002					EN 1015-7
	EF002					EN 1015-11
	EF003		c		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo).	UNE-EN 846-6:2015**					EN 300	5.1	Soporte para la muestra, figura 1			NO	SI	SI	Especificadas en el apartado 7.2
	EF003					EN 338	5.2	Gato para sujetar el extremo libre de la llave, figura 2
	EF003					EN 771-1	5.3	Máquina de ensayo, que aplique la carga sin distorsión		C
	EF003					EN 771-2	5.4	Dispositivo de medida del desplazamiento, mínimo con dos galgas
	EF003					EN 771-3	5.5	Cámara con temperatura y humedad controladas, solo para productos a base de polímeros (plásticos)
	EF003					EN 771-4
	EF003					EN 771-5
	EF003					EN 771-6
	EF003					EN 772-1
	EF003					EN 772-10
	EF003					EN 845-1
	EF003					EN 206-1
	EF004		d		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-11:2020 **					EN 196-1	5.1	Moldes metálicos. 160x 40x 40 mm, Anexo A			NO	SI	SI		EF004 EF025
	EF004					EN998	5.2	Pisón de 12 mm ± 1 mm de lado y masa 50 g ± 1 g
	EF004					EN 1015-2	5.3	Recintos para conservar las muestras, 20 ± 2 ºC y H 65 ± 5%
	EF004					EN 1015-3	5.4	Dispositivo de ajuste
	EF004					EN ISO 5436-1	5.5	Gasa de algodón blanco ( 4 compresas), 150x175 mm
	EF004					EN ISO 6507-1	5.6	Papel de filtro absorbente ( 12 hojas), pe 200 g/m2 ± 20 g/m2 A = 160 g/m2 ± 20 g/m2
	EF004					5.7	Bolsas de polietileno
	EF004					5.8	2 Placas de vidrio, que cubran el molde
	EF004					5.9	Regla para enrasar
	EF004					5.1	Parrilla para conservación y curado probetas
	EF004					5.11	Paleta
	EF004					8.1	Máquina para rotura a flexión, 10-50 N/s. CLASE PRENSA 2		C
	EF004					9.1	Máquina para rotura a compresión, 50-500 N/s CLASE PRENSA 2		C
	EF004					EN 1015-2: 5.1.1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro
	EF004					EN 1015-2: 5.1.2	Recipientes con tapas
	EF004					EN 1015-2: 5.1.4	Pala plana, recogedor o cuchara
	EF004					EN 196-1	Amasadora
	EF005		e		Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 1052-1:1999 (CTE)					prEN 772-1	6	Máquina de ensayo que permita aplicar la carga con los desplazamientos uniformes sobre todas las superficies cargadas		C	NO	NO	SI	Las probetas se deben fabricar y curar conforme al apartado 7
	EF005					EN 772-10					Anexo A (Normativo) Corrección de la resistencia media a compresión
	EF005					prEN 998-2
	EF005					EN 1015-3
	EF005					EN 1015-7
	EF005					prEN 1015-11
	EF006		f		Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión.	UNE-EN 1052-2:2000 (CTE)					prEN 772-1		Máquina de ensayo a flexión		C	NO	NO	NO
	EF006					prEN 772-10
	EF006					prEN 998-2
	EF006					EN 1015-3
	EF006					EN 1015-7
	EF006					EN 1015-11
	EF007		g		Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante.	UNE-EN 1052-3:2003**					EN 772-10	6.1	Máquina de ensayo, tabla 1		C	NO	NO	SI	Conservación y acondicionamiento de las muestras del apartado 7.2
	EF007					EN 772-10	6.2	Aparato capaz de medir la sección transversal de la probeta con precisión del 1%					Anexo A (Informativo): Tipos de fallo (o rotura)
	EF007					EN 772-16
	EF007					EN 998-2
	EF007					EN 1015-3
	EF007					EN 1015-7
	EF007					EN 10115-11
	EF008		h		Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por capilaridad.	UNE-EN 1052-4:2001 (CTE)					prEN 772-1	6	Máquina de ensayo, tabla 1		C	NO	NO	SI	Preparación y curado de las probetas del apartado 7
	EF008					EN 772-10
	EF008					prEN 998-2
	EF008					EN 1015-3
	EF008					EN 1015-7
	EF008					EN 1015-11

F.1.A.2.- OTROS ENSAYOS DE FÁBRICAS RESISTENTES
	EF009		a		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia al cizallamiento de las soldaduras en armaduras de tendel prefabricadas.	UNE-EN 846-3:2001					prEN 845-3	4.1	Gato de tipo escala			NO	NO	NO
	EF009					4.2	Sistema de ensayo
	EF009
	EF009
	EF010		b		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 4: Determinación de las características de capacidad de carga y carga-deformación de los amarres.	UNE-EN 846-4:2002 / UNE-EN 846-4:2002/A1:2006					EN 336	5	Aparato para sujetar y aplicar una fuerza de tensión axial al amarre. Figura 1		C	NO	NO	SI	Acondicionamiento de las piezas, mortero y madera según el apartado 4
	EF010					EN 338
	EF010					EN 845-1
	EF010					prEN 772-1
	EF010					prEN 772-10
	EF010					prEN 998-2
	EF010					EN 1015-3
	EF010					EN 1015-7
	EF010					EN 1015-11
	EF011		c		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 7: Determinación de la resistencia al cizallamiento y las características de carga-desplazamiento de llaves conectadoras y de deslizamiento…	UNE-EN 846-7:2015					EN 771-1	5.1	Dispositivo para carga de compresión constante de 0,1 N/mm², figuras 1 y 2		C	NO	NO	SI	La preparación y almacenamiento de las probetas se harán según el apartado 6 de la norma
	EF011					EN 771-2	5.2	Gato para sujetar el extremo libre de la llave, figuras 1 y 2
	EF011					EN 771-3	5.3	Máquina de ensayo, que aplique la carga sin distorsión		C
	EF011					EN 771-4	5.4	Dispositivo para medir el desplazamiento, redondeando a 0,01 mm, figuras 1 y 2
	EF011					EN 771-5	5.5	Cámara con temperatura y humedad controladas, solo para productos a base de polímeros (plásticos)
	EF011					EN 771-6
	EF011					EN 772-1
	EF011					EN 772-10
	EF011					EN 845-1
	EF011					EN 998-2
	EF011					EN 1015-3
	EF011					EN 1015-7
	EF011					EN 1015-11
	EF012		d		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 8: Determinación de la resistencia y carga-deformación de estribos para viguetas.	UNE-EN 846-8:2001 / UNE-EN 846-8:2001/A1:2006					EN 338	5.1	Método para aplicar la carga mediante una viga, figura 1			NO	NO	SI	Construcción y almacenamiento de los muros de ensayo según el apartado 6
	EF012					prEN 771-1	5.2	Sistema de carga vertical sobre la probeta, sin distorsión		C
	EF012					prEN 771-2	5.3	Medio para medir el desplazamiento redondeándolo al 0,01 mm
	EF012					prEN 771-3	5.4	Cámara con temperatura y humedad controladas
	EF012					prEN 771-4	5.5	Pletina adecuada para acomodar superficies inclinadas
	EF012					prEN 771-5
	EF012					prEN 771-6
	EF012					prEN 772-1
	EF012					prEN 772-10
	EF012					prEN 845-1
	EF012					prEN 998-2
	EF012					EN 1015-3
	EF012					EN 1015-7
	EF012					prEN 1015-11
	EF013		e		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 9: Determinación de la resistencia a flexión y de la resistencia al cizallamiento de los dinteles.	UNE-EN 846-9:2019					EN 845-2	6.1	Aparejo de ensayo capaz de soportar las cargas aplicadas sin fatigas ni distorsiones que puedan afectar a los resultados del ensayo.			NO	SI	NO
	EF013					6.2	Un sistema de carga con una exactitud de ±2%.					Cuando la carga se aplique utilizando pesos, debería realizarse sin saltos brusco, y cada incremento de la carga y la carga de fallo se deben medir con una exactitud ±2%
	EF013					6.3	Un equipo para el seguimiento de la deformación con una precisión de ±2%
	EF014		f		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 10: Determinación de la resistencia y de las características de carga-deformación de las ménsulas.	UNE-EN 846-10:2001					prEN 772-1	5.1	Dispositivo de reacción u otro método para evitar movimientos del soporte			NO	NO	SI	Construcción y almacenamiento según el apartado 6.2 de la norma
	EF014					prEN 772-10	5.2	Galgas o transductores para medir el movimiento de la ménsula, precisión 0,01 mm
	EF014					prEN 845-1	5.3	Máquina de ensayo, que aplique la carga sin distorsión		C
	EF015		g		Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 11: Determinación de las dimensiones y arqueo de los dinteles.	UNE-EN 846-11:2001					prEN 845-2:1992	5.1	Metro o regleta de acero u otro que mida con precisión de ± 1 mm			NO	NO	NO
	EF015					5.2	Metro o regleta de acero u otro que mida con precisión de ± 0,5 mm
	EF015					5.3	Reglón de acero con longitud mayor que la del dintel.
	EF016		h		Métodos de ensayo para componentes auxiliares de fábrica. Parte 13: Determinación de la resistencia al impacto, abrasión y corrosión de revestimientos orgánicos.	UNE-EN 846-13:2002					EN 197-1	5.2.1	Péndulo de acero, masa 8,71 kg, figura 1			NO	NO	SI	La desviación en las masas del instrumental deberá ser de ±10 g y en las dimensiones ±1%
	EF016					BS 871:1981	5.2.2	Punta del péndulo, grueso x ancho = 0,5 x 3 mm, figura 2
	EF016					5.2.3	Punta del péndulo para abrasión, grado nº 1 de la BS 871:1981
	EF016					5.3.1	Celdas de ensayo de vidrio, figura 3
	EF016					5.3.2	Puente de resistencia c.a., rango desde 10 hasta 1000 Ω, precisión 0,1 %, frecuencia de 1600 a 20 Hz y voltaje 3 ± 0,5 V
	EF016					5.3.3	Detector de discontinuidades del revestimiento

F.1.B.- MORTEROS PARA ALBAÑILERÍA Y REVOCO Y ENLUCIDO
Especificación
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.					UNE-EN 998-2:2018 (NA)
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.					UNE-EN 998-1:2018 (NA)

ENSAYOS
	EF017		a		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 1: Determinación de la distribución granulométrica (por tamizado).	UNE-EN 1015-1:1999 / UNE-EN 1015-1:1999/A1:2007					EN 998-1	5.1	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C	NO	SI	NO
	EF017					EN 998-2	5.2	Tamices de ensayo con abertura cuadrada, según tabla 1
	EF017					EN 1015-2	5.3	Tamizadora mecánica
	EF017					5.4	Recipiente y tapa muy herméticos para los tamices
	EF017					5.5	Bandejas poco profundas de metal Ø 200 mm y h 50 mm
	EF017					5.6	Recipientes para añadir agua a las muestras de mortero fresco
	EF017					5.7	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y 60 ± 5 ºC
	EF018		b		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 2: Toma de muestra total de morteros y preparación de los morteros para ensayo.	UNE-EN 1015-2:1999 ** / UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007 **					EN 196-1	5.1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro			NO	NO	NO
	EF018					EN 998-1	5.2	Recipientes limpios y secos, con tapas ajustadas
	EF018					EN 998-2	5.3	Paleta o regla para enrasar
	EF018					EN 1015-3	5.4	Pala plana, recogedor o cuchara
	EF018					6.2.2	Amasadora según EN 196-1
	EF018					6.2.3	Hormigonera
	EF019		c		Métodos de ensayo para morteros de albañilería. Parte 3: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de sacudidas).	UNE-EN 1015-3:2000 / UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 / UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007					EN 998-1	4.1	Mesa de sacudidas, Anexo A			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo) Detalles relacionados con la mesa de sacudidas
	EF019					EN 998-2	4.2	Molde troncocónico de acero inoxidable o latón, alto 60 ± 5 mm, Ø interior 100 ± 0,5 mm en base y 70 ± 0,5 mm superior
	EF019					EN 1015-2	4.3	Pisón de sección circular, Ø 40 y longitud 200 mm, y masa 0,250 ± 0,015 kg
	EF019					4.4	Calibre capaz de medir diámetros de hasta 300 mm, exactitud 1 mm
	EF019					4.5	Paleta
	EF019					4.6	Regla metálica para enrasar
	EF020		d		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 4: Determinación de la consistencia del mortero fresco (por penetración del pistón).	UNE-EN 1015-4:1999					EN 1015-2	4.1	Aparato de penetración, figura 1			NO	NO	NO
	EF020					4.2	Pisón de sección circular, Ø 40 mm y longitud 200 mm, y masa 0,250 ± 0,015 kg
	EF020					4.3	Espátula
	EF020					4.4	Regla para enrasar
	EF020					Para tomar la muestra, EN 1015-2
	EF020					5.1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro
	EF020					5.2	Recipientes limpios y secos, con tapas ajustadas
	EF020					5.3	Paleta o regla para enrasar
	EF020					5.4	Pala plana, recogedor o cuchara
	EF020					6.2.2	Amasadora según EN 196-1
	EF020					6.2.3	Hormigonera
	EF021		e		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 6: Determinación de la densidad aparente del mortero fresco.	UNE-EN 1015-6:1999 / UNE-EN 1015-6:1999/A1:2007					prEN 998-1	5.1	Recipiente de medida cilíndrico, Ø interior 125 mm, de 1 l, volumen con exactitud de 0,1 % y masa exactitud 1 g de metal resistente a la corrosión			NO	NO	NO
	EF021					prEN 998-2	5.2	Regla para enrasar
	EF021					EN 1015-2	5.3	Paleta
	EF021					EN 1015-3	5.4	Pala, cucharón o cuchara
	EF021					5.5	Mesa vibradora
	EF021					5.6	Balanza 5 kg, precisión 1 g (se corrige errata de la norma 0,001 g)		C
	EF022		f		Métodos de ensayo de los morteros para la albañilería. Parte 7: Determinación del contenido en aire en el mortero fresco.	UNE-EN 1015-7:1999					EN 1015-2	5.1	MÉTODO A: MÉTODO DE PRESIÓN			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo) Calibración del aparato para el ensayo de presión
	EF022					EN 1015-3	5.1.1	Recipiente metálico cilíndrico de 1 l con tapa metálica con cámara de presión y manómetro (fig. A.1)		C
	EF022					prEN 998-1	5.1.2	Pisón de sección circular, Ø 40 mm y longitud 200 mm, y masa 0,250 ± 0,015 kg
	EF022					prEN 998-2	5.1.3	Paleta
	EF022					5.1.4	Regla para enrasar
	EF022					5.2	MÉTODO B: MÉTODO DEL ALCOHOL			NO	SI	NO
	EF022					5.2.1	Probeta 500 ml y Ø 50 mm
	EF022					5.2.2	Tapón de caucho, adaptado a la probeta
	EF022					5.2.3	Embudo, adaptado a la probeta
	EF022					5.2.4	Paleta
	EF022					5.3	Mezcla de etanol 60% y agua 40%
	EF023		g		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 9: determinación del período de trabajabilidad y del tiempo abierto del mortero fresco	UNE-EN 1015-9:2000 / UNE-EN 1015-9:2000/A1:2007					EN 771	4.1	MÉTODO A: PERIODO TRABAJABILIDAD MORTERO DE USO CORRIENTE			NO	SI	NO
	EF023					EN 998-1	4.1.1	Balanza 15 kg, precisión 100 g		C
	EF023					EN 998-2	4.1.2	Recipientes desechables, rígidos y abiertos Ø interior 75 mm y h 50-100 mm
	EF023					EN 1015-2	4.1.3	Cronómetro
	EF023					EN 1015-3:1998	4.1.4	Sonda para penetración de latón Ø 5 mm y longitud 200 mm, extremidad inferior según apto 4.1.4
	EF023					4.1.5	Arandela de latón Ø exterior 20 mm (fig 1)
	EF023					4.1.6	Regla para enrasar
	EF023					4.1.7	Paleta
	EF023					4.2	MÉTODO B: PERIODO TRABAJABILIDAD MORTEROS PARA JUNTAS FINAS			NO	SI	NO
	EF023					4.2.1	Mesa de sacudidas según EN 1015-3
	EF023					4.2.2	Paleta
	EF023					4.2.3	Regla para enrasar
	EF023					4.3	MÉTODO C: TIEMPO DE ABIERTO MORTEROS PARA JUNTAS FINAS			NO	NO	SI	El ensayo se efectúa a una Tª 20 ± 2 ºC y H 65 ± 5%
	EF023					4.3.1	Piezas para fábrica de albañilería del material que se vaya a utilizar como soporte del mortero
	EF023					4.3.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF023					4.3.3	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC, 70 ± 5 ºC y 60 ± 5 ºC
	EF023					4.3.4	Paleta
	EF023					4.3.5	Regla para enrasar
	EF023					4.3.6	Recintos para conservar las muestras, 20 ± 2 ºC y H 65 ± 5%
	EF024		h		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 10: Determinación de la densidad aparente en seco del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-10:2000 / UNE-EN 1015-10:2000/A1: 2007					EN 998-1	5.1	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C	NO	NO	NO
	EF024					EN 998-2	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC ó 60 ± 5 ºC
	EF024					EN 1015-2	5.3	Moldes según EN 1015-11
	EF024					EN 1015-3
	EF024					EN 1015-11
	EF025		i		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-11:2020**					EN 196-1	5.1	Moldes metálicos. 160x 40x 40 mm, Anexo A			NO	SI	SI		EF004 EF025
	EF025					EN998	5.2	Pisón de 12 mm ± 1 mm de lado y masa 50 g ± 1 g
	EF025					EN 1015-2	5.3	Recintos para conservar las muestras, 20 ± 2 ºC y H 65 ± 5%
	EF025					EN 1015-3	5.4	Dispositivo de ajuste
	EF025					EN ISO 5436-1	5.5	Gasa de algodón blanco ( 4 compresas), 150x175 mm
	EF025					EN ISO 6507-1	5.6	Papel de filtro absorbente ( 12 hojas), pe 200 g/m2 ± 20 g/m2 A = 160 g/m2 ± 20 g/m2
	EF025					5.7	Bolsas de polietileno
	EF025					5.8	2 Placas de vidrio, que cubran el molde
	EF025					5.9	Regla para enrasar
	EF025					5.1	Parrilla para conservación y curado probetas
	EF025					5.11	Paleta
	EF025					8.1	Máquina para rotura a flexión, 10-50 N/s. CLASE PRENSA 2		C
	EF025					9.1	Maquina para rotura a compresión, 50-500 N/s CLASE PRENSA 2		C
	EF025					EN 1015-2: 5.1.1	Recipiente o pala metálica o de plástico de 1 litro
	EF025					EN 1015-2: 5.1.2	Recipientes con tapas
	EF025					EN 1015-2: 5.1.4	Pala plana, recogedor o cuchara
	EF025					EN 196-1	Amasadora
	EF026		j		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 12: Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros de revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes.	UNE-EN 1015-12:2016 **					EN998	5.1	Anillo troncocónico de canto vivo, de acero inoxidable o latón, figura 1			NO	SI	NO
	EF026					EN 1015-2	5.2	Pastillas de acero inoxidable Ø 50 ± 0,1 mm y espesor mínimo 10 mm, con dispositivo de fijación al equipo de tracción directa
	EF026					EN 1015-3	5.3	Adhesivo de resina, epoxi o metacrilato de metilo
	EF026					EN 1015-11	5.4	Sonda rotativa con trépano, Ø interior de 50 mm, para mortero endurecido
	EF026					5.5	Equipo de tracción directa, tabla 1		C
	EF026					5.6	Cámara que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad 65 ± 5 %
	EF027		k		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 17: Determinación del contenido en cloruros solubles en agua de los morteros frescos.	UNE-EN 1015-17:2001 ** / UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005 **					prEN 998-1	5.1	Material volumétrico de vidrio de precisión analítica, clase A o B según ISO 384			NO	NO	NO
	EF027					prEN 998-2	5.2	Balanza 200 g, precisión 0,0001 g		C
	EF027					EN 1015-2	5.3	Bureta de 10 ml, graduada en 0,1 ml
	EF027					EN 1015-3	5.4	Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otro deshidratante adecuado
	EF027					ISO 384	5.5	Papel de filtro grueso Ø poro 0,20 µm
	EF027					5.6	Pipeta de 5 ml
	EF027					5.7	Matraz Erlenmeyer de 500 ml con tapón
	EF027					5.8	Vaso de vidrio de borosilicato de 250 ml
	EF027					5.9	Tamices de 10 y 0,125 mm
	EF027					5.10	Frasco de polietileno con tapón de rosca de 150 ml
	EF027					5.11	Agitador rotatorio de hasta 60 vueltas/minuto o agitador magnético
	EF027					5.12	Matraz aforado de 1000 ml
	EF027					5.13	Recipiente de vidrio de borosilicato de boca ancha con tapón estanco de 500 ml
	EF027					6.2	Ácido nítrico concentrado pe 1,40-1,42 kg/l, a 20 ºC
	EF027					6.3	Ácido nítrico diluido 1+2
	EF027					6.4	Ácido nítrico diluido 1+100
	EF027					6.5	Nitrato de plata
	EF027					6.6	Disolución de nitrato de plata 0,10 mol/l
	EF027					6.7	Tiocianato de amonio
	EF027					6.8	Disolución de tiocianato de amonio de 0,10 mol/l
	EF027					6.9	Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro III
	EF027					6.10	Agua de conductividad eléctrica máxima 2mS/cm
	EF028		l		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 18: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido.	UNE-EN 1015-18:2003**					prEN 998-1	5.1	Bandeja de 20 mm de profundidad, que permita mantener constante el nivel de agua			NO	NO	NO
	EF028					prEN 998-2	5.2	Soportes para que la probeta descanse a distancia convenida del fondo
	EF028					EN 1015-2	5.3	Cronómetro
	EF028					EN 1015-3	5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF028					EN 1015-11	5.5	Estufa ventilada capaz de mantener 60 ± 5 ºC
	EF028					5.6	Paleta o cuchillo
	EF028					5.7	Papel de filtro absorbente, masa 200 ± 20 g/m, capacidad absorción agua 160 ± 20 g/m², tamaño 150 x 175 mm
	EF028					5.8	Cámara que mantenga una humedad relativa del 95% ± 5% y 65% ± 5%
	EF028					5.9	Molde metálico y material para fabricar probetas de 160 x 40 x 40 mm
	EF028					6.1	Agua destilada
	EF028					6.2	Material de sellado, parafina o resina sintética con fusión > 60ºC
	EF029		m		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 19: Determinación de la permeabilidad al vapor de agua de los morteros endurecidos de revoco y enlucido.	UNE-EN 1015-19:1999 ** / UNE-EN 1015-19:1999/A1:2005 ** / UNE-EN 1015-19:1999 ERRATUM **					prEN 998-1	5.1	Recipiente de ensayo circular, resistente a la corrosión con embocadura de 0,02 m² sobre la que se sella la probeta (fig 1)			NO	SI	NO
	EF029					EN 1015-2	5.2	Balanza 2 kg, precisión 0,1 g		C
	EF029					EN 1015-3	5.3	Unión de estanquidad impermeable
	EF029					prEN 1015-11	5.4	Disolución saturada de nitrato de potasio
	EF029					5.5	Disolución saturada de cloruro de litio
	EF029					5.6	Cámaras para conservación que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad 95 ± 5 % y/o 50 ± 5 %
	EF029					5.7	Paleta o regla para enrasar
	EF029					5.8	Gasa de algodón
	EF029					5.9	Dispositivo de medida capaz de medir el espesor de las probetas con exactitud de 0,2 mm
	EF030		n		Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 21: Determinación de la compatibilidad de los morteros de revoco monocapa con los soportes.	UNE-EN 1015-21:2003 **					EN 772-11	4.1	Aparato para determinar la permeabilidad al agua (fig 1), compuesto de:			NO	SI	NO
	EF030					prEN 998-1	4.1.1	Cono metálico Ø base de 200 mm y h 100 mm
	EF030					EN 1015-2	4.1.2	Tubo graduado de vidrio o plástico transparente obturado, de 1 l con graduaciones de 1 ml
	EF030					EN 1015-3	4.1.3	Dispositivo para fijar el tubo
	EF030					EN 1015-9	4.2	Aparato para determinar la resistencia a la adhesión, según EN 1015-2
	EF030					EN 1015-12:2000	4.3	Aparato para el acondicionamiento de los paneles para el ensayo, compuesto de:
	EF030					4.3.1	Recinto refrigerado capaz de mantener temperatura constante de -15 ± 1 ºC
	EF030					4.3.2	Dispositivo de lámparas infrarrojas capaz de mantener sobre superficie vertical del revoco una t de 60 ± 2 ºC
	EF030					4.3.3	Gran recipiente estanco para mantener un nivel de agua de 15 mm
	EF030					4.3.4	Prismas triangulares o cuñas resistentes a la acción del agua de 10 mm de espesor
	EF030					4.3.5	Termopar

F.1.C.- OTROS ENSAYOS
F.1.C.1- PIEZAS DE ARCILLA COCIDA
Especificación
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.					UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
	EF031		a		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011**					EN 771-1	5	Dispositivos de medición con precisión, según tolerancias, tabla 1 (entre 0,1 y 0,5 mm)			NO	SI	NO		EF031 EF049? EF053 EF059
	EF031					EN 771-2
	EF031					EN 771-3
	EF031					EN 771-4
	EF031					EN 771-5
	EF031					EN 771-6
	EF032		b		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Determinación del volumen neto y del porcentaje de huecos por pesada hidrostática de piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-3:1999					prEN 771-1	5.1	Tanque con capacidad para sumergir una pieza entera			NO	NO	NO
	EF032					prEN 772-16	5.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF033		c		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**					EN 771-3	3.1	Regla graduada, de longitud mayor a la diagonal más larga			NO	SI	NO		EF033 EF050? EF054
	EF033					EN 771-5	3.2	Juego de calas de espesor, precisión 0,05 mm
	EF033					pr EN 771-6
	EF033					EN 771-1
	EF033					EN 771-2
	EF033					EN 771-4
	EF034		d		Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.	UNE 136029:2019					UNE EN 771-1	3.1	Bandeja que no proporcione sales solubles en contacto con agua, con cierre que deje sólo la cara vista al descubierto y que mantenga el nivel de agua constante.			NO	NO	NO
	EF034					3.2	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF034					5	Cámara que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad entre 60 y 80 %, y ausencia de corrientes de aire
	EF035		e		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011+A1:2016**					EN 771-1	6.1	Máquina de ensayo a compresión, tabla 1		C	NO	SI	SI	Es necesario preparar las superficies conforme al apartado 7.2 y acondicionarlas según apartado 7.3 y el Anexo B	EF035 EF044? ef051 EF060a ef060b
	EF035					EN 771-2	6.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo A (Informativo): Conversión de la resistencia a compresión de las piezas para fábrica de albañilería a resistencia a compresión normalizada.
	EF035					EN 771-3	6.3	Pletinas de acero rígidas					Anexo B (Normativo): Preparación de las superficies y acondicionamiento de las piezas
	EF035					EN 771-4
	EF035					EN 771-5
	EF035					EN 771-6
	EF035					EN 772-2
	EF035					EN 772-10
	EF035					EN 772-13
	EF035					EN 772-16
	EF035					EN 1015-11
	EF035					EN ISO 6507-1
	EF036		f		Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.	UNE 136029:2019					UNE EN 771-1	3.1	Bandeja que no proporcione sales solubles en contacto con agua, con cierre que deje sólo la cara vista al descubierto y que mantenga el nivel de agua constante.			NO	NO	NO
	EF036					3.2	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF036					5	Cámara que mantenga temperatura 20 ± 2 ºC y humedad entre 60 y 80 %, y ausencia de corrientes de aire
	EF037		g		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural…	UNE-EN 772-11:2001 (CTE)					EN 771-1	5.1	Cubeta profundidad 20 mm, con dispositivo para mantener el nivel de agua constante y que quepa la cara de la pieza a sumergir			NO	SI	NO		ef037 EF047? EF052 EF061
	EF037					EN 771-2	5.2	Soporte de 400 mm², para mantener la probeta por encima de la base de la cubeta
	EF037					EN 771-3	5.3	Cronómetro, precisión 1 s
	EF037					EN 771-4	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC y 105 ± 5 ºC
	EF037					EN 771-5	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF037					EN 771-6
					EN 772-16
	EF038		h		Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.	UNE-EN 772-21:2011 **					EN 771-1	4	Balanza, precisión 0,5 g		C	NO	NO	NO		EF038a? EF038b EF062
	EF038					EN 771-2	4	Tanque de inmersión para introducir las probetas
	EF038					EN 771-3	5	Estufa capaz de mantener 100 ºC
	EF038					EN 771-4	5.1	Cubeta de agua para introducir las probetas			NO	SI	NO		EF038a? EF038b EF062
	EF038					EN 771-5	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF038					EN 771-6	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF038
	EF038
	EF038
	EF039		i		Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas.	UNE 67039:1993 EX					3	Recipiente que mantenga en baño de vapor las probetas 3 h			NO	NO	NO		EF039 EF068
	EF040		j		Bloques cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.	UNE-EN 772-22:2021					EN 771-1	5	Un equipo de ensayo apropiado, capaz de generar los ciclos de hielo/deshielo especificados en la apartado 9.2			NO	NO	NO
	EF040					EN 772-21		Tanque de agua para poner en remojo, de plástico o de acero
	EF040					EN 197-1		Un medidor de flujo de calor
	EF040					EN 13139
	EF041		k		Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad.	UNE 67036:1999 UNE-EN 772-19:2011**					3.a)	Aparato de medida, precisión 0,002 mm			NO	NO	NO
	EF041					3.b)	Calibre, precisión 0,1 mm
	EF041					3.c)	Dispositivo que permita mantener las probetas en agua hirviendo 24 h
	EF041					3.d)	Estufa de aire forzado capaz de mantener 60 ± 5 ºC
	EF041					3.e)	Horno con regulación de temperatura capaz de alcanzar 600 ± 10 ºC
	EF041					3.f)	Desecador capaz de contener todas las probetas
	EF041					prEN 771-1	5.1	Barras de referencia de acero al níquel (invar) de longitud aprox igual a las probetas			NO	SI	NO
	EF041					5.2	Horno capaz de mantener un incremento de t de 50 ºC/h y una tmáx de 600 ± 10 ºC
	EF041					5.3	Soporte de medida apropiado con comparador de reloj, o captador o dispositivo similar con precisión de 0,01 mm (fig 1)
	EF041					5.4	Pie de rey, precisión 0,1 mm
	EF041					5.5	Topes adhesivos especiales de referencia, si es necesario
	EF041					5.6	Dispositivo que permita mantener las probetas en agua hirviendo 24 h
	EF041					5.7	Desecador capaz de contener todas las probetas
	EF042		l		Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.	UNE-EN 772-22:2021					EN 771-1	5	Un equipo de ensayo apropiado, capaz de generar los ciclos de hielo/deshielo especificados en la apartado 9.2			NO	NO	NO
	EF042					EN 772-21		Tanque de agua para poner en remojo, de plástico o de acero
	EF042					EN 197-1		Un medidor de flujo de calor
	EF042					EN 13139
	EF043		m		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 **					pEN 771-1	5.1	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC para piezas cerámicas, silicocalcáreas y de hormigón celular curado en autoclave			NO	SI	NO		EF043 ¿EF048? EF063
	EF043					pEN 771-2	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC para bloques de hormigón con áridos naturales o de machaqueo
	EF043					pEN 771-3	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF043					pEN 771-4
	EF043					pEN 771-5
	EF043					pEN 772-3
	EF043					pEN 772-9
	EF043					pEN 772-16

F.1.C.2- PIEZAS DE HORMIGÓN
Especificación
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).					UNE-EN 771-3 :2011+A1:2016 (NA)
Requisitos de los bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) y sus condiciones de suministro y recepción. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 771-3.					UNE 127771-3:2008

ENSAYOS
	EF044		a		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011 +A1:2016 (CTE) / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008 (NA)					EN 771-1	6.1	Máquina de ensayo a compresión, tabla 1		C	NO	SI	SI		EF035 EF044? ef051 EF060a ef060b
	EF044					EN 771-2	6.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF044					EN 771-3	6.3	Pletinas de acero rígidas
	EF044					EN 771-4
	EF044					EN 771-5
	EF044					EN 771-6
	EF044					EN 772-2
	EF044					EN 772-10
	EF044					EN 772-13
	EF044					EN 772-16
	EF044					EN 1015-11
	EF044					EN ISO 6507-1
	EF045		b		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Determinación del porcentaje de superficie de huecos en piezas para fábrica de albañilería (por impresión sobre papel).	UNE-EN 772-2:1999 ** / UNE-EN 772-2:1999/A1:2005 **					EN 771-3	5	Hojas de papel espesas y rígidas que superen las dimensiones de la pieza en, al menos, 20 mm en ambas direcciones			NO	SI	NO
	EF045					6.1	Máquina de ensayo a compresión		C
	EF045					6.2	Planímetro
	EF045					6.3	Balanza, precisión 0,1 g		C
	EF046		c		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a flexotracción de las piezas de hormigón de árido para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-6:2002					prEN 771-3	5.1	Máquina de ensayo con capacidad apropiada, según UNE EN 1015-11		C	NO	SI	NO
	EF046					UNE EN 772-16	5.2	Báscula, precisión 0,1 % de la masa
	EF046					UNE EN 1050-11
	EF047		d		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.	UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008					EN 771-1	5.1	Cubeta profundidad 20 mm, con dispositivo para mantener el nivel de agua constante y que quepa la cara de la pieza a sumergir			NO	SI	NO		ef037 EF047? EF052 EF061
	EF047					EN 771-2	5.2	Soporte de 400 mm², para mantener la probeta por encima de la base de la cubeta
	EF047					EN 771-3	5.3	Cronómetro, precisión 1 s
	EF047					EN 771-4	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC y 105 ± 5 ºC
	EF047					EN 771-5	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF047					EN 771-6
	EF047					EN 772-16
	EF048		e		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 ** / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008					pEN 771-1	5.1	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC para piezas cerámicas, silicocalcáreas y de hormigón celular curado en autoclave			NO	SI	NO		EF043 ¿EF048? EF063
	EF048					pEN 771-2	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC para bloques de hormigón con áridos naturales o de machaqueo
	EF048					pEN 771-3	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF048					pEN 771-4
	EF048					pEN 771-5
	EF048					pEN 772-3
	EF048					pEN 772-9
	EF048					pEN 772-16
	EF049		f		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011 * / UNE 127771-3:2008					EN 771-1	5	Dispositivos de medición con precisión, según tolerancias, tabla 1 (entre 0,1 y 0,5 mm)			NO	SI	NO		EF031 EF049? EF053 EF059
	EF049					EN 771-2
	EF049					EN 771-3
	EF049					EN 771-4
	EF049					EN 771-5
	EF049					EN 771-6
	EF050		g		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006** / UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 (NA) / UNE 127771-3:2008					EN 771-3	3.1	Regla graduada, de longitud mayor a la diagonal más larga			NO	SI	NO		EF033 EF050? EF054
	EF050					EN 771-5	3.2	Juego de calas de espesor, precisión 0,05 mm
	EF050					pr EN 771-6
	EF050					EN 771-1
	EF050					EN 771-2
	EF050					EN 771-4
	EF127		h		Bloques de hormigón. Método de ensayo para determinar la absorción de agua.	UNE 41170:1989 EX (CTE)					UNE 41-166	3	Estufa de desecación con libre circulación de aire y con regulador de temperatura que permita mantener en su interior 110 ± °C			NO	NO	NO
	EF127					3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF127					3	Tanque de inmersión
	EF127					3

F.1.C.3.- PIEDRA NATURAL PARA FÁBRICAS
Especificación
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural.					UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
	EF051		a		Métodos de ensayo de piezas de fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.	UNE-EN 772-1:2011*+ A1:2016 (CTE)					EN 771-1	6.1	Máquina de ensayo a compresión, tabla 1		C	NO	SI	SI		EF035 EF044? ef051 EF060a ef060b
	EF051					EN 771-2	6.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF051					EN 771-3	6.3	Pletinas de acero rígidas
	EF051					EN 771-4
	EF051					EN 771-5
	EF051					EN 771-6
	EF051					EN 772-2
	EF051					EN 772-10
	EF051					EN 772-13
	EF051					EN 772-16
	EF051					EN 1015-11
	EF051					EN ISO 6507-1
	EF052		b		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natura…	UNE-EN 772-11:2011**					EN 771-1	5.1	Cubeta profundidad 20 mm, con dispositivo para mantener el nivel de agua constante y que quepa la cara de la pieza a sumergir			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Modificaciones técnicas importantes entre esta norma europea y su edición anterior	ef037 EF047? EF052 EF061
	EF052					EN 771-2	5.2	Soporte de 400 mm², para mantener la probeta por encima de la base de la cubeta
	EF052					EN 771-3	5.3	Cronómetro, precisión 1 s
	EF052					EN 771-4	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC y 105 ± 5 ºC
	EF052					EN 771-5	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF052					EN 771-6
	EF052					EN 772-16
	EF053		c		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011*					EN 771-1	5	Dispositivos de medición con precisión, según tolerancias, tabla 1 (entre 0,1 y 0,5 mm)			NO	SI	NO		EF031 EF049? EF053 EF059
	EF053					EN 771-2
	EF053					EN 771-3
	EF053					EN 771-4
	EF053					EN 771-5
	EF053					EN 771-6
	EF054		d		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 20: Determinación de la planeidad de las caras de piezas para fábrica de albañilería.	UNE-EN 772-20:2001** / UNE-EN 772-20:2001/A1:2006**					EN 771-3	3.1	Regla graduada, de longitud mayor a la diagonal más larga			NO	SI	NO		EF033 EF050? EF054
	EF054					EN 771-5	3.2	Juego de calas de espesor, precisión 0,05 mm
	EF054					pr EN 771-6
	EF054					EN 771-1
	EF054					EN 771-2
	EF054					EN 771-4
	EF055		e		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total.	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6.1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT35 EF055 OLB177 OLD067
	EF055					ISO 3507	6.2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	EF055					6.3	Balanza		C				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	EF055					6.4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	EF055					6.5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	EF055					6.6	Volumenómetro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	EF055					6.7	Tamiz de 0,063 mm de malla
	EF055					6.8	Desecador
	EF055					7.2	Sierra
	EF056		f		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la cristalización de las sales.	UNE-EN 12370:2020					EN 12407	6.1	Horno ventilado capaz de mantener 105 ± 5 ºC			NO	SI	NO
	EF056					EN 12440	6.2	Balanza, precisión 0,001 g		C
	EF056					6.3	Un local o baño de agua que mantenga las probetas y la solución a 20 ± 0,5 ºC
	EF056					6.4	Solución de sulfato sódico decahidratado al 14%
	EF057		g		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad.	UNE-EN 12371:2011**					EN 1926	5.1	Cámara de heladicidad para contener las probetas, con control automático de los ciclos hielo/deshielo, tolerancia ± 2,0 ºC			NO	SI	NO
	EF057					EN 12372	5.2	Sistema para registrar la temperatura, capaz de medir ± 0,1 ºC
	EF057					EN 13161	5.3	Dispositivo para medir el módulo de elasticidad dinámico, según EN 14146
	EF057					EN 13364	5.4	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C
	EF057					EN 14066	5.5	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF057					EN 14146	6.3	Termopar para monitorizar la temperaturas del núcleo
	EF058		h		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica.	UNE-EN 13755:2008 (CTE)					Ninguna	5.1	Tanque de agua			NO	SI	NO		GT36 ef058 OLB176 OLD068
	EF058					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF058					5.3	Balanza, precisión 0,01 g		C

F.1.C.4.- OTRAS PIEZAS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA
Especificación
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas.					UNE EN 771-2:2011+A1:2016 (NA)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave.					UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 (NA)
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial.					UNE EN 771-5:2011+A1:2016 (NA)

ENSAYOS
	EF059		a		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones.	UNE-EN 772-16:2011*					EN 771-1	5	Dispositivos de medición con precisión, según tolerancias, tabla 1 (entre 0,1 y 0,5 mm)			NO	SI	NO		EF031 EF049? EF053 EF059
	EF059					EN 771-2
	EF059					EN 771-3
	EF059					EN 771-4
	EF059					EN 771-5
	EF059					EN 771-6
	EF060		b		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
	EF060				Piezas silicocalcáreas y Piezas de piedra artificial	UNE-EN 772-1:2011+A1:2016					EN 771-1	6.1	Máquina de ensayo a compresión, tabla 1		C	NO	SI	SI	Es necesario preparar las superficies conforme al apartado 7.2 y acondicionarlas según apartado 7.3 y el Anexo B	EF035 EF044? ef051 EF060a ef060b
	EF060					EN 771-2	6.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo A (Informativo): Conversión de la resistencia a compresión de las piezas para fábrica de albañilería a resistencia a compresión normalizada.
	EF060					EN 771-3	6.3	Pletinas de acero rígidas					Anexo B (Normativo): Preparación de las superficies y acondicionamiento de las piezas
	EF060					EN 771-4
	EF060					EN 771-5
	EF060					EN 771-6
	EF060					EN 772-2
	EF060					EN 772-10
	EF060					EN 772-13
	EF060					EN 772-16
	EF060					EN 1015-11
	EF060					EN ISO 6507-1
	EF060				Bloques de hormigón celular curado en autoclave	UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 (CTE)					EN ISO 6507-1				C	NO	SI	SI		EF035 EF044? ef051 EF060a ef060b
	EF060					EN 771-1	6.1	Máquina de ensayo a compresión, tabla 1		C
	EF060					EN 771-2	6.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa
	EF060					EN 771-3	6.3	Pletinas de acero rígidas
	EF060					EN 771-4
	EF060					EN 771-5
	EF060					EN 771-6
	EF060					EN 772-2
	EF060					EN 772-10
	EF060					EN 772-13
	EF060					EN 772-16
	EF060					EN 1015-11
					EN ISO 6507-1
	EF061		c		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería de hormigón, hormigón celular curado en autoclave, piedra artificial y piedra natural…	UNE-EN 772-11:2011**					EN 771-1	5.1	Cubeta profundidad 20 mm, con dispositivo para mantener el nivel de agua constante y que quepa la cara de la pieza a sumergir			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Modificaciones técnicas importantes entre esta norma europea y su edición anterior	ef037 EF047? EF052 EF061
	EF061					EN 771-2	5.2	Soporte de 400 mm², para mantener la probeta por encima de la base de la cubeta
	EF061					EN 771-3	5.3	Cronómetro, precisión 1 s
	EF061					EN 771-4	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC y 105 ± 5 ºC
	EF061					EN 771-5	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF061					EN 771-6
	EF061					EN 772-16
	EF062		d		Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería. Parte 21: Determinación de la absorción de agua de piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida y silicocalcáreas por absorción de agua fría.	UNE-EN 772-21:2011 **					EN 771-1	5.1	Cubeta de agua para introducir las probetas			NO	SI	NO		EF038a? EF038b EF062
	EF062					EN 771-2	5.2	Estufa capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF062					EN 771-3	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF062					EN 771-4
	EF062					EN 771-5
	EF062					EN 771-6
	EF063		e		Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Determinación de la densidad absoluta seca y de la densidad aparente seca de piezas para fábrica de albañilería. (excepto piedra natural).	UNE-EN 772-13:2001 **					pEN 771-1	5.1	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC para piezas cerámicas, silicocalcáreas y de hormigón celular curado en autoclave			NO	SI	NO		EF043 ¿EF048? EF063
	EF063					pEN 771-2	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 70 ± 5 ºC para bloques de hormigón con áridos naturales o de machaqueo
	EF063					pEN 771-3	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	EF063					pEN 771-4
	EF063					pEN 771-5
	EF063					pEN 772-3
	EF063					pEN 772-9
	EF063					pEN 772-16

F.2.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA
F.2.A.- ENSAYOS DE OBRAS DE CUBIERTA
F.2.A.1- OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS
Especificación
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.					UNE-EN 1304:2006 (NA)
Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas					UNE 136020:2004

ENSAYOS
	EF064		a		Tejas cerámicas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de características geométricas.	UNE-EN 1024:2013 **					EN 1304	5.1.1.1 y 5.1.2.3	Equipo de medida con precisión mínima de 1 mm			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de dispositivo de medida del alabeo para tejas con encaje longitudinal y transversal, tejas con solo encaje longitudinal y tejas de solape
	EF064					5.2.2	Regla con 3 puntos de contacto, combinada con dispositivo para medir la altura de la flecha con precisión mínima 0,5 mm figura 9
	EF064					5.3.1.1.1	Tejas planas: 2 Barras metálicas de sección 25 x 25 mm, más largas que el ancho de teja
	EF064					5.3.1.1.1	Tejas planas: Placa metálica rectificada a 1/10 mm, dimensiones mayor que la teja
	EF064					5.3.1.1.1	Tejas planas: Galga metálica, figura 10
	EF064					5.3.1.2.2	Tejas con encaje y de solape: Equipo que permita tomar la medida (ej: Anexo A)
	EF064					5.3.2.1	Regla graduada en 0,5 mm
	EF065		b		Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a la flexión.	UNE-EN 538:1995 **					EN 539	6	Dispositivo que aplique la carga con precisión del 2% en incrementos de 0,05 kN/s		C	NO	NO	NO
	EF065					EN 1304	6	Sistema de soportes inferiores que permitan girar en plano vertical y distribuir la carga de forma uniforme
	EF065					ISO 48:1979	6	Barra redonda metálica fijada al extremo inferior del dispositivo de carga, los soportes radio entre 145 y 20 mm y longitud mayor que ancho teja
	EF065					6	Cuñas de madera, para calzar los soportes inferiores, apartado 7.2
	EF065					6	Cuña de madera dura adaptada a la forma de la teja, apartado 7.2
	EF066		c		Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las características físicas. Parte 1: Ensayo de permeabilidad.	UNE-EN 539-1:2007 ** MÉTODO 1 / UNE-EN 539-1:2007 ** MÉTODO 2					EN 1304	5	MÉTODO DE ENSAYO 1 (ver fig. 1)			NO	SI	NO
	EF066					5.2.1	Tubos de vidrio de Ø interior de 38 ± 1 mm y h 150 ± 2 mm
	EF066					5.2.2	Recipiente para sostener las probetas
	EF066					5.2.3	Dispositivo a nivel constante compuesto de tubo de ensayo graduado o cilindro de medición de 100 cm³ de capacidad y graduaciones < de 2 cm³
	EF066					6	MÉTODO DE ENSAYO 2 ( ver fig. 2 Y 3)			NO	SI	NO
	EF066					6.2.1	Marco de material impermeable que permita ensayar mínimo el 50% de la superficie de la teja
	EF066					6.2.2	Tacos o soporte graduable para el ajuste transversal del nivel
	EF067		d		Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Determinación de las características físicas. Parte 2: Ensayo de resistencia a la helada.	UNE-EN 539-2:2007 ** MÉTODO C / UNE-EN 539-2:2013** MÉTODO DE ENSAYO EUROPEO ÚNICO					EN 1304	7	Versión 2007: MÉTODO DE ENSAYO C			NO	SI	NO
	EF067					7.2.1	Estufa con circulación de aire que alcance 120ºC
	EF067					7.2.2	Balanza, precisión 1 g		C
	EF067					7.2.3	Tanque con bomba de vacío y suministro de agua
	EF067					7.2.4	Cámara frigorífica programable
	EF067					7.2.5	Paños absorbentes, tinta indeleble y agua de consumo humano
	EF067					No aplicable	5	Versión 2013: MÉTODO DE ENSAYO EUROPEO ÚNICO			NO	SI	NO
	EF067					5.2.1	Unidad de congelación/descongelación (fig. 13)		C
	EF067					5.2.1	Sensor/es de temperatura, precisión ±0,5 K (termopar o termómetro de resistencia)
	EF067					5.2.1	Unidad de control programable
	EF068		e		Productos cerámicos de arcilla cocida. Determinación de inclusiones calcáreas.	UNE 67039:1993 EX					3	Recipiente que mantenga en baño de vapor las probetas 3 h			NO	NO	NO		EF039 EF068

Especificación
Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.					UNE 67041:1988

ENSAYOS
	EF069		a		Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.	UNE 67041:1988					UNE 67042		Dispositivos de medición con precisión según tolerancias			NO	NO	NO
	EF069					UNE 67043
	EF070		b		Piezas cerámicas de arcilla cocida de gran formato. Determinación de la resistencia a flexión.	UNE 67042:1988					No figuran	3	Prensa capaz de aplicar una carga con v de 5 daN/s (5 kgf/s) con plato con rótula y 2 apoyos, uno fijo y otro articulado		C	NO	NO	NO

F.2.A.2- OBRAS DE CUBIERTA CON PIEZAS DE HORMIGÓN
Especificación
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto.					UNE-EN 490:2012 (NA)
Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas de hormigón.					UNE 127100:1999

ENSAYOS
	EF071		a		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planicidad.	UNE-EN 491:2012*					EN 490:2004	5.2.2	Rastreles de acero para soportar las tejas, figura 1			NO	NO	NO
	EF071					EN 13162:2008	5.4.2.1	Superficie metálica plana, figura 3
	EF071					EN 13238:2010	5.4.2.2	Galga de acero, Ø igual o mayor a 3mm o cw/100 mm, redondeado al mm
	EF071					EN 13501-1:2007+A1:2009		Dispositivos de medición con precisión según tolerancias
	EF071					EN 13823:2010
	EF072		b		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Masa.	UNE-EN 491:2012*					EN 490:2004	5.5.3	Cámara que mantenga entre 15 y 30 ºC y humedad relativa > 30%			NO	NO	NO
	EF072					EN 13162:2008	5.5.2.1	Báscula, que aproxime a los 25 g más cercanos
	EF072					EN 13238:2010
	EF072					EN 13501-1:2007+A1:2009
	EF072					EN 13823:2010
	EF073		c		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Resistencia a flexión transversal.	UNE-EN 491:2012 *					EN 490:2004	5.6.3	Cámara que mantenga entre 15 y 30 ºC y humedad relativa > 30%			NO	NO	NO
	EF073					EN 13162:2008	5.6.2.1	Máquina de ensayo, figura 4		C
	EF073					EN 13238:2010	5.6.2.2	Piezas de ajuste de acero, de ancho <= Ø de la parte redondeada de los apoyos inferiores
	EF073					EN 13501-1:2007+A1:2009	5.6.2.3	Almohadilla de elastómero, longitud >= ancho teja, ancho > 20 mm y espesor 10 ± 5 mm, dureza 50 ± 10 Shore A
	EF073					EN 13823:2010	5.6.2.4	Pieza contorneada de madera dura, metal o yeso, ancho 20 ± 1 mm
	EF074		d		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Soporte por el tacón.	UNE-EN 491:2012*					EN 490:2004	5.9.2.1	Rastreles de madera			NO	NO	NO
	EF074					EN 13162:2008	5.9.2.2	Pieza de ajuste de madera, que asegure el correcto ángulo de cuelgue, figura 8
	EF074					EN 13238:2010	5.9.2.3	Clavos, tornillos o ganchos
	EF074					EN 13501-1:2007+A1:2009
	EF074					EN 13823:2010
	EF075		e		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Impermeabilidad.	UNE-EN 491:2012 *					EN 490:2004	5.7.3	Cámara que mantenga entre 15 y 30 ºC y humedad relativa > 30%			NO	NO	NO
	EF075					EN 13162:2008	5.7.2.1	Marco estanco que no se cubra más de 15 mm del perímetro
	EF075					EN 13238:2010	5.7.2.2	Masilla impermeable o sellante
	EF075					EN 13501-1:2007+A1:2009	5.7.2.3	Detector de caída de gotas de agua válido, figura 7
	EF075					EN 13823:2010
	EF076		f		Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Métodos de ensayo. Resistencia al hielo-deshielo.	UNE-EN 491:2012 *					EN 490:2004	5.8.2.1	Cámara frigorífica capaz de realizar ciclos de hielo-deshielo			NO	NO	NO
	EF076					EN 13162:2008	5.8.2.2	Tanque de inmersión
	EF076					EN 13238:2010	5.8.4	Tejas: Aparatos de los ensayos de impermeabilidad y de resistencia a flexión transversal					En el caso de tejas, según apto 5.8.4, una vez completados los 25 ciclos de hielo-deshielo, hay que realizar los ensayos de impermeabilidad según apto 5.7, y de resistencia a flexión transversal según apto 5.6
	EF076					EN 13501-1:2007+A1:2009
	EF076					EN 13823:2010

F.2.B.- ENSAYOS DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA: PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
F.2.B.1- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS CERÁMICAS
Especificación
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado.					UNE-EN 14411:2013 (NA)

ENSAYOS
	EF077		a		Baldosas Cerámicas. Parte 1: muestreo y criterios de aceptación.	UNE-EN ISO 10545-1:2015					--					NO	NO	NO	Reglas para formación de lotes, muestreo, inspección y aceptación o rechazo de las baldosas cerámicas no colocadas, no define procedimientos de ensayo
	EF078		b		Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial.	UNE-EN ISO 10545-2:2019					2.1.1	Calibre, precisión 0,1 mm			NO	NO	NO		EF078 OLB183
	EF078					3.1.1	Micrómetro con palpadores de 5 a 10 mm, u otro instrumento adecuado
	EF078					4.2.1	Aparato de la figura 1
	EF078					5.2.2	Placa patrón de dimensiones exactas y lados rectos y planos
	EF078					6.2.2.1	Regla metálica
	EF078					6.2.2.2	Galgas de espesor
	EF078					7.2.1	Luz fluorescente, temperatura de color de 6000 a 6500 K
	EF078					7.2.2	Regla de 1 m
	EF078					7.2.3	Fotómetro
	EF079		c		Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente, y de la densidad aparente.	UNE-EN ISO 10545-3:2018					3.1	Estufa de secado capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	NO
	EF079					3.2	Calentador de material inerte para realizar la ebullición del agua
	EF079					3.3	Fuente de calor
	EF079					3.4	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C
	EF079					3.5	Agua destilada o desionizada
	EF079					3.6	Desecador
	EF079					3.7	Gamuza
	EF079					3.8	Anillo metálico o arnés para los pesajes hidrostáticos.
	EF079					3.9	Recipiente que contenga la probeta sumergida y suspendida en la balanza
	EF079					3.1	Cámara de vacío que mantenga 10 ± 1 kPa durante 30 minutos.
	EF080		d		Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura.	UNE-EN ISO 10545-4:2019					ISO 48:2010	5.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	SI	NO		EF080 OLB184
	EF080					ISO 13006	5.2	Manómetro registrador con precisión del 2,0%
	EF080					5.3	2 Rodillos de apoyo cilíndricos de metal, recubiertos de caucho, figura 2, tabla 1
	EF080					5.4	Rodillo central cilíndrico, de Ø = rodillos de apoyo, recubierto del caucho del mismo tipo
	EF081		e		Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación de la resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución.	UNE-EN ISO 10545-5:1998					Ninguna	4.1	Bola de acero cromado de Ø 19 ± 0,05 mm			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Determinación de la absorción superficial de agua de los bloques o placas de hormigón
	EF081					4.2	Lanzador de bola compuesto de plataforma pesada de acero sobre tornillos nivelantes, barra vertical de acero, electroimán, y tubo-guía (fig 1)		C				Apartado 8. Calibración
	EF081					4.3	Mecanismo de cronometraje electrónico (opcional)					Apartado 5.5. Montaje de las unidades de ensayo
	EF081					5.2	Unidades de ensayo, compuestas de probetas pegadas con adhesivo rígido de resina epoxi a bloques de hormigón maduro, preparados según apto. 5.3
	EF082		f		Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-6:2012					ISO 630-1	4.1	Aparato de abrasión, figura 1			NO	SI	NO		EF082 OLB190
	EF082					ISO 8486-1	4.2	Instrumento de medida, precisión 0,1 mm
	EF082					4.3	Material abrasivo, óxido de aluminio blanco fundido, tamaño de grano F 80 (ISO 8486-1)
	EF083		g		Baldosas cerámicas. Parte 7: Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-7:1999					ISO 8486-1	4	70 g de bolas de acero de 5 mm de diámetro			NO	NO	NO
	EF083					ISO 10545-14:1995	4	52,5 g de bolas de acero de 3 mm de diámetro
	EF083					4	43,75 g de bolas de acero de 2 mm de diámetro
	EF083					4	8,75 g de bolas de acero de 1 mm de diámetro
	EF083					4	3 g de óxido de aluminio blanco fundido, tamaño de grano F 80 (ISO 8486)
	EF083					4	20 ml de agua destilada o desionizada.
	EF083					5.1	Aparato de abrasión, figura 1
	EF083					5.2	Aparato para valoración visual, figura 3
	EF083					5.3	Estufa de secado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF083					5.4	Balanza		C
	EF084		h		Baldosas cerámicas. Parte 8: Determinación de la dilatación térmica lineal.	UNE-EN ISO 10545-8:2014					Ninguna	3.1	Aparato calibrado para medir dilatación térmica que pueda elevar 5 ± 1 ºC/min y distribuir uniformemente el calor		C	NO	SI	NO
	EF084					3.2	Micrómetro o nonio
	EF084					3.3	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF084					3.4	Desecador
	EF085		i		Baldosas cerámicas. Parte 9: Determinación de la resistencia al choque térmico.	UNE-EN ISO 10545-9:2013 **					ISO 10545-3	4.1	Baño para baja temperatura, corriente de agua a 15 ± 5 ºC			NO	SI	NO	En el caso de baño sin inmersión (baldosas con coef absorción agua > 10%) debe cubrirse con placa de aluminio de e=5 mm, cubierta con capa de e=5mm de gránulos de aluminio de Ø 0,3-0,6 mm
	EF085					4.2	Estufa capaz de funcionar a 145 - 150 ºC
	EF086		j		Baldosas cerámicas. Parte 10: Determinación de la dilatación por humedad.	UNE-EN ISO 10545-10:2022					5.1	Aparato de medición con micrómetro, precisión 0,01 mm			NO	NO	NO
	EF086					5.2	Barras de referencia de acero al níquel (invar) de longitud aprox igual a las probetas
	EF086					5.3	Horno capaz de calentar 600 ºC con una temperatura de 150 ºC/h y control de temperatura ±15 ºC
	EF086					5.4	Aparato de ebullición, que permita mantener las probetas en agua destilada o desionizada en ebullición durante 24 h
	EF086					Dispositivo que permite mantener las probetas en agua destilada en ebullición 24 horas
	EF087		k		Baldosas cerámicas. Parte 11: Determinación de la resistencia al cuarteo de baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-11:1997					4.1	Autoclave con capacidad para 5 baldosas, que mantenga presión de 500 ± 20 kPa y temperatura de vapor 159 ± 1 ºC durante 24 h			NO	NO	NO
	EF088		l		Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación de la resistencia a la helada.	UNE-EN ISO 10545-12:1997 **					3.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	SI	Anexo A (Normativo): Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir y pulido	EF088 OLB191
	EF088					3.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Normativo); Procedimiento para comprobar el estado del péndulo de ensayo.
	EF088					3.3	Dispositivo de vacío (60 ± 4 kPa) para impregnar de agua las baldosas					Anexo C (Normativo): Selección de muestras y preparación.
	EF088					3.4	Frigorífico capaz de congelar 10 baldosas separadas entre sí					Anexo D (Informativo): Preparación de las probetas del material de referencia.
	EF088					3.5	Gamuza
	EF088					3.6	Agua a 20 ± 5 ºC
	EF088					3.7	Termopar, u otro aparato adecuado para medir la temperatura.
	EF089		m		Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química.	UNE-EN ISO 10545-13:2017					ISO 3585:1991	4.1	Solución de cloruro amónico de 100 g/l			NO	NO	NO		EF089 OLB185
	EF089					4.2	Solución de hipoclorito sódico de 20 mg/l
	EF089					4.3.1	Solución de ácido clorhídrico al 3% (V/V)
	EF089					4.3.1	Ácido cítrico de 100 g/l
	EF089					4.3.1	Solución de hidróxido potásico de 30 g/l
	EF089					4.3.2	Solución de ácido clorhídrico al 18% (V/V)
	EF089					4.3.2	Solución de ácido láctico al 5% (V/V)
	EF089					4.3.2	Solución de hidróxido potásico de 100 g/l
	EF089					5.1	Recipiente con tapadera, de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585)
	EF089					5.2	Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585), con tapadera
	EF089					5.3	Estufa de secado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF089					5.4	Gamuza
	EF089					5.5	Paño blanco de algodón o lino
	EF089					5.6	Material para sellar
	EF089					5.7	Balanza, precisión 0,05 g		C
	EF089					5.8	Lápiz de dureza HB
	EF089					5.9	Lámpara eléctrica de 40 W con el interior blanco
	EF090		n		Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación de la resistencia a las manchas.	UNE-EN ISO 10545-14:2015					ISO 10545-7	4.1.1	Agente de manchas verde en aceite ligero, Anexo A			NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): Especificaciones para el "agente de manchas verde en aceite ligero"
	EF090					4.1.2	Agente de manchas rojo en aceite ligero, Anexo B para baldosas de color verde					Anexo B (Normativo): Especificaciones para el " agente de manchas rojo en aceite ligero"
	EF090					4.2.1	Yodo, solución alcohólica de 13 g/l					Anexo C (Normativo): Ejemplo de preparación de las soluciones de ensayo
	EF090					4.3.1	Aceite de oliva
	EF090					5.1.1	Agua caliente a 55 ± 5 ºC
	EF090					5.1.2	Producto comercial de limpieza, sin abrasivo y pH de 6,5 a 7,5
	EF090					5.1.3	Producto comercial con abrasivo, pH de 9 a 10
	EF090					5.1.4.1	Ácido clorhídrico, 3% (V/V), según Anexo C
	EF090					5.1.4.2	Hidróxido de potasio, solución de 200 g/l, según Anexo C
	EF090					5.1.4.3	Acetona
	EF090					5.2.3	Cepillo giratorio de pelo duro de 8 cm de Ø, frecuencia rotación 500 r/min, con dosificador de agente limpiador
	EF090					5.3.1	Estufa de secado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	EF091		o		Baldosas cerámicas. Parte 15: Determinación de la emisión de plomo y cadmio en las baldosas esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-15:2022 **					ISO 3696:1987	5.2	Solución de ácido acético al 4% (V/V)			NO	SI	SI	La temperatura de la habitación debe mantenerse a 20 ± 2 ºC durante el ensayo, y proteger el montaje de la luz solar u otra fuente de origen térmico
	EF091					ISO 6353-2:1983	6	Espectrómetro de absorción atómica
	EF091					Sellador a base de silicona
	EF091					Tapadera impermeable de cristal o plástico (fig 1)
	EF091					Detergente
	EF091					Paño blanco de algodón o lino
	EF091					Probeta graduada
	EF092		p		Baldosas cerámicas. Parte 16: Determinación de pequeñas diferencias de color.	UNE-EN ISO 10545-16:2012					ISO 105-J03:2009	5	Espectrofotómetro de reflectancia o colorímetro triestímulo			NO	SI	NO
	EF092					CIE 015:2004	6.1.3	Paño mojado con isopropanol de calidad de laboratorio
	EF092					6.1.3	Paño seco que no contenga agentes blanqueantes fluorescentes (FWAs)
	EF093		q		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					4.1	Borde recto			NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF093					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF093					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C/V
	EF093					4.4	Además en procedimiento de pulido acelerado: Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF093					4.5	Además en procedimiento de pulido acelerado: Esmeril natural en grano sin usar granulometría en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF093					4.6	Además en procedimiento de pulido acelerado: Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D
	EF093					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF093					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF093					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF093					C.3.2.3	Espátula
	EF093					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF093					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF093					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF093					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF093					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF093					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF093					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF093					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana
	EF093					D.2	EQUIPO PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE REFERENCIA EN PROCEDIMIENTO DE PULIDO ACELERADO: Ídem C.3.2.1 a C.3.2.11 y además los siguientes
	EF093					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno
	EF093					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF093					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF093					D.2.15	Galga de alargamiento, tornillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF093					D.2.16	Balanza 1,5 kg, precisión 0,5 g		C
	EF093					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes

F.2.B.2- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE HORMIGÓN
F.2.B.2.1- PAVIMENTOS INTERIORES DE TERRAZO
Especificación
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.					UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN13748-1:2005 ERRATUM:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1374801					UNE 127748-1:2012 (NA)

ENSAYOS
	EF094		a		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto visual	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	5.2.1	Regla de acero, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO		EF094 OLB138
	EF094					EN 450	5.2.1	Calibre, precisión 0,1 mm
	EF094					EN 934-2	5.3.1	Rectitud de los bordes: Juego de galgas con precisión 0,1 mm
	EF094					EN 10083-2	5.4.1	Planeidad: Equipo de medida con una precisión de 0,1 mm
	EF094					EN 12620
	EF094					EN 13369:2004
	EF094					EN ISO 4288
	EF094					EN ISO 6506-1
	EF094					ISO 48
	EF094					ISO 4662
	EF094					ISO 7619
	EF094					ISO 8486-1
	EF095		b		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1. Resistencia al impacto.	UNE 127748-1:2012					Ninguna	C.2	Dispositivo de fijación (fig 1): Placa cuadrada de hormigón, lado 700 ± 10 mm y e=100 ± 5 mm, con 2 guías paralelas separadas entre ejes 600 ± 10 mm, con tornillo para pletinas de acero			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Resistencia al impacto	EF095 OLB139
	EF095					C.2	Capa de fieltro de 10 mm de espesor mínimo
	EF095					C.2	Esfera de acero de 1000 ± 10 g de masa
	EF096		c		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia a la flexión y carga de rotura.	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	5.5.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig 3)		C	NO	NO	NO		EF096 OLB140
	EF096					EN 450
	EF096					EN 934-2
	EF096					EN 10083-2
	EF096					EN 12620
	EF096					EN 13369:2004
	EF096					EN ISO 4288
	EF096					EN ISO 6506-1
	EF096					ISO 48
	EF096					ISO 4662
	EF096					ISO 7619
	EF096					ISO 8486-1
	EF097		d		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF097+EF098 OLB141
	EF097					EN 450	5.8.4	Parafina o similar para sellar las caras laterales
	EF097					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	EF097					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	EF097					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	EF097					EN 13369:2004	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	EF097					EN ISO 4288	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF097					EN ISO 6506-1	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	EF097					ISO 48
	EF097					ISO 4662
	EF097					ISO 7619
	EF097					ISO 8486-1
	EF098		e		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Absorción total de agua.	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF097+EF098 OLB141
	EF098					EN 450	5.8.4	Parafina o similar
	EF098					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	EF098					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	EF098					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	EF098					EN 13369:2004	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	EF098					EN ISO 4288	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF098					EN ISO 6506-1	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	EF098					ISO 48
	EF098					ISO 4662
	EF098					ISO 7619
	EF098					ISO 8486-1
	EF099		f		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	5.6.1.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	NO	NO		EF099 OLB164
	EF099					EN 450	5.6.1.3	Máquina de desgaste, figura 4		C				Apdo 5.6.1.4: Calibración del equipo
	EF099					EN 934-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Lupa, preferentemente con luz
	EF099					EN 10083-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Regla de acero
	EF099					EN 12620	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Calibre digital
	EF099					EN 13369:2004
	EF099					EN ISO 4288
	EF099					EN ISO 6506-1
	EF099					ISO 48
	EF099					ISO 4662
	EF099					ISO 7619
	EF099					ISO 8486-1
	EF100		g		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012					EN 197-1	UNE-EN 13748-1	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 13748-1 PARA VALOR DE USRV			NO	NO	NO	Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción de la UE	EF100a OLB165
	EF100					EN 450	5.7.2.1	Equipo de ensayo del péndulo (fig. 9)		C				El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apdo 5.7.3)
	EF100					EN 934-2	5.7.2.2	Agua potable a 20±2 ºC en un contenedor para humedecer las superficies
	EF100					EN 10083-2	5.7.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	EF100					EN 12620
	EF100					EN 13369:2004
	EF100					EN ISO 4288
	EF100					EN ISO 6506-1
	EF100					ISO 48
	EF100					ISO 4662
	EF100					ISO 7619
	EF100					ISO 8486-1
	EF100		g		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					UNE-ENV 12633	EQUIPOS SEGÚN UNE-ENV 12633 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF100					4.1	Borde recto
	EF100					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF100					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C				El equipo debe de ser recalibrado como mínimo cada 3 años (Apdo A.3)
	EF100					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF100					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF100					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF100					C.3.2.3	Espátula
	EF100					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF100					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF100					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF100					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF100					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF100					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF100					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF100					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana

F.2.B.2.2- PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZO
Especificación
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.					UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2					UNE 127748-2:2012

ENSAYOS
	EF101		a		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Requisitos dimensionales, características superficiales y aspecto visual.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.2.1.1	Regla de acero, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO		EF101 OLB142
	EF101					EN 450	5.2.1.1	Calibre, precisión 0,1 mm
	EF101					EN 934-2	5.2.2.1	Espesor capa de huella: Equipo de medida con precisión 0,5 mm
	EF101					EN 10083-2	5.3.1	Rectitud de los bordes: Juego de galgas con precisión 0,1 mm
	EF101					EN 12620	5.4.1	Planeidad: Equipo de medida con una precisión de 0,1 mm
	EF101					EN 13369:2001
	EF101					EN ISO 6506-1
	EF101					ISO 48
	EF101					ISO 4662
	EF101					ISO 7619
	EF101					ISO 8486-1
	EF102		b		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al impacto.	UNE 127748-2:2012					Ninguna	C.2	Dispositivo de fijación (fig 1): Placa cuadrada de hormigón, lado 700 ± 10 mm y e=100 ± 5 mm, con 2 guías paralelas separadas entre ejes 600 ± 10 mm, con tornillo para pletinas de acero			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Resistencia al impacto	EF102 OLB143
	EF102					C.2	Capa de fieltro de 10 mm de espesor mínimo
	EF102					C.2	Esfera de acero de 1000 ± 10 g de masa
	EF103		c		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia a flexión y carga de rotura.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.5.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig 4)		C	NO	NO	NO		EF103 OLB144
	EF103					EN 450
	EF103					EN 934-2
	EF103					EN 10083-2
	EF103					EN 12620
	EF103					EN 13369:2001
	EF103					EN ISO 6506-1
	EF103					ISO 48
	EF103					ISO 4662
	EF103					ISO 7619
	EF103					ISO 8486-1
	EF104		d		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción de agua por unidad de superficie por capilaridad (Absorción de agua por la cara vista)	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF104+EF105 OLB145
	EF104					EN 450	5.8.4	Parafina o similar para sellar las caras laterales
	EF104					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	EF104					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	EF104					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	EF104					EN 13369:2001	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	EF104					EN ISO 6506-1	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF104					ISO 48	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	EF104					ISO 4662
	EF104					ISO 7619
	EF104					ISO 8486-1
	EF105		e		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Absorción total de agua.	UNE-EN 13748-2:2005(NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF104+EF105 OLB145
	EF105					EN 450	5.8.4	Parafina o similar para sellar las caras laterales
	EF105					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	EF105					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	EF105					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	EF105					EN 13369:2001	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	EF105					EN ISO 6506-1	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	EF105					ISO 48	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	EF105					ISO 4662
	EF105					ISO 7619
	EF105					ISO 8486-1
	EF106		f		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.9.3.1	Agua potable			NO	NO	NO		EF106 OLB167
	EF106					EN 450	5.9.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico
	EF106					EN 934-2	5.9.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	EF106					EN 10083-2	5.9.3.4	Silicona
	EF106					EN 12620	5.9.4.1	Sierra de diamante
	EF106					EN 13369:2001	5.9.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	EF106					EN ISO 6506-1	5.9.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	EF106					ISO 48	5.9.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	EF106					ISO 4662	5.9.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	EF106					ISO 7619	5.9.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura 14
	EF106					ISO 8486-1	5.9.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	EF106					5.9.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	EF106					5.9.4.9	Filtro de papel
	EF106					5.9.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	EF106					5.9.4.11	Botella pulverizante
	EF106					5.9.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	EF106					5.9.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	EF106					5.9.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	EF107		g		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	5.6.1.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	NO	NO		EF107 OLB166
	EF107					EN 450	5.6.1.3	Máquina de desgaste, figura 5		C				Apdo 5.6.1.4: Calibración del equipo
	EF107					EN 934-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Lupa, preferentemente con luz
	EF107					EN 10083-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Regla de acero
	EF107					EN 12620	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Calibre digital
	EF107					EN 13369:2001
	EF107					EN ISO 6506-1
	EF107					ISO 48
	EF107					ISO 4662
	EF107					ISO 7619
	EF107					ISO 8486-1
	EF108		h		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Resistencia al resbalamiento/deslizamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012					EN 197-1	UNE-EN 13748-2	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 13748-2 PARA VALOR DE USRV			NO	NO	NO	Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas comunitarias	EF108a OLB168
	EF108					EN 450	5.7.2.1	Equipo de ensayo del péndulo (fig. 10)		C				El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apdo 5.7.3)
	EF108					EN 934-2	5.7.2.2	Agua potable a 20±2 ºC en un contenedor para humedecer las superficies
	EF108					EN 10083-2	5.7.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	EF108					EN 12620
	EF108					EN 13369:2001
	EF108					EN ISO 6506-1
	EF108					ISO 48
	EF108					ISO 4662
	EF108					ISO 7619
	EF108					ISO 8486-1
	EF108		h		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					UNE-ENV 12633	EQUIPOS SEGÚN UNE-ENV 12633 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF108					4.1	Borde recto
	EF108					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF108					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C
	EF108					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF108					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF108					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF108					C.3.2.3	Espátula
	EF108					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF108					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF108					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF108					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF108					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF108					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF108					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF108					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana

F.2.B.2.3- PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE HORMIGÓN
Especificación
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.					UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004 / AC:2006 (NA)
Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón.					UNE 127339:2012

ENSAYOS
	EF109		a		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apariencia. Forma y dimensiones. Espesor de la doble capa.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	C.2.1 y C.3.1 y C.5.1 y C.6.1	Equipo de medida, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo C (Normativo): Medida de las dimensiones de una baldosa	EF109 OLB135
	EF109					EN 13369	C.4.1	Equipo de medida, precisión 0,1 mm sobre longitud especificada ± 1 mm					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF109					EN ISO 4288	C.7	Ejemplos de equipos de medida:
	EF109					EN ISO 6506-1	C.7.1	Caja rectangular metálica
	EF109					EN ISO 6506-2	C.7.2	Regla puente rígida y galga
	EF109					EN ISO 6506-3	C.7.3	Escuadra graduada en milímetros en el borde interior
	EF109					ISO 48
	EF109					ISO 4662
	EF109					ISO 7619
	EF109					ISO 7873
	EF109					ISO 7966
	EF109					ISO 8486-1:1996
	EF110		b		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a la flexión y carga de rotura.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	F.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig F.1)		C	NO	SI	NO	Anexo F (Normativo): Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura	EF110 OLB136
	EF110					EN 13369					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF110					EN ISO 4288
	EF110					EN ISO 6506-1
	EF110					EN ISO 6506-2
	EF110					EN ISO 6506-3
	EF110					ISO 48
	EF110					ISO 4662
	EF110					ISO 7619
	EF110					ISO 7873
	EF110					ISO 7966
	EF110					ISO 8486-1:1996
	EF111		c		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Absorción de agua.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	E.3	Agua potable a 20±5 ºC			NO	SI	NO	Anexo E (Normativo): Determinación de la absorción total de agua	EF111 OLB137
	EF111					EN 13369	E.4.1	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y volumen 2,5 veces el de las probetas					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF111					EN ISO 4288	E.4.2	Recipiente de base plana, volumen 2,5 veces el de las probetas y profundidad 50 mm mayor que la altura de las probetas sumergidas
	EF111					EN ISO 6506-1	E.4.3	Balanza, lectura en gramos y precisión 0,1 % de la lectura		C
	EF111					EN ISO 6506-2	E.4.4	Cepillo duro
	EF111					EN ISO 6506-3	E.4.5	Tela
	EF111					ISO 48
	EF111					ISO 4662
	EF111					ISO 7619
	EF111					ISO 7873
	EF111					ISO 7966
	EF111					ISO 8486-1:1996
	EF112		d		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 1339:2004* (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	D.3.1	Agua potable			NO	SI	NO	Anexo D (Normativo): Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	EF112 OLB162
	EF112					EN 13369	D.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF112					EN ISO 4288	D.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	EF112					EN ISO 6506-1	D.3.4	Silicona
	EF112					EN ISO 6506-2	D.4.1	Sierra de diamante
	EF112					EN ISO 6506-3	D.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	EF112					ISO 48	D.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	EF112					ISO 4662	D.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	EF112					ISO 7619	D.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	EF112					ISO 7873	D.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura D.3
	EF112					ISO 7966	D.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	EF112					ISO 8486-1:1996	D.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	EF112					D.4.9	Filtro de papel
	EF112					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	EF112					D.4.11	Botella pulverizante
	EF112					D.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	EF112					D.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	EF112					D.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	EF113		e		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	G.2	Corindón de grano F80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo G (Normativo): Medida de la resistencia al desgaste por abrasión	EF113 OLB161
	EF113					EN 13369	G.3	Máquina de desgaste, figura G.1		C				Apdo G.4: Calibración del equipo
	EF113					EN ISO 4288	G.3 y G.7	Lupa, preferentemente con luz					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF113					EN ISO 6506-1	G.3 y G.7	Regla de acero
	EF113					EN ISO 6506-2	G.3 y G.7	Calibre digital
	EF113					EN ISO 6506-3
	EF113					ISO 48
	EF113					ISO 4662
	EF113					ISO 7619
	EF113					ISO 7873
	EF113					ISO 7966
	EF113					ISO 8486-1:1996
	EF114		f		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV).	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012					EN 10083-2	UNE-EN 1339	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 1339 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO	Anexo I (Normativo): Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	EF114 (parte) OLB163
	EF114					EN 13369	I.2.1	Equipo de ensayo del péndulo, figura I.1		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	EF114					EN ISO 4288	I.2.2	Agua potable a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apdo I.3)
	EF114					EN ISO 6506-1	I.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	EF114					EN ISO 6506-2
	EF114					EN ISO 6506-3
	EF114					ISO 48
	EF114					ISO 4662
	EF114					ISO 7619
	EF114					ISO 7873
	EF114					ISO 7966
	EF114					ISO 8486-1:1996
	EF114		f		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					UNE-ENV 12633	EQUIPOS SEGÚN UNE-ENV 12633 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF114					4.1	Borde recto
	EF114					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF114					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C				El equipo debe de ser recalibrado como mínimo cada 3 años (Apdo A.3)
	EF114					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF114					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF114					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF114					C.3.2.3	Espátula
	EF114					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF114					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF114					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF114					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF114					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF114					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF114					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF114					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana

F.2.B.2.4- BORDILLOS DE HORMIGÓN
Especificación
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.					UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / ERRATUM:2007 (NA)
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.					UNE 127340:2006

ENSAYOS
	EF115		a		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Aspectos visuales. Forma y dimensiones. Espesor de la capa superficial (doble capa)	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	C.2.1 y C.3.1 y C.4.1 y C.6.1	Equipo de medida, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo C (Normativo): Medida de las dimensiones de una baldosa	EF115 OLB129
	EF115					EN 13369	C.5.1	Equipo de medida, precisión 0,1 mm
	EF115					EN ISO 4288	UNE 127340 C.5.1	Juego de galgas, precisión 0,1 mm
	EF115					EN ISO 6506-1	UNE 127340 C.5.1	Reglas de 1000 ± 0,5 mm
	EF115					EN ISO 6506-2
	EF115					EN ISO 6506-3
	EF115					ISO 48
	EF115					ISO 4662
	EF115					ISO 7619
	EF115					ISO 7873
	EF115					ISO 7966
	EF115					ISO 8486-1:1996
	EF116		b		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia a flexión.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	F.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig F.1)		C	NO	SI	NO	Anexo F (Normativo): Medida de la resistencia a la flexión y carga de rotura	EF116 OLB131
	EF116					EN 13369
	EF116					EN ISO 4288
	EF116					EN ISO 6506-1
	EF116					EN ISO 6506-2
	EF116					EN ISO 6506-3
	EF116					ISO 48
	EF116					ISO 4662
	EF116					ISO 7619
	EF116					ISO 7873
	EF116					ISO 7966
	EF116					ISO 8486-1:1996
	EF117		c		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Absorción total de agua.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	E.3	Agua potable a 20±5 ºC			NO	SI	NO	Anexo E (Normativo): Determinación de la absorción total de agua	EF117 OLB130
	EF117					EN 13369	E.4.1	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y volumen 2,5 veces el de las probetas
	EF117					EN ISO 4288	E.4.2	Recipiente de base plana, volumen 2,5 veces el de las probetas y profundidad 50 mm mayor que la altura de las probetas sumergidas
	EF117					EN ISO 6506-1	E.4.3	Balanza, lectura en gramos y precisión 0,1 % de la lectura		C
	EF117					EN ISO 6506-2	E.4.4	Cepillo duro
	EF117					EN ISO 6506-3	E.4.5	Tela
	EF117					ISO 48
	EF117					ISO 4662
	EF117					ISO 7619
	EF117					ISO 7873
	EF117					ISO 7966
	EF117					ISO 8486-1:1996
	EF118		d		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia climática. Resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	D.3.1	Agua potable			NO	SI	NO	Anexo D (Normativo): Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	EF118 OLB156
	EF118					EN 13369	D.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico
	EF118					EN ISO 4288	D.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	EF118					EN ISO 6506-1	D.3.4	Silicona
	EF118					EN ISO 6506-2	D.4.1	Sierra de diamante
	EF118					EN ISO 6506-3	D.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	EF118					ISO 48	D.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	EF118					ISO 4662	D.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	EF118					ISO 7619	D.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	EF118					ISO 7873	D.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura D.3
	EF118					ISO 7966	D.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	EF118					ISO 8486-1:1996	D.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	EF118					D.4.9	Filtro de papel
	EF118					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	EF118					D.4.11	Botella pulverizante
	EF118					D.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	EF118					D.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	EF118					D.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	EF119		e		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo del disco ancho.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	G.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo G (Normativo): Medición de la resistencia al desgaste por abrasión	EF119 OLB115
	EF119					EN 13369	G.3	Máquina de desgaste, figura G.1		C				Apdo G.4: Calibración del equipo
	EF119					EN ISO 4288	G.3 y G.7	Lupa, preferentemente con luz
	EF119					EN ISO 6506-1	G.3 y G.7	Regla de acero
	EF119					EN ISO 6506-2	G.3 y G.7	Calibre digital
	EF119					EN ISO 6506-3
	EF119					ISO 48
	EF119					ISO 4662
	EF119					ISO 7619
	EF119					ISO 7873
	EF119					ISO 7966
	EF119					ISO 8486-1:1996
	EF120		f		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir.	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 / Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006					EN 10083-2	UNE-EN 1340	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 1340 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO	Anexo I (Normativo): Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	EF120a OLB157
	EF120					EN 13369	I.2.1	Equipo de ensayo del péndulo, figura I.1		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de Construcción"
	EF120					EN ISO 4288	I.2.2	Agua potable a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apdo I.3)
	EF120					EN ISO 6506-1	I.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	EF120					EN ISO 6506-2
	EF120					EN ISO 6506-3
	EF120					ISO 48
	EF120					ISO 4662
	EF120					ISO 7619
	EF120					ISO 7873
	EF120					ISO 7966
	EF120					ISO 8486-1:1996
	EF120		f		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					UNE-ENV 12633	EQUIPOS SEGÚN UNE-ENV 12633 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF120					4.1	Borde recto
	EF120					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF120					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C				El equipo debe de ser recalibrado como mínimo cada 3 años (Apdo A.3)
	EF120					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF120					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF120					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF120					C.3.2.3	Espátula
	EF120					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF120					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF120					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF120					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF120					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF120					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF120					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF120					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana

F.2.B.3.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON PIEZAS DE OTROS MATERIALES
ENSAYOS
	EF121		a		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión.	UNE-EN 14157:2018					EN 10025		Método A: Disco de abrasión ancho			NO	NO	NO		EF121 OLB186
	EF121					EN 13373	3.2	Corindón con un grano F80, según FEPA 42F1984
	EF121					EN ISO 4288	3.3.1	Máquina de abrasión, figura 1		C
	EF121					EN ISO 6506-1	3.3.2	Lupa con luz y mínimo 2 aumentos
	EF121					FEPA 42F1984	3.3.3	Regla de acero
	EF121					3.3.4	Calibre, precisión 0,05 mm
	EF121					3.5	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF121					3.5	Amoladora
	EF121					3.5	Cepillo rígido
	EF121					3.5	Tinte de superficie, por ejemplo rotulador indeleble
	EF121					Método B: Abrasión Böhme
	EF121					4.2	Corindón que desgaste 1,10 a 1,30 mm al granito y 4,2 a 5,1 a la piedra caliza		V
	EF121					4.3.1	Dispositivo de medición del espesor
	EF121					4.3.2	Equipo de desgaste de disco Böhme, figura 5
	EF121					4.3.4	Pista de ensayo anular
	EF121					4.3.5	Carro portaprobetas
	EF121					4.3.5	Dispositivo de carga
	EF121					4.4	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF121					Método C: Abrasión Amsler
	EF121					5.2	Arena de sílice. Dimensión de las partículas entre 0,2 y 0,6 mm
	EF121					5.3.1	Equipo Amsler - Laffon
	EF121					5.3.2	Calibre, precisión 0,05 mm
	EF122		b		Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial.	UNE-EN 1926:2007					EN 197-1	6.1	Rectificadora			NO	NO	SI	Las probetas deben acondicionarse de acuerdo con el apartado 7.4	EF122 OLB179
	EF122					EN 12390-Todas	6.2	Pulidora					Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia a compresión de una escollera
	EF122					EN 12670-2001	6.3	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390		C				Anexo B (Informativo): Determinación del índice de resistencia a carga puntual de la piedra natural
	EF122					EN 133	6.4	Cronómetro					Anexo C (Normativo): Evaluación estadística de los resultados del ensayo.
	EF122					6.5	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC					Anexo D (Informativo): Bibliografía relacionada con el anexo B
	EF122					6.6	Balanza, precisión 0,01 g		C
	EF122					6.7	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF122					6.8	Aire acondicionado, que mantenga el local a 20 ± 10 ºC
	EF123		c		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad.	UNE-EN 1925:1999					prEN 12670	5.1	Tanque cubierto, base plana, con apoyos inoxidables y no absorbentes			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Cálculo del coeficiente de absorción de agua por capilaridad por medio de una función de regresión lineal.
	EF123					EN 1936	5.2	Dispositivo que mantenga un nivel de agua constante					Anexo B (Informativo): Bibliografia relacionada con el Anexo A
	EF123					prEN 12440	5.3	Cronómetro
	EF123					5.4	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF123					5.5	Balanza, precisión 0,01 g		C
	EF123					5.6	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF123					5.7	Aire acondicionado, que mantenga el local a 20 ± 5 ºC
	EF124		d		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.	UNE-EN 12372:2007**					EN 12390-Todas	5.1	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C	NO	NO	NO		EF124 OLB178
	EF124					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF124					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF124					5.4	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390		C
	EF124					5.5	Dispositivo para aplicar las cargas centradas, figura 1
	EF124					5.6	Local que pueda mantener 20 ± 10 ºC
	EF125		e		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión a momento constante.	UNE-EN 13161:2008**					EN 12390-4	5.1	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C	NO	SI	NO		EF125 OLB180
	EF125					EN 12390-5	5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	EF125					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	EF125					5.4	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390-4		C
	EF125					5.5	Dispositivo para aplicar las cargas en dos puntos, según EN 12390-5 (figura 1)
	EF125					5.6	Cámara que pueda mantener 20 ± 10 ºC
	EF126		f		Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX (CTE)					4.1	Borde recto			NO	SI			EF093 EF100b EF108b EF114b EF120b EF126 OLB193
	EF126					4.2	Galgas, ancho 6 ± 1 mm, precisión 0,05 mm
	EF126					4.3	Equipo de ensayo del péndulo conforme al Anexo A.2		C/V
	EF126					4.4	Además en procedimiento de pulido acelerado: Máquina de pulido de base plana, figura 1
	EF126					4.5	Además en procedimiento de pulido acelerado: Esmeril natural en grano sin usar granulometría en tabla 1. Esmeril en polvo separado por aire fresco o agua, que pase tamiz 50 µm
	EF126					4.6	Además en procedimiento de pulido acelerado: Material de referencia, o probetas de control de piedra según Anexo D
	EF126					C.3	EQUIPO PARA UNIÓN DE UNIDADES PEQUEÑAS DE PAVIMENTO < 150+chaflán x 85+chaflán
	EF126					C.3.2.1	2 Cepillos de pelo fino de 3 mm de diámetro
	EF126					C.3.2.2	Cepillo de raíces
	EF126					C.3.2.3	Espátula
	EF126					C.3.2.4	Agente desmoldeador
	EF126					C.3.2.5	Disolvente limpiador, o mezcla 90% acetona y 10% keroseno
	EF126					C.3.2.6	Resina poliéster y endurecedor
	EF126					C.3.2.7	Envase para mezclar resina y endurecedor
	EF126					C.3.2.8	Arena fina, 100% pase por tamiz de 212 µm, según ISO 3310
	EF126					C.3.2.9	2 Moldes de metal mecanizado, extremos desplazables y largo x ancho = 150+c ± 2 mm x 85+c ± 2mm y espesor entre 30 y 85 mm. (C=ancho chaflán)
	EF126					C.3.2.10	2 Bandejas planas mecanizadas de láminas de acero bajo en carbono de 5 mm, de 170 x 110 mm
	EF126					C.3.2.11	Medios de sujeción de bandeja plana
	EF126					D.2	EQUIPO PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS DEL MATERIAL DE REFERENCIA EN PROCEDIMIENTO DE PULIDO ACELERADO: Ídem C.3.2.1 a C.3.2.11 y además los siguientes
	EF126					D.2.8	Lámina de plástico flexible y clara o acetato o polietileno
	EF126					D.2.13	Tamiz de 10 mm de bandeja perforada con malla cuadrada, según ISO 3310
	EF126					D.2.14	Tamiz clasificador con hendiduras internas de 14 a 10 mm, ancho de ranura de 7,2 ± 0,1 mm y longitud 40 ± 1 mm
	EF126					D.2.15	Galga de alargamiento, tornillos de 6 ± 0,1 mm Ø, 25 ± 1 mm altura y hueco entre tornillos de 14,7 ± 0,2 mm
	EF126					D.2.16	Balanza 1,5 kg, precisión 0,5 g		C
	EF126					D.2.17	Mallas de metal, cortadas a 149 x 89 mm, que puedan adaptarse dentro de los moldes

F.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
	EF127
	EF128
	EF129
	EF130
	EF131
	EF132
	EF133
	EF134

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

					EF093 EF100b EF114 EF120b EF126 OLB193

## Edif-EA
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

E.- ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL (EA)					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
E.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERO
Ensayos no destructivos:
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	EA001		a		Reconocimiento por líquidos penetrantes. Niveles de aceptación	UNE-EN ISO 3452-1:2013 (CE)					EN 571-1	4	Prelimpiador (Acetona)			NO	NO	NO	EA-11 Sí consta, CTE No consta	EA001 OLC048
	EA001					prEN 1330-1	4	Penetrante					Tomar precauciones, guantes…
	EA001					prEN 1330-2	4	Eliminador
	EA001					prEN 1330-6	4	Revelador
	EA001					prEN ISO 3452-2	5	Calibre, precisión 0,1 mm
	EA001					EN 12062
	EA001					EN 25817
	EA001					EN 30042
	EA028				Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. Niveles de aceptación.	UNE-EN ISO 23277:2015 (CE)					ISO 3452-1					NO	NO	NO	Anexo A informativo:parámetros de ensayo recomendado
	EA028					ISO 3452-2
	EA028					ISO 5817
	EA028					ISO 10042
	EA028					ISO 12706
	EA028					ISO17635
	EA028					ISO/TS 18173
	EA002		b		Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas	UNE-EN ISO 17638:2017 (CE)					EN 473	5.3	Papel abrasivo o amolado local					EA002 OLC051
	EA002					EN 1291	5.4.1	Yunque electromagnético de corriente alterna
	EA002					prEN 1956	5.6.1	Partículas magnéticas
	EA002					EN 12062	5	Calibre, precisión 0,1 mm
	EA003		c		Examen de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación	UNE-EN ISO 23278:2015 (CE)					EN 1290	5.3	Papel abrasivo o amolado local					EA003 OLC052
	EA003					prEN 1330-1		Yunque electromagnético de corriente alterna
	EA003					prEN 1330-2		Partículas magnéticas
	EA003					EN 12062		Calibre, precisión 0,1 mm
	EA003					EN 25817
	EA004		d		Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluación.	UNE-EN ISO 17640:2011 (CE)					ISO 5817	6.2	Equipo de ultrasonidos, de acuerdo con los requisitos de la Norma EN 12668			NO	SI	NO		EA004 OLC049
	EA004					ISO 9712
	EA004					ISO 11666:2010
	EA004					ISO 23279
	EA004					ISO 17635
	EA004					EN 473
	EA004					EN 583-1
	EA004					EN 583-2
	EA004					EN 583-4
	EA004					EN 1330-4
	EA004					EN 12668
	EA005		e		Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Niveles de aceptación.	UNE-EN ISO 11666:2011(CE)					ISO 5817		Equipo de ultrasonidos			NO	NO	NO		EA005 OLC050
	EA005					ISO 17635
	EA005					ISO 17640
	EA005					ISO 23279
	EA006		f		Examen por ultrasonidos de uniones soldadas. Caracterización de las indicaciones	UNE-EN ISO 23279:2018					EN 1712		Equipo de ultrasonidos
	EA006
	EA007		g		Examen radiográfico de uniones soldadas	UNE-EN ISO 17636-1:2013 (CE)					EN 970, 1435, 12062, 25817, 26520, 30042		Fuente de radiación					EA007 OLC055
	EA007					Películas y pantallas

E.2.- OTROS ENSAYOS
Especificación					Norma
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro					UNE-EN 10025-1:2006 (NA)
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro					UNE-EN 10210-1:2007 (NA)
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro					UNE-EN 10219-1: 2007 (NA)

ENSAYOS
	EA008		a		Ensayos de tracción determinando resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura	UNE-EN ISO 6892-1:2017** (CE)					EN: 10002-4, 20286-2, EN ISO: 377, 2566-1, 7500-1	9	Maquina de tracción clase 1		C	NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta	EH079 EA008 OLC034
	EA008					12; Anexo H	Extensómetro		C
	EA008					12; Anexo H	Calibre, precisión 0,1 mm
	EA008					12; Anexo H	Cinta métrica
	EA009		b		Ensayo de flexión por choque Charpy	UNE-EN ISO 148-1:2017 (CE)					ISO 286:1988	5	Probeta (entallado en V o en U), mecanizado, plano de simetría, equipos para la medida de la tolerancia (tabla 2)			NO	NO	NO		EA009 OLC035
	EA009					EN 10045-2	6.1	Máquina de ensayo (tabla 3), velocidad de la maza en el momento del impacto 5 -5,5 m/s		V
	EA010		c		Ensayo de doblado	UNE-EN ISO 7438:2016 (CE)					-	4.1	Máquina de ensayo / prensa (con uno de los dispositivos siguientes: con dos apoyos y un mandril; con perfil en V y un mandril; con mordaza)		V	NO	NO	NO		EA010 OLC033
	EA011		d		Ensayo de aplastamiento	UNE-EN ISO 8492:2014					-	4	Máquina de ensayo por aplastamiento			NO	NO	NO	EA-11 No consta, CTE No consta
	EA011					4	Platos de aplastamiento
	EA011					5.2	Aparato de corte para tubos
	EA012		e		Ensayo de dureza Vickers	UNE-EN ISO 6507-1:2018 (CE)					UNE-EN ISO 6506-2:2007	5.1	Máquina de ensayo (durómetro), para aplicar fuerza DENTRO DEL RANGO REQUERIDO en la norma ISO 6507-2		C	NO	NO	NO		EA012 OLC032
	EA012					UNE-EN ISO 6506-4:2007	5.2	Bola pulida de metal duro (ISO 6506-2)
	EA012					5.3	Dispositivo de medición (ISO 6506-2)
	EA012
	EA013		f		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Sección en I con alas inclinadas	UNE 36521:2018 (CE) (medidas) / UNE-EN 10024:1995** (tolerancias)					UNE-EN 10024		Balanza		C	NO	NO	NO		EA013 OLC016
	EA013					UNE-EN 10025		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA013					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA013					Medidor de ángulos
	EA014		g		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U Normal (UPN)	UNE 36522:2018 (CE) (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA014 OLC017
	EA014					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA014					UNE-EN 10279		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA014					Medidor de ángulos
	EA014					Galga de radios
	EA015		h		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil HE de alas anchas y caras paralelas	UNE 36524:2018 (CE) (medidas) UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)					UNE-EN 10025:1990+A1:1993		Balanza		C	NO	NO	NO		EA015 OLC018
	EA015					UNE-EN 10034		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA015					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA015					EURONORMA 19:1957		Medidor de ángulos
	EA015					EURONORMA 53:1962
	EA016		i		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil U comercial	UNE 36525:2018 (CE) (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO		EA016 OLC019
	EA016					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA016					UNE-EN 10279		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA016					Medidor de ángulos
	EA016					Galga de radios
	EA017		j		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfiles IPE	UNE 36526:2018 (CE) (medidas) / UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)					UNE-EN 10025:1990+A1:1993		Balanza		C	NO	NO	NO		EA017 OLC020
	EA017					UNE-EN 10034		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA017					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA017					EURONORMA 19:1957		Medidor de ángulos
	EA017					EURONORMA 53:1962
	EA018		k		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm	UNE-EN 10029:2011** (CE)					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA018 OLC021
	EA018					EN 10163-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA018					EN 10163-2		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA018					Medidor de ángulos
	EA019		l		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado	UNE-EN 10051:2012** (CE)					EN 10020		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA019 OLC022
	EA019					EN 10048		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA019					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA019					Medidor de ángulos
	EA020		m		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Perfil en T con alas iguales y aristas redondeadas	UNE-EN 10055:1996** (CE)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA020 OLC023
	EA020					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA020					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA020					Medidor de ángulos
	EA021		n		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Angulares de lados iguales y desiguales	UNE-EN 10056-1:2017** (CE) (medidas) / UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias)					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO		EA021 OLC024
	EA021					EN 10056-2		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA021					EN 10056-1		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA021					EN 10079:1992		Medidor de ángulos
	EA021					EURONORMA 56:1977
	EA021					EURONORMA 57:1978
	EA022		o		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras rectangulares para usos generales	UNE-EN 10058:2004** (CE)					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA022 OLC025
	EA022					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA022					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA022					Medidor de ángulos
	EA023		p		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras cuadradas para usos generales	UNE-EN 10059:2004** (CE)					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA023 OLC026
	EA023					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA023					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA023					Medidor de ángulos
	EA023					Galga de radios
	EA024		q		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras redondas para usos generales	UNE-EN 10060:2004** (CE)					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA024 OLC001 OLC027
	EA024					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA024					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA025		r		Medidas geométricas y tolerancias dimensionales. Barras hexagonales para usos generales	UNE-EN 10061:2005** (CE)					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA025 OLC028
	EA025					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA025					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA025					Medidor de ángulos
	EA025					Galga de radios
	EA026		s		Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10210-2:2007* (CE)					EN 10210-1:2006		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA026 OLC029
	EA026					Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA026					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA026					Medidor de ángulos
	EA026					Galga de radios
	EA027		t		Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10219-2:2007* (CE)					EN 10219-1:2006		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA027 OLC030
	EA027					Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	EA027					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	EA027					Medidor de ángulos

E.3.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
	EA029
	EA030
	EA031
	EA032
	EA033
	EA034
	EA035

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## Edif-EM
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
G.-ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE MADERA ESTRUCTURAL (EM)
G.1. MADERA ASERRADA
Si/No	Código		nº		Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	EM01		a		Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural. Madera de coníferas	UNE 56544:2011					UNE-EN 336	6.1	Medición de HUMEDAD, remite a la UNE-EN 13183-2 para contenidos de humedad < 30%			NO	NO	SI	Anexo A (Informativo): Medición de la desviación de la fibra y del contenido de humedad
	EM01					UNE-EN 338	6.2	Medición de DENSIDAD					Evaluación de fendas, deformaciones y densidad se efectuarán con una humedad media = ó < 20%
	EM01					UNE-EN 384	6.3	Medición de DIMENSIONES, remite a la UNE-EN 1309-1
	EM01					UNE-EN 408	4.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida con precisión mínima de 0,1 mm
	EM01					UNE-EN 844-3	5.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida con precisión mínima de 1 mm
	EM01					UNE-EN 844-4	6.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida graduado con precisión mínima de 5 mm
	EM01					UNE-EN 844-7	6.4	Medición NUDOS, según norma y UNE-EN 1310 (4.1.2)
	EM01					UNE-EN 844-8	6.5	Medición BOLSAS DE RESINA Y ENTRECASCO, según UNE-EN 1310
	EM01					UNE-EN 844-9	6.6	Medición de FENDAS, según norma
	EM01					UNE-EN 1309-1	6.6	- EQUIPO: Galga de 0,2 mm de espesor
	EM01					UNE-EN 1310	6.7	Presencia de ACEBOLLADURAS, denominación según UNE-EN 844-9
	EM01					UNE-EN 1912	6.8	Medición DESVIACIÓN DE LA FIBRA, según norma - denominación según 844-9
	EM01					UNE-EN 13183-2	A.1	- EQUIPO:Trazador para determinación de la desviación (fig A.1) (Método alternativo)
	EM01					UNE-EN 13556	6.9	Medición de GEMAS, según norma - denominación según UNE-EN 844-3
	EM01					UNE-EN 14081-1	6.10	Presencia de MÉDULA, denominación según UNE-EN 844-7
	EM01					UNE-CEN/TS 12169 EX	6.11	Medición de CURVATURA DE CARA Y CANTO, ALABEO Y ABARQUILLADO, según norma
	EM01					UNE-CEN/TS 12169 EX		- EQUIPO: Regla rígida de 2m
	EM01					6.12	Medición de MADERA DE REACCIÓN, según norma UNE-EN 1310 - definición según UNE-EN 844-7
	EM01					6.14	Medición de ANCHURA DEL ANILLO DE CRECIMIENTO, según norma
	EM02		b		Clasificación visual de la madera aserrada para su uso estructural. Madera de frondosas	UNE 56546:2013					UNE-EN 336	6.1 y B.3	Medición de HUMEDAD, remite a la UNE-EN 13183-2 para contenidos de humedad < 30% y Anexo B.3			NO	NO	SI	Anexo A (Informativo): Valores característicos de las propiedades mecánicas obtenidas por ensayo
	EM02					UNE-EN 338	6.2	Medición de DENSIDAD					Anexo B (Informativo): Medición de la desviación de la fibra y del contenido de humedad
	EM02					UNE-EN 384	6.3	Medición de DIMENSIONES, remite a la UNE-EN 1309-1					Evaluación de fendas, deformaciones y densidad se efectuarán con una humedad media = ó < 20%
	EM02					UNE-EN 408	4.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida con precisión mínima de 0,1 mm
	EM02					UNE-EN 844-3	5.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida con precisión mínima de 1 mm
	EM02					UNE-EN 844-4	6.1 (UNE-EN 1309-1)	- EQUIPO: Instrumento de medida graduado con precisión mínima de 5 mm
	EM02					UNE-EN 844-7	6.4	Medición NUDOS, según norma y UNE-EN 1310 (4.1.2)
	EM02					UNE-EN 844-8	6.5	Medición de FENDAS, según norma
	EM02					UNE-EN 844-9	6.5	- EQUIPO: Galga de 0,2 mm de espesor
	EM02					UNE-EN 1309-1	6.6	Medición de ACEBOLLADURAS según norma - denominación según UNE-EN 844-9
	EM02					UNE-EN 1310	6.7	Medición DESVIACIÓN DE LA FIBRA, según norma - denominación según 844-9
	EM02					UNE-EN 1912	B.1	- EQUIPO:Trazador para determinación de la desviación (fig A.1) (Método alternativo)
	EM02					UNE-EN 13183-2	6.8	Medición de GEMAS, según norma - denominación según UNE-EN 844-3
	EM02					UNE-EN 13556	6.9	Presencia de MÉDULA, denominación según UNE-EN 844-7
	EM02					UNE-EN 14081-1	6.11	Medición de CURVATURA DE CARA Y CANTO, ALABEO Y ABARQUILLADO, según norma
	EM02					UNE-ENV 12169	6.12	- EQUIPO: Regla rígida de 2m
	EM02					UNE-CEN/TS 12169 EX	6.12	Medición de MADERA DE REACCIÓN, según norma UNE-EN 1310- definición según UNE-EN 844-7
	EM03		c		Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies	UNE-EN 1912:2012** / UNE-EN 1912:2012/AC:2013**					EN 384					NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Normas de clasificación
	EM03					EN 14081-1
	EM03					EN 14081-2
	EM03					EN 14081-3
	EM03					EN 14081-4
	EM04		d		Madera estructural. Clases resistentes	UNE-EN 338:2016** (CTE)					EN 384					NO	NO	NO
	EM04					EN 14081-todas
	EM05		e		Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y densidad	UNE-EN 384:2016** (CTE)					EN 308		Los ensayos sobre resistencia, módulo de elasticidad y densidad deben realizarse según Norma EN 408			NO	NO	SI	Anexo A (Normativo): Registro para declarar los valores característicos
	EM05					EN 408	9.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicar la carga a velocidad constante no mayor de 0,003 h mm/s					Las dimensiones deben medirse con precisión del 1%. La humedad se calcula de acuerdo con EN 13183-1. La densidad se debe determinar
	EM05					EN 13183-2	10.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicar la carga a velocidad constante no mayor de 0,003 h mm/s					Los ensayos se deben hacer con probetas acondicionadas en atmósfera normalizada de 20 ± 2ºC y 65 ± 5% de humedad relativa. Se considera acondicionada cuando llega a masa constante
	EM05					EN 13183-3	12.3 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de la indicada en 12.3
	EM05					EN 14081-2	13.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga en flexión, capaz de aplicarlas a velocidad constante no mayor de la indicada en 13.2
	EM05					EN 14081-1:2016	14.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga a tracción
	EM05					EN 14081-3	15.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga a tracción
	EM05					16.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga a compresión, que no introduzca esfuerzos de flexión. Anexo A
	EM05					17.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo de carga a compresión, que no introduzca esfuerzos de flexión
	EM05					18.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo para carga a compresión y tracción. Anexo B
	EM05					19.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo para carga a compresión y tracción, con extensómetros
	EM05					20.2 (UNE-EN 408)	Dispositivo para carga a cortante
	EM06		f		Madera estructural. Medidas y tolerancias	UNE-EN 336:2014					EN 1309-1		MEDIDAS, remite a la EN 1309-1			NO	NO	SI	Las dimensiones se medirán con una humedad de referencia del 20%
	EM06					EN 13183-1	4.1 (UNE-EN 1309-1)	Instrumento de medida para espesor, precisión 0,1 mm
	EM06					EN 13183-2	5.1 (UNE-EN 1309-1)	Instrumento de medida para anchura, precisión 1 mm
	EM06					EN 13183-3	6.1 (UNE-EN 1309-1)	Instrumento de medida para longitud graduado, precisión 5 mm
	EM06					Contenido de HUMEDAD remite a EN 13183 (parte 1 ó 2 ó 3, ver EQUIPOS en los ensayos correspondientes a dichas normas)
	EM07		g		Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa	UNE-EN 13183-1:2002 / UNE-EN 13183-1:2003/ Erratum / UNE-EN 13183-1/AC:2004					EN 844-1	4	Balanza, precisión 0,1 g, para muestras de más de 100 g		C	NO	NO	NO
	EM07					EN 844-3	4	Balanza, precisión 0,01 g, para muestras de menos de 100 g		C
	EM07					EN 844-4	4	Equipo que permita secar la madera, con circulación de aire y que mantenga 103 ± 2ºC
	EM07					EN 844-6	5	Desecador por vacío o con sustancia higroscópica
	EM07					EN 844-7
	EM07					EN 844-9
	EM07					EN 844-12
	EM08		h		Contenido de humedad de una pieza de madera. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica	UNE-EN 13183-2:2002** / UNE-EN 13183-2:2003 Erratum** / UNE-EN 13183-2/AC:2004**					EN 844-1	5	Xilohigrómetro eléctrico de resistencia con electrodos aislados, graduado hasta el 30% en fracciones del 1% como máximo		V	NO	NO	NO
	EM08					EN 844-3
	EM08					EN 844-4
	EM08					EN 844-6
	EM08					EN 844-7
	EM08					EN 844-9
	EM08					EN 844-12
	EM09		i		Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores	UNE-EN 351-1:2008 (CTE) / UNE-EN 351-1:2008 Erratum (CTE)					EN 350-2	5	MADERA MACIZA TRATADA CON PRODUCTOS PROTECTORES			NO	NO	NO
	EM09					EN 351-2	5.2	Penetración
	EM09					EN 599-1	5.2.1	Requisitos de penetración
	EM09					EN 1001-2:2005	5.3	Requisitos de retención
	EM09					ISO 2859-1
	EM09

G.2.- TABLEROS
	EM10		a		Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera.	UNE-EN 789:2006**					EN 322	7.2	Equipo de carga para flexión, precisión del 1%, con dispositivo para medir la deformación			NO	SI	SI	Las probetas deben acondicionarse hasta masa constante, en atmósfera de 65 ± 5% de humedad relativa y 20 ± 2ºC de temperatura
	EM10					EN 323	8.2	Equipo de carga para compresión, precisión del 1%, con dispositivo para medir la deformación					Hay que determinar la humedad y la densidad de las probetas, y efectuar las mediciones que indica el apartados 6.2.2 de la norma
	EM10					EN 325	9.2	Equipo de carga para tracción, precisión del 1%, con dispositivo para medir la deformación					Anexo A (Normativo) Probetas para el ensayo de compresión
	EM10					EN 14358	10.2	Equipo de carga para cizalladura, precisión del 1%, con dispositivo para medir la deformación					Anexo B (Normativo) Probetas para el ensayo de cortante de cizalladura
	EM10					EN 14358	11.2	Equipo de carga para cortante, precisión del 1%, con dispositivo para medir la deformación					Anexo C (Normativo) Probetas para el ensayo de cortante de rodadura
	EM10					UNE-EN 789:2006		Aparato para medir longitudes graduado en milímetros					Anexo D (Informativo) Propiedades de compresión perpendiculares al plano del tablero (como apoyo)
	EM11		b		Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 300:2007 (CTE)					EN 120		Tolerancias en ESPESOR, LONGITUD y ANCHURA, medidos según EN 324-1			NO	NO	NO	Anexo A (Normativo) Sistema voluntario de código de color para los tableros de partículas
	EM11					EN 312-2	7.1 (UNE-EN 324-1)	- EQUIPO: Micrómetro con 2 superficies de medida planas y circulares con Ø 16 ± 1 mm y fuerza de operación 4± 1 N, precisión 0,05 mm
	EM11					EN 312-3	7.2 (UNE-EN 324-1) y 7.1 (UNE-EN 324-2)	- EQUIPO: Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM11					EN 312-4		Tolerancias en RECTITUD DE CANTOS y en ESCUADRÍA, medidos según EN 324-2
	EM11					EN 312-5	7.2 (UNE-EN 324-2)	- EQUIPO: Escuadra con 2 brazos de 1000 ± 1 mm, precisión 0,2 mm por cada 1000 mm (fig 1)
	EM11					EN 312-6	7.3 (UNE-EN 324-2)	- EQUIPO: Regla de longitud mínima igual al tablero
	EM11					prEN 312-7	7.4 (UNE-EN 324-2)	- EQUIPO: Regletas de acero, galgas o calibre graduados como mínimo en 0,5 mm
	EM11					Contenido en HUMEDAD, medida según EN 322 (si se considera necesario)
	EM11					4.1 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Balanza, precisión 0,01 g		C
	EM11					4.2 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Estufa ventilada capaz de mantener 103 ± 2 ºC
	EM11					4.3 (UNE-EN 322)	-EQUIPO: Desecador
	EM12		c		Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 300:2007 (CTE)					EN 120		Tolerancias en ESPESOR, LONGITUD y ANCHURA, medidos según EN 324-1			NO	NO	SI	Si se considera necesario, los tableros deberán acondicionarse hasta masa constante a una humedad relativa de 65 ± 5% y temperatura 20 ± 2ºC
	EM12					EN 310	7.1 (EN 324-1)	- EQUIPO: Micrómetro con 2 superficies de medida planas y circulares con Ø 16 ± 1 mm y fuerza de operación 4± 1 N, precisión 0,05 mm
	EM12					EN 317	7.2 (EN 324-1) y 7.1 (EN 324-2)	- EQUIPO: Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM12					EN 319		Tolerancias en RECTITUD DE CANTOS y en ESCUADRÍA, medidos según EN 324-2
	EM12					EN 321	7.2 (EN 324-2)	- EQUIPO: Escuadra con 2 brazos de 1000 ± 1 mm, precisión 0,2 mm por cada 1000 mm (fig 1)
	EM12					EN 322	7.3 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regla de longitud mínima igual al tablero
	EM12					EN 323	7.4 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regletas de acero, galgas o calibre graduados como mínimo en 0,5 mm
	EM12					Contenido en HUMEDAD, medida según EN 322 (si se considera necesario)
	EM12					4.1 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Balanza, precisión 0,01 g		C
	EM12					4.2 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Estufa ventilada capaz de mantener 103 ± 2 ºC
	EM12					4.3 (UNE-EN 322)	-EQUIPO: Desecador
	EM13		d		Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales. Tolerancias dimensionales.	UNE-EN 622-1:2004 / UNE-EN 622-1:2004 Erratum					EN 120		Tolerancias en ESPESOR, LONGITUD y ANCHURA, medidos según EN 324-1			NO	NO	NO
	EM13					EN 316	7.1 (EN 324-1)	- EQUIPO: Micrómetro con 2 superficies de medida planas y circulares con Ø 16 ± 1 mm y fuerza de operación 4± 1 N, precisión 0,05 mm
	EM13					EN 322	7.2 (EN 324-1) y 7.1 (EN 324-2)	- EQUIPO: Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM13					EN 323		Tolerancias en RECTITUD DE CANTOS y en ESCUADRÍA, medidos según EN 324-2
	EM13					EN 324-1	7.2 (EN 324-2)	- EQUIPO: Escuadra con 2 brazos de 1000 ± 1 mm, precisión 0,2 mm por cada 1000 mm (fig 1)
	EM13					EN 324-2	7.3 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regla de longitud mínima igual al tablero
	EM13					EN 326-2	7.4 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regletas de acero, galgas o calibre graduados como mínimo en 0,5 mm
	EM13					EN 622-5		Contenido en HUMEDAD, medida según EN 322 (si se considera necesario)
	EM13					ENV 717-1	4.1 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Balanza, precisión 0,01 g		C
	EM13					EN 717-2	4.2 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Estufa ventilada capaz de mantener 103 ± 2 ºC
	EM13					4.3 (UNE-EN 322)	-EQUIPO: Desecador
	EM14		e		Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales	UNE-EN 315:2001					EN 322		Tolerancias en ESPESOR, LONGITUD y ANCHURA, medidos según EN 324-1			NO	NO	SI	El contenido de humedad, determinado conforme a EN 322, debe ser de 10 ± 2%
	EM14					EN 324-1	7.1 (EN 324-1)	- EQUIPO: Micrómetro con 2 superficies de medida planas y circulares con Ø 16 ± 1 mm y fuerza de operación 4± 1 N, precisión 0,05 mm
	EM14					EN 324-2	7.2 (EN 324-1) y 7.1 (EN 324-2)	- EQUIPO: Cinta métrica de acero, precisión 1 mm
	EM14					Tolerancias en RECTITUD DE CANTOS y en ESCUADRÍA, medidos según EN 324-2
	EM14					7.2 (EN 324-2)	- EQUIPO: Escuadra con 2 brazos de 1000 ± 1 mm, precisión 0,2 mm por cada 1000 mm (fig 1)
	EM14					7.3 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regla de longitud mínima igual al tablero
	EM14					7.4 (EN 324-2)	- EQUIPO: Regletas de acero, galgas o calibre graduados como mínimo en 0,5 mm
	EM14					Contenido en HUMEDAD, medida según EN 322 (si se considera necesario)
	EM14					4.1 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Balanza, precisión 0,01 g		C
	EM14					4.2 (UNE-EN 322)	- EQUIPO: Estufa ventilada capaz de mantener 103 ± 2 ºC
	EM14					4.3 (UNE-EN 322)	-EQUIPO: Desecador

G.3.- MADERA LAMINADA ENCOLADA
	EM15		a		Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Dimensiones y tolerancias	UNE-EN 14080:2013*					prEN 301:2011	5.11.1	Equipos para medir anchura sección transversal, canto, desviación angular máxima, longitud, curvatura longitudinal en un tramo de 2000 mm, flecha por m de longitud, según tabla 12, precisión en mm					Anexo A (Normativo): Emisión de formaldehído
	EM15					prEN 302-1	5.11.1	Equipos para medir longitud, grosor, anchura y desviación angular máxima de la sección transversal respecto al ángulo recto, según tabla 13, precisión en mm					Anexo B (Normativo): Requisitos y métodos de ensayo complementarios para los adhesivos
	EM15					prEN 302-2:2011	5.11.2 y anexo G	Xilohigrómetro de resistencia eléctrica, precisión del 2%					Anexo C (Normativo): Ensayo de delaminación en planos de encolado
	EM15					prEN 302-3:2011					Anexo D (Normativo): Ensayo de esfuerzo cortante en los planos de encolado
	EM15					prEN 302-4					Anexo E (Normativo): Ensayos de láminas con o sin empalme por unión dentada (incluyendo criterios de conformidad)
	EM15					prEN 302-5:2011					Anexo F (Normativo): Ensayos de flexión para madera laminada encolada, madera maciza encolada y madera laminada encolada con empalmes macrodentados incluyendo criterios de conformidad
	EM15					prEN 302-6					Anexo G (Normativo): Medición del contenido de humedad
	EM15					EN 338:2009					Anexo H (Normativo): Equipos
	EM15					EN 350-2					Anexo I (Normativo): Requisitos mínimos de fabricación
	EM15					EN 384					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta noma europea relativos a las disposiciones de la directiva de productos de construcción de la UE
	EM15					EN 408
	EM15					EN 717-1
	EM15					EN 1995-1-1:2004
	EM15					EN 13183-1
	EM15					EN 13183-2
	EM15					EN 13183-3
	EM15					EN 13283
	EM15					EN 13501-1
	EM15					EN 13823
	EM15					EN 14081-1:2005+a1:2011
	EM15					EN 14358
	EM15					EN 15228:2009
	EM15					EN 15416-3
	EM15					EN 15416-5
	EM15					EN 15425:2008

G.4.- OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABORATORIO					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
	EM15
	EM16
	EM17
	EM18
	EM19
	EM20
	EM21
	EM22

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## Edif-Otros Ens
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:
					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS

H.-OTROS ENSAYOS
Si/No	Código		nº		Ensayo	Método de ensayo o prueba	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES
	OTE01
	OTE02
	OTE03
	OTE04
	OTE05
	OTE06
	OTE07
	OTE08
	OTE09
	OTE10
	OTE11
	OTE12
	OTE13
	OTE14
	OTE15
	OTE16
	OTE17
	OTE18
	OTE19

					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4

## OL-A
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA A: SUELOS, FIRMES BITUMINOSOS Y OTROS MATERIALES					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
GRUPO A-1. RELLENOS Y EXPLANADAS					(XX)Mismo ensayo distinta Norma
A 1.1 SUBGRUPO SUELOS
A 1.1.1 SUBGRUPO SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
Si/No	Código	Tipo Producto	Cl / En	Rgto	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	OLA001	Suelos	F		Toma de muestras de rocas, escorias, grava, arena, polvo mineral y bloques de piedra empleados como materiales de construcción en carreteras	NLT 148:1991					2.1	Cogedores metálicos de diferentes tamaños			NO	NO	NO
	OLA001					2.2	Palas de borde recto
	OLA001					2.3	Cuarteadores 2 x 2 metros
	OLA001					2.4	Lona impermeable 2 metros
	OLA001					2.5	Barras
	OLA001					2.6	Cepillo
	OLA001					2.7	Recipientes de almacenamiento, sacos, botes herméticos
	OLA001					2.8	Etiquetas
	OLA002	Suelos	F		Preparación de muestras para ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	GT03 VS71 OLA002 OLD029
	OLA002					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA002					3	Secadores con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	OLA002					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	OLA002					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLA002					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	OLA002					3	Mortero con mazo de goma
	OLA002					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLA002					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLA002					3	Material auxiliar
	OLA003	Suelos	F	PG3	Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE 103101:1995					UNE 7050-2	3	Tamices de 100; 80; 63; 50; 40; 25; 20; 12,5; 10; 6,3; 5; 2; 1,25; 0,4; 0,160; 0,080 mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica	GT04 (VS01) OLA003 OLD030
	OLA003					UNE 103100	3	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLA003					UNE 103102	3	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		C
	OLA003					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	OLA003					3	Secadores con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	OLA003					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA003					3	Mortero con mazo
	OLA003					3	Vaso de precipitados de 600 ml
	OLA003					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	OLA003					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLA003					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	OLA003					3	Cuarteadores
	OLA003					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	OLA003					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLA003					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLA004	Suelos	F	PG3	Método de ensayo para determinar en laboratorio el Índice C.B.R. de un suelo	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT27 VS07 OLA004 OLD050
	OLA004					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	OLA004					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar)					Ø int=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm y collar supletorio H=60mm
	OLA004					UNE 103400	3	3 Discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	OLA004					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA004					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA004					3	3 Placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLA004					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLA004					3	3 Sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Ø ext=149 mm Ø orificio central= 54 mm
	OLA004					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLA004					3	Tanque de agua
	OLA004					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA004					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLA004					3	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLA004					3	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	OLA004					3	Material auxiliar
	OLA004					Cuarteadores
	OLA004					3	Cápsulas
	OLA004					3	Probeta graduada
	OLA004					3	Enrasador metálico
	OLA004					3	Mazo de goma
	OLA004					3	Papel de filtro
	OLA004					4.2	Parafina					Para muestras inalteradas
	OLA005	Suelos	F	PG3	Ensayo de compactación. Próctor modificado	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Ø int. y h: 127 ± 0,1 mm; H collar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT26 VS06 OLA005 OLD049
	OLA005					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA005					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLA005					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLA005					5	Recipiente determinación humedad
	OLA005					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA005					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLA005					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA005					5	Enrasador metálico
	OLA005					5	Cuarteadores
	OLA005					5	Mazo de goma
	OLA005					5	Probeta graduada
	OLA005					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	OLA006	Suelos	F	PG3	Ensayo de compactación. Próctor normal	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm Ø int. y h = 122,4 ± 0,1 mm, H collar: 60 mm. Verificar estanqueidad	GT25 VS05 OLA006 OLD048
	OLA006					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA006					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLA006					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLA006					5	Recipiente determinación humedad
	OLA006					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	OLA006					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLA006					5	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA006					5	Enrasador metálico
	OLA006					5	Cuarteadores
	OLA006					5	Mazo de goma
	OLA006					5	Probeta graduada
	OLA007	Suelos	F	PG3	Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300:1993					-	3	Balanza, precisión 0,01 g		C	NO	NO	NO		GT08 (VS02) OLA007 OLD035
	OLA007					3	Balanza, precisión 0,1 g		C				100 g > masa< 1000 g
	OLA007					3	Balanza, precisión 1 g		C				> 1000 gramos
	OLA007					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA007					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	OLA007					3	Pesasustancias con tapa
	OLA007					3	Cuarteadores
	OLA007					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	OLA007					3	Pinzas
	OLA008	Suelos	F	PG3	Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103:1994					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excéntrico.	GT05 (VS03) OLA008 OLD031
	OLA008					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo
	OLA008					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible
	OLA008					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	OLA008					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	OLA008					3	Tamiz de 400 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLA008					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLA008					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA008					3	Mortero con mazo
	OLA008					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLA008					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	OLA008					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLA009	Suelos	F	PG3	Determinación del límite plástico de un suelo	UNE 103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		GT06 (VS04) OLA009 OLD032
	OLA009					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa
	OLA009					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	OLA009					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA009					3	Tamiz de 0,40 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLA009					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLA009					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLA009					3	Varilla de 3 mm
	OLA010	Suelos	F y Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**					EN 932-2	5	Reactivos: CaCl2 ó CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua destilada			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales establecidos en EN 932-5	VS18 EH041 OLA010 OLB044
	OLA010					EN 932-5	6.2	2 Probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6.2
	OLA010					EN 933-1	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6.3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.
	OLA010					EN 933-2	6.4	Cronómetro, precisión 1 s
	OLA010					EN 1097-5	6.5	Regla de 500 mm graduada en mm					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	OLA010					6.6	Tamices de ensayo de 0,063 y 2 mm
	OLA010					6.7	Cepillo para limpieza de tamices
	OLA010					6.8	Espátula
	OLA010					6.9	Tubo lavador, especificado en el apartado 6.9 de la norma
	OLA010					6.10	Matraz de 5 l especificado en el apartado 6.10
	OLA010					6.11	Tubo de plástico o caucho, especificado en el apartado 6.11 de la norma
	OLA010					6.12	Embudo especificado en el apartado 6.12 de la norma
	OLA010					6.13	Máquina de agitación especificada en el apartado 6.13 de la norma
	OLA010					6.14	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLA010					6.15	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLA010					6.16	Papel de filtro de grosor medio o grueso
	OLA011	Suelos	F	PG3	Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades	UNE 103900:2013					UNE 103300	5.1	Equipo nuclear para medición de densidad húmeda y humedad		V	NO	SI	SI	Anexo A (Informativo): Comprobación periódica de los equipos	OLA011 OLD021
	OLA011					UNE-EN ISO 22475-1	5.2	Utillaje para la preparación del emplazamiento (placa enrasadora, punzón para agujero, guía y extractor del punzón, y piquetas, cogedores, paletas, etc. para preparar la superficie)					Autorización del CSN, de instalación operador y supervisor
	OLA011					UNE-EN ISO 22475-1	5.3	Bloque de referencia, para verificar la operatividad del equipo
					VS108 OLA011 OLD021
A 1.1.2 SUBGRUPO SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA012	Suelos	F	PG3	Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo	UNE 103302:1994					-	3	Tamiz de 5 mm, según UNE 7050			NO	NO	NO	Con certificado de fábrica	GT69 OLA012 OLD038
	OLA012					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm
	OLA012					3	Mortero con mazo, embudo plástico
	OLA012					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLA012					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3					Cuello capilar y enrase
	OLA012					3	Balanza, precisión 0,0001 g		C
	OLA012					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC
	OLA012					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	OLA012					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	OLA012					3	Desecador con tapa con válvula de presión
	OLA012					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	OLA012					4	Cloruro cálcico
	OLA013	Suelos	F	PG3	Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	NLT 357:1998 / UNE 103808:2006					3.1	Aparato de carga con placa			NO	SI	NO		VS37 OLA013
	OLA013					3.2	Sistema de reacción con carga superior a 10 kN a la necesaria para el ensayo (camión, remolque o apoyo fijo)
	OLA013					3.3.1	Dispositivo de carga y descarga
	OLA013					3.3.2	Bomba hidráulica con válvula reductora de presión		V
	OLA013					3.3.3	Manguera de alta presión de 3 m de longitud, con racores de cierre automático.
	OLA013					3.3.4	Cilindro hidráulico, antivuelco, con dinamómetro y rótulas en ambos extremos, con altura menor a 600 mm.
	OLA013					3.4	Dispositivo para medición de cargas, mecánico o electrónico, error menor al 1% de la carga		C
	OLA013					3.5	Dispositivo para medir los asientos (puente de medición y 3 transductores), exactitud de 0,01 mm
	OLA013					3.6	Aparatos auxiliares, palas, reglas de acero de 400, 700 y 850 mm, cepillo. etc.
	OLA014	Suelos	Q	PG3	Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico	UNE 103204:2019					UNE 7050	3	Balanza analítica de capacidad suficiente y 0,001 g de precisión		C	NO	NO	NO		GT20 VS08 OLA014 OLD054
	OLA014					UNE 103100	3	Estufa de desecación con temperatura regulable hasta (110 ± 5) °C
	OLA014					3	Termómetro graduado entre 0 °C y 100 °C, con precisión de 0,5 °C
	OLA014					3	Mortero y maza para pulverizar el suelo
	OLA014					3	Mazo de goma
	OLA014					3	Tamices de 5 mm y 0,160 mm
	OLA014					3	Placa de calefacción
	OLA014					3	Vidrios de reloj o pesasustancias
	OLA014					3	Pinzas de madera para coger matraces
	OLA014					3	Lana de vidrio o crisol de placa filtrante
	OLA014					3	Embudo de vidrio con boca de 20 cm de diámetro
	OLA014					3	Un desecador
	OLA014					3	Matraces Erlenmeyer de 500 ml y 2000 ml
	OLA014					3	Matraz aforado de 1 l
	OLA014					3	Vasos de precipitados de 150 ml
	OLA014					3	Probeta graduada de 100 ml y 250 ml
	OLA014					3	Frascos con tapón, uno transparente y oto opaco de 2 l a 3 l
	OLA014					3	Buretas de 50 ml, con llave y soporte
	OLA014					3	Cronómetro
	OLA014					3	Reactivos: Ácido sulfúrico concentrado PA; Ácido nítrico concentrado PA; Ácido oxálico dihidrato PA; Oxalato de sodio PA; Permanganato potásico PA
	OLA015	Suelos	Q	PG3	Determinación del contenido en sales solubles de los suelos	NLT 114:1999 / UNE 103205:2006					2	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox			NO	NO	NO		(VS10) OLA015 OLD058
	OLA015					2	2 Cápsulas de porcelana de unos 200 cm3
	OLA015					2	Equipo de filtración con papel de por fino
	OLA015					2	Baño maría
	OLA015					2	2 Balanzas 1 analítica precisión 0,0001 g y otra precisión 0,1 g		C
	OLA015					2	Estufa de desecación capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA015					2	Desecador para enfriamiento de cápsulas
	OLA015					2	Matraces aforados de 500 y 100 ml
	OLA015					2	Agitador para volteo
	OLA015					2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLA015					2	Agua destilada
	OLA015					2	Pipeta
	OLA016	Suelos	Q	PG3	Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103201:2019					UNE 7050-2	4	Balanza analítica		C	NO	NO	NO		VS09 OLA016 OLD060
	OLA016					UNE 103100	4	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	OLA016					4	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de soporte si se calcina con mechero
	OLA016					4	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	OLA016					4	Aparato para agitación de frascos
	OLA016					4	Frasco para agitación de 1000 ml con cierre hermético
	OLA016					4	Tamices de 5,00 y 0,40 mm, según UNE 7050-2
	OLA016					4	Mortero
	OLA016					4	Matraces aforados de 500 ml y 250 ml
	OLA016					4	2 Vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos
	OLA016					4	Pipeta de 10 ml o 50ml
	OLA016					4	Desecador
	OLA016					4	Ácido clorhídrico 0,05 N
	OLA016					4	Disolución de cloruro de bario al 5%
	OLA016					4	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
					4	Medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra
					4	Material auxiliar
	OLA017	Suelos	Q	PG3	Contenido de yeso en suelos	NLT 115:1999 UNE 103206:2006					NLT-101-72	3	Acetona de calidad purísima y riqueza mayor del 99%			NO	NO	NO		VS11 OLA017 OLD059
	OLA017					NLT-120-72	101 2.1	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLA017					101 2.2	Cuarteador para áridos gruesos y otro para finos, lona de 2x2 y barras de 2,5 m
	OLA017					101 2.3	Tamices de 20; 5; 2 y 0,40 mm UNE
	OLA017					101 2.4	Mortero con anilla con goma en su parte inferior y mazo de goma
	OLA017					101 2.5	Pala o paleta para manejar el material
	OLA017					120 2.1	Tamices de 2 y 0,40 mm UNE
	OLA017					120 2.2	Mortero con pistilo
	OLA017					120 2.3	Frasco para agitación de 1000 ml con cierre hermético
	OLA017					120 2.4	Aparato para agitar frascos que permita mantener el suelo en suspensión durante el tiempo de agitación
	OLA017					120 2.5	Matraces aforados de 500 y 250 ml
	OLA017					120 2.6	2 Vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos
	OLA017					120 2.7	Frasco lavador y agua destilada caliente
	OLA017					120 2.8	Pipeta de 10 ml
	OLA017					120 2.9	Embudo de vidrio
	OLA017					120 2.10	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de soporte si se calcina con mechero
	OLA017					120 2.11	Horno de calcinación eléctrico o mechero de gas
	OLA017					120 2.12	Balanza analítica		C
	OLA017					120 2.13	Estufa de desecación regulable a 75-80 ºC
	OLA017					120 2.14	Desecador
	OLA017					120 2.15	Papel indicador por pH
	OLA017					120 2.16	Papel de filtro de por fino y de cenizas conocidas
	OLA017					120 2.17	Ácido clorhídrico N/20
	OLA017					120 2.18	Solución de cloruro de bario al 5%
	OLA017					120 2.19	Solución de nitrato de plata (1,7g en 100 cm3 de agua)
	OLA017					120 2.20	Agua destilada
	OLA018	Suelos	Q		Calidad del suelo. Determinación del pH	UNE-ISO 10390:2022					6.1	Máquina agitadora o mezcladora			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Resultados de un ensayo interlaboratorios para la determinación de pH en suelos	OLA018 OLD061
	OLA018					6.2	pHmetro
	OLA018					6.3	Electrodo de vidrio y electrodo de referencia, o un electrodo combinado de características equivalentes
	OLA018					6.4	Termómetro capaz de medir 1 ºC conforme al tipo C de la ISO 1770:1981
	OLA018					6.5	Frasco para la muestra mínimo de 50 ml, de borosilicato o polietileno y con tapón ajustado
	OLA018					6.6	Cuchara de capacidad conocida de al menos 5,0 ml
	OLA019	Suelos	F	PG3	Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena	UNE 103503:1995					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO		VS12 OL A019 OLD022
	OLA019					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de Ø especificado en la norma
	OLA019					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca		C
	OLA019					UNE 103501	3	2 Balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g		C
	OLA019					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	OLA019					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 ml capacidad mínima.
	OLA019					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	OLA019					3	Tamices de 0,25; 2,00; 20,00 y 50,0 mm, según UNE 750-2
	OLA019					3	Calibre, precisión 0,1 mm

A 1.1.3 SUBGRUPO SUELOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA020	Suelos	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 11. Determinación del contenido total en azufre	UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS28 OLB068 OLA020 OLB079
	OLA020					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLA020					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLA020					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLA020					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLA020					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLA020					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLA020					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLA020					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLA020					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLA020					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLA020					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLA020					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLA020					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLA020					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLA020					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLA020					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLA020					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLA020					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLA020					Azufre total	11	CONTENIDO TOTAL EN AZUFRE
	OLA020					4.6.1	Peróxido de hidrógeno al 30%
	OLA020					4.1.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	OLA020					4.1.2	Hidróxido de amonio
	OLA020					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua
	OLA020					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLA020					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	OLA020					5.7	Aparato de combustión a elevada temperatura, al menos 2000 ºC en 40' de análisis (método alternativo)
	OLA021	Suelos	Q	PG3	Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero	UNE 146508:1999 EX					UNE 80113	4.1	Tamices 5 - 2,5 - 1,25 - 0,63 - 0,315 - 0,160 ó 4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 0,125 UNE-EN 933-2			NO	NO	SI	Cámara húmeda	OLA021
	OLA021					UNE 80122	4.2	Amasadora según EN 196-1
	OLA021					UNE 83811 EX	4.3	Pisón: anchura para compactar manualmente probetas en moldes
	OLA021					UNE-EN 196-1	4.4	Cámara húmeda a Tª 20±1,5 ºC y Hr>90% (UNE-EN 196-1)
	OLA021					UNE 196-3	4.5	Moldes según UNE 80113
	OLA021					UNE-EN 932-1	4.6	Comparador de longitud, micrómetro graduado 0,001 mm
	OLA021					UNE-EN 933-1	4.7	Contenedor que resista 80º y sea inerte a NaOH 1N					La disolución de hidróxido de sodio corroe los contenedores de vidrio o metal. Son válidos algunos contenedores de polipropileno o polietileno de alta densidad, (los que se usan en microondas)
	OLA021					UNE-EN 933-2	4.8	Estufa 80±2,0 ºC
	OLA021					5.1	Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 1N
	OLA021					5.2	Cemento, tipo CEM I

A 1.1.4 SUBGRUPO SUELOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA022	Suelos	F		Determinación de la resistividad de un suelo	I.T. n.º: …………………………………….					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA023	Suelos	Q		Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico. Parte 2: Determinación de la reactividad álcali-carbonato	UNE 146513:2018**					UNE-EN 196-2	4.1	Machacadora de mandíbulas, que permita obtener un tamaño inferior a 2,5 mm			NO	NO	NO		EH038 OLA021 OLB089
	OLA023					UNE-EN 932-1	4.2	Molino o aparato capaz de moler 30 g de 2,5 mm a 0,160 mm
	OLA023					UNE-EN 933-1	4.3	Tamices normalizados de 2,5 y 0,160 mm
	OLA023					4.4	Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	OLA023					5	Reactivos (UNE-EN 196-2)

A 1.2 SUBGRUPO ESTABILIZADOS Y MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO
A 1.2.1 SUBGRUPO ESTABILIZADOS Y MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA024	Suelo-cemento	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS14 EH106 OLA024 OLB040
	OLA024					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	OLA024					7	Bastidor de muestreo
	OLA024					7	Caja de muestreo
	OLA024					7	Tubo de muestreo
	OLA024					7	Cilindro de muestreo
	OLA024					7	Recipiente o cubeta de muestreo
	OLA024					7	Divisores de muestras
	OLA025	Suelo-cemento	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS88 EH045 OLA025 OLA118 OLB041
	OLA025					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLA025					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLA025					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA025					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLA025					5.6	Bandejas, cepillos					GT69 OLA012 OLD038
	OLA025					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLA026	Estabilizados y Suelo-cemento	F	PG3	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas	UNE-EN 933-2:1996 / UNE-EN 933-2/1M:1999					ISO 3310-1:1990= UNE 7050-3:1997	4, 5 Y 6	Tamices de ensayo con aberturas cuadradas de 0,063-0,125-0,250-0,500-1-2-4-8-16-31,5-63-125 mm, los de aberturas <4 mm de tela metálica trenzada y los de aberturas >=4 mm de chapa perforada con agujeros cuadrados			NO	NO	NO		OLA026 OLA119
	OLA026					ISO 3310-2:1990= UNE 7050-4:1997
	OLA026					ISO 565:1990= UNE 7050-2:1997
	OLA027	Suelo-cemento	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa	UNE-EN 1097-5:2009 UNE-EN ISO 17892-1:2015					EN 932-2	5.2	Recipiente para la muestra, resistente a la corrosión y cerrado			NO	NO	SI	Todos los aparatos, salvo indicación en contra, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	VS16 OLA027 OLB045
	OLA027					EN 932-5	5.3	Agitador resistente al calor, cuchillo, espátula o pala					Anexo A (Normativo): Valoraciones para la determinación del contenido en agua por secado en estufa ventilada para uso con áridos ligeros.
	OLA027					ISO 386	5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Ejemplo de cálculo del contenido en agua por secado en estufa ventilada.
	OLA027					ISO 14688-1	5.5	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo C (Informativo): Precisión
	OLA027					5.6	Desecador con desecante					Bibliografía: EN 932-6 - ISO 6783:1982 y BS 812: Part 109:1990
	OLA027					5.7	Bandejas resistentes al calor					Ver Anexos Norma UNE-EN ISO 17892-1:2015 A, B (Informativo), C (Informativo)

A 1.2.2 SUBGRUPO ESTABILIZADOS Y MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA028	Estabilizado	Q		Determinación del contenido en cal del suelo estabilizado	I.T. según anejo nº 3 de "Verificación de inicio de unidad de obra: Estabilización de suelo con cal". / n.º:………………...…………………………					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA029	Suelo-cemento	F		Extracción de probetas testigo para la determinación del espesor de la capa en suelo-cemento	NLT 314:1992 + / I.T. n.º:…………………….………………….					2.1	Máquina motorizada para extracción de testigos constituida por: motor, coronas cortadoras de 10 y 15 cm, sierra de corte lineal y depósito de agua para refrigerar			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM D 979-89 - AASHTO T 168-82 (1986) - B.S. 598: Part 100: 1987
	OLA029					2.2	Útil extractor de testigos, tipo tenazas					MOPU, 1978 "Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas" apartado 6.5
	OLA029					2.3	Material aux. lápices grasos, guantes, gafas seguridad, cinceles, cepillos, cinta métrica, cajas para guardar las muestras en condiciones de seguridad, etc.
	OLA029					I.T.	Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA030	Estabilizado	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 45: Método de ensayo para la determinación del periodo de trabajabilidad.	UNE-EN 13286-45:2004					prEN 13286-2	1	La Norma define dos métodos: compactación retardada y propagación sónica, este último no adecuado mezclas de áridos de Ø < ó = a 6,3 mm			NO	NO	NO		VS36 OLA030
	OLA030					prEN 13286-52	5	MÉTODO COMPACTACIÓN RETARDADA (mediante ensayo de Próctor modificado):
	OLA030					5.2	Aparatos conformes con prEN 13286-2
	OLA030					6	MÉTODO PROPAGACIÓN SÓNICA
	OLA030					6.2.1	Banco de ensayo dinámico (fig. 2) que comprende:
	OLA030					6.2.2	Bastidor
	OLA030					6.2.3	Dispositivo de registro de sonido
	OLA030					6.2.4	Soporte
	OLA030					6.2.5	Barra de muestra patrón de aprox 320 mm de longitud
	OLA031	Estabilizado	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de las mezclas de áridos con conglomerante hidráulico	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	5	Máquina de ensayo a compresión, que se pueda aplicar y medir con precisión de ±1%		V/C	NO	NO	SI		VS34 VS38 OLA031
	OLA031					prEN 13286-50
	OLA031					prEN 13286-51
	OLA031					prEN 13286-52
	OLA031					prEN 13286-53
	OLA032	Estabilizado	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 51: Métodos de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo vibratorio de compactación	UNE-EN 13286-51:2006					EN 933-2	6.1.1	Moldes para probetas cilíndricas dimensiones tabla 1			NO	SI	NO		VS35 OLA032
	OLA032					EN 12390-1	6.1.2 y 6.2.2	Martillo vibratorio conforme EN 13286-4
	OLA032					EN 13286-4:2003	6.1.3 y 6.2.3	Apisonadores circulares de acero de diámetros nominales 0,6 d y 0,95 d
	OLA032					6.3	Tamices de ensayo con aberturas de 22,4 y 31,5 mm, según EN 933-2
	OLA032					6.4	Regla de acero, longitud igual o mayor 2 veces Ø interior o anchura molde
	OLA033	Suelo-cemento	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y contenido en agua. Compactación Próctor	UNE-EN 13286-2:2011 / UNE-EN 13296-2:2011/AC:2012					EN 933-1	5.1	Moldes de ensayo cilíndricos (fig1) y dimensiones según tabla1			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Dimensiones de los aparatos alternativos	OLA33 OLA199
	OLA033					EN 933-2	5.2	Maza de compactación, requisitos según tabla 2					Anexo B (Normativo): Ensayo Próctor en un punto
	OLA033					EN 1097-5	5.3	Placa de acero, dimensiones conforme tabla 3					Anexo C (Informativo): Correcciones debidas a los áridos retenidos (material retenido en los tamices de ensayo de 16 mm, 31,5 mm y 63 mm)
	OLA033					EN 1097-6	5.4	Tamices de ensayo, según EN 933-2					Anexo D (Informativo): Ensayo Próctor para mezclas autodrenantes
	OLA033					EN 13286-1:2003	5.5	Balanza, precisión 0,1 % de la masa		C
	OLA033					5.6	Bandeja de plástico o metal resistente a la corrosión, de h de borde 80 mm
	OLA033					5.7	Espátula, paleta o similar
	OLA033					5.8	Regla de acero de al menos 200 mm, biselado el borde si e> 3 mm
	OLA033					5.9	Aparato para determinar el contenido de agua, conforme con EN 1097-5
	OLA033					5.10	Calibre de Vernier (nonio), lectura hasta 0,02 mm
	OLA033					5.11	Mezclador, volumen mínimo 0,01 m3
	OLA033					5.12	Bloque de hormigón, 50 kg mínimo, soporte para la compactación
	OLA034	Estabilizado	F	PG3	Método de ensayo para determinar en laboratorio el Índice C.B.R. a 1, 4 y 7 días de suelo estabilizado	UNE 103502:1995 + I.T. n.º:………………………...…………….. UNE-EN 13286-51:2006					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	OLA034
	OLA034					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	OLA034					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar).					Øint=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm. Y Collar supletorio H=60mm
	OLA034					UNE 103400	3	3 discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	OLA034					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA034					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLA034					EN 933-2	3	3 placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLA034					EN 12390-1	3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLA034					EN 13286-4:2003	3	3 Sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Øext=149mm Øorificio central= 54mm
	OLA034					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLA034					3	Tanque de agua
	OLA034					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLA034					3	Balanza 20 kg, precisión 1g		C
	OLA034					3	Balanza 1000 g, precisión 0,1g		C
	OLA034					3	Tamices: 50, 20, 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLA034					3	Material auxiliar
	OLA034					Cuarteadores
	OLA034					3	Cápsulas
	OLA034					3	Probeta graduada
	OLA034					3	Enrasador metálico
	OLA034					3	Mazo de goma
	OLA034					3	Papel de filtro
	OLA034					4.2	Parafina					Para muestras inalteradas	GT70 OLA039 OLD047
	OLA034					I.T.	Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA035	Estabilizado	F	PG3	Determinación de la eficacia de disgregación de un suelo previo a su estabilización	UNE-EN 933-1:2012 + / I.T. n.º:…………………………...…………					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	OLA035
	OLA035					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLA035					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLA035					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA035					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLA035					5.6	Bandejas, cepillos
	OLA035					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLA035					I.T.	Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA036	Estabilizado	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 42. Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la tracción indirecta de las mezclas de áridos con conglomerante hidráulico	UNE-EN 13286-42:2003					prEN 13286-50	5.1	Máquina de ensayo a compresión, válida para probetas cilíndricas, precisión ±1% carga última			NO	SI	NO		OLA036
	OLA036					prEN 13286-51	5.1	Placas de carga al menos tan largas como la probeta y planeidad <3%
	OLA036					prEN 13286-52	5.2	Suplementos de apoyo, de madera contrachapada o de aglomerado, dimensiones según apto. 5.2
	OLA036					prEN 13286-53	7.1.2	Balanza, precisión 0,25% de la masa		C
	OLA037	Estabilizado	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 49. Ensayo de hinchamiento acelerado para suelos tratados con cal o con conglomerante hidráulico	UNE-EN 13286-49:2008					prEN 13286-2	5.1	Mezcladora que proporcione mezclas homogéneas			NO	SI	SI	Anexo A (Informativo): Ejemplo de un informe del ensayo	OLA037
	OLA037					prEN 13286-53	5.2	Aparatos, según prEN 13286-53					Conservación de las probetas de ensayo según apto. 6.2.1 o apto. 6.2.2
	OLA037					5.3	Baño de agua a Tª cte, con volumen de agua a 40±2 ºC suficiente para inmersión completa de las probetas
	OLA037					5.4	Balanza para pesar probeta en aire y en agua, precisión 0,1 g		C
	OLA037					5.5	Bandas de confinamiento de tejido sintético, flexible y permeable al agua, dimensiones 170±10 mm y 49 mm mínimo
	OLA037					5.6	Brazaletes elásticos
	OLA037					5.7	Calibres, precisión 0,02 mm
	OLA037					5.8	Cronómetro
	OLA037					5.9	Piedras porosas, esponja o papel absorbente
	OLA037					5.10	Palas de mano
	OLA037					5.11	Palustres
	OLA037					5.12	Tijeras

A 1.2.3 SUBGRUPO ESTABILIZADOS Y MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA038	Suelo-cemento	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada	UNE-EN 932-3:1997 / UNE-EN 932-3/A1:2004					EN 932-1	4.1	Lupa			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Nomenclatura	OLA038 OLD074
	OLA038					4.2	Navaja
	OLA038					4.3	Microscopio estereoscópico, de 10x a100x aumentos
	OLA038					4.4	Microscopio de polarización
	OLA038					4.5	Ácido clorhídrico diluido

A 1.2.4 SUBGRUPO ESTABILIZADOS Y MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

A 1.3 SUBGRUPO MECÁNICA DE SUELOS
A 1.3.1 SUBGRUPO MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
A 1.3.2 SUBGRUPO MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA039	Suelos	F	PG3	Ensayo de colapso en suelos	NLT 254:1999 / UNE 103406:2006					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT17 OLA039 OLD047
	OLA039					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLA039					4.2	Disco metálico
	OLA039					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLA039					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA039					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA039					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLA039					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLA040	Suelos	F		Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro	UNE 103405:1994 UNE-EN ISO 17892-5:2019					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT13 OLA040 OLD044
	OLA040					UNE 103302	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLA040					UNE 103400	4.2	Disco metálico
	OLA040					ISO 14688-1	4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLA040					ISO 17892-1	4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA040					ISO 17892-2	4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA040					ISO 17892-3	4.2	Extractor de muestras motorizado
	OLA040					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLA040					5.1	Anillo edométrico
	OLA040					5.2	Placas porosas
	OLA040					5.3	Cuerpo de la célula
	OLA040					5.4	Cabezal de carga
	OLA040					5.5	Dispositivo para medir las deformaciones
	OLA040					5.6	Bastidor de carga
	OLA040					5.7	Equipos auxiliares
	OLA040					5.8	equipos para la preparación de las probetas
	OLA040					5.9	Agua
	OLA041	Suelos	F	PG3	Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro	UNE 103601:1996					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT15 OLA041 OLD045
	OLA041					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLA041					4.2	Disco metálico
	OLA041					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLA041					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA041					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA041					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLA041					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLA042	Suelos	F		Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	UNE 103602:1996					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT16 OLA042 OLD046
	OLA042					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLA042					4.2	Disco metálico
	OLA042					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLA042					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLA042					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLA042					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda	VS014 EH066 OLB035 OLD078
	OLA042					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLA043	Suelos	Q	EHE08	Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully	UNE 83962:2008 UNE-EN 16502:2015(CE)					EN 206	5.1	Material corriente de laboratorio analítico			NO	NO	NO		GT21 EH023 OLA043 OLD056
	OLA043					EN ISO 385	5.2	Granatario hasta 1000 g, exactitud 0,5 g
	OLA043					EN ISO 1042	5.3	Bureta 25 ml, graduación 0,1ml
	OLA043					ISO 3310-1	5.4	Erlenmeyer o vaso de 500 ml
	OLA043					ISO 112074	5.5	Estufa de tiro forzado o natural con acceso aire					Regulable a 105 ± 5 ºC
	OLA043					5.6	Tamices de 0,125 y 2 mm
	OLA043					5.2	Balanza		C
	OLA043					6.1	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLA043					6.2	Acetato de sodio anhidro (CH3-COONa)
	OLA043					6.3	Hidróxido de sodio (NaOH), en lentejas
	OLA043					6.4	Fenolftaleína
	OLA043					6.5	Etanol del 96% de pureza
	OLA043					7.1	Disolución de acetato de sodio 1N
	OLA043					7.2	Disolución de hidróxido de sodio 0,1N
	OLA043					7.3	Indicador de fenolftaleína
	OLA044	Suelos	Q	EHE08	Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato	UNE 83963:2008 / UNE 83963:2008 Erratum:2011					-	4.1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT22 EH024 OLA044 OLD057
	OLA044					4.2	Ácido clorhídrico 0,05 N
	OLA044					4.3	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLA044					4.4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLA044					4.5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLA044					4.6	Disolución de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	OLA044					4.7	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLA044					4.8	Etanol absoluto
	OLA044					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLA044					5.2	Tamices de 2 y 0,40 mm
	OLA044					5.3	Mortero con pistilo
	OLA044					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío
	OLA044					5.5	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4
	OLA044					5.6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	OLA044					5.7	Papeles de filtro de textura media
	OLA044					5.8	Papeles de filtro de textura fina
	OLA044					5.9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	OLA044					5.10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	OLA044					5.11	Horno eléctrico con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	OLA044					5.12	Material corriente de laboratorio analítico

A 1.3.3 SUBGRUPO MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA045	Suelos	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 10: ensayos de corte directo.	UNE 103401:1998 UNE-EN ISO 17892-10:2019					UNE 103300	4.1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical	GT12 OLA045 OLD043
	OLA045					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLA045					ISO 17892-1	4.3	Talladores
	OLA045					ISO 14688-1	4.4	Material para realizar la compactación
	OLA045					ISO 386	4.5	Material para determinar la humedad
	OLA045					4.7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLA045					4.8	Bandejas
	OLA045					4.8	Grasa de silicona
	OLA045					4.8	Cronómetro, precisión 1 s
	OLA045					4.8	Calibre, precisión 0,1 mm		V
	OLA045					5.2.1	Equipo de ensayo de corte directo		C					Los equipos deben someterse a calibraciones regulares, mantenimiento y comprobaciones, como se especifica en el Anexo A.
	OLA045					5.2.2	Equipo de ensayo de corte anular		C
	OLA045					5.3	Dispositivo de carga
	OLA045					5.4.1	Equipo de medida de carga
	OLA045					5.4.2	Equipos de medida del par torsor
	OLA045					5.4.3	Equipos de medida de desplazamiento
	OLA045					5.5	Equipos auxiliares

A 1.3.4 SUBGRUPO MECÁNICA DE SUELOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA046	Suelos	F		Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial. Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 8: Ensayo triaxial sin consolidación y sin drenaje. Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos de compresión triaxial consolidados en suelos saturados de agua.	UNE 103402:1998 (CTE) / UNE-EN ISO 17892-8:2019 / UNE-EN ISO 17892-9:2019					UNE 103300	4.1	Célula triaxial		C	NO	SI	SI		GT23 OLA046 OLD051
	OLA046					UNE 103400	4.2	Membrana
	OLA046					UNE 103405	4.3	Placas porosas
	OLA046					ISO 14688-1	4.4	Bandas de papel de filtro
	OLA046					ISO 17892-1	4.5	Sistema para aplicación de presiones		C
	OLA046					ISO 17892-2	4.6	Prensa
	OLA046					ISO 17892-3	4.7	Dispositivo de medida (Fuerza, Presión, Deform., Volumen)		C
	OLA046					4.8	Cámara húmeda
	OLA046					4.8	Recinto climatizado tallaje de probetas
	OLA046					4.8	Extractor de muestras motorizado
	OLA046					4.8	Calibre o pie de rey 0,1 mm
	OLA046					4.8	Balanzas		C
	OLA046					4.8	Talladores
	OLA046					4.8	Moldes y mazas
	OLA046					4.8	Equipo y material para determinar la humedad					Por la norma UNE 103300
	OLA046					4.8	Aceite de ricino para el pistón lapeado
	OLA046					4.8	Agua destilada y agua desaireada
	OLA046					4.8	Succionador para introducir probeta en al membrana
	OLA046					4.8	Papel de filtro
	OLA046					4.8	Dispositivo para verificar verticalidad probeta / pedestal

A 1.4 SUBGRUPO MATERIAL GRANULAR
A 1.4.1 SUBGRUPO MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA047	Subbalasto	F	PPT / GMF	Determinación de la densidad y humedad "in situ" por el método de los isótopos radiactivos. (Sujeto a autorizaciones previas por el Consejo de Seguridad Nuclear)	ASTM D3017-05 / ASTM D-2922-05					ASTM D-1556	5.1	Equipo nuclear para medida de humedad y densidad in situ		C	NO	NO	SI	Autorización del CSN, de instalación operador y supervisor	OLA047
	OLA047					ASTM D-2216	Anexo A	Aparatos calibrados conforme a Anexo A1		C
	OLA047					ASTM D-2922
	OLA047					ASTM D2937
	OLA047					ASTM D 4718
	OLA048	Suelos, Todo-uno y Pedraplén	F	PG3	Ensayo de huella en terrenos	NLT 256:1999					2.1	Camión de 2 ejes, ruedas traseras gemelas con presión entre 0,7 y 0,8 MPa, cargado en el eje posterior con 100 kN			NO	NO	NO
	OLA048					2.2	Plantilla o soporte metálico de la mira topográfica, según fig. 1
	OLA048					2.3.a	Nivel de obra
	OLA048					2.3.b	Mira de obra
	OLA048					2.3.c	Jalones (2) para sujetar la cinta métrica
	OLA048					2.3.c	Cinta métrica

A 1.4.2 SUBGRUPO MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA049	Drenes	F	PG3	Determinación del coeficiente de uniformidad de gravas para drenes	UNE-EN 933-1:2012 + / I.T. según PG-3 421.2.2, nº:….…………….					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	OLA049					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLA049					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLA049					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA049					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLA049					5.6	Bandejas, cepillos
	OLA049					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLA049					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA050	Drenes	F	PG3	Determinación de la condición de filtro de gravas para drenes	UNE-EN 933-1:2012 + / I.T. según PG-3 421.2.2, n.º: ………………					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5
	OLA050					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLA050					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLA050					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA050					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLA050					5.6	Bandejas, cepillos
	OLA050					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLA050					I.T.	Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA051	Pedraplén	F	PG3	Determinación de la forma de las partículas de material para pedraplén	I.T. según PG3-331.4.4, n.º:………………..					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLA052	Pedraplén	Q	PG3	Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua	NLT 255:1999 / UNE 146510:2018					UNE 7050	4.1	Tamices de 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 5; 4; 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,16			NO	SI	NO		GT37 GT62 VS30 VS100 OLA052 OLB059 OLD071 OLD72
	OLA052					UNE 7050-2	4.2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	OLA052					UNE-EN 933-2	4.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLA052					4.4	Balanza, de4berá permitir la determinación de la masa con una precisión del 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo.		C
	OLA052					4.5	Estufa (con circulación forzada)
	OLA052					4.6	Equipo de lavado		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	OLA052					4.7	Máquina de tamizar (opcional)
	OLA052
	OLA052
	OLA052
	OLA053	Pedraplén	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Apartado 5. Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:2021					EN 932-2	4.1.1	Tamices de ensayo con aberturas tabla 1, según EN 933-2			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo):. Determinación de la resistencia a la fragmentación de los áridos empleados para balasto de ferrocarril	VS98 OLA053
	OLA053					EN 932-5	4.1.2	Tamiz protector, por ejemplo 2,4 u 8 mm.					Anexo B (Informativo): Fracciones granulométricas alternativas para el ensayo de Los Ángeles
	OLA053					EN 933-1	4.1.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C (Informativo): Máquina para el ensayo de impacto: Montaje, funcionamiento y requisitos de seguridad
	OLA053					4.1.4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA053					4.1.5	Escobillas o cepillos y recipientes
	OLA053					EN 933-2	4.2.1	Equipo para reducción de la muestra descrito en EN 932-2					Anexo D (Informativo): Comprobación de la máquina para el ensayo de impacto
	OLA053					EN 1097-6:2000	4.2.2	Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4.2.2					Anexo E (Informativo): Precisión
	OLA053					EN 10025-2:2004	4.2.2.1	Cilindro					Anexo F (Informativo): Ejemplo de cálculo del valor del coeficiente de impacto SZ
	OLA053					4.2.2.2	Carga abrasiva					Anexo G (Informativo): Fracciones granulométricas alternativas para el ensayo de Los Ángeles de áridos reciclados de 16/32 mm
	OLA053					4.2.2.3	Motor
	OLA053					4.2.2.4	Bandeja
	OLA053					4.2.2.5	Contador de revoluciones
	OLA054	Pedraplén	Q	Pliego Adif	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio	UNE-EN 1367-2:2010					EN 932-1	6.1	Tamices de ensayo con aberturas de 10 y 14 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-1	EH052 OLA054 OLB058
	OLA054					EN 932-2	6.2	Balanza 2 kg, precisión 0,1 g		C				Anexo A (Informativo): Precisión
	OLA054					EN 932-3	6.3	Cestos de mallas de latón o acero inoxidable					Anexo B (Informativo): Ensayo de áridos de granulometría no comprendida entre 10 mm y 14 mm
	OLA054					EN 932-5	6.4	Recipientes que permitan la colocación de los cestos					Anexo C (Informativo): Evaluación de granulometrías completas
	OLA054					EN 933-2	6.5	Recinto capaz de mantener los recipientes con la solución a 20 ± 2 ºC					Bibliografía: ISO 5725-2:1994
	OLA054					ISO 649-1	6.6	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC con aire forzado
	OLA054					6.7	Densímetro graduado a 20ºC para tensión superficial media de 55mN/m y densidades entre 1.284-1.300 g/ml, precisión 0,001 g/ml
	OLA054					6.8	Desecador de dimensiones suficientes para los dos cestos
	OLA054					6.9	Termómetro con intervalo entre 0 y 120ºC, precisión ± 1 ºC
	OLA054					6.10	Cronómetro, precisión 1 min.
	OLA054					7.1	Agua destilada
	OLA054					7.2	Solución de cloruro de bario al 5%
	OLA054					7.3	Solución saturada de sulfato de magnesio

A 1.4.3 SUBGRUPO MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA055	Pedraplén	F	Pliego Adif	Coeficiente de friabilidad	NLT 351:1974					2.1	Moldes cilíndricos de acero (3), abiertos por sus extremos, con placas base, de forma y dimensiones fig 1			NO	NO	NO		OLA055
	OLA055					2.2	Pistones de acero (3), de forma y dimensiones fig 1
	OLA055					2.3	Varillas para compactar, una de 16 mm de Ø y 450 mm de l y otra de 8 mm de Ø y 225 mm de l), de metal y con extremos de forma esférica
	OLA055					2.4	Balanza 20 kg, precisión 2 g		C
	OLA055					2.4	Báscula 50 kg, precisión 5 g
	OLA055					2.5	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	OLA055					2.6	Tamices de abertura cuadrada indicados en la tabla 1, según UNE 7050
	OLA055					2.7	Prensa capaz de aplicar la carga de forma progresiva y uniforme, que alcance la carga máxima en 10 min
	OLA055					2.8	Material auxiliar (cuarteador de áridos, bandejas, cogedor metálico, cepillo, etc.)

A 1.4.4 SUBGRUPO MATERIAL GRANULAR. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA056	Subbalasto	F		Ensayo para determinar la permeabilidad del subbalasto	I.T. según Anejo 3 PF-7 del PPTGMF / n.º: ………………………………………..					Anejo 3 PF-7	Célula (molde, collar y base perforada)
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Malla de alambre de acero inoxidable de 2 mm de luz
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Disco espaciador					Apartado 3 UNE 103502
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Tubería de goma o plástico transparente de 6 u 8 mm de diámetro
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Bureta de 50 cc con llave de vidrio, Clase A
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Tanque de plástico de 10 litros de capacidad
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Soporte o trípode de aro plano
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Termómetro
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Cronómetro digital
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Base de compactación del molde					UNE 103501
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Tamiz 20 mm
	OLA056					Anejo 3 PF-7	Restantes materiales y aparatos norma UNE 103501
	OLA056					I.T.	Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno

GRUPO A-2 MATERIALES BITUMINOSOS
A 2.1 SUBGRUPO LIGANTES BITUMINOSOS
Especificación					Norma
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación					UNE-EN 12591:2009 (NA)
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas					UNE-EN 13808:2013 (NA) / UNE-EN 13808:2013/1M:2014 (NA)
Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes duros para pavimentación					UNE-EN 13924:2006 (NA) / UNE-EN 13924:2006/1M:2010 (NA)					No contemplada FOM/510/2018. Separa en 13924-1 (duros) y 13924-2 (multigrado).
Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros					UNE-EN 14023:2010 (NA)
Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los ligantes bituminosos fluidificados y fluxados					UNE-EN 15322:2014 (NA)					No contemplada FOM/510/2018

A 2.1.1 SUBGRUPO LIGANTES BITUMINOSOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA057	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Toma de muestras de ligantes bituminosos	UNE-EN 58:2012					Botes metálicos de boca ancha y cierre hermético para líquidos			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de formulario para informar de la toma de muestras de ligantes bituminosos	VS39 OLA057
	OLA057					Bidones o botes de boca ancha, metálicos o recubiertos interiormente de plástico y cierre hermético para emulsiones de betún
	OLA057					Botes con cierre a presión, o bolsas de plástico en el interior de otro recipiente fácil de manejar, para productos sólidos

A 2.1.2 SUBGRUPO LIGANTES BITUMINOSOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA058	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la penetración con aguja	UNE-EN 1426:2015**					EN 58	5.1	Penetrómetro		V/C	NO	SI	NO		VS40 OLA058
	OLA058					EN 1425	5.2	Aguja de penetración, de acero inox. X105CrMo17 templado, revenido y pulido conforme a EN 10088-3 y dureza Rockwell entre C 54 y C60					Se debe obtener un certificado de conformidad del suministrador de la aguja o de una agencia cualificada
	OLA058					EN 1427	5.3	Recipientes de metal o vidrio cilíndricos de fondo plano, de Ø 55 mm - 70 mm y profundidades 35 mm y 60 mm para la muestra
	OLA058					EN 10088-3	5.4	Baño de agua de capacidad 10 l mínimo capaz de mantener la temperatura de la muestra ± 0,15 ºC
	OLA058					EN 12594	5.5	Cubeta auxiliar capacidad mínima 350 ml
	OLA058					EN 12597	5.6	Dispositivo medidor de tiempo, calibrado con exactitud ± 0,1 s		V/C
	OLA058					EN ISO 6508-1	5.7	Dispositivo de medida de la temperatura entre 0 y 30 ºC lectura mínima 0,1 ºC y precisión 0,1 ºC		V/C
	OLA059	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola	UNE-EN 1427:2015**					EN 58	5.2.1	Agua destilada o desionizada			NO	SI	NO		VS42 OLA059 OLA126
	OLA059					EN 12594	5.2.2	Glicerol (glicerina)
	OLA059					EN 12597	5.3	Agente antiadherente
	OLA059					EN ISO 3696:1995	6.1	Equipo de anillo y bola manual (fig. 5), automático o semiautomático formado por los elementos indicados en apartados 6.1.1 a 6.1.9		C
	OLA060	Betún	F	PG3	Índice de penetración de los betunes asfálticos	UNE-EN 12591:2009 Anexo A (NA) (betunes convencionales) / UNE-EN 13924:2006 (NA) Anexo A (betunes duros) / UNE-EN 13924:2006 1M:2010 (NA) (betunes duros) / UNE-EN 13924-2:2014 Anexo A** (betunes multigrado)					EN 58	A.3	Ver valor de penetración según Norma EN 1426 y punto de reblandecimiento anillo bola según Norma EN 1427			NO	NO	NO	UNE EN 12591 Betunes para pavimentación, UNE EN 13924 Betunes duros para pavimentación, UNE EN 13924-2 Ligantes bituminosos multigrado	VS41 OLA060
	OLA060					EN 1426					El índice de penetración se define en el apartado A.3 de las 3 Normas
	OLA060					EN 1427
	OLA060					EN 12592
	OLA060					EN 12593
	OLA060					EN 12594
	OLA060					EN 12595
	OLA060					EN 12596
	OLA060					EN 12597
	OLA060					EN 12607-1
	OLA060					EN 12607-2
	OLA060					EN 15326
	OLA060					EN ISO 2592
	OLA060					EN ISO 2719
	OLA060					EN ISO 4259
	OLA060					EN ISO 9001:2000
	OLA061	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la polaridad de las partículas de las emulsiones bituminosas	UNE-EN 1430:2009					EN 58	5.1	Agente eficaz de enjuague o xileno según ISO 5280			NO	SI	NO		VS48 OLA061
	OLA061					EN 12594	5.2	Propano-2-ol
	OLA061					EN ISO 3696	5.3	Etanol 96% o alcohol desnaturalizado 99%
	OLA061					ISO 5280	6.1	Circuito eléctrico con los siguientes componentes:
	OLA061					6.1.1	Fuente de alimentación, corriente continua o rectificada de 8 mA de 4,5 a 15 V durante 30'
	OLA061					6.1.2	Miliamperímetro, con desviación de 10 mA
	OLA061					6.1.3	Potenciómetro
	OLA061					6.1.4	Electrodos, placas en paralelo de acero inox. de 25 x 100 x 1 mm con dispositivo aislante separadas entre sí 12 mm
	OLA061					6.1.5	Aislante, varilla cuadrada de resina de politetrafluoroetileno, eléctricamente neutra de l (12±2), a (25±2) y e (15±5) mm
	OLA061					6.2	Vaso de precipitados de 150 ó 250 ml
	OLA061					6.3	Varilla de vidrio de aprox l 100 mm y e 6 mm
	OLA061					6.4	Cronómetro
	OLA062	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Caracterización de las propiedades perceptibles	UNE-EN 1425:2012					EN 58	4.1	Varilla de vidrio			NO	SI	NO		OLA062
	OLA062					4.2	Campana extractora
	OLA063	Betún modif.	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la recuperación elástica de los betunes modificados	UNE-EN 13398:2018**					EN 58	5.1	Equipo de moldeo de la probeta, de metal (fig 1).			NO	SI	NO		VS50 OLA063
	OLA063					EN 1427	5.2	Ductilómetro, consistente en un baño de agua (5.2.1) con control de temperatura (5.2.3) y un dispositivo de tracción (5.2.2)
	OLA063					EN 12594	5.2.1	Baño de agua
	OLA063					5.2.2	Dispositivo de tracción
	OLA063					5.3	Cuchillas o espátulas
	OLA063					5.4	Agente desmoldeante
	OLA063					5.5	Tijeras
	OLA063					5.6	Regla
	OLA063					5.7	Cronómetro
	OLA063					5.8	Termómetro o aparato de medida de temperatura

A 2.1.3 SUBGRUPO LIGANTES BITUMINOSOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA064	Emulsión	Q	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del contenido de agua en las emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica	UNE-EN 1428:2012					EN 58	5.1	Reguladores de destilación p.ej.: plato poroso o bolas de vidrio			NO	SI	NO		VS45 OLA064
	OLA064					EN 12594	5.2	Disolvente de arrastre (ensayos rutinarios recomendado xileno, arbitraje debe usarse tolueno)
	OLA064					EN ISO 3696	6.1	Equipo de destilación (fig 1) que consta de:		V				Verificación procedimiento Anexo A antes de 1ª utilización y después una vez al año
	OLA064					EN ISO 5272	6.1.1	Matraz de vidrio de 500 ml, cuello corto, fondo redondo
	OLA064					ISO 5280	6.1.2	Colector de 25 ml de capacidad graduado cada 0,1 ml
	OLA064					6.1.3	Refrigerante de reflujo vertical, enfriado por agua, con camisa de 300 mm de longitud mínimo
	OLA064					6.1.4	Calentador (recomendable eléctrico con regulación de potencia)
	OLA064					6.2	Alambre de acero inoxidable
	OLA064					6.3	Balanza, precisión 0,01 g y capacidad suficiente		C
	OLA065	Betún	Q	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la solubilidad	UNE-EN 12592:2015					EN 58	5.1	Tolueno, según ISO 5272			NO	SI	NO		OLA065
	OLA065					EN 1425	5.2	Xileno, según ISO 5280
	OLA065					EN 12594	6.1	Equipo de filtrado, según fig 1 y compuesto por:
	OLA065					ISO 4793	6.1.1	Crisol de vidrio sinterizado, P4 de porosidad, de 30 mm aprox de Ø útil
	OLA065					ISO 5272	6.1.2	Polvo de vidrio borosilicatado, Ø de partículas entre 50 y 80 µm
	OLA065					ISO 5280	6.1.3	Matraz de filtrado, de 250 ó 500 ml, de pared gruesa y con tubo lateral
	OLA065					6.1.4	Embudo de filtrado, de 40 a 42 mm de Ø interior
	OLA065					6.1.5	Junta de caucho o adaptador
	OLA065					6.2	Estufa capaz de mantener una Tª entre 15 y 25 ºC por encima del punto de ebullición del disolvente elegido
	OLA065					6.3	Balanza, precisión 0,2 mg y lectura con aproximación de 0,1 mg		C
	OLA066	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la resistencia al envejecimiento por efecto del calor y del aire. Parte 1: Método RTFOT (película fina y rotatoria)	UNE-EN 12607-1:2015**					EN 58	4.1	Estufa eléctrica ventilada capaz de mantener una Tª cte de ± 0,5 ºC de doble pared, dim int h 340 a 405 f 445 y ventana en puerta delantera de h 215 y a 320 todo ± 15 mm			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Características del termómetro	OLA066
	OLA066					EN 1425	4.2	Medidor de caudal capaz de medir un caudal de aire de 4±0,2 l/min
	OLA066					EN 1426	4.3	Dispositivo de medición de temperatura de 150 a 200 ºC, lectura de 0,1 ºC y precisión 0,5 ºC
	OLA066					EN 1427	4.4	Recipientes de vidrio resistente al calor de dim según fig 3
	OLA066					EN 12594	4.5	Balanza, precisión 1 mg		C
	OLA066					EN 12596
	OLA066					EN 12735-1
	OLA066					EN 13302
	OLA067	Emulsión	F	PG3	Viscosidad. Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del tiempo de fluencia por medio de un viscosímetro de flujo. Parte 1: Emulsiones bituminosas	UNE-EN 12846-1:2011**					EN 58	5.1	Aceite mineral ligero, con viscosidad igual o inferior a 7 mm²/s a 40 ºC			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Especificaciones del termómetro	VS43 OLA067
	OLA067					EN 12594	5.2	Solución Sa, solución acuosa según apartado 5.2. "Solución aniónica" a utilizar en emulsiones aniónicas
	OLA067					EN 13302	5.3	Solución Sc, solución acuosa según apartado 5.3. "Solución catiónica" a utilizar en emulsiones catiónicas
	OLA067					EN ISO 4788	6.1	Viscosímetro de flujo, consistente en un vaso con un orifico en el centro que puede cerrarse con una válvula de esfera (fig.1, fig. 2 y fig. 3)
	OLA067					6.2	Baño de agua del viscosímetro a Tª constante, para mantener la Tª prevista ± 0,5 ºC
	OLA067					6.3	Baño de agua a temperatura controlada, mantenido a 40,0 ± 0,5 ºC
	OLA067					6.4	2 termómetros de acuerdo con los requisitos del Anexo A (adecuados IP-8C y ASTM 19C - ASTM 17C para medias a 50 y 25 ºC, respectivamente)
	OLA067					6.5	Colector, de forma cilíndrica de 100 ml de capacidad con graduaciones a los 20, 25 y 75 ml, que cumplan con EN ISO 4788
	OLA067					6.6	Sistema de medidas de tiempos, para medida de tiempos de fluencia con exactitud de ± 0,2 s
	OLA068	Emulsión	Q	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación por destilación del ligante residual y de fluidificantes en las emulsiones bituminosas	UNE-EN 1431:2018**					EN 58	6	Material de vidrio y equipo normales de laboratorio y ademas:			NO	SI	NO		VS105 OLA068 OLA066
	OLA068					EN 573-3	6.1	Retorta de aleación de aluminio (ver figura 1) o de hierro 241 ± 5 mm de h y 100 ± 2 mm Ø exterior, co0n u8n espesor de pared de (3,2 ± 0,2) mm
	OLA068					EN 1425	6.2	Sistema de calentamiento- Equipo necesario con mechero de gas de forma anular de (125 ± 5) mm Ø interior (figura2)
	OLA068					EN 12594	6.3	Sistema de calentamiento- Equipo necesario con resistencia electrica
	OLA068					ISO 565	6.4	Equipo de conexión (tubo de conexión de vidrio, protector de estaño y tubo de condensación con camisa de metal) (fig. 3)
	OLA068					EN ISO 3838	6.5	Probeta graduada
	OLA068					EN ISO 4788	6.6	Dos elementos de medición de temperatura, que combinen sensor y unidad de lectura.
	OLA068					6.7	Balanza 3500 g, precisión 0,1 g		C
	OLA068					6.8	Mechero Bunsen o medio equivalente
	OLA068					6.9	Tamiz de 300 µm, conforme con R 40/3 de ISO 565
	OLA069	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la tendencia a la sedimentación de las emulsiones bituminosas	UNE-EN 12847:2009					EN 58	5.2	Agentes de limpieza			NO	SI	NO		OLA069
	OLA069					EN 1428	6.1	Probeta de vidrio graduada y cerrada 600 ml y marca de división a 500 ml, con 2 tubos laterales que se pueden cerrar (fig 1)
	OLA069					EN 1431	6.2	Equipo de destilación según EN 1428 o EN 1431
	OLA069					EN 12594	6.3	Vaso de precipitados
	OLA069					EN ISO 3696
	OLA070	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del residuo por tamizado de las emulsiones bituminosas, y determinación de la estabilidad al almacenamiento por tamizado	UNE-EN 1429:2013					EN 58	5.1	Solución Sa: Solución fase acuosa de concentración nominal de 0,01 mol/l de hidróxido sódico que contiene una concentración nominal del 1% en masa de oleato sódico			NO	SI	NO
	OLA070					EN 12594	5.2	Solución Sc: Solución fase acuosa de concentración nominal de 0,01 mol/l de ácido clorhídrico que contiene una concentración nominal del 1% en masa de bromuro de cetiltrimetilamonio
	OLA070					EN ISO 3696	5.3	Agente eficaz de enjuague
	OLA070					ISO 565	5.4	Etanol
	OLA070					6.1	Tamiz, según ISO 565 de acero inox o latón de Ø de 75 a 100 mm y tamaño de malla 0,500 mm
	OLA070					6.2	Tamiz, según ISO 565 de acero inox o latón de Ø de 75 a 100 mm y tamaño de malla 0,160 mm
	OLA070					6.3	Fondos de tamiz, del diámetro correspondiente
	OLA070					6.4	Balanza, precisión 1 g		C
	OLA070					6.5	Balanza, precisión 0,01g		C
	OLA070					6.6	Balanza, precisión 0,001g		C
	OLA070					6.7	Matraz Erlenmeyer de 200 ml, con tapón esmerilado
	OLA070					6.8	Matraz Erlenmeyer (2) de 250 ml, con tapón esmerilado
	OLA070					6.9	Matraz Erlenmeyer de 500 ml, con tapón esmerilado
	OLA070					6.10	Botella con tapón roscado
	OLA070					6.11	Recipiente, de capacidad suficiente
	OLA070					6.12	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	OLA070					6.13	Desecador
	OLA070					6.14	Embudo
	OLA071	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la adhesividad de las emulsiones bituminosas por inmersión en agua	UNE-EN 13614:2021**					EN 58	5.1	Árido de referencia			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Guía para la calificación del área envuelta	OLA071
	OLA071					EN 12594	5.2	Agua destilada o desionizada, según EN ISO 3696
	OLA071					EN 13043	5.3	Agentes de limpieza
	OLA071					EN 13808	6.1	Estufa ventilada capaz de mantener 60 ± 3 ºC
	OLA071					EN 1428	6.2	Espátula
	OLA071					EN 1431	6.3	Dos cazos resistentes al calor (2), de Ø 15 a 20 cm
	OLA071					EN 16849	6.4	Cronómetro, precisión 1 s en 60 s
	OLA071					EN ISO 3696	6.5	Dos platos de vidrio resistentes al calor con tapadera, con una superficie mínima de 300 cm² y una altura interior mínima de 20 mm.
	OLA071					6.6	Balanza, precisión 1 g y capacidad suficiente		C
	OLA071					6.7	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA072	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del comportamiento a la rotura. Parte 1: Determinación del índice de rotura de las emulsiones bituminosas catiónicas, método de la carga mineral	UNE-EN 13075-1:2017**					EN 58	5.1	Filler de referencia, filler Forshammer, filler Sikaisol o filler Caolín Q92			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Características de los filler de referencia	VS51 OLA072
	OLA072					EN 12594	5.2	Agentes de limpieza usados normalmente en el laboratorio					A.1 Características del filler Forshhammer
	OLA072					6.2	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO SEMIAUTOMÁTICO					A.2 Características del filler Sikaisol
	OLA072					6.2.1	Motor para el agitador (fig.1), potencia > 25 W y velocidad 260 ± 60 r/min					A.3 Características del filler Caolín Q92
	OLA072					6.2.2	Agitador (fig 2), de dimensiones dadas en figuras 3, 4 y 5
	OLA072					6.2.3	Recipientes de metal cilíndricos de 500 ml, h 95 mm y 90 mm de Ø
	OLA072					6.3	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTO MANUAL
	OLA072					6.3.1	Recipiente esmaltado o de acero inoxidable, de aprox 20 cm de Ø y h 10 cm
	OLA072					6.3.2	Espátula, de níquel o acero inox, de longitud aprox 20 cm
	OLA072					6.4	EQUIPO PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS
	OLA072					6.4.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA072					6.4.2	Embudo cónico
	OLA072					6.4.3	Alimentador regulable de filler		C				Procedimiento de calibración en 6.4.3
	OLA072					6.4.4	Reloj o cronómetro, con precisión de 0,2 s, en un intervalo de tiempo = ó > de 600 s
	OLA072					6.4.5	Botellas, capacidad aprox 500 ml, con tapas de ajuste hermético y material que no reaccione con la emulsión
	OLA072					6.4.6	Baño a Tª cte o cámara climática, capaz de mantener la muestra a 25 ± 1 ºC
	OLA072					6.4.7	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA073	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados. Parte 1: Recuperación por evaporación	UNE-EN 13074-1:2019**					EN 58	5.1	Estufa ventilada			NO	SI	NO		VS106 OLA073
	OLA073					EN 1428	5.2	Placas metálicas planas
	OLA073					EN1431	5.3	Balanza, precisión 1 g		C
					EN 1427	5.4	Espátula, cuchillo plano o cualquier otro instrumento adecuado para extender la emulsión o el betún modificado o fluxado y recoger el ligante recuperado.
	OLA073					EN 12594	5.5	Recipiente o vaso de precipitado de acuerdo a lo indicado en los apartados 7.2.3 y 7.3.3
	OLA073					EN 13074-2	5.6	Estufa
	OLA073					EN 16849
	OLA074	Betún modif.	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la estabilidad al almacenamiento de los betunes modificados	UNE-EN 13399:2010					EN 58	4.1	Tubo de aluminio de h >160 mm y Ø entre 25 y 40 mm, cerrado en un extremo del tipo "tubo de pasta de dientes"			NO	SI	NO		OLA074
	OLA074					EN 12594	4.2	Estufa mantenida a una Tª de 180 ± 5 ºC durante 3 días consecutivos
	OLA074					4.3	Botes metálicos (2)
	OLA160	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la estabilidad de las emulsiones bituminosas mezcladas con cemento	UNE-EN 12848:2009					EN 58	6.1	Tamiz, de acero inoxidable o latón, con un diámetro nominal de bastidor entre 75 mm y 200 mm y un tamaño de malla de 0,2 mm.					OLA160
	OLA160					EN 197-1	6.2	Tamiz, de acero inoxidable o latón, con un diámetro nominal de bastidor entre 75 mm y 200 mm y un tamaño de malla de 0,16 mm.
	OLA160					EN 12594	6.3	Culata para los tamices, en la que se puedan adaptar tamices entre 75 mm y 200 mm de diámetro.
	OLA160					EN ISO 3696	6.4	Recipiente de fondo circular, de vidrio o acero inoxidable, de 500ml de capacidad.
	OLA160					6.5	Probeta graduada, de 250ml de capacidad.
	OLA160					6.6	Balanza, capaz de pesar 500 g con una exactitud de 0,1 ± g.		C
	OLA160					6.7	Varilla de agitación de vidrio o acero, de 5 mm de diámetro nominal, con los extremos redondeados.
	OLA160					6.8	Estufa, controlada termostáticamente a (110 ± 5 ) ° C
A 2.1.4 SUBGRUPO LIGANTES BITUMINOSOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4					6.9	Cronómetro, con una precisión de 0,2 s o mejor, en un intervalo de tiempo igual o mayor de 300 s
	OLA075	Betún	F	PG3	Determinación de los puntos de inflamación y combustión. Método Cleveland en vaso abierto	UNE-EN ISO 2592:2002					ISO 3170:1988	5.1	Disolvente de limpieza			NO	SI	NO		VS44 OLA075
	OLA075					ISO 3171:1988	5.2	Verificación de líquidos, según capítulo C.2
	OLA075					5.3	Lana de acero
	OLA075					6.1	Aparato Cleveland de vaso abierto, según anexo A		V				El Anexo C describe un procedimiento de verificación
	OLA075					6.2	Pantalla de aprox 460 mm cuadrados y 610 mm de altura, con apertura frontal
	OLA075					6.3	Termómetro de inmersión parcial, que cumpla especificación anexo B (termómetro IP 28C/ASTM 11C cumple)
	OLA075					6.4	Barómetro precisión de 0,1 kPa
	OLA076	Betún modif.	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de las propiedades de tracción de betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad	UNE-EN 13589:2019**					EN 58	5.1	Ductilómetro, consistente en:			NO	SI	NO		OLA076
	OLA076					EN 12594	5.1.1	Dispositivo de tracción, capaz de mantener una v cte de los elementos móviles de 50±2,5 mm/min, capaz de medir la fuerza de tracción (rango entre 1 y 300 N, exactitud 0,1 N) y la elongación de la probeta (rango entre 1 y 450 mm, exactitud 1 mm)
	OLA076					EN 13398	5.1.2	Baño de agua con control y comprobación de temperatura, capaz de mantener la probeta y el disp de sujeción a la Tª especificada, exactitud 0,5 ºC
	OLA076					5.2	Dispositivo de registro, de la fuerza aplicada y de la elongación
	OLA076					5.3	Equipo para el moldeo de probetas de metal: moldes de dim de la fig 1 y placa base
	OLA076
	OLA076
	OLA161	Betún modif.	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de las propiedades de tracción de los ligantes bituminosos por el método de ensayo de tracción	UNE-EN 13587:2017					EN 58	5.1	Máquina de ensayo, conforme con la Norma ISO 5893		C				Anula y sustituye a las UNE-EN 13703 y UNE-EN 13587:2010	OLA161
	OLA161					EN 12594	5.1.1	La máquina debe poder mantener una velocidad constante de su parte móvil con una exactitud del 2% de la velocidad de ensayo seleccionada
	OLA161					EN ISO 527-3	5.1.2	Los dispositivos de sujeción de la probeta (situados en la parte fija y en la móvil) deben por un lado garantizar una sujeción suficiente de los extremos de la probeta durante toda la duración del ensayo, a fin de evitar deslizamiento de las mismas, y por otra no ejercer esfuerzos localizados que puedan dar lugar al desgarro o rotura de la probeta
	OLA161					ISO 5893	5.1.3	Dispositivos adecuados que deben permitir la realización de las siguientes mediciones: La fuerza de tracción ejercida sobre la probeta en un rango comprendido entre 1 N hasta 500 N, con una exactitud ± 1 mm, y la elongación de la probeta, bien por seguimiento del movimiento de los puntos de sujeción o bien mediante un extensómetro óptico en un rango que cubra desde 0 mm hasta como mínimo 250 mm, on una exactitud de ± 1 mm
	OLA161					5.1.4	Extensómetro óptico
	OLA161					5.2	Cámara termostática
	OLA161					5.3	Dispositivo de registro, de la fuerza aplicada y de la elongación de la probeta de ensayo
	OLA161					5.4	Equipo de medida, capaz de medir el espesor de la probeta con una exactitud de ± 0,1 mm
	OLA161					5.5	Moldes, por ejemplo de silicona, que permitan moldear las probetas (Véase la fig 1)
	OLA078	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Recuperación del ligante de las emulsiones bituminosas o de los ligantes bituminosos fluidificados o fluxados. Parte 2: Estabilización después de la recuperación por evaporación	UNE-EN 13074-2:2019**					EN 12594	5	Equipamiento y material usual en el laboratorio, ademas de lo siguienete:			NO	SI	SI	La estabilización del ligante recuperado debe realizarse inmediatamente después del procedimiento de recuperación según EN 13074-1	OLA078
	OLA078					EN 13074-1	5.1	Estufa ventilada volumen interior al menos 80 l capaz de mantener 85 ± 2 ºC
					5.2	Placas metálicas planas, de superficie conocida, que cuenten con un reborde en el que la altura interna sea como mínimo de 20 mm y con una superficie mínima de 0,04 m².
					5.3	Espátula
					5.4	Recipiente o vaso de precipitado.
					5.5	Estufa
	OLA162	Emulsión	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la cohesión de los ligantes bituminosos mediante el método del péndulo	UNE-EN 13588:2008					EN 58	6.1	Aparato para ensayar la cohesión, que comprenda todos los elementos especificados en los apartados 6.1.1 a 6.1.4					OLA162
	OLA162					EN 12594	6.1.1	Base, colocada en posición horizontal por medio de tornillos de ajuste de altura y un nivel de burbuja
	OLA162					6.1.2	Péndulo de forma y dimensiones especificados en la Fig. 2
	OLA162					6.1.3	Puntero, situado en el eje del péndulo
	OLA162					6.1.4	Cubos y soportes de los cubos, de acro, con las formas y dimensiones que se recogen en las Figura 3,4 y 5
	OLA162					6.2	Estufa capaz de mantener una temperatura desde 60 ºC hasta una temperatura igual a 85 °C por debajo del valor del punto de reblandecimiento del método de anillo y bola del ligante considerado con una exactitud de 5 ° C
	OLA162					6.3	Urna(s) termostáticamente controlada, con baño(s) de aire o baño(s) líquido capaz de mantener la temperatura prefijada dentro de ± 1,0 °C sobre el rango de (-10 °C) a (80 °C)
	OLA162					6.4	Dispositivo de lectura de temperatura, capaz de medir la temperatura de la urna controlada termostáticamente, con capacidad para ser leidos y calibrados 0,2 °C o menos
	OLA162					6.5	Otros aparatos, que incluyen una brocha, espátula y cuchilla
	OLA079	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la viscosidad dinámica de los ligantes bituminosos usando un viscosímetro de rotación de aguja	UNE-EN 13302:2018**					EN 58	5.1	Viscosímetro de rotación de aguja, según apto. 5.1			NO	SI	SI	Las muestras deben prepararse previamente al ensayo de acuerdo con el apto. 7 y en función del tipo de producto	OLA079
	OLA079					EN 12594	5.2	Aguja o juego de agujas apropiadas para el equipo, que permita medir las viscosidades con una precisión cercana al 2% y, al menos, del 5%
	OLA079					5.3	Recipiente para la muestra, específico para el viscosímetro
	OLA079					5.4	Sistema de control de temperatura: Baño de agua o de aceite capaz de controlar la Tª de la muestra con precisión de 0,5 ºC
	OLA080	Betún	F	PG3	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de fragilidad Fraass	UNE-EN 12593:2015**					EN 58	5.1	Láminas de acero templado para muelles de dim l=41,00±0,5 a=20±0,2 y e=0,15±0,02			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Características del termómetro	OLA080
	OLA080					EN 1425	5.2	Material para la preparación de las láminas, que consta de:					Anexo B (Informativo): Ejemplos
	OLA080					EN 1427	5.2.1	Placa imantada, con superficie plana y pulida (fig 1) que dispone de una tapa apropiada (fig 2)					Apto 5.6: Todos lo equipos se deben de calibrar como mínimo una vez al año
	OLA080					EN 12594	5.2.2	Soporte metálico, con tornillos de nivelación y nivel de burbuja de aire para comprobar horizontalidad y con 2 zonas diferenciadas una con regulación de temperatura y otra enfriada con circulación de agua					Se recomienda verificar mensualmente (si se usa regularmente) el sistema de medida de temperatura, la velocidad de enfriamiento y el sistema de detección de la flexión
	OLA080					5.3	Equipo de fragilidad Fraass, según fig 3 y formado por los siguientes componentes:		C
	OLA080					5.3.1	Dispositivo de flexión, según fig 4		V
	OLA080					5.3.2	Dispositivo de enfriamiento, según fig 3		V
	OLA080					5.3.3	Sistema de medida de la temperatura: Termómetros de varilla, según Anexo A		V
	OLA080					5.4	Pinzas
	OLA080					5.5	Balanza, precisión 5 mg		C

A 2.2 SUBGRUPO MEZCLAS BITUMINOSAS
Especificación					Norma
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso					UNE-EN 13108-1:2008 (NA)					La Orden FOM/510/2018 contempla la de 2018
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas					UNE-EN 13108-2:2007 (NA) / UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008 (NA)					La Orden FOM/510/2018 contempla la de 2018
Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes					UNE-EN 13108-7:2007 (NA) / UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008 (NA)					La Orden FOM/510/2018 contempla la de 2018

A 2.2.1 SUBGRUPO MEZCLAS BITUMINOSAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA081	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: Toma de muestras	UNE-EN 12697-27:2018					EN 58	4.1.1	Pala, figura 1 o recogedor, figura 2			NO	SI	NO		VS80 VS87 OLA081
	OLA081					EN 12697-20	4.2.1.2	Moldes
	OLA081					4.5.2	Bandeja cuadrada de 375 ± 25 mm de lado, 3,25 ± 0,25 mm de espesor y no más de 10 mm de altura. Con cable metálico fijado a las esquinas.
	OLA081					4.7.1	Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra
	OLA081					4.8.1.1	Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	OLA081					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	OLA081					4.8.1.3	Lámina de plástico de unos 0,02 mm de grosor
	OLA081					4.8.1.4	Yeso
	OLA081					4.8.1.5	Llana
	OLA081					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	OLA081					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado
	OLA081					4.9.1	Aparato para toma de la cinta transportadora, desmontable
	OLA082	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 28: Preparación de muestras para la determinación del contenido de ligante, contenido de agua y granulometría	UNE-EN 12697-28:2001					EN 58	4.1	Balanza		C	NO	NO	NO
	OLA082					EN 932-1	4.2	Regla
	OLA082					prEN 12697-36:1996	4.3	Sierra circular capaz de cortar piedra
	OLA082					4.4	Estufa convencional o de microondas
	OLA082					4.5	Cronómetro
	OLA082					4.6	Bandeja metálica, opcional
	OLA082					4.7	Cuarteador mecánico según EN 932-1, opcional (Figura 1)
	OLA082					4.8	Pala
	OLA082					4.9	Recipiente
	OLA083	Mezcla bitum.	F Y/O Q	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble	UNE-EN 12697-1:2013					EN 12697-3	5.2.1	Disolvente			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Guía para la determinación del contenido de ligante.	OLA 117 OLA 083
	OLA083					EN 12697-4	5.2.2.1	Balanza, precisión 0,5% de la masa		C				Anexo B (Normativo): Utilización de equipos para la determinación del contenido de ligante.
	OLA083					EN 12697-14	5.2.2.2	Equipo para la extracción del ligante, según método seleccionado en capítulo B.1		C				Anexo C (Normativo): Determinación por incineración de la materia mineral residual en el ligante extraído.
	OLA083					EN 12697-28:2000	5.3.1.1	Bandejas que se puedan calentar sin daño ni cambio de masa					Anexo D (Informativo): Indicaciones para la determinación del contenido de ligante soluble de las mezclas bituminosas con ligantes modificados con polímeros.
	OLA083					EN 933-1	5.3.1.2	Equipo para la separación del filler de la solución ligante, conforme método seleccionado en capítulo B.2					Bibliografía: EN 12592 - EN 12697-39 - ISO 5725-1 - ISO 5725-2
	OLA083					ISO 3310-1	5.4.1	Equipo de recuperación, conforme método seleccionado en capítulo B.3		C
	OLA083					ISO 3310-2	6.2.1	Horno que pueda mantener las temperaturas requeridas
	OLA083					6.2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLA083					6.2.3	Desecador
	OLA083					B.1	B.1. EXTRACCIÓN DEL LIGANTE
	OLA083					B.1.1.1.1	B.1.1. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro papel): Extractor en caliente (Figura B.1)		C
	OLA083					B.1.1.1.1	Recipientes y retortas (figura B.3)
	OLA083					B.1.1.1.3	Colector graduado de 12,5 mm³
	OLA083					B.1.1.1.4	Condensador de reflujo refrigerado por agua
	OLA083					B.1.1.1.5	Placa calefactora eléctrica
	OLA083					B.1.1.1.6	Papel de filtro
	OLA083					B.1.1.1.7	Desecador apto para lo recipientes cilíndricos con papeles de filtro
	OLA083					B.1.1.1.8	Recipiente
	OLA083					B.1.2.1.1	B.1.2. MÉTODO CON EXTRACTOR EN CALIENTE (filtro malla metálica): Extractores de metal y/o vidrio, con condensador y vaso de extracción.		C
	OLA083					B.1.2.1.2	Matraz de fondo redondo o plano
	OLA083					B.1.2.1.3	Cartuchos de extracción de material fibroso
	OLA083					B.1.2.1.4	Placa calefactora eléctrica
	OLA083					B.1.2.1.5	Desecador
	OLA083					B.1.3.1.1	B.1.3 MÉTODO CON EXTRACTOR SOXHLET: Equipo Soxhlet modificado, ver figura B.5		C
	OLA083					B.1.3.1.2	Cartucho de extracción de papel de filtro prensado o plegado
	OLA083					B.1.3.1.3	Malla metálica (opcional), dos unidades
	OLA083					B.1.3.1.4	Equipo calentador
	OLA083					B.1.3.1.5	Desecador diseñado especialmente para los cartuchos de extracción. Figura B.6
	OLA083					B.1.4.1.1	B.1.4 MÉTODO CON MÁQUINA DE ROTACIÓN DE BOTELLAS: Botellas metálicas, de (600, 2500, 7000 y 12000)x 10³ mm³ con bocas anchas y cierres.
	OLA083					B.1.4.1.2	Máquina que gire las botellas a 15 ± 5 r/min alrededor del eje longitudinal		C
	OLA083					B.1.4.2.1	Matraces volumétricos de (250, 500, 1000 y 2000) x 10³ mm³
	OLA083					B.1.4.2.2	Termómetro
	OLA083					B.1.5.1.1	B.1.5 MÉTODO CON EXTRACTOR CENTRÍFUGO: Horno que pueda mantener 110 ± 5 Cº
	OLA083					B.1.5.1.2	Bandejas planas
	OLA083					B.1.5.1.3	Matraces volumétricos de (100, 1000 y 2000) x 10³ mm³
	OLA083					B.1.5.1.4	Desecador para enfriar
	OLA083					B.1.5.1.5	Equipo de extracción (Fig. B.7) y equipo para centrifugar la probeta a velocidad variable controlada hasta 3600 r/min. Con recipiente para recoger el disolvente y drenaje, con dispositivo contra explosiones y bajo campana		C
	OLA083					B.1.5.1.6	Anillos de filtro que se ajusten al perímetro de la cubeta.
	OLA083					B.1.6.1	B.1.6 DISOLUCIÓN BETÚN: Recipientes herméticos de (2000 ó 3000) x 10³ mm³
	OLA083					B.1.6.2	Percloroetileno (tetracloroetileno) de masa volumétrica 1,6 ± 0,05 g/cm³ a 20 ºC
	OLA083					B.2	B.2 SEPARACIÓN DE LA MATERIA MINERAL
	OLA083					B.2.1.1.1	B.2.1 CENTRÍFUGA DE FLUJO CONTINUO : Centrífuga de flujo continuo y alta velocidad, aceleración centrífuga del orden d 30000 m/s² (Fig. B.8)		C
	OLA083					B.2.1.1.2	Embudo con un tamiz de malla metálica de 63 µm
	OLA083					B.2.2.1.1	B.2.2 FILTRO A PRESIÓN: Filtro a presión y bomba de aire que de aire seco sin aceite a 2 bar mínimo.		C
	OLA083					B.2.2.1.2	Papeles de filtro para equipar el filtro a presión
	OLA083					B.2.2.1.3	Embudo para alojar tres tamices de 200 ó 300 mm de Ø
	OLA083					B.2.2.1.4	Tamices de 200 ó 300 mm de Ø que cumplan ISO 3310-1 o ISO 3310-2
	OLA083					B.2.3.1.1	B.2.3 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO 1: Centrífuga con 4 vasos equipados con tubos de centrifugación de al menos 50x10³ mm³, que pueda acelerar entre 15000 m/s² y 30000 m/s²		C
	OLA083					B.2.3.1.2	Botellas dispensadoras de (600 a 1000)x 10³ mm³ de polipropileno y tapón rosca
	OLA083					B.2.4.1	B.2.4 CENTRÍFUGA DE TUBOS -TIPO2: Centrífuga de tubos con aceleración mínima de 40000 m/s² equipada con vasos de capacidad mayor de 20000 mm³		C
	OLA083					B.3.1.1.1	B.3.1 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por volúmenes): Equipo de recuperación, figura B.10		C
	OLA083					B.3.1.1.2	Bureta
	OLA083					B.3.1.1.3	Balanza, precisión 0,001 g, para pesar matraces		C
	OLA083					B.3.1.1.4	Desecador
	OLA083					B.3.2.1.1	B.3.2 CONTENIDO LIGANTE SOLUBLE (Cálculo por masas): Bandejas planas con tapa, interior y exterior Ø mínimos de 90 y 105 mm, canto de 25 ± 5 mm y masa conocida con aproximación de 10 mg.		C
	OLA083					B.3.2.1.2	Evaporador u horno que pueda mantener la muestra entre 140-150 ºC que disponga de toma de aire
	OLA083					B.3.2.1.3	Desecador
	OLA083					C.2.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 1): Balanza, precisión 0,0001 g
	OLA083					C.2.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	OLA083					C.2.1.3	Probetas graduadas de (2000, 1000 y 100)x10³ mm³
	OLA083					C.2.1.4	Horno capaz de alcanzar 600 ºC
	OLA083					C.2.1.5	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	OLA083					C.2.1.6	Desecador
	OLA083					C.2.2	Solución saturada de carbonato amónico de grado reactivo
	OLA083					C.3.1.1	C. MATERIA MINERAL RESIDUAL (Método 2): Balanza, precisión 0,001 g
	OLA083					C.3.1.2	Baño de vapor o placa calefactora eléctrica
	OLA083					C.3.1.3	Cápsula de ignición de 125x10³ mm³
	OLA083					C.3.1.4	Horno capaz de alcanzar 600 ºC
	OLA083					C.3.1.5	Desecador
	OLA084	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas	UNE-EN 12697-2:2015					EN 932-6	6.2	Tamices de abertura hasta 2,8 mm inclusive, según ISO 3310-1			NO	SI	SI	El ensayo se debe realizar sobre el material recuperado después del ensayo de EN 12697-1 o el EN 12697-39	VS57 OLA084
	OLA084					EN 933-1	6.3	Tamices de abertura de 4 mm o mayores, según ISO 3310-2					Salvo que se especifique lo contrario los aparatos deben ser conforme a EN 933-1
	OLA084					EN 12697-1	7	Estufa para desecar el árido a masa constante					Bibliografía: EN 933-2:1995
	OLA084					EN 12697-39
	OLA084					ISO 3310-1
	OLA084					ISO 3310-2
	OLA085	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 5: Determinación de la densidad máxima	UNE-EN 12697-5:2020					EN 1097	5.1	Agua sin aire disuelto y recién enfriada, o disolvente orgánico para ligantes			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad máxima de las mezclas bituminosas. No está en FOM/510/2018, pero norma necesaria.	VS82 OLA085
	OLA085					EN 12697-1	5.2	Agente de dispersión, p.ej. 7% de nonifenolpoliglicoleter en agua					Anexo B (Informativo): Determinación de las características de absorción del ligante de los áridos minerales para las mezclas bituminosas
	OLA085					EN 12697-27	5.3	Agua en ebullición					Anexo C (Informativo): Procedimiento para la calibración de un picnómetro.
	OLA085					EN 12697-28	6.1	Herramientas para limpiar las muestras					Bibliografía: Din 1996-7
	OLA085					EN ISO 3838	6.2	Cabina ventilada, que mantenga uniforme 110 ± 5ºC
	OLA085					6.3	Herramientas adecuadas para soltar y separar la muestra, por ejemplo una espatula
	OLA085					6.4	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA085					6.5	Termómetro, precisión 0,1 ºC
	OLA085					6.6	Baño de agua que mantenga la temperatura uniforme aprox. ± 0,2ºC
	OLA085					6.7	Mesa vibradora
	OLA085					6.8	Picnómetro con volumen tal que la muestra ocupe hasta 2/3 (para procedimiento volumétrico)		C
	OLA085					6.9	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 4 kPa (para procedimiento volumétrico)
	OLA085					6.10	Contenedor tal que la muestra se pueda sumergir, superior a 3000 cm³ (para procedimiento hidrostático)
	OLA085					6.11	Desecador de vacío u otro recipiente de vacío (para el procedimiento hidrostático), capaz de alojar el picnómetro.
	OLA085					6.12	Mazo de goma
	OLA086	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6: Determinación de la densidad aparente de probetas bituminosas por el método hidrostático	UNE-EN 12697-6:2012					EN 12697-29:2002	5.1	Agua con densidad conocida según fórmula			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Directrices generales para la selección de un procedimiento de ensayo para determinar la densidad aparente de materiales bituminosos compactados	OLA086
	OLA086					EN 13108-20	5.2	Material para impermeabilizar la probeta que evite incluir huecos entre la capa impermeabilizante y la probeta. La densidad de materias debe ser conocida con una aproximación de 0,010 g/cm³
	OLA086					6.1.1	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA086					6.2.1	Baño de agua, que mantenga la temperatura con precisión de ± 1,0 ºC, con al menos 3 veces el volumen de la probeta
	OLA086					6.2.2	Termómetro, precisión 1,0 ºC
	OLA086					6.3.1	Gamuza y papel secante para secar y enjugar la probeta (sólo procedimiento SSD)
	OLA086					6.4.1	Compás de calibrar, u otro que mida con precisión mínima de ± 0,1 mm (sólo procedimiento por método geométrico)
	OLA087	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 8: Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas	UNE-EN 12697-8:2003					EN 12697-5	4.1	Los necesarios para determinar la densidad máxima y la densidad aparente, (ver los dos ensayos anteriores)			NO	NO	NO		OLA087
	OLA087					EN 12697-6
	OLA088	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 34: Ensayo Marshall	UNE-EN 12697-34:2022**					EN 12697-6	5.1	Máquina de ensayo a compresión CLASE 2, o superior, de acuerdo con el capítulo 7 de la Norma EN ISO 7500-1:2018			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Valores de la estabilidad y la deformación Marshall	VS83 OLA088
	OLA088					EN 12697-29	5.2	Dispositivo de medición de la deformación plástica, precisión ±0,1 mm					Anexo B (Normativo): Cabezal de ensayo
	OLA088					EN 12697-30	5.3	Representador gráfico para evaluar la curva de fuerza frente a deformación (plóter, registrador de cinta, programa software)
	OLA088					EN 12697-35	5.4	Cabezal de ensayo, formado por mordazas de dimensiones dadas en Anexo B, fig. B.1
	OLA088					EN ISO 7500-1:2018	5.5	Baño de agua de profundidad mínima 150 mm con control termostático, capaz de mantener una Tª 60 ±1 ºC.
	OLA088					5.6	Termómetro que pueda medir 60 ºC, precisión 0,5 ºC
	OLA088					5.7	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA089	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 30: Preparación de probetas mediante compactador de impactos	UNE-EN 12697-30:2013					EN 12591	5.1	Compactador de impactos con yunque de acero (fig 1) con los componentes de los apartados 5.1.1.2 a 5.1.1.9		V	NO	SI	SI	Cuando el compactador este funcionando se debe impedir el acceso a la zona de peligro y cumplir los requisitos relativos a la emisión sonora. Se deben efectuar inspecciones para comprobar que se cumplen los requisitos de seguridad (Apartados 5.1.2.2 a 5.1.2.4)	OLA089
	OLA089					EN 12697-10	5.2	Compactador de impactos con pedestal de madera (fig 5 ) con los componentes de los apartados 5.2.2 a 5.2.3		V				Anexo B (Informativo) Procedimiento de verificación de equipos para la compactación por impactos
	OLA089					EN 12697-27	5.3	Molde de compactación
	OLA089					EN 12697-35:2004+A1	5.4	Hornos o placas para calentar
	OLA089					EN 13924	5.5	Bloque de acero de 100 mm de Ø y de 50 mm de altura
	OLA089					EN 14023	5.6	Pantallas, placas difusoras o baños de arena
	OLA089					5.7	Placa con discos cilíndricos (opcional) fig 12
	OLA090	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 32: Compactación en laboratorio de mezclas bituminosas mediante compactador vibratorio	UNE-EN 12697-32:2003+A1:2007					EN 12697-6:2003+A1	5.1	Compuesto obturador			NO	NO	NO	Bibliografía: prEN 12697-38	OLA090
	OLA090					EN 12697-9	5.2	Discos de papel para evitar que la probeta se peque a la placa
	OLA090					EN 12697-10	5.3	Grasa de silicona
	OLA090					EN 12697-14	5.4	Material inerte para rellenar huecos
	OLA090					EN 12697-27	6.1	Estufa de secado que se mantenga entre 25 y 45 ºC
	OLA090					EN 12697-30:2004+A1	6.2	Balanza		C
	OLA090					EN 12697-35:2004+A1	6.3	Baño de agua
	OLA090					6.4	Molde hendido y placa de asiento (figura 1)
	OLA090					6.5	Placa de asiento de repuesto
	OLA090					6.6	Estufa con circulación de aire asistida por ventilador
	OLA090					6.7	Martillo vibratorio eléctrico (Anexo A)		C
	OLA090					6.8	Cuchillo de extracción de punta ancha de 50 a 75 mm y otro de paleta.
	OLA090					6.9	Pie apisonador de Ø 102 ± 2 mm y otro de Ø 146 ± 2 mm
	OLA090					6.10	Regla de acero de 300 mm
	OLA090					6.11	2 Calibres externos
	OLA090					6.12	Cronómetro
	OLA090					6.13	Termómetro
	OLA090					6.14	Sierra capaz de cortar un testigo
	OLA090					6.15	Brocha
	OLA170	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 13. Medición de la temperatura	UNE-EN 12697-13:2018**					3.1	Medida de la temperatura de contacto			NO	SI	NO		VS78 OLA170
	OLA170					3.1.1	El aparato de medición de la temperatura debe tener capacidad de medir la temperatura con una exactitud de ±2 °C
	OLA170					3.1.2	Instrumentos para la medición de la temperatura del material en camión o en acopio
	OLA170					3.2	Termómetro infrarrojo
	OLA170
	OLA170
	OLA170

A 2.2.2 SUBGRUPO MEZCLAS BITUMINOSAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA092	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 12: Determinación de la sensibilidad al agua de las probetas de mezcla bituminosa	UNE-EN 12697-12:2009					EN 1426	5.1.1	MÉTODO A: Máquina de ensayo a compresión, con equipos apartado 5.1.1 y cualquier equipo necesario para el ensayo a tracción indirecta de acuerdo con EN 12697-23			NO	SI	NO		OLA092
	OLA092					EN 12697-6	5.1.1	Cabezal de ensayo con bandas de carga.
	OLA092					EN 12697-8	5.1.1	Baño de agua con termostato, o cámara de aire para acondicionar la temperatura
	OLA092					EN 12697-23	5.1.1	Bolsas de plástico blando u otro sistema hermético
	OLA092					EN 12697-27	5.1.2	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 6,7 ± 0,3 kPa en 10 ± 1 min y mantener el vacío durante 30 ± 5 min
	OLA092					EN 12697-29	5.1.3	Placa perforada para encima del fondo del baño de agua
	OLA092					EN 12697-30	5.1.3	Baño de agua controlado por termostato que pueda mantener 40 ± 1 ºC y 25 ± 2 ºC
	OLA092					EN 12697-31	5.1.4	Cámara de aire (optativa) controlada con termostato, capaz de mantener una Tª de 25 ± 2 ºC
	OLA092					EN 12697-32	5.2.1	MÉTODO B: Máquina de ensayo a compresión, velocidad constante entre 45 y 65 mm/min
	OLA092					EN 12697-33	5.2.2	Sistema de vacío que pueda obtener una presión residual de 47 ± 0,3 kPa y mantener el vacío en 120 ± 10 min. Apropiado también el del apartado 5.1.2
	OLA092					EN 13108-1	5.2.3	Recipiente de vacío
	OLA092					5.2.4	Baño de agua controlado por termostato que pueda mantener 18 ± 1 ºC
	OLA092					5.2.4	Placa perforada para encima del fondo del baño de agua
	OLA092					5.2.5	Cámara de aire, capaz de mantener una Tª de 18 ± 1 ºC y 50 ± 10% de humedad
	OLA092					5.3.1	MÉTODO C: Vaso de precipitado graduado Ø 80 mm, de 2500 ml, escala 2000 ml
	OLA092					5.3.2	Tapón de goma
	OLA092					5.3.3	Papel de filtro
	OLA092					5.3.4	Estante
	OLA092					5.3.5	Recipiente de recogida, p.ej. vaso de precipitado de 2000 ml
	OLA092					5.3.6	Escala capaz de leer hasta ± 0,1 g
	OLA092					5.3.7	Recipiente para secar el papel de filtro
	OLA092					5.3.8	Cámara de calor, capaz de mantener una Tª de 105 ± 5 ºC
	OLA093	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 17: Pérdida de partículas de una probeta de mezcla bituminosa drenante	UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007					EN 1097-2	3.1	Máquina de los Ángeles, según EN 1097-2			NO	NO	NO		OLA093
	OLA093					EN 12697-6:2003+A1	3.2	Termómetro, precisión 0,5 ºC
	OLA093					EN 12697-8	3.3	Cámara que quepa la máquina de los Ángeles que mantenga el aire a ± 2 ºC
	OLA093					EN 12697-30:2004+A1	3.4	Horno con termostato capaz de mantener la temperatura del ensayo a ± 1 ºC
	OLA093					EN 12697-31	3.5	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA093					EN 12697-35:2004+A1
	OLA095	Mezcla bitum.	F	PG3	Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS	NLT 327:2000					2.1	Permeámetro LCS, (figura 1)			NO	NO	NO		OLA095
	OLA095					2.2	Reserva de agua de al menos 20 dm³ por ensayo
	OLA095					2.3	Cronómetro con precisión de 0,5 s
	OLA095
	OLA096	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: Toma de muestras. Apartado 4.7 Toma de muestras de materiales extendidos y compactados mediante extracción de testigos	UNE-EN 12697-27:2001					EN 58	4.7.1	EXTRACCIÓN TESTIGOS (Apto 4.7): Máquina saca-testigos, capaz de extraer testigos del Ø requerido en el espesor total de la muestra			NO	SI	NO		OLA168 OLA096
	OLA096					prEN 13108-6:2000	4.8.1.1	EXTRACCIÓN DE PLACAS (Apto 4.8): Máquina de corte sobre ruedas, capaz de cortar el espesor completo
	OLA096					4.8.1.2	Marco de madera de dimensiones adecuadas
	OLA096					4.8.1.3	Lámina de plástico de unos 0,02 mm de grosor
	OLA096					4.8.1.4	Yeso
	OLA096					4.8.1.5	Llana
	OLA096					4.8.1.6	Malla metálica para refuerzo
	OLA096					4.8.1.7	Plancha de madera de tamaño adecuado
	OLA097	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 35: Mezclado en laboratorio	UNE-EN 12697-35:2017					EN 58	5.1	Mezclador de laboratorio, que tarde menos de 5 min en cubrir todas las sustancias y con dispositivo de calentamiento, de tipo batidora, u otro que no pueda causar daño a las partículas.			NO	SI	NO		OLA097
	OLA097					EN 12591	5.2	Estufa ventilada con la precisión establecida en EN 12697-38
	OLA097					EN 12697-38	5.3	Balanza, precisión establecida en EN 12697-38		C
	OLA097					EN 12697-30	5.4	Termómetro con precisión establecida en EN 12697-38
	OLA097					EN 12698-31	5.5	Placa calentamiento, regulable y con precisión establecida en EN 12697-38 durante el mezclado manual
	OLA097					EN 12697-32
	OLA097					EN 12697-33
	OLA097					EN 12697-42
	OLA097					EN 13108-1
	OLA097					EN 13108-2
	OLA097					EN 13108-3
	OLA097					EN 13108-4
	OLA097					EN 13108-5
	OLA097					EN 13108-6
	OLA097					EN 13108-7
	OLA097					EN 13108-8
	OLA097					EN 13108-9
	OLA098	Mezcla bitum.	F	PG3	Características superficiales de carreteras y superficies aeroportuarias. Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad de la macrotextura superficial del pavimento mediante el método volumétrico (círculo de arena)	UNE-EN 13036-1:2010					ISO 565	4.1	Esferas de vidrio sólidas esféricas, que, al menos, el 90% en peso de ellas pase a través del tamiz de 0,25 mm y queden retenidas en el de 0,18 mm, según ISO 565			NO	SI	NO		VS67 OLA098
	OLA098					4.2	Contenedor de la muestra, cilíndrico metálico o de plástico, con volumen interior de la menos 25 ml
	OLA098					4.3	Disco esparcidor, plano y duro de 65 ± 1 mm de Ø, cubierto en una cara con placa de caucho duro de 2 ± 0,5 mm de e y empuñadura en su parte superior (fig 2)
	OLA098					4.4	Cepillo de cerdas suaves
	OLA098					4.5	Pantalla contra el viento (fig 1)
	OLA098					4.6	Regla > 500 mm graduada en mm
	OLA098					4.6	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA099	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 18: Ensayo de escurrimiento del ligante	UNE-EN 12697-18:2006					EN 12697-27	4.3.1	Estufa con ventilación forzada, exenta de vibraciones, con termostato, tolerancia ± 2 ºC en el rango de 80 a 200 ºC			NO	NO	NO		OLA099
	OLA099					prEN 12697-35	4.3.2	Cestas de escurrimiento de chapa perforada de 3,15 mm según ISO 3310-2, en forma de cubos de 100 ± 2 mm de arista y patas de 3,0±0,5 y 5±1 mm de altura
	OLA099					ISO 3310-1	4.3.3	Balanzas, precisión 0,1 g		C
	OLA099					ISO 3310-2	4.3.4	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLA099					4.3.5	Bandejas metálicas, cuadradas de 150mm de lado y 10mm profundidad
	OLA099					4.3.6	Cajas metálicas de 150 x 150 x 150 mm
	OLA099					4.3.7	Papel de aluminio.
	OLA099					5.3.2	Vasos de precipitados de cristal, de 800 ml y base de Ø 100 ± 5 mm
	OLA099					5.3.5	Termómetro, precisión 1 ºC, en el rango de 80 a 200 ºC
	OLA099					5.3.6	Cronómetro
	OLA099					5.3.7	Tamiz de 1 mm, según ISO 3310-1
	OLA099					5.3.8	Disolvente adecuado
	OLA099					5.3.9	Marcadores

A 2.2.3 SUBGRUPO MEZCLAS BITUMINOSAS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA100	Mezcla bitum.	F Y/O Q		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 39 Contenido de ligante por ignición	UNE-EN 12697-39:2013					EN 12597	5.1.1	Método A: Horno que pueda quemar todo el ligante, características del 5.1.2 a 5.1.6			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Cálculo del valor de calibración	OLA100
	OLA100					EN 12697-1	5.1.1	Método B: Horno que pueda quemar todo el ligante, características 5.1.2 al 5.1.4					Anexo B (Informativo): Granulometría del árido
	OLA100					EN 12697-14	5.1.2	Cámara de ensayo capacidad para que la muestra no toque las paredes y dimensión máxima no mayor de dos veces la dimensión mínima					Bibliografía: EN 1097-6 - EN 12697-2 - ISO 5725
	OLA100					EN 12697-27	5.1.3	Dispositivo de cierre automático y sistema de aviso que indique la finalización del ciclo programado
	OLA100					EN 12697-28	5.1.4	Sistema para disminuir las emisiones del horno, extractor de gases y ventilador que inyecte aire para acelerar el ensayo
	OLA100					5.1.5	Balanza interna que detecte variaciones de masa de ± 0,1 g, aislada térmicamente.		C
	OLA100					5.1.6	Sistema de recogida de datos y de aviso
	OLA100					5.2	Cestas metálicas de chapa perforada, de acero inox
	OLA100					5.3	Bandeja recolectora de acero inox
	OLA100					5.4	Horno por convección o ventilado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA100					5.5	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA100					5.6	Equipo de seguridad, gafas, guantes y vestimenta de mangas largas
	OLA100					5.7	Superficie resistente al calor, que pueda soportar 650 ºC y actuar como disipador térmico
	OLA100					5.8	Bandejas más grandes que las cestas
	OLA100					5.9	Espátulas
	OLA100					5.10	Cubetas
	OLA100					5.11	Cepillos de alambre
	OLA101	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 19: Permeabilidad de las probetas	UNE-EN 12697-19:2022					EN 12697-29	5.2.1	Aparato para medir la permeabilidad vertical, según fig 1			NO	SI	SI		OLA101
	OLA101					5.2.2	Balanza, precisión 0,5 g y capacidad adecuada		C
	OLA101					6.2.1	Aparato para medir la permeabilidad horizontal, según fig 2
	OLA101					6.2.2	Bandeja de 5-7 l de capacidad
	OLA101					6.2.3	Recipiente colector de unos 15 l de capacidad
	OLA101					6.2.4	Balanza, precisión 0,5 g y capacidad adecuada		C
	OLA102	Mezcla bitum.	F	PG3	Evaluación de la adherencia entre capas de firme, mediante ensayo de corte	NLT 382:2008					UNE EN 12697-30	2	Prensa de compresión, funcionamiento mecánico o servohidráulico, que proporcione una carga de 50 kN mínimo a velocidad uniforme de 2,5 mm/min, con dispositivo de registro gráfico			NO	SI	NO	Anejo: Empleo de probetas fabricadas en el laboratorio	VS70 OLA102
	OLA102					UNE EN 12697-31	2	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	OLA102					NLT-161	2	Calibrador, con precisión de ± 0,1 mm
	OLA102					2	Dispositivo de corte tipo A (fig 1 y 2) o dispositivo de corte tipo B (fig 3 y 4)
	OLA163	Trat. Superf.	F	Pliego ATEB	Tratamientos superficiales. Método de ensayo. Parte 3: Determinación de la adhesión entre ligante y árido por el método de ensayo de choque de la placa Vialit	UNE-EN 12272-3:2003					ISO 48	4.2	Aparatos					VS75 OLA173
	OLA163					4.2.1	Placas planas de acero (Fig. 1)
	OLA163					4.2.2	Soporte en tres puntas. Un dispositivo formado por una base rígida con tres apoyos en punta, un soporte vertical terminado en un resbalón ligeramente angular (3,0 ± 0,5) para el lanzamiento de la bola (Fig. 2)
	OLA163					4.2.3	Bola de acero. Masa (510 ± 10) g, diámetro (50,0 ± 0,5) mm
	OLA163					4.2.4	Rodillo de caucho (Fig. 3).
	OLA163					4.2.5	Pulverizador. Para la aplicación del agente de adhesión (aditivo) como una capa interfacial entre el ligante y la gravilla, si se necesita.
	OLA163					4.2.6	Higrómetro. Con una precisión del 5 % al 90 % de la humedad
	OLA163					4.2.7	Balanza con una precisión 0,1 g y una capacidad de pesada de 1000 g como mínimo		C
	OLA163					4.2.8	Cámaras climáticas. Capaces de mantener las temperaturas de las muestras cubriendo la gama de (30 ± 1) °C a (-25 ± 1) °C y una humedad mayor del 90%
	OLA163					4.2.9	Estufa. Capaz de calentarla gravilla o el ligante, por ejemplo, de (50 ±5) ºC a (170 ± 5) ºC
	OLA163					4.2.10	Elementos auxiliares
	OLA107	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 31: Preparación de la muestra mediante compactador giratorio	UNE-EN 12697-31:2008					EN 12697-5	5.1	Dispositivo de ensayo que pueda compactar la probeta con los requisitos de la norma, manteniendo, al menos, un punto en la proximidad del plano central entre 30 y 45 mm del eje del molde, y pueda mantener la temperatura del ensayo con una tolerancia de ±		C	NO	NO	NO	Antes ensayo tipo 4, ahora tipo 3. Anexo A (Normativo): Procedimiento para ajustar el ángulo y la fuerza de tipos diferentes de compactador giratorio utilizando material de referencia central.	OLA107
	OLA107					EN 12697-6	5.2	Moldes metálicos, de dureza, rugosidad y dimensiones descritas en norma					Anexo B (Normativo): Procedimiento para evaluar el ángulo interno de giro de un compactador giratorio utilizando un dispositivo de medición autónomo
	OLA107					EN 12697-8	5.3	Placas de suplemento metálicas redondas, características en norma					Anexo C (Normativo): Procedimiento para evaluar el ángulo interno de giro del compactador giratorio (CG) y los parámetro asociados utilizando cargas simuladas.
	OLA107					EN 12697-27	5.4	Dispositivo para medir la distancia entre las placas de suplemento					Bibliografía: EN 12591 - ISO 5725-2
	OLA107					EN 12697-35:2004+A1	5.5	Dispositivo para contar el número de rotaciones durante una revolución
	OLA107					EN 13108-1
	OLA107					EN ISO 4287
	OLA107					EN ISO 6508-1

A 2.2.4 SUBGRUPO MEZCLAS BITUMINOSAS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA103	Mezcla bitum.	Q	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio	UNE-EN 12697-3:2013					EN 12594	5.1	Recipiente con tapón en el que muestra y disolvente se puedan agitar juntos (analizador de asfalto u otro equipo para extracción del betún soluble, según EN 12697-1)			NO	SI	NO	Bibliografía: EN 1426 - EN 1427 - EN ISO 4259	OLA 103
	OLA103					EN 12697-1:2012	5.2	Centrifugadora de tubos de muestra, o continua o sistema de filtración a presión, para la clarificación de la solución bituminosa
	OLA103					EN 12697-38	5.3	Equipo de destilación compuesto de (fig 1):
	OLA103					5.3.1	Evaporador rotatorio, que incorpore un matraz de evaporación rotatorio, que pueda funcionar a vacío, con motor de accionamiento y control de velocidad, que hagan girar al matraz a 75±15 rpm
	OLA103					5.3.2	Matraz de evaporación de 1 l, resistente a la presión, de vidrio refractario
	OLA103					5.3.3	Baño de aceite para el matraz, que pueda elevar la temperatura según tabla 1
	OLA103					5.3.4	Bomba de vacío, que pueda reducir la presión según tabla 1.
	OLA103					5.3.5	Manómetros (2 ud), uno de 0 a 100 kPa, precisión ±5 kPa y otro de 0 a 5 kPa precisión ± 0,1 kPa
	OLA103					5.3.6	Termómetro que cubra de 100 a 200 ºC, precisión ±0,5 ºC
	OLA103					5.3.7	Recipiente de vidrio de fondo plano y 2 ó 3 l o botella Winchester
	OLA103					6.1	Diclorometano (cloruro de metileno) u otro disolvente adecuado
	OLA103					6.2	Vaselina o glicerol
	OLA103					6.3	Gel de sílice, que pase por el tamiz de 0,063 mm
	OLA104	Mezcla bitum.	Q		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 4: Recuperación de betún: Columna de fraccionamiento	UNE-EN 12697-4:2015					EN 12594	5.1	Recipiente con cierre hermético en el que muestra y disolvente se puedan agitar			NO	SI	NO	Bibliografía: EN 1426 - EN 1427	OLA104
	OLA104					EN 12697-1:2012	5.2	Centrifugadora de tubos de muestra, o continua o sistema de filtración a presión, para la purificación de la solución bituminosa
	OLA104					EN 12697-3	5.3	Equipo de destilación compuesto de (fig 1):
	OLA104					EN 12697-38	5.3.1	Matraz de 500 ml, fondo redondo, de vidrio refractario, con adaptador de 3 bocas, a las que se conectan: en la central tubo de vidrio de 4- 6 mm de Ø interior, en las laterales embudo de decantación de 250 ml y columna de fraccionamiento Dufton o Vigreux
	OLA104					5.3.2	Baño de aceite para el matraz, que pueda elevar la temperatura hasta 175 ºC o 100ºC por encima de la correspondiente al punto de reblandecimiento, la más alta, con termómetro y sistema para elevar o descender el baño
	OLA104					5.3.3	Caudalímetro, para medición de 0 a 30 ml/min de caudal exento de CO2 a 15 ºC y 20 kPa
	OLA104					5.3.4	Sistema para reducir la presión, como una bomba con filtro o una bomba de vacío, con manómetro con escala de 10 a 100 kPa
	OLA104					5.3.5	Termómetro que cubra de 100 a 200 ºC, precisión ±0,5 ºC
	OLA104					6.1	Diclorometano (cloruro de metileno) u otro disolvente adecuado
	OLA104					6.2	Vaselina o glicerol
	OLA104					6.3	Gel de sílice, que pase por el tamiz de 0,063 mm
	OLA104					6.4	Dióxido de carbono (C02) a presión en botellas con reguladores del control
	OLA104					6.5	Plato poroso, para evitar la formación de espumas repentinas
	OLA105	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 33: Elaboración de probetas con compactador de placa	UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007					EN 12697-27	5.1	Método una o dos ruedas equipadas con neumáticos			NO	NO	NO		OLA105
	OLA105					EN 12697-35:2004+A1	5.1.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 2 mm
	OLA105					5.1.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA105					5.2	Método rodillo liso de acero
	OLA105					5.2.1	Rodillo liso de acero
	OLA105					5.2.1.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 1 mm
	OLA105					5.2.1.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA105					5.2.2	Rodillo de acero utilizado sobre rueda equipada con neumático
	OLA105					5.2.2.1	Moldes según 5.1.1
	OLA105					5.2.2.2	Dispositivo para compactar la mezcla, según 5.1.2
	OLA105					5.3	Método rodillo sobre placas de acero de deslizamiento vertical
	OLA105					5.3.1	Moldes con dimensiones especificadas, tolerancia ± 1 mm
	OLA105					5.3.2	Dispositivo para compactar la mezcla
	OLA105					5.3.2.1	Mesa donde se atornille el molde
	OLA105					5.3.2.2	Bastidores ajustables o placas de base
	OLA105					5.3.2.3	Placas de acero de deslizamiento con las dimensiones indicadas
	OLA105					5.3.2.4	Rodillo de acero de Ø tal que pueda rodar sobre las placas
	OLA105					5.3.2.5	Dispositivo para aplicar una carga vertical al rodillo
	OLA106	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 22: Ensayo de rodadura	UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008					EN 12697-6:2003+A1	6.1	Dispositivos de tamaño grande			NO	NO	NO		OLA106
	OLA106					EN 12697-7	6.1.1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	OLA106					EN 12697-27	6.1.1.1	Rueda con neumático de 400 x 8, sin dibujo, anchura de rodada de 80 ± 5 mm, la presión debe ser 600 ± 30 dPa
	OLA106					EN 12697-32:2003+A1	6.1.1.2	El recorrido del neumático deber ser de 410 ± 5 mm
	OLA106					EN 12697-33:2003+A1	6.1.1.3	La frecuencia del recorrido ida y vuelta debe ser 1,0 ± 0,1 Hz
	OLA106					EN 12697-35:2004+A1	6.1.1.4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 5000 ± 50 N
	OLA106					ISO 48	6.1.1.5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 5 mm del centro teórico de la probeta
	OLA106					ISO 7619	6.1.1.6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	OLA106					6.1.2	Moldes, medidas internas 500 x 180 x 50 mm o 500 x 180 x 100 mm, con tolerancia de ± 2 mm
	OLA106					6.1.3	Medidor de profundidad, con tolerancia de ± 0,2 mm y área cuadrada o circular entre 5 mm² y 10 mm²
	OLA106					6.1.4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±2 ºC (Figura 1)
	OLA106					6.1.5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta
	OLA106					6.1.6	Indicador de control de temperatura (figura 1)
	OLA106					6.1.7	Placa de soporte de acero, con irregularidad superficial menor a 1 mm, y grosor tal que la deflexión en el ensayo no exceda de 0,5 mm
	OLA106					6.1.8	Productos antiadherentes, como oleato de sodio con glicerina
	OLA106					6.2	Dispositivos de tamaño extragrande
	OLA106					6.2.1	Dispositivo que simula una carga rodante, que debe incluir:
	OLA106					6.2.1.1	Rueda con neumático 6.00-R9, sin dibujo, anchura de rodada 110 ± 5 mm
	OLA106					6.2.1.2	El recorrido del neumático debe ser 700 ± 5 mm
	OLA106					6.2.1.3	El tiempo de recorrido (ida y vuelta) debe ser 2,5 ± 0,5 s
	OLA106					6.2.1.4	La carga rodante en el centro de la probeta debe ser de 10000 ± 100 N
	OLA106					6.2.1.5	La línea central de la rodada no debe estar a más de 20 mm del centro teórico de la probeta
	OLA106					6.2.1.6	El ángulo de oblicuidad debe ser de 0,0 ± 0,5 º
	OLA106					6.2.2	Moldes, medidas internas 700 x 500 mm, debe resistir el ensayo sin distorsión. La altura debe corresponderse con el espesor nominal de la probeta
	OLA106					6.2.3	Medidor de profundidad, sensores tipo láser con tolerancia ± 0,2 mm, deben poder medir en intervalos de 2 mm (figura 2)
	OLA106					6.2.4	Cámara termostática con temperatura regulable con sonda dentro de la probeta, tolerancia ±3 ºC (Figura 2)
	OLA106					6.2.5	Sensores de temperatura para instalar dentro de la probeta
	OLA106					6.2.6	Indicador de control de temperatura (figura 2)
	OLA106					6.3	Dispositivos de tamaño pequeño
	OLA106					6.3.1	Máquinas de ensayo en pista
	OLA106					6.3.1.1	Rueda sometida a carga que se mueve sobre una muestra sujeta a una mesa y un dispositivo que controla la velocidad
	OLA106					6.3.1.2	Neumático de exterior entre 200 y 205 mm, montado sobre la rueda, sin dibujo pero con perfil transversal rectangular de grosor 20 ± 2 mm
	OLA106					6.3.1.3	Medios para aplicar una carga a la rueda, perpendicular al plano de la mesa
	OLA106					6.3.1.4	Mesa de ensayo tal que la probeta quede firmemente sujeta sobre ella
	OLA106					6.3.1.5	Máquina de ensayo en pista
	OLA106					6.3.1.6	Carro y bastidor de acero, medidas interiores mínimas de 260 mm x 300 mm, oscilación vertical < 0,25 mm, y grosor de placa inferior < 8 mm
	OLA106					6.3.1.7	Dispositivo para medir la posición vertical de la rueda con tolerancia de ± 0,2 mm y rango de medición > 20,0 mm
	OLA106					6.3.2	Medios para controlar la temperatura con tolerancia de ± 1 ºC
	OLA106					6.3.3	Regla > 300 mm
	OLA106					6.3.4	Calibradores para el espesor de la probeta con precisión de ± 1 mm
	OLA106					6.4	Dispositivos de tamaño pequeño para utilizar como testigos
	OLA106					6.4.1	El equipo de 6.3.1 al 6.3.4, con los aparatos de 6.4.2 al 6.4.7
	OLA106					6.4.2	Sierra circular de disco abrasivo capaz de cortar testigos de 200 mm de Ø
	OLA106					6.4.3	Dispositivo de sujeción del testigo, 2 placas rígidas y elementos de fijación
	OLA106					6.4.4	Disolvente para limpieza del neumático (90% acetona y 10 % queroseno)
	OLA106					6.4.5	Material de retención, yeso o resina de poliéster y un endurecedor
	OLA106					6.4.6	Recipientes (vasos de papel desechables)
	OLA106					6.4.7	Nivel de burbuja de aire de 100 mm mínimo
	OLA108	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga	UNE-EN 12697-24:2013					EN 12697-6	A	ANEXO A (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales.		V	NO	SI	SI	Las probetas se deben almacenar sobre una superficie plana a una Tª no superior a 20ºC por un periodo entre 14 y 42 días desde su fabricación	OLA108
	OLA108					EN 12697-8	A.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija
	OLA108					EN 12697-26	A.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	OLA108					EN 12697-27	A.2.3	Equipo de medición de la fuerza y del desplazamiento.
	OLA108					EN 12697-29	B	ANEXO B (Normativo): Ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas prismáticas.		V
	OLA108					EN 12697-31	B.2.1	Máquina de ensayo que permite un desplazamiento sinusoidal a la parte superior de la probeta, con frecuencia fija
	OLA108					EN 12697-33	B.2.2	Cámara termostática ventilada capaz de mantener la temperatura con precisión de ±1 ºC
	OLA108					B.2.3	Equipo de medición de la fuerza, el desplazamiento y la temperatura
	OLA108					C	ANEXO C (Normativo): Ensayo de flexión en tres puntos sobre probetas prismáticas.		V
	OLA108					C.2.1	Prensa con control servo-hidráulico, que pueda generar una carga cíclica sinusoidal
	OLA108					C.2.2	Célula de carga, precisión de lectura de ± 0,002kN sobre una gama de ± 2,5 kN
	OLA108					C.2.3	Extensómetro y sensor de desplazamiento
	OLA108					C.2.4	Dispositivo de sujeción, que proporcione libertad de rotación y traslación horizontal
	OLA108					C.2.5	Equipo de recogida de datos
	OLA108					C.2.6	Cámara termostática, que pueda mantener 20 ± 1 ºC
	OLA108					C.2.7	Otros equipos de tipo general, bandejas, reglas graduadas, termómetros
	OLA108					D	ANEXO D (Normativo): Ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas.		V
	OLA108					D.2.1	Máquina de ensayo, debe poder aplicar una carga sinusoidal
	OLA108					D.2.2	Dispositivo de sujeción que proporcione libertad de rotación y traslación en todos lo apoyos
	OLA108					D.2.3	Cámara termostática con precisión de ±1 ºC y regulable de 0,5 ºC
	OLA108					D.2.4	Equipo electrónico de registro de datos
	OLA108					E	ANEXO E (Normativo): Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas.		V
	OLA108					E.2.1	Máquina de ensayo, que aplique pulsos repetidos de carga tipo Haversine, con periodos de reposo
	OLA108					E.2.1	Sistema de aplicación de carga en la gama de 0,5 a 10 kN, precisión 0,25 %
	OLA108					E.2.2	Sensor para medir los desplazamientos en un plano horizontal con precisión de 0,1 % dentro de un rango de medición de 2,0 a 3,75 mm
	OLA108					E.2.3	Cámara termostática regulable entre 2 a 20 ºC y con precisión de ±1 ºC
	OLA108					E.2.4	Sistema de medición y de registro para la carga y las deformaciones
	OLA108					E.2.5	Bastidor de aplicación de carga (Figura E.1)
	OLA108					E.2.6	Dispositivo de posicionamiento (Figura E.3)
	OLA109	Mezcla bitum.	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 26: Rigidez	UNE-EN 12697-26:2012					EN 12697-6	A	ANEXO A (Normativo): ENSAYO DE FLEXIÓN EN DOS PUNTOS sobre probetas trapezoidales (2PB-TR) o sobre probetas prismáticas (2PB-PR)			NO	SI	SI	Anexo G (Informativo): Obtención de la curva maestra	OLA109
	OLA109					EN 12697-27	A.2.1	Máquina de ensayo, que permita aplicar una deflexión dinámica sinusoidal en la parte superior de la probeta (fig A.1)					Las muestras deben de prepararse según lo descrito en el apto. 5
	OLA109					EN 12697-29	A.2.2	Cámara termostática ventilada que se pueda regular con tolerancia ± 0,3 ºC					Todo equipo de ensayo se debe comprobar periódicamente con al menos 1 probeta de referencia de módulo de rigidez conocido, según lo descrito en el apto. 6
	OLA109					EN 12697-31	A.2.3	Equipo de medición compuesto por sensores para medir la fuerza, la deflexión y el ángulo de desfase
	OLA109					EN 12697-33	B	ANEXO B (Normativo): ENSAYO DE FLEXIÓN EN TRES PUNTOS sobre probetas prismáticas (3PB-PR) y ENSAYO DE FLEXIÓN EN CUATRO PUNTOS sobre probetas prismáticas (4PB-PR)		C
	OLA109					B.2.1	Banco de flexión, con gato en la mordaza central para el ensayo de flexión en 3 puntos, y con 2 gatos en las mordazas interiores, para el de flexión en 4 puntos
	OLA109					B.2.2	Dispositivo de sujeción que permita la libertad de traslación horizontal y de rotación en todos los soportes
	OLA109					B.2.3	Sistema de control para controlar la flexión de la probeta
	OLA109					B.2.4	Célula de carga, con rango de medición de ±2000 N y exactitud del 1%
	OLA109					B.2.5	Transductor de desplazamiento, con rango de medición de ±1,0 mm y exactitud del 1%
	OLA109					B.2.6	Equipo de registro electrónico de datos
	OLA109					B.2.7	Cámara termostática, que mantenga una Tª de ensayo cte, precisión ± 0,5 ºC
	OLA109					C	ANEXO C (Normativo): ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA sobre probetas cilíndricas (IT-CY)
	OLA109					C.2.1.1	Termómetro y/o termopares y/o sensores de resistencia de platino, que puedan efectuar mediciones a ±0,1 ºC
	OLA109					C.2.1.2	Soporte para sujetar un cilindro de material de ensayo para el corte de las probetas
	OLA109					C.2.1.3	Sierra que pueda cortar probetas y ajustar a las dimensiones
	OLA109					C.2.2	Equipo de ensayo (fig C.1)
	OLA109					C.2.3	Sistema de medición de la deformación, precisión mejor de 0,2 µm sobre un rango de ±50 µm (fig C.3)
	OLA109					C.2.4	Equipo de registro, unidad digital conectada a un microcomputador
	OLA109					C.2.5	Recinto a temperatura constante, con circulación de aire forzada, donde se pueda acondicionar la probeta y realizar el ensayo
	OLA109					D	ANEXO D (Normativo): ENSAYO DE TRACCIÓN-COMPRESIÓN DIRECTA sobre probetas cilíndricas (DTC-CY)
	OLA109					D.2.1	Máquina de ensayo que permita aplicar una deformación dinámica sinusoidal, con frecuencias entre 0,1 y 20 Hz
	OLA109					D.2.2	Cámara termostática, que pueda mantener la temperatura de ensayo, precisión ± 0,5 ºC
	OLA109					D.2.3.1	Célula de carga, con rango de medición entre 1 N y 6000 N, con exactitud del 5% entre 1 y 200 N y del 1% por encima de 200 N
	OLA109					D.2.3.2	Dispositivo de medición del ángulo de desfase, exactitud ±1º
	OLA109					E	ANEXO E (Normativo): ENSAYO APLICANDO TRACCIÓN DIRECTA sobre probetas cilíndricas (DT-CY) o sobre probetas prismáticas (DT-PR)
	OLA109					E.2.1	Máquina de ensayo de tracción que pueda aplicar una deformación que aumente de manera lineal
	OLA109					E.2.2.1	Célula de carga, con exactitud del 5% entre 50 y 200 N y del 1% por encima de 200 N
	OLA109					E.2.2.2	Sistema de extensómetros, compuesto por 3 sensores de medición de la elongación comprendida entre 45 y 205 mm, exactitud ±1 µm
	OLA109					E.2.3	Dispositivo de encolado, que permita adherir las piezas encolables en los extremos de la probeta
	OLA109					E.2.4	Cámara termostática que pueda mantener la temperatura, tolerancia ± 0,2 ºC
	OLA109					F	ANEXO F (Normativo): ENSAYO APLICANDO TRACCIÓN INDIRECTA CÍCLICA sobre probetas cilíndricas (CIT-CY)
	OLA109					F.2.1	Máquina de ensayo que permita aplicar cargas sinusoidales a las probetas, con ordenador personal y software para medir y almacenar los datos
	OLA109					F.2.2	Unidad de medición de la carga, con rango de medición de 50 kN, con exactitud de ±50 N
	OLA109					F.2.3	Transductores de desplazamiento (2), con rango de medición de 2,0 mm cada transductor y exactitud de 0,1 µm, o extensómetro, para la deformación horizontal.
	OLA109					F.2.3	Transductor de desplazamiento, con rango de medición de 7,0 mm y exactitud de 1 µm para la deformación vertical
	OLA109					F.2.4	Cámara termostática que pueda mantener la temperatura, tolerancia ± 0,5 ºC
	OLA109					F.2.5	Sistema de registro y medición, capaces de medir, al menos, 10 puntos de medida por cada ciclo de carga
	OLA109					F.2.6	Pletinas de carga, de acero templado (dureza Rockwell HRC 56 a 58), con una cara cóncava y dim según fig F.3
	OLA110	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 10: Compactabilidad	UNE-EN 12697-10:2019					EN 12697-5	5.1.1	Compactador Marshall descrito en EN 12697-30			NO	SI	NO	OLA110
	OLA110					EN 12697-6	5.1.2	Dispositivo de medida para registrar automáticamente el espesor de la muestra después de cada golpe de compactación, precisión 0,1 mm
	OLA110					EN 12697-8	5.1.3	Calibre con una precisión de 0,1 mm
	OLA110					EN 12697-30	5.2.1	Compactador giratorio, según EN 12697-31
	OLA110					EN 12697-31	5.3.1	Compactador vibratorio de acuerdo con la Norma EN 12697-32
	OLA110					EN 12697-32
	OLA110
	OLA110

A 2.3 SUBGRUPO LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRÍO
Especificación					Norma
Lechadas bituminosas. Especificaciones					UNE-EN 12273:2009 (NA)

A 2.3.1 SUBGRUPO LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRÍO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
A 2.3.2 SUBGRUPO LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRÍO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA111	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 1: Toma de muestras para la extracción del ligante	UNE-EN 12274-1:2002					-	2.1	Recipiente de plástico, con capacidad > 3 l			NO	SI	NO		OLA111
	OLA111					2.2	Varilla agitadora de Ø entre 20 y 30 mm y de longitud adecuada
	OLA112	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Lechadas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación del contenido en ligante residual	UNE-EN 12274-2:2003					EN 12274-1	4.1	APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS			NO	SI	NO	Apartado 6 Procedimiento de ensayo: El ensayo de extracción está descrito en la Norma Europea EN 12697-1	OLA112
	OLA112					EN 12697-1:2000	4.1.1	Estufa de secado con capacidad mínima 80 l, capaz de mantener 150 ± 5 ºC
	OLA112					4.1.2	Balanza 2000 g, precisión de 0,1 g		C
	OLA112					4.1.3	Contenedor, bandeja o cubeta metálica
	OLA112					4.1.4	Espátula de borde redondeado o varilla metálica
	OLA112					4.1.5	Contenedor de plástico con superficie interior lisa
	OLA112					4.2	APARATOS PARA EL ENSAYO
	OLA112					4.2	Aparato extractor de ligante, conforme con los requisitos del Anexo B de la EN 12697-1:2000
	OLA113	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 3: Consistencia	UNE-EN 12274-3:2002					2.1	Molde troncocónico de metal o plástico rígido de 40 ± 1 mm Ø en su base superior y 90 ± 1 mm Ø en su base inferior y 75 ± 1 mm de alto			NO	SI	NO		OLA113
	OLA113					2.2	Base graduada, de papel no absorbente cuadrada de 250 x 250 mm, llevará impresos 8 círculos concéntricos con radios crecientes en 10 mm (fig 2) y círculo interior de Ø 90 mm, tolerancias de ±1 mm
	OLA113					2.3	Balanza 2000 g, precisión 0,1 g		C
	OLA113					2.4	Vasos de precipitados de 500 ml
	OLA113					2.5	Varilla agitadora
	OLA113					2.6	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC y tamaño adecuado para contener la muestra
	OLA114	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 6: Velocidad de aplicación (Dotación)	UNE-EN 12274-6:2002					-	4.2.2.1	Equipo de pesada		C	NO	SI	NO	Los equipos de pesada deberán estar calibrados y controlados periódicamente por un organismo oficial de control acreditado	OLA114

A 2.3.3 SUBGRUPO LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRÍO. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
A 2.3.4 SUBGRUPO LECHADAS BITUMINOSAS Y MICROAGLOMERADOS EN FRÍO. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA115	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Lechadas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación del desgaste (ensayo de abrasión por vía húmeda)	UNE-EN 12274-5:2003					EN 12274-3	6.1.1	Estufa de secado con aire forzado y capacidad mínima 80 l, capaz de mantener 60 ± ºC			NO	SI	NO		OLA115
	OLA115					ISO 48	6.1.2	Estufa con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLA115					6.1.3	Cámara climática que pueda mantener una Tª de 5 ± 3 ºC y humedad de 60 ± 10 %
	OLA115					6.1.4	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA115					6.1.10	Bases para las piezas de ensayo de cartón alquitranado y 300 mm de Ø y peso de 700 ± 70 g/m²
	OLA115					6.1.5	Cronómetro, precisión 1 s
	OLA115					6.1.6	Moldes metálicos anulares con Ø interior de 279,0 ± 0,5 mm y Ø exterior de 295,0 ± 0,5 mm y h según apartado 6.1.6
	OLA115					6.1.7	Cazos o vasos de precipitado de 1, 2 y 5 l de capacidad
	OLA115					6.1.8	Espátula
	OLA115					6.1.9	Placa de nivelación con asa
	OLA115					6.2.1	Máquina de abrasión constituida por motor eléctrico que pueda accionar un sistema de engranajes
	OLA115					6.2.2	Baño de ensayo, de volumen suficiente para mantener la muestra sumergida, con 3 vástagos en el fondo para sujetar la placa base
	OLA115					6.2.3	Placa base de ensayo consistente en un disco metálico grueso de 310 ± 1 mm de Ø y 5 ± 0,2 mm de e, con al menos 3 fijadores tipo tornillo para sujetar la muestra
	OLA115					6.2.4	Dispositivo de fijación conjunta de la máquina de abrasión y del baño de ensayo
	OLA115					6.2.5	Baño auxiliar, para almacenar muestras antes del ensayo a 25 ± 2 ºC
	OLA115					6.2.6	Cabeza abrasiva de caucho de dureza Shore 80º conforme a ISO 48 (fig 1)
	OLA116	Lechadas bitum. y microaglomerados en frío	F	PG3	Lechadas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la cohesión de la mezcla	UNE-EN 12274-4:2003					EN 12274-3	6.1.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC, de 80 l de capacidad mínima			NO	SI	NO		OLA116
	OLA116					ISO 48	6.1.2	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLA116					6.1.3	Cronómetro, precisión 1 s
	OLA116					6.1.4	Moldes metálicos cuadrados, con 4 taladros troncocónicos, según fig 1 y dim de la tabla 1
	OLA116					6.1.5	Espátula de bordes redondeados o varilla metálica
	OLA116					6.1.6	Cazos o vasos de precipitado de 1 l y 2 l
	OLA116					6.1.7	Cartón alquitranado, de las mismas dimensiones que los moldes
	OLA116					6.2.1	Medidor de la cohesión, según fig 2 a 4		C				Calibración una vez al año, según apto. 7
	OLA116					6.2.2	Fuente de alimentación de aire de 700 kPa
	OLA168	Mezcla bitum.	F		Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: Toma de muestras	UNE-EN 12697-27:2001					EN 933-1	5.2.1.	Disolvente			NO	NO	NO		OLA096 OLA168
	OLA168					EN 12697-3	5.2.2.1	Balanza apta para pesar una porción de ensayo con una precisión del 0,05% de su masa.		C
	OLA168					EN 12697-4	5.2.2.2	Aparato para la extracción de ligante, conforme con los requisitos del método del capítulo B.1 mas conveniente
	OLA168					EN 12697-14	5.3.1.1	Bandejas, que puedan ser calentadas sin daño o cambio en su masa, para secar el árido recuperado.
	OLA168					PrEN 12697-27	5.3.1.2	Aparato para la separación del filler mineral de la solución de ligante, conforme con los requisitos del método del capítulo B.2 mas conveniente
	OLA168					PrEN 12697-28	5.4.1	Aparato de recuperación conforme los requisitos del método del capítulo B.3 o de las Normas Europeas EN 12697-3:2000 o EN 12697-4:2000 más conveniente.
	OLA168					ISO 3310-1	6.2.1	Estufa de capacidad adecuada y capaz de alcanzar las temperaturas requeridas
	OLA168					ISO 3310-2	6.2.2	Balanza		C
	OLA168					ISO 5725	6.2.3	Deswecador

A 2.4 SUBGRUPO RECICLADO DE FIRMES
A 2.4.1 SUBGRUPO RECICLADO DE FIRMES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA117	Reciclado de firmes	F	PG4	Contenido de ligante en mezclas bituminosas	UNE-EN 12697-1:2013					EN 12697-3	5.2.2.1	Balanza, precisión 0,05% de la masa		C	NO	NO	NO		OLA083 OLA117
	OLA117					EN 12697-4	5.2.2.2	Equipo para la extracción del ligante, según método seleccionado en capítulo B.1
	OLA117					EN 12697-14	5.3.1.1.	Bandejas
	OLA117					EN 12697-28:2000	5.3.1.2.	Equipo para la separación del filler de la solución de ligante
	OLA117					EN 933-1	5.4.1.1	Equipo de recuperación, conforme método seleccionado en capítulo B.3
	OLA117					ISO 3310-1	6.2.1	Horno o cabina de secado
	OLA117					ISO 3310-2	6.2.2	Balanza, precisión 0,01% de la masa o mejor		C
	OLA117					6.2.3	Desecador
	OLA117
	OLA117
	OLA117
	OLA117
	OLA117
	OLA118	Reciclado de firmes	F	PG4	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado	UNE-EN 933-1:2012					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS88 VS89 VS90 EH045 OLA025 OLA118 OLB041
	OLA118					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLA118					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLA118					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLA118					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLA118					5.6	Bandejas, cepillos
	OLA118					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLA119	Reciclado de firmes	F	PG4	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas	UNE-EN 933-2:1996 / UNE-EN 933-2/1M:1999					ISO 3310-1:1990= UNE 7050-3:1997	4, 5 Y 6	Tamices de ensayo con aberturas cuadradas de 0,063-0,125-0,250-0,500-1-2-4-8-16-31,5-63-125 mm, los de aberturas <4 mm de tela metálica trenzada y los de aberturas >=4 mm de chapa perforada con agujeros cuadrados			NO	NO	NO		OLA026 OLA119
	OLA119					ISO 3310-2:1990= UNE 7050-4:1997
	OLA119					ISO 565:1990= UNE 7050-2:1997
	OLA120	Reciclado de firmes	F	PG4	Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas	NLT 168:1990					NLT-122	2.1	Balanza, para obtener densidad relativa con tres decimales exactos		C	NO	NO	NO	Correspondencia con: ASTM D 1188-88 - ASTM D 2726-88 - ASTM D 3203-88	OLA120
	OLA120					NLT-153	2.2	Baño de agua, con rebosadero para mantener constante el nivel
	OLA120					NLT-155	2.3	Cestillos
	OLA120					NLT-167	2.4	Parafina
	OLA120					NLT-123
	OLA121	Reciclado de firmes	F	PG4	Toma de muestras testigo en firmes	NLT 314:1992					2.1	Máquina motorizada para extracción de testigos constituida por: motor, coronas cortadoras de 10 y 15 cm, sierra de corte lineal y depósito de agua para refrigerar			NO	NO	NO	Correspondencia con otras normas: ASTM D 979-89 - AASHTO T 168-82 (1986) - B.S. 598: Part 100: 1987	OLA029 OLA121
	OLA121					2.2	Útil extractor de testigos, tipo tenazas					MOPU, 1978 "Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas" apartado 6.5
	OLA121					2.3	Material aux. lápices grasos, guantes, gafas seguridad, cinceles, cepillos, cinta métrica, cajas para guardar las muestras en condiciones de seguridad, etc.
	OLA122	Reciclado de firmes	F	PG4	Ensayo de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión	UNE-EN 12504-1:2009					EN 12390-1	4.1	Sonda, equipo capaz de extraer testigo de hormigón endurecido de las dimensiones indicadas en la norma			NO	NO	NO		EH013, OLA122, OLB112
	OLA122					EN 12390-3:2009	4.2	Prensa de compresión, conforme a la Norma EN 12390-4 y que sea la precisa para el tamaño de las probetas y la carga de rotura		C
	OLA122					EN 12390-4:2000	4.3	Balanza o báscula, capaz de determinar la masa del testigo, tal como se ensaya, con una precisión del 0,1 % de la masa		C
	OLA122					EN 12390-7	4.4	Calibres y/o reglas
	OLA122					4.5	Galga, capaz de comprobar que la planeidad del testigo está dentro de las especificaciones del apartado7.3a)
	OLA122					4.6	Escuadras y galgas(u otros medios)
	OLA122

A 2.4.2 SUBGRUPO RECICLADO DE FIRMES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA123	Reciclado de firmes	F	PG4	Resistencia a compresión simple de mezclas bituminosas	NLT 161:1998					NLT 168	2.1	Moldes y émbolos de acero, cilíndricos con forma y dim según fig 1			NO	NO	SI	Correspondencia con ASTM D 1074-96	OLA123
	OLA123					2.2	Soportes formados por 2 varillas de acero de sección cuadrada de 25 mm de lado y 75 mm de longitud					Las probetas se introducen en un baño de aire regulado a 25±1 ºC durante 4 h mínimo, antes de ensayarlas
	OLA123					2.3	Prensa, con un campo de velocidades controladas desde 2,5 a 10,2 mm/min
	OLA123					2.4	Estufa capaz de mantener la Tª especificada de mezcla, exactitud ±3 ºC
	OLA123					2.5	Baño de aire, capaz de mantener 25±1 ºC y capacidad suficiente para alojar las probetas
	OLA123					2.6	Balanza 2000 g, precisión 0,1 g		C
	OLA123					2.7	Mezcladora mecánica
	OLA123					2.8	Tamices de ensayo, adecuados a la especificación granulométrica y según UNE 7020
	OLA124	Reciclado de firmes	F	PG4	Efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas compactadas (Ensayo de inmersión-compresión)	NLT 162:2000					2.1	Baño de agua de cobre, acero u otro material inalterable, con termostato que mantenga la temperatura ± 1 ºC, con capacidad para que las probetas queden sumergidas y con placa perforada para mantenerlas a no menos de 50 mm del fondo. El agua será destilada			NO	SI	NO		OLA124
	OLA124					2.2	Baño de agua con termostato, que mantenga 25±1 ºC, y con capacidad para sumergir las probetas
	OLA124					2.3	Placas planas de vidrio o metal
	OLA125	Reciclado de firmes	F	PG4	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la penetración con aguja	UNE-EN 1426:2015					EN 58	5.1	Penetrómetro		V/C	NO	NO	NO		VS40 OLA058 OLA125
	OLA125					EN 1425	5.2	Aguja de penetración, de acero inox. endurecido y templado, de dureza Rockwell C54 a C60, de l=50 mm y Ø entre 1,00 y 1,02 mm
	OLA125					EN 1427	5.3	Recipientes para la muestra, de metal o vidrio, cilíndricos y fondo plano, de Ø 55 mm - 70 mm y profundidades 35 mm y 45 mm
	OLA125					EN 10088-3	5.4	Baño de agua de capacidad 10 l mínimo capaz de mantener la temperatura de la muestra ± 0,1 ºC
	OLA125					5.5	Cubeta auxiliar capacidad mínima 350 ml
	OLA125					EN 12594	5.6	Dispositivo medidor de tiempo, calibrado con exactitud ± 0,1		C
	OLA125					EN 12597	5.7	Dispositivo de medida de temperatura
	OLA125					EN ISO 6508-1
	OLA126	Reciclado de firmes	F	PG4	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del punto de reblandecimiento. Método del anillo y bola.	UNE-EN 1427:2015					EN 58	6.1	Equipo de anillo y bola, formado por los elementos indicados en los apartados 6.1.1 a 6.1.9		C	NO	NO	NO		VS42 OLA059 OLA126
	OLA126					EN 12594	5.2.1	Agua destilada
	OLA126					EN 12597	5.2.2	Glicerina
	OLA126					EN ISO 3696:1995
	OLA126
	OLA127	Reciclado de firmes	F	PG4	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de ensayo para la determinación de la resistencia a compresión de las mezclas de áridos con conglomerantes hidráulicos	UNE-EN 13286-41:2003					EN 12390-3:2001	2.1	Máquina de ensayo a compresión. La precisión de la máquina y la indicación de la carga deben ser tales que la carga se pueda aplicar y medir con una precisión de ± 1%		C	NO	SI	NO		VS34 VS38 OLA031 OLA127
	OLA127					prEN 13286-50
	OLA127					prEN 13286-51
	OLA127					prEN 13286-52
	OLA127					prEN 13286-53
	OLA127
	OLA127
	OLA128	Reciclado de firmes	F	PG4	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 51: Métodos de elaboración de probetas de mezclas con conglomerante hidráulico utilizando martillo vibratorio de compactación	NLT 310:1990 / UNE-EN 13286-51:2006					EN 933-2	6.1	Probetas cilíndricas			NO	NO	NO		VS32 OLA032 OLA128
	OLA128					EN 12390-1	6.1.1	Moldes
	OLA128					EN 13286-4:2003	6.1.2	Martillo vibratorio
	OLA128					6.1.3	Apisonadores circulares de acero de diámetros nominales 0,6 d y 0,95 d
	OLA128					6.2	Probetas cúbicas
	OLA128					6.2.1	Moldes
	OLA128					6.2.2	Martillo vibratorio
	OLA128					6.2.3	Apisonadores circulares de acero de diámetros nominales 0,6 d y 0,95 d
	OLA128					6.3	Tamices
	OLA128					6.4	Regla
	OLA129	Reciclado de firmes	F	PG4	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 45: Método de ensayo para la determinación del periodo de trabajabilidad	UNE-EN 13286-45: 2004					prEN 13286-2	5	MÉTODO DE COMPACTACIÓN RETARDADA			NO	NO	NO	Anexo informativo: Modelo de impreso para los resultados.	OLA129
	OLA129					prEN 13286-52	5.2	Los aparatos deben ser conformes con el proyecto de Norma prEN 13286-2			NO	NO	NO
	OLA129					6	MÉTODO DE PROPAGACIÓN SÓNICA
	OLA129					6.2.1	Banco de ensayo dinámico
	OLA129					6.2.2	Bastidor
	OLA129					6.2.3	Dispositivo de registro del sonido
	OLA129					6.2.4	Soporte
	OLA129					6.2.5	Barra de muestra patrón de aprox 320 mm de longitud
	OLA169	Reciclado de firmes	F	PG4	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 47: Método de ensayo para la determinación del CBR (California Bearing Ratio), del índice de carga inmediato (IBI) y del hinchamiento lineal	UNE-EN 13286-47:2012					EN 1097-5:2008	5.1	Equipos para la elaboración de la probeta			NO	SI	NO		OLA169
	OLA169					EN 13286-2	5.1.1	Molde B Proctor con disco espaciador adecuado, de acuerdo con la Norma EN 13286-2
	OLA169					5.1.2	Maza A o B, de acurdo con la Norma EN 13286-2
	OLA169					5.1.3	Balanza, con una precisión de ± 0,1 % de la masa de la pesada, y con una capacidad de pesada de hasta 30 Kg
	OLA169					5.1.4	Equipos conformes con la Norma EN 1097-5:2008 para determinar el contenido de agua
	OLA169					5.1.5	Diversos utensilios, incluyendo papel de filtro grueso, una regla de acero, enrasador, etc.
	OLA169					5.2	Equipos adicionales para el procedimiento de inmersión y la medición del hinchamiento
	OLA169					5.2.1	Placa de asiento perforada uniformemente, como mínimo, en el 1 % de su superficie
	OLA169					5.2.2	Placa superior perforada de aleación de aluminio, con vástago ajustable que permita el acoplamiento del vástago de una galga de cuaderante
	OLA169					5.2.3	Placa superior no perforada de aleación de aluminio de (10±1) mm de espesor, con un vástago ajustable que permita el acoplamiento del vástago de una galga de cuadrante
	OLA169					5.2.4	Dispositivo para medir la expansión vertical de la probeta para CBR, con una precisión de 0,05 mm
	OLA169					5.2.5	Depósito de inmersión, que sea suficientemente grande para que se pueda sumergir el molde B Proctor
	OLA169					5.2.6	Discos de sobrecarga anulares
	OLA169					5.3	Equipos adicionales para la determinación del CBR y del IBI
	OLA169					5.3.1	Pistón cilíndrico de penetración
	OLA169					5.3.2	Máquina de carga con una capacidad de al menos 50 kN
	OLA169

A 2.4.3 SUBGRUPO RECICLADO DE FIRMES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA130	Reciclado de firmes	Q	PG4	Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización	NLT 353:2000					NLT 130	A	MÉTODO CON COLUMNA DE FRACCIONAMIENTO			NO	NO	NO	Método A. Correspondencia con otras normas: IP 105/82 (1986) - ASTM D 1856-95a - prEN 12697-4 (mayo 2000)	OLA130
	OLA130					NLT 164	4.1	Recipiente de vidrio de boca ancha con cierre hermético en el que muestra y disolvente se puedan agitar					Método B. Correspondencia con otras normas: CEDEX Centro de Estudios de Carreteras. RILEM - prEN 121697-3 (mayo 2000)
	OLA130					4.2	Centrífuga, que pueda desarrollar una aceleración mínima de 25000m/s2. Los tubos deben de estar fuertemente asegurados
	OLA130					4.3	Sistema de filtración, embudos de 200 mm de Ø y papeles de filtro Whatman nº 5 o similar
	OLA130					4.4	Equipo de destilación compuesto de (fig 1):
	OLA130					4.4.1	Matraz de 500 ml, fondo redondo, de vidrio refractario, con adaptador de 3 bocas, a las que se conectan: en la central tubo de vidrio de 4- 6 mm de Ø interior, en las laterales embudo de decantación de 250 ml y columna de fraccionamiento Dufton o Vigreux
	OLA130					4.4.2	Equipo de vacío, que pueda proporcionar una presión reducida de 20 kPa
	OLA130					4.4.3	Manómetro, del tipo aneroide, preferible de mercurio con rama en U (fig 2)
	OLA130					4.4.4	Baño de aceite para el matraz, que pueda elevar la temperatura hasta 175 ºC o 100ºC por encima de la correspondiente al punto de reblandecimiento, la más alta, con termómetro
	OLA130					4.4.5	Soporte regulable para apoyo del baño de aceite y con sistema para elevar o descender el baño
	OLA130					4.4.6	Termómetro que cubra de 100 a 200 ºC, precisión ±0,5 ºC
	OLA130					4.5	Diclorometano R.A. (cloruro de metileno)
	OLA130					4.6	Dióxido de carbono (C02) a presión en botellas con reguladores del control
	OLA130					4.7	Cloruro cálcico escoriforme
	OLA130					4.8	Caudalímetro, para medición de 0 a 30 ml/min de caudal de CO2 a 15 ºC y 20 kPa
	OLA130					B	MÉTODO CON EL DESTILADOR ROTATORIO					De aplicación exclusiva a los betunes asfálticos
	OLA130					9.1 y 4.1	Recipiente de vidrio de boca ancha con cierre hermético en el que muestra y disolvente se puedan agitar
	OLA130					9.1 y 4.2	Centrífuga, que pueda desarrollar una aceleración mínima de 25000m/s2. Los tubos deben de estar fuertemente asegurados
	OLA130					9.1 y 4.3	Sistema de filtración, embudos de 200 mm de Ø y papeles de filtro Whatman nº 5 o similar
	OLA130					9.2	Equipo de destilación compuesto de (fig 2):
	OLA130					9.2.1	Matraz de destilación de 1 l y forma de pera, de vidrio refractario
	OLA130					9.2.2	Baño de aceite para el matraz, calentado eléctricamente y con termostato, que pueda elevar la temperatura hasta 180 ºC, precisión ±1 ºC
	OLA130					9.2.3	Mecanismo de rotación formado por motor eléctrico y las transmisiones necesarias para obtener v de rotación del matraz de 10 rad/s (aprox 100 rpm)
	OLA130					9.2.4	Matraz esférico de vidrio de 1 l , para la recogida de destilados
	OLA130					9.2.5	Refrigerante de doble serpentín
	OLA130					9.3	Trompa de agua, capaz de conseguir una presión reducida de 8 kPa o bomba de vacío
	OLA130					9.4	Manómetro de mercurio en U (fig 2)
	OLA130					4.5 y 9.5	Diclorometano R.A. (cloruro de metileno)

A 2.4.4 SUBGRUPO RECICLADO DE FIRMES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

GRUPO A-3 OTROS MATERIALES
A 3.1 SUBGRUPO GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS
Especificación					Norma
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica)					UNE-EN 13249:2017 (NA)
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención					UNE-EN 13251:2017 (NA)
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje					UNE-EN 13252:2017 (NA)
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes)					UNE-EN 13253:2017 (NA)
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas					UNE-EN 13256:2017 (NA)
Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y capas de rodadura asfálticas					UNE-EN 15381:2008 (NA)

A 3.1.1 SUBGRUPO GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
A 3.1.2 SUBGRUPO GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA132	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Toma de muestras y preparación de probetas	UNE-EN ISO 9862:2005					EN ISO 10320	3.1 y 3.2	Instrumento adecuado para cortar el rollo y para la preparación de probetas			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Recomendación para muestras de ensayo de probetas	OLA132

A 3.1.3 SUBGRUPO GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
A 3.1.4 SUBGRUPO GEOTEXTILES Y PRODUCTOS RELACIONADOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA135	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles. Ensayo de tracción de bandas anchas	UNE-EN ISO 10319:2015**					ISO 554	5.1	Máquina de ensayo a tracción (velocidad de deformación cte), según ISO 7500-1, Clase 2 o superior, equipado con un juego de mordazas o abrazaderas suficientemente anchas para mantener la probeta en toda su anchura			NO	SI	SI	Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)	OLA135
	OLA135					ISO 554	5.1	Mordazas o abrazaderas suficientemente anchas para sujetar la probeta en toda su anchura
	OLA135					ISO 3696	5.2	Extensómetro, error máximo admisible ±2%
	OLA135					ISO 7500-1	5.3	Agua destilada, clase 3 de la norma ISO 3696
	OLA135					ISO 9862	5.4	Agente humectante no iónico (éter alquílico de poli (oxietilenoxietilenlglicol diluido al 0,05% en volumen
	OLA135					ISO 10318
	OLA135					ISO 10321
	OLA135					EN 10223-3
	OLA136	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la medida de abertura característica	UNE-EN ISO 12956:2010**					ISO 9862	5.1	Equipo de tamizado, formado por: Unidad de tamizado (frecuencia 50-60 Hz, mov. vertical del tamiz de amplitud 1,5 mm), sistema de alimentación de agua, boquillas de pulverización, dispositivo para sujeción de la probeta, cubeta y rejilla, según fig 1			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Dimensiones de abertura	OLA136
	OLA136					ISO 10320	5.2	Material granular, cuyas partículas no se aglomeren en agua y de grano uniforme y requisitos del apto. 5.2					Anexo B (Informativo): Ejemplo de determinación de la abertura característica
	OLA136					ISO 565	5.3	Papel de filtro
	OLA136					ISO 2591-1	5.4	Estufa de secado capaz de mantener Tª entre 50 y 110 ºC
	OLA136					5.5	Juego de tamices según ISO 565, tamaño R20 (Anexo A)
	OLA136					5.6	Balanza, precisión 0,03 g		C
	OLA136					5.7	Cronómetro, exactitud ±1 s
	OLA137	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Ensayos generales para la evaluación después del ensayo de durabilidad	UNE-EN 12226:2012					EN 12311-1	5.2	Microscopio con 250 aumentos o electrónico			NO	SI	SI	Tamaño de probetas según tipo de producto de acuerdo con apto. 4.2 y tabla 1 de la norma. Las probetas de control se almacenan en la oscuridad, las de ensayo se exponen siguiendo las directrices de ISO/TS 13434. Antes del ensayo se acondicionan todas las probetas en una atmósfera normal	OLA137
	OLA137					EN 29073-3	5.3	Los requeridos por EN 29073-3, EN ISO 13934-1, EN ISO10319, EN 12311-1, EN ISO 527-3 y EN ISO 527-4, para los ensayos de tracción de acuerdo con la tabla 1, en función del tipo de producto
	OLA137					EN ISO 527-3	5.4	Los requeridos por EN ISO 25619-2 para los ensayos de compresión de los geoespaciadores
	OLA137					EN ISO 527-4
	OLA137					EN ISO 9862
	OLA137					EN ISO 10318
	OLA137					EN ISO 10319
	OLA137					EN ISO 13934-1
	OLA137					EN ISO 25619-2
	OLA137					ISO/TS 13434
	OLA138	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados. Determinación del comportamiento a la fluencia en tracción y a la rotura a la fluencia en tracción	UNE-EN ISO 13431:2000					EN 963	5.2.1	Aparato descrito en las figuras 3 y 4, con dispositivo que permita sujetar la muestra sin deslizamiento, sistema de aplicación de la carga y de medición del cambio de longitud con relación al tiempo			NO	NO	SI	Las probetas se acondicionaran en una atmósfera normalizada para ensayo definida en la ISO 554, hasta que la variación de masa entre dos pesadas sucesivas con intervalo mínimo de 2 h no exceda el 0,25 % de la masa.	OLA138
	OLA138					EN ISO 10319	5.2.2	Mordazas de las probetas
	OLA138					ISO 554	5.2.3	Sistema de carga, con bancada rígida y aislada de vibraciones, la carga fluencia en tracción deber ser constante en ±1%
	OLA138					5.2.4	Sistema de medida de la deformación, con una exactitud de ± 0,1 % la longitud del ensayo
	OLA138					6.2.4	Dispositivo de cronometraje, exactitud ±1%
	OLA139	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Ensayo de perforación dinámica (ensayo de caída de un cono)	UNE-EN ISO 13433:2007**					ISO 554	5.1	Sistema de fijación, figuras 1a y 1b			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa	OLA139
	OLA139					ISO 9862	5.2	Marco para sostener la probeta y con un mecanismo que permita la liberación del cono sobre el centro de la probeta, figura 2
	OLA139					ISO 10320	5.3	Cono, de acero inox. Masa de 1000 ± 5 g, ángulo en la punta de 45º, figura 3
	OLA139					5.4	Equipo auxiliar que garantiza la horizontalidad de la probeta y la verticalidad del eje del cono
	OLA139					5.5	Cono de medida, graduado con una masa de 600 ± 5 g, figura 4
	OLA140	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de la capacidad de flujo de agua en su plano	UNE-EN ISO 12958:2010**					ISO 2854	5.1	Aparato para flujo de agua en un plano bajo una carga hidráulica cte, según apto. 5.1 y fig 2			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Determinación del factor de corrección RT para conversión a una temperatura del agua de 20ºC	OLA140
	OLA140					ISO 5813	5.2	Agua, a temperatura entre 18 y 22 ºC, desaireada para flujos <= 0,3 l/(m.s), con contenido en oxígeno menor de 10 mg/kg, sin sólidos en suspensión					Anexo B (Informativo): Datos experimentales y cálculos para una probeta
	OLA140					ISO 9862	5.3	Medidor de oxígeno disuelto o aparato de acuerdo con ISO 5813
	OLA140					ISO 9863-1	5.4	Cronómetro, exactitud 0,1 s
	OLA140					ISO 10320	5.5	Termómetro, exactitud 0,5 ºC
	OLA140					5.6	Recipiente de medición para determinar el flujo de agua: medición de volumen exactitud 1% - medición directa del flujo, exactitud 5% de la lectura - determinación mediante pesada, exactitud del 1%
	OLA140					5.7	Dispositivo para determinar la carga hidráulica, exactitud de 1 mm
	OLA140					5.8	Dispositivo para determinar el esfuerzo normal, exactitud del 1%
	OLA141	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Determinación de las características de permeabilidad al agua perpendicularmente al plano sin carga	UNE-EN ISO 11058:2010**					ISO 2854	5	MÉTODO DE LA ALTURA DE CARGA CONSTANTE			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Determinación del factor de corrección RT a una temperatura del agua de 20 ºC	OLA141
	OLA141					ISO 5813	5.2.1	Aparato en el que sea posible observar la presencia de burbujas de aire en la superficie de la probeta, Ø interno >= 50 mm y que cumpla requisitos según apto. 5.2.1 y fig 1					Anexo B (Informativo): Relación entre la pérdida de carga y la velocidad del flujo
	OLA141					ISO 9862	5.2.2	Agua, a temperatura entre 18 y 22 ºC, desaireada, con contenido en oxígeno menor de 10 mg/kg, sin sólidos en suspensión					Anexo C (Informativo): Índice de velocidad
	OLA141					ISO 10320	5.2.3	Aparato para dosificar el oxígeno disuelto, según ISO 5813					Anexo D (Informativo): Datos experimentales y cálculos
	OLA141					5.2.4	Cronómetro, exactitud 0,1 s
	OLA141					5.2.5	Termómetro, exactitud 0,5 ºC
	OLA141					5.2.6	Recipiente de medición para determinar el volumen de agua: medición de volumen exactitud 1% - medición directa de la velocidad del flujo, exactitud 5% de la lectura - determinación por la masas, exactitud del 1%
	OLA141					5.2.7	Dispositivo para determinar la altura de la carga aplicada, exactitud del 3%
	OLA141					6	MÉTODO DE LA ALTURA DE CARGA VARIABLE DECRECIENTE			NO	SI	NO
	OLA141					6.2.1	Aparato transparente de permeabilidad al agua, compuesto de 2 cilindros verticales interconectados de Ø >= 50 mm y que cumpla requisitos según apto. 6.2.1 y fig 3
	OLA141					6.2.2	Agua, a temperatura entre 18 y 22 ºC, desaireada, con contenido en oxígeno menor de 10 mg/kg, sin sólidos en suspensión
	OLA141					6.2.3	Aparato para dosificar el oxígeno disuelto, según ISO 5813
	OLA141					6.2.4	Dispositivo para medir la modificación de la carga hidráulica, exactitud 3%. Recomendado un registro continuo de los datos mediante registrador analógico u ordenador
	OLA141					6.2.5	Termómetro, exactitud 0,5 ºC
	OLA142	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Procedimiento de ensayo indexado para la evaluación del daño mecánico bajo carga repetida. Daño causado por material granulado	UNE-EN ISO 10722:2007					ISO 554	7.1	Máquina de compresión para producir una presión sinusoidal entre 500 ±10 kPa y 5 ± 0,5 kPa sobre la placa de carga a una frecuencia de 1 Hz			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa	OLA142
	OLA142					ISO 10319	7.2	Contenedor de ensayo, caja metálica rígida en dos partes de 300x300x75 mm
	OLA142					EN 933-1	7.3	Placa de carga de 100 x 200 mm, de acero o aluminio y rígida
	OLA142					ISO 9862	7.4	Árido, óxido de aluminio sinterizado con los requisitos establecidos
	OLA143	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados. Determinación de la resistencia al envejecimiento a la intemperie	UNE-EN 12224:2001					EN 12226:2000	4.1	Lámparas fluorescentes UV, según ISO 4892-3 (Ver tabla 1)			NO	NO	NO		OLA143
	OLA143					ISO 4892-1	4.2	Termómetro de patrón negro según ISO 4892-1
	OLA143					ISO 4893	4.3	Dispositivo que permita determinar la exposición radiante (Opcional)
	OLA143					4.4	Porta probetas
	OLA144	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Ensayo de punzonado estático (ensayo CBR)	UNE-EN ISO 12236:2007**					ISO 554	5.1	Equipo de ensayo de la clase 1 ó 0, según ISO 7500-1. Debe permitir un gradiente de desplazamiento constante de 50 ± 5 mm/min. El registro de la fuerza y del hundimiento una lectura gráfica de ambas			NO	NO	SI	Se deben acondicionar las probetas en la atmósfera normal para ensayos según ISO 554, 20 ± 5 ºC y 65 ± 5 % de humedad relativa	OLA144
	OLA144					ISO 7500-1	5.2	Punzón, de acero inox Ø 50 ± 0,5 mm
	OLA144					ISO 9862	5.3	Sistema de fijación que evite el deslizamiento y la rotura de las probetas
	OLA144					ISO 10320
	OLA145	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 1: Ensayo de cizallamiento directo	UNE-EN ISO 12957-1:2005					ISO 554 (UNE 7520)	7.1	Aparato de cizallamiento (cajón de cizalla) que cumpla requisitos según apto. 7.1.1 y fig 1 ó, alternativamente, apto. 7.1.2 y fig 2			NO	SI	SI	ANEXO NACIONAL (Informativo) - Incluye la relación de normas europeas o internacionales incorporadas al cuerpo normativo UNE y los códigos correspondientes	OLA145
	OLA145					ISO 6344-2	7.2	Soporte de la probeta					Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)
	OLA145					EN ISO 9862 (UNE-EN ISO 9862)	7.3	Carro rígido
	OLA145					7.4	Dispositivo de carga, capaz de aplicar una fuerza de cizalla horizontal al cajón a v cte de 1±0,2 mm/min
	OLA145					7.5	Membrana blanda llena de fluido que asegure que la fuerza normal se aplica uniformemente sobre la superficie total de la probeta
	OLA145					7.6	Dispositivo de medición de la fuerza de la cizalla, precisión 2%
	OLA145					7.6	Dispositivo de medición del desplazamiento relativo, precisión 0,02 mm
	OLA145					7.6	Arena silícea natural, con contenido de sílice >= 98%, de partículas preferentemente redondas, según apto. 7.6
	OLA146	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Determinación de las características de fricción. Parte 2: Ensayo del plano inclinado	UNE-EN ISO 12957-2:2005					ISO 554 (UNE 7520)	7.2	Aparato de base rígida (fig 1 y fig 2), con plano inclinado consistente en placa lisa rígida con goznes en un extremo, según apto. 7.2.1 y cajón de suelo superior, según apto. 7.2.2 y fig 4		C	NO	SI	SI	ANEXO NACIONAL (Informativo) - Incluye la relación de normas europeas o internacionales incorporadas al cuerpo normativo UNE y los códigos correspondientes	OLA146
	OLA146					ISO 6344-2	7.3	Aparato de base lleno de suelo, alternativo al anterior (fig 3) con cajón de suelo inferior consistente en una caja rígida, según apto. 7.3.1 y cajón de suelo superior, según apto. 7.3.2 y fig 4					Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)
	OLA146					ISO 9862 (UNE-EN ISO 9862)	7.4	Membrana flexible llena de fluido, placa de acero rígida u otro dispositivo que asegure una distribución regular de la presión sobre la superficie total de la probeta					Calibración del aparato indicado en 7.2, cuando el cajón superior es soportado sobre rodillos, según apartado 7.6
	OLA146					7.4	Dispositivo de medición del esfuerzo perpendicular de 5±1 kPa, precisión 2%
	OLA146					7.5	Suelo del lugar o, alternativamente, seleccionado por la partes interesadas. Si se utiliza arena normalizada, será arena silícea natural, con contenido de sílice >= 98%, de partículas preferentemente redondas, según apto. 7.5
	OLA147	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Ensayo de tracción de juntas/costuras por el método de la banda ancha	UNE-EN ISO 10321:2008					ISO 554	5.1	Máquina de ensayo a tracción (velocidad de desplazamiento cte), según ISO 7500-1, Clase 2 o superior. Velocidad de aumento de longitud de la probeta cte en el tiempo			NO	SI	SI	Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)	OLA147
	OLA147					ISO 3696	5.2	Mordazas o abrazaderas suficientemente anchas para sujetar la probeta en toda su anchura
	OLA147					ISO 7500-1	5.3	Agua, clase 3 de la norma ISO 3696
	OLA147					ISO 9862	5.4	Agente humectante no iónico
	OLA147					ISO 10318:2005
	OLA147					ISO 10319
	OLA148	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Determinación del comportamiento a compresión. Parte 1: Propiedades de fluencia a compresión	UNE-EN ISO 25619-1:2009					ISO 554	5	MÉTODO CON CARGA DE COMPRESIÓN NORMAL			NO	SI	SI	Anexo A (Informativo): Variantes en relación al modo operatorio de ensayo de referencia para ensayos específicos	OLA148
	OLA148					ISO 3696	5.2.1	Máquina de ensayo a compresión, error máximo 1% durante todo el ensayo. El esfuerzo de compresión puede ser aplicado por medios mecánicos, neumáticos o hidráulicos (fig 4)					Anexo B (Informativo): Curvas tipo
	OLA148					ISO 9862	5.2.1	Placa base fija y placa superior paralela móvil, metálicas planas y lisas (fig 3)					Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)
	OLA148					ISO 9863-1	5.2.2	Contenedor de probetas
	OLA148					ISO 10318	5.2.3	Dispositivo de medida del espesor, precisión 0,02 mm
	OLA148					5.2.4	Cronómetro
	OLA148					6	MÉTODO CON CARGA NORMAL Y CARGA DE CIZALLADO SIMULTÁNEAS			NO	SI	SI
	OLA148					6.2.1	Máquina de ensayo a compresión, error máximo 1% durante todo el ensayo. El esfuerzo de compresión puede ser aplicado por medios mecánicos, neumáticos o hidráulicos (fig 5)
	OLA148					6.2.1	Placa base y placa superior de acero, una fija y otra con desplazamiento en horizontal y en vertical, con rugosidad suficiente para permitir el desarrollo y transferencia de las fuerzas de cizallado
	OLA148					6.2.2	Contenedor de probetas
	OLA148					6.2.3	Dispositivo de medida del espesor, precisión 0,02 mm
	OLA148					6.2.4	Dispositivo de medida del cizallado, precisión 0,02 mm
	OLA148					6.2.5	Cronómetro
	OLA149	Geotextiles	F	PG3	Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y capas de rodadura asfálticas. Anexo C Determinación de la retención del betún en telas asfálticas empleadas en pavimentos y capas de rodadura asfálticas	UNE-EN 15381:2008 Versión corregida, Febrero 2014 (NA)					EN 1426	C.3.1	Balanza		C	NO	SI	NO		OLA149
	OLA149					EN ISO 9862	C.3.2	Betún con valor de penetración de aguja (pen) de 85±5, según EN 1426
	OLA149					EN ISO 10318	C.3.3	Estufa capaz de mantener 135 ºC
	OLA149					C.3.4	Grapas y marco de apoyo con alambre
	OLA150	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Determinación de la eficacia de la protección a largo plazo de los geosintéticos en contacto con barreras geosintéticas	UNE-EN 13719:2017					EN 963	5	Aparato de ensayo, según fig 2, compuesto de:			NO	SI	SI	Anexo A (Normativo): Características de deformación requeridas de la hoja metálica a utilizar para el registro de las deformaciones locales	OLA150
	OLA150					EN ISO 10320	5.1	Cilindro de acero Ø interior 300-500 mm					Anexo B (Informativo): Ensayo de rendimiento
	OLA150					EN 12588	5.2	Células de carga con soporte de 3 puntos o manómetros, exactitud 1% de la carga aplicada					Las probetas se acondicionan y los ensayos se realizan en atmósfera normalizada según ISO 554 (=UNE 7520) (Tª 20±2 ºC y Hr 65±2 %)
	OLA150					ISO 554	5.3	Placa inferior de acero de bajo contenido en carbono, espesor >=20 mm, Ø inferior en 4±1 mm al del cilindro
	OLA150					ISO 7619	5.4	Soporte de caucho compacto espesor 25±1 mm, Ø similar al de la placa inferior y dureza Shore A 50±5
	OLA150					5.5	Disco de plomo, clase 3 según EN 12588, espesor 1,3 mm, Ø similar al de la placa inferior y requisitos del Anexo A
	OLA150					5.6	Bolas de acero de Ø 20 mm, hasta una profundidad mínimo de 150 mm
	OLA150					5.7	Dispositivo que permita aplicar una fuerza perpendicular uniforme hasta 1400 kN/m², durante 1000 h
	OLA150					5.8	Dispositivo medidor del tiempo que permita registrar la duración del ensayo, exactitud 1% de la duración
	OLA150					5.9	Termómetro de máxima/mínima, exactitud 1%
	OLA150					5.10	Termohidrógrafo u otro medio para registrar la Hr, exactitud 5%
	OLA150					5.11	Dispositivo que permita medir la longitud deformada y no deformada de una depresión en la placa de plomo, exactitud 0,01 mm
	OLA151	Geotextiles	F	PG3	Geosintéticos. Determinación de la resistencia al punzonado piramidal de los geosintéticos soportados	UNE-EN 14574:2017					EN 485-2	5.1	Prensa capaz de aplicar una v cte al pistón de carga, precisión de lectura según EN ISO 7500-1 (fig 1)			NO	SI	SI	Anexo A (Informativo): Método de ensayo sobre un soporte blando	OLA151
	OLA151					EN 963	5.2	Placa de aluminio auxiliar (AlMgSilF32 según EN 485-2) de espesor 3 mm
	OLA151					EN ISO 845	5.2	Base de acero para colocación de la placa
	OLA151					EN ISO 10320	5.3	Pistón de carga, con punta de pirámide cuadrangular y ángulo de 90º en el vértice, redondeado con un radio de 0,5±0,02 mm (fig 2)
	OLA151					EN ISO 12236	5.4	Equipo eléctrico para la determinación de la carga de perforación
	OLA151					EN ISO 3386-1
	OLA151					EN ISO 7500-1

A 3.2 SUBGRUPO LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN
Especificación					Norma
Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos. Definiciones y características					UNE-EN 14695:2010 (NA)
Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para la impermeabilización de tableros de puente de hormigón y otras superficies de hormigón para tráfico de vehículos. Definiciones y características					UNE-EN 14695:2010 Erratum (NA)

A 3.2.1 SUBGRUPO LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLA164	Láminas imperm.	F		Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la longitud, anchura y rectitud. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas	UNE-EN 1848-1:2000					UNE-EN 13416:2001	5.1	Cinta métrica metálica de longitud superior a la longitud de la lamina bituminosa que se va a medir y capaz de medir con una precisión de 1 mm					OLA164 OLA165
	OLA164					5.2	Cinta métrica o regla de longitud superior a la anchura de la lamina bituminosa que se va a medir y capaz de medir con una precisión de 1 mm
	OLA164					5.3	Tiza para marcar sobre la lamina bituminosa una línea recta de referencia. Cinta métrica metálica o regla metálica capaz de medir con una precisión de 1 mm
	OLA164
	OLA164
	OLA165	Láminas imperm.	F		Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del espesor y de la masa por unidad de área. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas	UNE-EN 1849-1:2000					UNE-EN 13416:2001	4.2	Aparato de medida capaz de medir el espesor con una exactitud de 0,01 mm. Las superficies de medida deberán ser planas y estarán redondeadas con un diámetro de 10 mm, ejerciendo una presión de 20 kPa sobre la superficie de la lámina					OLA165 164
	OLA165
	OLA165

A 3.2.2 SUBGRUPO LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA166	Láminas imperm.	F		Láminas flexibles para impermeabilización. Impermeabilización de tableros de puente de hormigón y otras zonas de hormigón para tráfico de vehículos. Determinación de la absorción de agua	UNE-EN 14223:2017					EN 1109	4.2.1	Balanza, que pueda efectuar pesadas con una precisión de 0,1 g		C					OLA166
	OLA166					EN 13416	4.2.2	Baño de agua, que pueda mantener una temperatura de (23 ± 3) °C
	OLA166					EN 14695	4.2.3	Cámara (o laboratorio), que pueda mantener una temperatura de ((23 ± 3) °C y una humedad relativa del (50 ± 5) °C
	OLA166					prEN 17048	4.2.4	Agua destilada, o agua desionizada
	OLA166					ISO 5725-2	4.2.5	Equipo para colgar las probetas, sin ocasionarles daño
	OLA166					4.2.6	Cepillo de cerdas de acero, de dureza media
	OLA166					4.2.7	Estufa ventilada, (sin suministro de aire fresco) que pueda mantener una temperatura de (50 ±3 °C

A 3.2.3 SUBGRUPO LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 3
	OLA167	Láminas imperm.	F		Láminas flexibles para impermeabilización. Parte 1: Láminas bituminosas para la impermeabilización de cubiertas. Determinación de las propiedades de tracción	UNE-EN 12311-1:2000					EN 10002-2	5	Máquina de tracción provista de un mecanismo de registro continuo de la fuerza y la distancia correspondiente, capaz de mantener un valor constante de desplazamiento de mordazas . La máquina de tracción tendrá una capacidad de carga suficiente (al menos 200 N) y una velocidad de separación de mordazas de (100 ± 10) mm/min. La anchura de las mordazas no será inferior a 50 mm. El sistema de medida de la fuerza será, al menos, de clase 2 según Norma Europea EN 10002-2 (esto es, ± 2%)					OLA167

A 3.2.4 SUBGRUPO LÁMINAS FLEXIBLES PARA IMPERMEABILIZACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 4

A 3.3 SUBGRUPO APOYOS ELASTOMÉRICOS
Especificación					Norma
Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos					UNE-EN 1337-3:2005 (NA)
Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos «pot»					UNE-EN 1337-5:2006 (NA)

A 3.3.1 SUBGRUPO APOYOS ELASTOMÉRICOS ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
A 3.3.2 SUBGRUPO APOYOS ELASTOMÉRICOS ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA152	Neoprenos	F		Apoyos estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Control dimensional	UNE-EN 1337-3:2005 (NA)					Flexímetro					OLA152

A 3.3.3 SUBGRUPO APOYOS ELASTOMÉRICOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLA153	Neoprenos	F		Elastómeros, vulcanizados o termoplásticos. Determinación de la dureza (dureza entre 10 IRHD y 100 IRHD)	UNE-EN ISO 48:2008**					ISO 291:1997	4	Durómetro Shore tipo A o D, que consta de pie de apoyo, penetrador, dispositivo indicador y muelle calibrador			NO	NO	NO		OLA153

A 3.3.4 SUBGRUPO APOYOS ELASTOMÉRICOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

A 3.4 SUBGRUPO TUBOS DE POLIETILENO
A 3.4.1 SUBGRUPO TUBOS DE POLIETILENO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
A 3.4.2 SUBGRUPO TUBOS DE POLIETILENO. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLA155	Tubos de polietileno	F		Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. Determinación de las dimensiones	UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 / UNE-EN ISO 3126:2005 / UNE-EN ISO 3126:2005 Erratum:2007					NC UNE-EN 12201-2	6	DIMENSIONES Y TOLERANCIAS UNE-EN 12201-2			NO	NO	SI	Los ensayos para determinación de las características geométricas se realizarán a una Tª de 23±2 ºC	OLA155
	OLA155					EN 12201-2:2011	6.2	Ø exterior medio, ovalación, conformes a la tabla 1					Las dimensiones de los tubos deben medirse de acuerdo con EN ISO 3126 y redondearse al 0,1 mm más próximo
	OLA155					EN 12201-5	6.3	Espesor de la pared, conforme a la tabla 2
	OLA155					CEN/TR 15438	6.5	Longitudes de los tubos
	OLA155					EN ISO 3126	4 y 5	DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN UNE-EN ISO 3126
	OLA155					NC UNE-EN ISO 3126	5.2	Instrumento adecuado para medir el espesor de pared (p.ej. micrómetro), exactitud 0,03 mm para e<=10 mm, exactitud 0,05 mm para e >10 mm y <=30 y exactitud 0,1 mm para e>30 mm
	OLA155					ISO/R 463	5.3	Instrumento adecuado para medir el Ø exterior e interior (p.ej. calibre), exactitud 0,1 mm para Ø<=600 mm, exactitud 0,2 mm para Ø >600 y <=1600 mm y exactitud 1 mm para Ø>1600 mm
	OLA155					ISO 3599 (=UNE 82316)	5.3	Circómetro para medir el Ø exterior medio y el Ø interior medio, exactitud 0,1 mm para Ø<=600 mm, exactitud 0,2 mm para Ø >600 y <=1600 mm y exactitud 1 mm para Ø>1600 mm (alternativo al anterior)
	OLA155					ISO 3611 (=UNE 82306)	5.5	Instrumento de medida de longitud, longitud del tubo <=1000 mm exactitud 1 mm, longitud del tubo >1000 mm exactitud 0,1%
	OLA155					ISO 6507-1 (=UNE-EN ISO 6507-1)
	OLA156	Tubos de polietileno	F		Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. Determinación de las dimensiones	UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 / UNE-EN ISO 3126:2005 / UNE-EN ISO 3126:2005 Erratum:2007					NC UNE-EN 12201-3	6.2.1	Ø y longitud de las embocaduras de los accesorios de electrofusión por embocadura, conformes a la tabla 1			NO	NO	SI	Los ensayos para determinación de las características geométricas se realizarán a una Tª de 23±2 ºC	OLA156
	OLA156					EN 681-1	6.2.2	Espesor de la pared de los accesorios de electrofusión por embocadura, conforme al apto. 6.2.2					Las dimensiones de los accesorios deben medirse de acuerdo con EN ISO 3126
	OLA156					EN 12201-1	6.2.3	Ovalación del paso de un accesorio de electrofusión por embocadura, Espesor de la pared de los accesorios de electrofusión por embocadura, conforme al apto. 6.2.3
	OLA156					EN 12201-2:2011	6.3	Dimensiones del extremo macho de un accesorio y espesor de pared del extremo de fusión, conforme apto. 6.3 y tabla 3
	OLA156					EN 12201-5	6.4	Dimensiones de los accesorios de fusión por embocadura,conforme a Anexo A
	OLA156					CEN/TR 15438	6.5	Dimensiones de los accesorios de electrofusión por solape, conforma apto. 6.5
	OLA156					EN ISO 3126	6.7	Dimensiones de bridas locas y portabridas, conformes a ISO 9624
	OLA156					ISO 9624	B.2	Dimensiones de los accesorios manipulados, según tabla B.2
	OLA156					ISO 14236	4 y 5	DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN UNE-EN ISO 3126
	OLA156					NC UNE-EN ISO 3126	5.2	Instrumento adecuado para medir el espesor de pared (p.ej. micrómetro), exactitud 0,03 mm para e<=10 mm, exactitud 0,05 mm para e >10 mm y <=30 y exactitud 0,1 mm para e>30 mm
	OLA156					ISO/R 463	5.3	Instrumento adecuado para medir el Ø exterior e interior (p.ej. calibre), exactitud 0,1 mm para Ø<=600 mm, exactitud 0,2 mm para Ø >600 y <=1600 mm y exactitud 1 mm para Ø>1600 mm
	OLA156					ISO 3599 (=UNE 82316)	5.3	Circómetro para medir el Ø exterior medio y el Ø interior medio, exactitud 0,1 mm para Ø<=600 mm, exactitud 0,2 mm para Ø >600 y <=1600 mm y exactitud 1 mm para Ø>1600 mm (alternativo al anterior)
	OLA156					ISO 3611 (=UNE 82306)	5.5	Instrumento de medida de longitud, longitud del tubo <=1000 mm exactitud 1 mm, longitud del tubo >1000 mm exactitud 0,1%
	OLA156					ISO 6507-1 (=UNE-EN ISO 6507-1)	6.2.2	Pie de rey o calibrador de profundidad, para medir la profundidad de la inserción de la embocadura en accesorios
	OLA156					ISO 6507-1 (=UNE-EN ISO 6507-1)	6.2.2	Escuadra de acero para accesorios

A 3.4.3 SUBGRUPO TUBOS DE POLIETILENO. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
A 3.4.4 SUBGRUPO TUBOS DE POLIETILENO. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLA157	Tubos de polietileno	F		Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de la rigidez anular	UNE-EN ISO 9969:2016					ISO 3126	5.1	Máquina de ensayo de compresión, capaz de producir por medio de 2 platos paralelos, un movimiento transversal a una v cte según tabla 1, así como la fuerza y desplazamiento necesarios para alcanzar la deformación diametral especificada (cap 8)			NO	SI	SI	Se deben de acondicionar las probetas a la Tª de ensayo (23±2 ºC ó 27±2 ºC) al menos 24 h antes de ser ensayadas	OLA157
	OLA157					5.2	Platos (2 ud) compactos y rígidos, planos de superficies lisas
	OLA157					5.3	Aparatos de medición dimensional capaces de determinar: la longitud de la probeta - precisión 1 mm, Ø interior- precisión 0,5 %, variación del Ø interior- precisión valor más grande de 0,1 mm ó 1% de la deformación
	OLA157					5.4	Aparato de medida de la fuerza, capaz de determinar la fuerza necesaria para producir una deformación de la probeta del 4%, precisión 2%

	Cl En: / Clase de Ensayo	F: / Ensayo físico	Q: / Ensayo químico
					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
	Revisión normativa del PG-3: Incluye actualización de la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 124 de 22/05/2018).					T4

## OL-B
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA B: CONGLOMERANTES, ÁRIDOS, AGUA, HORMIGÓN Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
GRUPO B-1. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS Y AGUA
B 1.1 SUBGRUPO CEMENTOS Y ADICIONES
Especificación cementos					Norma
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes					UNE-EN 197-1:2011 (NA)
Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratación					UNE-EN 14216:2015 (NA)
Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad					UNE-EN 14647:2006 (NA)
Especificación adiciones					Norma
Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad					UNE-EN 450-1:2013 (NA)
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad					UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009 (NA)
					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
B 1.1.1 SUBGRUPO CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B 1.1.2 SUBGRUPO CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
Si/No	Código	Tipo Producto	Cl / En	Rgto	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	OLB001	Cemento	F	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 7: Métodos de toma y preparación de muestras de cemento	UNE-EN 196-7:2008					4	Muy variables, según las circunstancias, ejemplos en Anexo A			NO	NO	NO		OLB001 OLB011
	OLB001					Ane. A	Tubo tomamuestras, figura A.1
	OLB001					Ane. A	Cazo de muestreo, figura A.2
	OLB001					Ane. A	Muestreador mecánico de tornillo sinfín, figura A.3
	OLB001					Ane. A	Muestreador mecánico de tornillo sinfín, figura A.4
	OLB001					Ane. A	Equipo tomamuestras, figura A.5
	OLB002	Cemento	F	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas	UNE-EN 196-1:2018**					EN 197-1		Tamices de ensayo con las medidas especificadas en la tabla 1			NO	NO	SI		EH035 EH091 OLB002 OLB011
	OLB002					EN 196-7		Amasadora, de forma y dimensiones especificadas en la Fig. 1		V
	OLB002					EN ISO 1302		Pala de acero inoxidable con la forma y dimensiones de la fig. 1		V
	OLB002					EN ISO 7500-1		Moldes de acero, con espesor de pared de 10 mm y dureza superficial HV 400		V/M
	OLB002					ISO 565		Compactadora descrita en 4.6
	OLB002					EN ISO 1101		Máquina de ensayo a flexión, descrita en 4.7		C
	OLB002					ISO 3310-1		Máquina de ensayo a compresión, descrita en 4.8		C
	OLB002					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, si es necesario
	OLB002					Balanza, precisión 1 g		C
	OLB002					Temporizador, precisión de ± 1 s
	OLB002					Arena normalizada CEN		V
	OLB003	Cemento	F	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. Apartado 6. Ensayo de tiempo de fraguado	UNE-EN 196-3:2017**					EN 196-1	4.2.2	Balanza, precisión 1 g		C	NO	NO	SI	Laboratorio con temperatura de 20 ± 2ºC y humedad relativa mínima 50%	EH034 olb003+EH092=olb004
	OLB003					4.2.3	Bureta o probeta graduada, precisión ± 1 ml					Cemento, agua y equipos temperatura de 20 ±2ºC.
	OLB003					4.2.4	Amasadora					El aparato de Vicat y el equipo de Le Chatelier, deben cumplir las tolerancias indicadas en las Fig. 1 y 2 de la norma, respectivamente (apto 4.2.1)
	OLB003					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	OLB003					4.2.6	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB003					4.2.7	Regla, precisión ± 0,5 mm
	OLB003					6	ENSAYO DE TIEMPO DE FRAGUADO
	OLB003					6.1.2	Contenedor
	OLB003					6.1.3	Baño de agua o cabina a 20±1 ºC de tamaño adecuado
	OLB003					6.1.4 y 6.1.5	Aparato de Vicat, según figuras 1d y 1e
	OLB004	Cemento	F	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen. Apartado 7. Ensayo de estabilidad de volumen	UNE-EN 196-3:2017**					EN 196-1	4.2.2	Balanza, precisión 1 g		C	NO	NO	SI	Laboratorio con temperatura de 20 ± 2ºC y humedad relativa mínima 50%	EH034 OLB003 EH092 OLB004
	OLB004					4.2.3	Bureta o probeta graduada, precisión ± 1 ml					El armario para probetas o la cámara húmeda debe mantenerse a 20,0±1,0ºC y humedad relativa mayor del 90%
	OLB004					4.2.4	Amasadora					La temperatura del agua debe mantenerse a 20,0±1,0ºC en el método alternativo
	OLB004					4.2.5	Agua destilada o desionizada
	OLB004					4.2.6	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB004					4.2.7	Regla, precisión ± 0,5 mm
	OLB004					7	ENSAYO DE ESTABILIDAD DE VOLUMEN
	OLB004					7.1.1	Equipo de Le Chatelier
	OLB004					7.1.1	Placas de vidrio plano
	OLB004					7.1.2	Baño de agua con calefacción capaz de elevar la Tª del agua de 20±2 ºC hasta ebullición en 30±5 min
	OLB004					7.1.3	Armario o cámara húmeda de tamaño adecuado a 20±1 ºC y humedad relativa mínima 90%
	OLB005	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 4.4.1 Determinación de la pérdida por calcinación	UNE-EN 196-2:2014**					EN 196-7	4.3.1 y 4.4.1	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH036 EH089 EH099 OLB005
	OLB005					ISO 385	4.3.2 y 4.4.1	Crisoles
	OLB005					ISO 835	4.3.5 y 4.4.1	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	OLB005					Guía ISO 30
	OLB005					Guía ISO 31
	OLB006	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2. Análisis químico de cementos. Apartado 4.5.16 Determinación de cloruros	UNE-EN 196-2:2014**					EN 196-7	4.3.1 y 4.5.16	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH033 EH094 EH098 OLB006
	OLB006					ISO 385	4.3.17 y 4.4.16.2	Vaso de 400 ml
	OLB006					ISO 835	4.2.14 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+2
	OLB006					Guía ISO 30	4.4.16.2	Vitrina de humos
	OLB006					Guía ISO 31	4.3.17 y 4.4.16.2	Pipeta
	OLB006					4.2.45 y 4.4.16.2	Disolución de nitrato de plata 0,05 mol/l
	OLB006					4.3.16 y 4.4.16.2	Papel de filtro grueso
	OLB006					4.2.15 y 4.4.16.2	Ácido nítrico diluido 1+100
	OLB006					4.3.17 y 4.4.16.2	Matraz cónico de 500 ml
	OLB006					4.2.82 y 4.4.16.2	Disolución indicadora (según apto 4.2.82)
	OLB006					4.2.80 y 4.4.16.2	Disolución de tiocianato de amonio
	OLB007	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 4.4.2 Determinación del sulfato	UNE-EN 196-2:2014**					EN 196-7	4.3.1 y 4.4.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO		EH032 EH088 EH093 OLB007
	OLB007					ISO 385	4.3.17 y 4.4.2.2	Vaso de 250 ml
	OLB007					ISO 835	4.2.2 y 4.4.2.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB007					Guía ISO 30	4.3.17 y 4.4.2.2	Vaso de 400 ml
	OLB007					Guía ISO 31	4.3.16 y 4.4.2.2	Papel de filtro medio
	OLB007					4.2.44 y 4.4.2.2	Disolución de nitrato de plata
	OLB007					4.2.7 y 4.4.2.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11 ó
	OLB007					4.2.29 y 4.4.2.2	Hidróxido de amonio 1+16
	OLB007					4.2.42 y 4.4.2.2	Disolución de cloruro de bario
	OLB007					4.3.16 y 4.4.2.2	Papel de filtro fino
	OLB007					4.3.5 y 4.4.2.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	OLB007					4.3.2 y 4.4.2.2	Crisoles
	OLB008	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. Apartado 4.4.3 Determinación del residuo insoluble en ácido clorhídrico y carbonato de sodio	UNE-EN 196-2:2014**					EN 196-7	4.4.3	RESIDUO INSOLUBLE EN ÁCIDO CLORHÍDRICO Y EN CARBONATO DE SODIO			NO	NO	NO		EH031 OLB008
	OLB008					ISO 385	4.3.1 y 4.4.3.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	OLB008					ISO 835	4.3.17 y 4.4.3.2	Vaso de 250 ml
	OLB008					Guía ISO 30	4.2.2 y 4.4.3.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB008					Guía ISO 31	4.3.16 y 4.4.3.2	Papel de filtro medio
	OLB008					4.2.46 y 4.4.3.2	Disolución de carbonato de sodio
	OLB008					4.2.8 y 4.4.3.2	Ácido clorhídrico 1+19
	OLB008					4.3.18.2 y 4.4.3.2	Papel indicador de PH
	OLB008					4.2.44 y 4.4.3.2	Disolución de nitrato de plata
	OLB008					4.3.5 y 4.4.3.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC
	OLB008					4.4.4	RESIDUO INSOLUBLE EN ÁCIDO CLORHÍDRICO Y EN HIDRÓXIDO DE POTASIO
	OLB008					4.3.1 y 4.4.4.2	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	OLB008					4.3.4 y 4.4.4.2	Cápsula de porcelana
	OLB008					4.2.2 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB008					4.3.14 y 4.4.4.2	Baño de agua
	OLB008					4.2.5 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico 1+3
	OLB008					4.3.16 y 4.4.4.2	Papel de filtro medio
	OLB008					4.2.44 y 4.4.4.2	Disolución de nitrato de plata
	OLB008					4.3.17 y 4.4.4.2	Matraz cónico de 250 ml
	OLB008					4.3.8 y 4.4.4.2	Refrigerante de bolas
	OLB008					4.3.27 y 4.4.4.2	Disolución de hidróxido de potasio
	OLB008					4.2.6 y 4.4.4.2	Ácido clorhídrico 1+9
	OLB008					4.3.5 y 4.4.4.2	Horno eléctrico con ventilación natural, regulable a 950 ± 25 ºC

B 1.1.3 SUBGRUPO CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLB009	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los cementos puzolánicos	UNE-EN 196-5:2011**					EN 196-7	6.1	Ácido clorhídrico concentrado			NO	NO	NO		EH105 OLB009
	OLB009					ISO 385:2005	6.2	Ácido clorhídrico diluido, aprox. 0,1 mol/l
	OLB009					ISO 835:2007	6.3	Ácido clorhídrico diluido 1+2
	OLB009					6.4	Naranja de metilo
	OLB009					6.5	Indicador de naranja de metilo
	OLB009					6.6	Hidróxido de sodio
	OLB009					6.7	Disolución de hidróxido de sodio, 100 g y agua hasta 1 l
	OLB009					6.8	Carbonato de calcio, desecado a masa constante (200 ± 10) º C
	OLB009					6.9	Cloruro de sodio, desecado a masa constante a (110 ± 5) º C
	OLB009					6.10	Murexida (purpurato de amonio)
	OLB009					6.11	Indicador de murexida, 1 g de murexida con 100 de cloruro de sodio desecado
	OLB009					6.12	EDTA sal di-sodio, di-hidrato del ácido etilendiaminotetraacético
	OLB009					6.13	Disolución de EDTA, aprox. 0,03 mol/l
	OLB009					6.14	Carbonato de sodio, desecado a masa constante a (250 ± 10) º C
	OLB009					6.15	Indicador mixto calceína y azul de metiltimol, según 6.15
	OLB009					6.16	Indicador calcón, según 6.16
	OLB009					6.17	Reactivo Patton y Reeders, según 6.17
	OLB009					7.1	Recipiente cilíndrico de polietileno de 500 ml y 70 mm Ø con tapón de estanquidad
	OLB009					7.2	Embudo de vástago ancho
	OLB009					7.3	Embudo Buchner de porcelana de unos 60 mm de Ø interior
	OLB009					7.4	Papel de filtro de baja porosidad
	OLB009					7.5	Matraz de 250 ml para filtrado a vacío
	OLB009					7.6	Vasos de 250 y 400 ml
	OLB009					7.7	Pipetas de 50 y 100 ml Clase A según EN ISO 835:2007
	OLB009					7.8	Buretas de 50 ml Clase A según EN ISO 385:2005
	OLB009					7.9	Compartimento termostático controlado a 40 ±1 ºC
	OLB009					7.10	Matraces aforados de 500 y 1000 ml
	OLB009					7.11	Matraz cónico de 250 ml
	OLB009					7.12	Balanza, precisión 0,0005 g		C
	OLB009					7.13	Aparato medir absorbancia a 520 y 620 nm
	OLB009					7.14	Agitador magnético con barras inertes
	OLB009					7.15	pH-metro, precisión ± 0,05
	OLB009					7.16	Cilindro graduado de 10 ó 20 ml
	OLB010	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Determinación cuantitativa de los componentes	UNE 80216:2010					UNE 80220:2000	4.3.1	Hidróxido de sodio			NO	NO	NO		OLB010
	OLB010					UNE 80220:2000	4.3.2	Disolución de hidróxido de sodio
	OLB010					UNE 80303-1:2001	4.3.3	EDTA
	OLB010					UNE 80303-1:2001	4.3.4	Disolución de EDTA
	OLB010					UNE 80303-1:2001/1M:2006	4.3.5	Trietanolamina
	OLB010					UNE 80303-1:2001/1M:2006	4.3.6	Disolución de trietanolamina
	OLB010					UNE 80303-2:2001	4.3.7	Etanol
	OLB010					UNE 80303-2:2001/1M:2006	4.3.8	Ácido clorhídrico
	OLB010					UNE 80303-2:2001/1M:2006	4.3.9	Ácido clorhídrico diluido 1+10
	OLB010					UNE 80303-2:2001/1M:2006	4.3.10	Ácido clorhídrico diluido 1+50
	OLB010					UNE 80303-5:2001	4.4.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLB010					UNE 80303-7:2001	4.4.2	Estufa de desecación 105±5 ºC
	OLB010					UNE-EN 196-2:2006	4.4.3	Agitador magnético con barra recubierta de PTFE
	OLB010					UNE-EN 196-7:2008	4.4.4	Agitador eléctrico con varilla de vidrio terminada en hélice
	OLB010					UNE-EN 197-1:2000	4.4.5	Filtro de microfibra de vidrio
	OLB010					UNE-EN 197-1:2000/A1:2005	4.4.6	pH-metro
	OLB010					UNE-EN 197-1:2000/A3:2008	4.4.7	Desecador provisto de perclorato de magnesio anhidro u otro agente desecante
	OLB011	Adiciones	F	EHE08 / CE	Determinación del índice de actividad resistente de las adiciones con cemento Portland	UNE-EN 196-1:2018**					EN 197-1		Tamices de ensayo, según ISO 3310-1, medidas según ISO 565 (serie R 20)			NO	NO	SI	El laboratorio debe mantenerse a 20±2ºC, y con humedad relativa menor del 50%	EH091 OLB011 OLB002
	OLB011					EN 196-7		Amasadora descrita en apartado 4.4		V/M				El armario para probetas o la cámara húmeda debe mantenerse a 20,0±1,0ºC y humedad relativa mayor del 90%
	OLB011					EN ISO 1302		Moldes descritos en apartado 4.5		V/M				La temperatura del agua debe mantenerse a 20,0±1,0ºC
	OLB011					EN ISO 7500-1		Reglas para enrasar					Los recipientes para el curado en agua y las gradillas donde se colocan no deben reaccionar con el cemento.
	OLB011					ISO 565		Compactadora descrita en 4.6		V				Comprobar temperatura y humedad relativa del lab. y temp. del agua en recipientes de conservación 1 vez día.
	OLB011					ISO 1101		Máquina de ensayo a flexión, descrita en 4.7 (opcional)					Comprobar temperatura y humedad de la cámara húmeda o armario cada 4 horas.
	OLB011					ISO 3310-1		Máquina de ensayo a compresión, descrita en 4.8		C				Cemento, arena CEN, agua y los aparatos deben estar a 20±2ºC
	OLB011					ISO 4200		Dispositivo para la máquina de compresión, descrito en 4.9
	OLB011					Balanza, precisión 1 g		C
	OLB011					Temporizador, precisión de ± 1 s
	OLB011					Arena CEN y agua destilada
	OLB012	Adiciones	Q	EHE08 / CE	Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinación del contenido de óxido de calcio libre	UNE-EN 451-1:2017**					EN 450		Ácido butanoico, 3-oxo etil éster (=acetoacetato de etilo)			NO	NO	NO	Bibliografía: EN 196-7:1989	EH095 OLB012
	OLB012					ISO 565		2-Butanol
	OLB012					ISO 3534-1		9-Propanol
	OLB012					Indicador azul de bromofenol, 0,1 g de en 100 ml de etanol
	OLB012					Ácido clorhídrico 0,100 M
	OLB012					Balanza, precisión 0,0001 g		C
	OLB012					Tamiz de ensayo de 0,063 mm, según ISO 565
	OLB012					Mortero y almirez
	OLB012					Desecador
	OLB012					Matraz de 250 ml
	OLB012					Condensador de serpentín de reflujo
	OLB012					Tubo de absorción, relleno con hidróxido sódico sobre portador inorgánico
	OLB012					Crisol filtrante, tamaño de poro entre 0,004 mm y 0,010 mm

B 1.1.4 SUBGRUPO CEMENTOS Y ADICIONES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB013	Cemento	F	RC16	Método de ensayos de cementos. Parte 6: Determinación de la finura	UNE-EN 196-6:2010					EN 197-1	3	MÉTODO DE TAMIZADO					OLB013
	OLB013					ISO 383:1976	3.2.1	Tamiz de ensayo, con bastidor cilíndrico de 150-200 mm de Ø nominal y 40-100 mm de espesor, con fondo de malla metálica de 90 µm, según ISO 565 e ISO 3310-1		V	NO	NO	NO	Después de 100 tamizados debe comprobarse el tamiz utilizando el material de referencia, según apto 3.4.2
	OLB013					ISO 565	3.2.1	Bandeja y tapadera para el tamiz
	OLB013					ISO 3310-1	3.2.2	Balanza 25 g, precisión 0,01 g		C
	OLB013					ISO 4803	3.3	Material de referencia para comprobación del tamiz
	OLB013					4	MÉTODO DE PERMEABILIDAD AL AIRE (MÉTODO BLAINE)
	OLB013					4.2.1	Célula de permeabilidad (fig 1.a)		C	NO	NO	SI	El laboratorio se debe mantener a 20 ± 2 ºC y humedad máxima 65%. Todos los materiales deben estar a la temperatura del laboratorio y protegidos de la absorción de humedad atmosférica durante su almacenamiento
	OLB013					4.2.2	Disco perforado con 30 a 40 agujeros de 1 mm de Ø , que encaje en la célula de dim y tolerancias según fig 1.b					Calibración del aparato según apto 4.7
	OLB013					4.2.3	Émbolo, de acero inox. austenítico, capaz de deslizarse dentro de la célula, dim y tolerancias según fig 1.c
	OLB013					4.2.4	Manómetro de tubo de vidrio de borosilicato (ISO 4803) en forma de U (fig 1.d)
	OLB013					4.2.5	Líquido manométrico, no volátil ni higroscópico, de baja densidad y viscosidad, como el ftalato de dibutilo o un aceite mineral ligero
	OLB013					4.2.6	Cronómetro que aprecie hasta 0,2 s, precisión 1% sobre 300 s
	OLB013					4.2.7	Balanza 3 g, precisión 0,001 g		C
	OLB013					4.2.7	Balanza 50-150 g, precisión 0,01 g		C
	OLB013					4.2.8	Picnómetro o frasco de Le Chatelier, para determinar la densidad del cemento
	OLB013					4.3.1	Mercurio de calidad reactiva o mejor
	OLB013					4.3.2	Cemento de referencia de superficie especifica conocida
	OLB013					4.3.3	Aceite ligero
	OLB013					4.3.4	Discos circulares de papel filtro, porosidad media y circunferencia lisa adaptada a las dim de la célula
	OLB013					4.3.5	Grasa ligera
	OLB013					5	MÉTODO DE TAMIZADO POR CHORRO DE AIRE			NO	NO	NO
	OLB013					5.2.1	Aparato de tamizado por chorro de aire, según fig 2. Debe de ser capaz de dar diferencia de presión de 2 a 2,5 kPa a través del tamiz
	OLB013					5.2.2	Tamices de ensayo de 200 mm de Ø, con luces de malla de 63 y 90 µm, p.ej.		V				Después de 100 tamizados debe comprobarse el tamiz utilizando el material de referencia, según apto 3.4.2
	OLB013					5.2.3	Bandejas u otros recipientes adecuados para contener la muestra
	OLB013					5.2.4	Balanza, capaz de pesar 25 g, precisión 0,01 g		C
	OLB013					5.2.5	Cepillo suave
	OLB013					5.2.6	Mazo de goma o plástico
	OLB013					5.2.7	Estufa ventilada, capaz de mantener 105 ± 5 ºC (opcional)
	OLB014	Adiciones	F	EHE08 / CE	Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: determinación de la finura por tamizado en húmedo	UNE-EN 451-2:2019**					EN 450-1:2012		El aparato completo se muestra en la figura 1 y consiste en:			NO	NO	NO		OLB014
	OLB014					ISO 565	5.1	Tamiz		V
	OLB014					ISO 3310-1	5.2	Boquilla de proyección (figura 2 de la norma)
	OLB014					5.3	Manómetro Ø mínimo 80 mm y capacidad máxima 160 kPa grad…
	OLB014					5.4	Botella tarada
	OLB014					5.5	Estufa ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC		C
	OLB014					5.6	Desecador
	OLB014					5.7	Balanza, precisión 0,001 g		C
	OLB015	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 8. Determinación del calor de hidratación. Método por disolución	UNE-EN 196-8:2010**					UNE-EN 197-1:2000	4.1	Mezcla ácida, de ácido hidrofluorhídrico con ácido nítrico.			NO	NO	NO		OLB015
	OLB015					4.2	Óxido de zinc
	OLB015					4.3	Cemento anhidro
	OLB015					4.3	Cemento hidratado
	OLB015					5.1	Calorímetro (fig 1) que consta de:		C				Calibración del calorímetro según apto 6
	OLB015					5.1.a	Vaso de disolución, por ejemplo vaso Dewar
	OLB015					5.1.b	Termómetro tipo Beckmann con escala de 5 a 6 ºC y subdivisiones de 0,01 ºC
	OLB015					5.1.c	Embudo de plástico resistente al ácido
	OLB015					5.1.d	Agitador de plástico resistente al ácido
	OLB015					5.2	Baño termostático, p.ej. baño de agua, para almacenar las muestras a 20,0± 0,2 ºC
	OLB015					5.3	Mortero o molinillo eléctrico
	OLB015					5.4	Tubos de cristal o plástico de unos 20 ml
	OLB015					5.5	Tamiz de 125 µm de abertura
	OLB015					5.6	Tamiz de 600 µm de abertura
	OLB015					5.7	Cronómetro, graduado en s
	OLB015					5.8	Crisoles de platino (2 ud) de unos 20 ml
	OLB015					5.9	Horno eléctrico ventilado capaz de 959 ± 25 ºC
	OLB015					5.10	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB015					5.11	Balanza 2 kg, precisión 0,2 g		C
	OLB016	Cemento	Q	RC16	Métodos de ensayo de cementos. Parte 9. Determinación del calor de hidratación. Método semiadiabático	UNE-EN 196-9:2011**					EN 196-1	4.1	Calorímetro (fig 1) que consta de:		C	NO	NO	SI	El coeficiente de pérdida de calor del calorímetro no debe exceder de 100 J/(h.ºK), para un aumento de temperatura de 20 ºK	OLB016
	OLB016					EN 573-3:2009	4.1 a)	Un vaso aislado, por ejemplo vaso Dewar					El laboratorio debe estar a 20 ± 1 ºC, la temperatura ambiente debe mantenerse...
	OLB016					4.1 b)	Una carcasa muy rígida					Calibración del calorímetro según Anexo A. necesaria recalibración cada 4 años o después de 200 ensayos
	OLB016					4.1 c)	Tapa aislante compuesta de tres partes					Anexo A (Normativo): Calibración del calorímetro
	OLB016					4.2	Calorímetro de referencia, igual al del ensayo		C				Anexo B (Informativo): Ejemplo práctico de determinación del calor de hidratación
	OLB016					4.3	Termómetro de resistencia de platino, rango entre 19 y 75 ºC					Bibliografía: EN 196-8 - EN 197-1:2000
	OLB016					4.4	Bote de mortero, cilíndrico con tapa y volumen de unos 800 cm³
	OLB016					4.5	Aparato capaz de registrar la temperatura de cada termómetro
	OLB016					4.6	Aparato para mezclar mortero según EN 196-1

B 1.2 SUBGRUPO CALES
Especificación					Norma
Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad					UNE-EN 459-1:2011 (NA)					En Orden FOM510/2018, LA DE 2016, al ser una NA en su anexo ZA exige año con fecha en este caso 2011.

B 1.2.1 SUBGRUPO CALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B 1.2.2 SUBGRUPO CALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
B 1.2.3 SUBGRUPO CALES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLB017	Cal	F	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 6.4 Estabilidad de volumen	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.4.2.1	CALES HIDRATADAS Y TODO TIPO DE CALES HIDRÁULICAS. Método de referencia			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB017
	OLB017					EN 196-3	6.4.2.1.2.1	Moldes, figura 5					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB017					EN 196-7	6.4.2.1.2.2	Prensa, potencia mínima 2kN, precisión 0,5 kN
	OLB017					EN 459-1:2010	6.4.2.1.2.3	Dispositivo para medir longitud, precisión 0,1 mm
	OLB017					EN 932-1	6.4.2.1.2.4	Recinto de vapor
	OLB017					EN ISO 6506-1:2005	6.4.2.1.2.5	Placa eléctrica o mechero de gas, con regulación de temperatura
	OLB017					6.4.2.1.2.6	Balanza, precisión 0,001 g		C
	OLB017					6.4.2.2	CALES HIDRATADAS Y TODO TIPO DE CALES HIDRÁULICAS. Método alternativo
	OLB017					6.4.2.2.1	Ensayo según EN 196-3
	OLB017					6.4.2.2.2	Recinto de vapor, en sustitución de baño de agua y armario húmedo descritos en EN196-3
	OLB017					6.4.2.3	CALES HIDRÁULICAS CON SO3 ENTRE 3% y 7%
	OLB017					6.4.2.3.2	Recinto con humedad relativa superior al 90%
	OLB017					6.4.2.3.2	Placas de vidrio
	OLB017					6.4.2.3.2	Baño de agua capaz de mantener la temperatura entre 18 y 21 Cº
	OLB017					6.4.4	CAL VIVA, EN PASTA, DOLOMÍTICAS E HIDRATADAS DOLOMÍTICAS
	OLB017					6.4.4.2.1	Placas absorbentes de 100 x 100 mm, de silicato de calcio hidratado
	OLB017					6.4.4.2.2	Estufa regulable a 105 ± 5 Cº
	OLB017					6.4.3	CAL CÁLCICA HIDRATADA, EN PASTA E HIDRATADAS DOLOMÍTICAS CON PARTÍCULAS DE GRANULOMETRÍA >0,2 MM
	OLB017					6.4.3.3	Yeso de París, con más del 90% de sulfato de calcio hemihidratado que pase por el tamiz de 0,2 mm
	OLB017					6.4.3.2.1	Placa de vidrio de 500 x 750 mm
	OLB017					6.4.3.2.2	Moldes circulares de latón (3 ud), Ø inferior a 100 mm, profundidad 5 mm y espesor anular mínimo 5 mm, forma cono truncado con pendiente 5º, con placa base porosa de 120x120 mm aprox
	OLB017					6.4.3.2.3	Espátulas grandes (2 ud)
	OLB017					6.4.3.2.4	Estufa ventilada capaz de mantener 40 ± 5 ºC
	OLB017					6.4.3.2.5	Recinto de vapor
	OLB018	Cal	F	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 6.1 Tamaño de partícula por tamizado en seco	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.1.1	Se aplica a la cal viva, según tablas 5 y 12 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza par la distribución granulométrica.	VS32 OLB018
	OLB018					EN 196-3	6.1.3.1	Tamices de ensayo con aberturas de 10,0; 5 y 2,0 mm					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado
	OLB018					EN 196-7	6.1.3.2	Fondo y tapa que se ajusten firmemente, para los tamices					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB018					EN 459-1:2010	6.1.3.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	OLB018					EN 932-1	6.1.3.4	Balanza, precisión 0,001 g		C
	OLB018					EN ISO 6506-1:2005	6.1.3.5	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB018					6.1.3.6	Divisor de muestras
	OLB019	Cal	F	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 6.2 Tamaño de partícula por tamizado con chorro de aire	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.2.1	Se aplica a la cal hidratada, a las cales hidráulicas y a la cal viva, según tablas 5, 6, 12, 13, 18, 22 y 26 de la EN 459-1:2010			NO	NO	NO	Se utiliza para determinar el tamaño de partícula de los áridos de partículas muy finas	VS33 OLB019
	OLB019					EN 196-3	6.2.2.1	Aparato de tamizado por chorro de aire (fig. 3)					Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado
	OLB019					EN 196-7	6.2.2.2	Tamices de ensayo de Ø 200 mm con aberturas de tamiz de 0,2 y 0,09 mm					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB019					EN 459-1:2010	6.2.2.3	Bandejas u otros recipientes adecuados
	OLB019					EN 932-1	6.2.2.4	Balanza, precisión 0,001 g		C
	OLB019					EN ISO 6506-1:2005	6.2.2.5	Cepillo suave
	OLB019					6.2.2.5	Baño de limpieza ultrasónica, para limpieza de la malla de los tamices
	OLB019					6.2.2.5	Mazo, preferible de goma o punta plástica
	OLB019					6.2.2.5	Estufa de secado con termostato capaz de mantener 105 ± 5 ºC (opcional)
	OLB020	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.8 Análisis Químico. Cal útil	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.8.3.1	Ácido clorhídrico, disolución volumétrica normal 1 mol/l			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB020
	OLB020					EN 196-3	5.8.3.2	Disolución de hidróxido de sodio 0,1 mol/l					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB020					EN 196-7	5.8.3.3	Disolución de indicador de fenolftaleína
	OLB020					EN 459-1:2010	5.8.3.4	Etanol
	OLB020					EN 932-1	5.8.3.5	Agua
	OLB020					EN ISO 6506-1:2005	5.8.3.6	Sacarosa
	OLB020					5.8.3.7	Disolución de sacarosa
	OLB020					5.8.4.1	Material común de laboratorio
	OLB020					5.8.4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB020					5.8.4.3	Agitador magnético calentable
	OLB020					5.8.4.4	Baño de agua fría
	OLB020					5.8.4.5	Embudo Buchner
	OLB020					5.8.4.6	Bureta, capacidad 50 ml
	OLB021	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.3 Sulfatos (expresado como SO3)	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.3.3.1	Ácido clorhídrico 1,16 a 1,16 g/ml			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB021
	OLB021					EN 196-3	5.3.3.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB021					EN 196-7	5.3.3.3	Ácido clorhídrico diluido 1+50
	OLB021					EN 459-1:2010	5.3.3.4	Ácido nítrico 1,40 a 1,42 g/l
	OLB021					EN 932-1	5.3.3.5	Hidróxido de amonio diluido 25%
	OLB021					EN ISO 6506-1:2005	5.3.3.6	Hidróxido de amonio diluido 1+16
	OLB021					5.3.3.7	Cloruro de bario
	OLB021					5.3.3.8	Disolución de cloruro de bario 120 g y agua hasta 1000 ml
	OLB021					5.3.3.9	Nitrato de plata
	OLB021					5.3.3.10	Disolución de nitrato de plata, 5 g, 10 ml de ácido nítrico y agua hasta 1000 ml
	OLB021					5.3.4.1	Material común de laboratorio
	OLB021					5.3.4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB021					5.3.4.3	Placa calefactora o baño de arena
	OLB021					5.3.4.4	Horno de mufla
	OLB022	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.4 Agua libre	UNE-EN 459-2:2011					EN 196-1:2005	5.4.3.1	Material común de laboratorio			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB022
	OLB022					EN 196-3	5.4.3.2	Estufa de secado, capaz de mantener 105 ± 5 ºC ó 150 ± 5 ºC (alternativo)					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB022					EN 196-7	5.4.3.3	Balanza de humedad automatizada, capaz de ser controlada entre 105±5 ºC ó 150±5 ºC (alternativo)		C
	OLB022					EN 459-1:2010	5.4.3.4	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB022					EN 932-1	5.4.3.5	Desecador, con agente de secado
	OLB022					EN ISO 6506-1:2005	5.4.3.6	Crisol de porcelana sin esmaltar
	OLB022					5.4.3.7	Pipeta
	OLB023	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.7 Pérdida por calcinación	UNE-EN 459-2:2011					EN 196-1:2005	5.7.3.1	Material común de laboratorio			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB023
	OLB023					EN 196-3	5.7.3.2	Horno eléctrico, capaz de mantener 1050±25 ºC					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB023					EN 196-7	5.7.3.3	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB023					EN 459-1:2010	5.7.3.4	Desecador, con agente de secado
	OLB023					EN 932-1	5.7.3.2	Crisol de porcelana sin esmaltar o de platino
	OLB023					EN ISO 6506-1:2005

B 1.2.4 SUBGRUPO CALES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB024	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.2 Óxido de calcio (CaO) y óxido de magnesio (MgO)	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.1	Extracción con ácido clorhídrico			NO	NO	NO	Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo	VS31 OLB024
	OLB024					EN 196-3	5.1.2 y 5.1.3	Disolución preparada según el apartado 5.1 (ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno, hidróxido de amonio y cloruro de amonio)
	OLB024					EN 196-7	5.1.4.1	Material corriente de laboratorio
	OLB024					EN 459-1:2010	5.1.4.2	Placa calefactora
	OLB024					EN 932-1	5.1.4.3	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB024					EN ISO 6506-1:2005	5.1.4.4	Agitador magnético y barra magnética inerte
	OLB024					5.1.4.5	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	OLB024					Óxido de calcio y óxido de magnesio	5.2.3.1	Ácido clorhídrico 1,16 a 1,19 g/ml
	OLB024					5.2.3.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLB024					5.2.3.3	Trietanolamina 99%
	OLB024					5.2.3.4	Disolución de tretanolamina diluida 1+1
	OLB024					5.2.3.5	Disolución de hidróxido de sodio 4 mol/l
	OLB024					5.2.3.6	Solución de hidróxido de amonio al 25%
	OLB024					5.2.3.7	Cloruro de amonio
	OLB024					5.2.3.8	EDTA sal di-sodio, di-hidrato del ácido etilendiaminotetraacético
	OLB024					5.2.3.9	Carbonato de calcio 99,9 %
	OLB024					5.2.3.10	Disolución tampón
	OLB024					5.2.3.11	Disolución de EDTA 0,04 mol/l
	OLB024					5.2.3.12	Disolución patrón de iones calcio 0,01 mol/l
	OLB024					5.2.3.13	Indicador calcón
	OLB024					5.2.3.14	Indicador negro de eriocromo T
	OLB024					5.2.4.1	Material corriente de laboratorio
	OLB024					5.2.4.2	Agitador magnético con barra magnética
	OLB024					5.2.4.3	pH-metro con electrodo de cristal, precisión 0,05
	OLB025	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.5 Determinación gravimétrica del dióxido de carbono (CO2) (método de referencia)	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.5.2.1	Ácido sulfúrico concentrado			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB025
	OLB025					EN 196-3	5.5.2.2	Ácido fosfórico, 1,71 a 1,75 g/ml					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB025					EN 196-7	5.5.2.3	Sulfato de cobre (II)
	OLB025					EN 459-1:2010	5.5.2.4	Solución saturada de sulfato de cobre (II)
	OLB025					EN 932-1	5.5.2.5	Absorbente para el sulfuro de hidrógeno, piedra pómez desecada
	OLB025					EN ISO 6506-1:2005	5.5.2.6	Absorbente para el agua, perclorato de magnesio anhidro, con tamaño de partícula entre 0,6 y 1,2 mm
	OLB025					5.5.2.7	Absorbente para el dióxido de carbono, silicatos sintéticos con tamaño de partícula entre 0,6 y 1,2 mm, impregnados con hidróxido de sodio
	OLB025					5.5.3.1	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB025					5.5.3.2	Aparato para la determinación del dióxido de carbono, según fig 1
	OLB026	Cal	Q	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 5.6 Determinación volumétrica del dióxido de carbono (CO2) (método alternativo)	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	5.6.2.1	Ácido clorhídrico, 1,16 a 1,19 g/ml			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB026
	OLB026					EN 196-3	5.6.2.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB026					EN 196-7	5.6.2.3	Ácido sulfúrico concentrado
	OLB026					EN 459-1:2010	5.6.2.4	Sulfato de cobre
	OLB026					EN 932-1	5.6.2.5	Rojo de metilo
	OLB026					EN ISO 6506-1:2005	5.6.2.6	Disolución de rojo de metilo
	OLB026					5.6.2.7	Sulfato de sodio
	OLB026					5.6.2.8	Líquido obturante, sulfato de sodio y ácido sulfúrico en agua
	OLB026					5.6.2.9	Solución de hidróxido de potasio
	OLB026					5.6.2.10	Carbonato de calcio, secado a masa constante a 200±10 ºC
	OLB026					5.6.3.1	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB026					5.6.3.2	Aparato para la determinación del dióxido de carbono (método alternativo, según fig 2		C				Calibración según apto 5.6.5
	OLB027	Cal	F	PG3	Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 6.6 Reactividad	UNE-EN 459-2:2011*					EN 196-1:2005	6.6.2	Aparato para el ensayo de reactividad, según fig 10 que consta de 6 partes:			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Ejemplo de cálculo de los resultados del tamizado	OLB027
	OLB027					EN 196-3	6.6.2.1	Vaso Dewar, capacidad 1000 ml, Ø interior 77 mm y h interior 235 mm aprox					Anexo B (Informativo): Datos de precisión para los métodos de ensayo
	OLB027					EN 196-7	6.6.2.2	Motor agitador
	OLB027					EN 459-1:2010	6.6.2.3	Base y soporte
	OLB027					EN 932-1	6.6.2.4	Agitador de paletas, de plástico adecuado, Ø 60 mm y espesor 4 mm aprox (fig 11)
	OLB027					EN ISO 6506-1:2005	6.6.2.5	Tapa de plástico, adaptable al vaso Dewar, con una abertura para llenado y para introducir un termómetro (fig 12)
	OLB027					6.6.2.6	Termómetro calibrado de 0 a 100 ºC, precisión 0,5 ºC
	OLB027					6.6.2	Registro para la medida de la temperatura
	OLB027					6.6.2	Aparato de alimentación y pesada

B 1.3 SUBGRUPO AGUA
B 1.3.1 SUBGRUPO AGUA. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLB028	Agua	F	EHE08	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras	UNE 83951:2008					Recipientes estancos, de vidrio o de polietileno			NO	NO	NO	Bibliografía : Din 4030 Parte 2. y ASTM D 3370	EH058 OLB028
	OLB028					Material para el etiquetado de los recipientes

B 1.3.2 SUBGRUPO AGUA. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB029	Agua	Q	EHE08 / CE	Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la fabricación de morteros y hormigones	UNE 83958:2014					UNE 83951	5,2	Peróxido de hidrógeno al 30% sin estabilizador			NO	NO	NO		EH062 OLB029
	OLB029					ISO 384	5,4	Fenolftaleína, 5 g en 1 l de disolución al 50% de alcohol etílico
	OLB029					5,5	Cromato potásico, ver 5.3
	OLB029					5,6	Disolución de nitrato de plata 0,025 Na, ver 5.4
	OLB029					5,7	Disolución de cloruro de sodio 0,025 N, ver 5.5
	OLB029					5,8	Disolución de hidróxido de sodio, 20 g y agua hasta 1 l
	OLB029					5,9	Disolución de ácido sulfúrico 1:65, ver 5.7
	OLB029					6	Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico
	OLB030	Agua	Q	EHE08 / CE	Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado para morteros y hormigones	UNE 83959:2014					ISO 384	3,2	Disolución alcohólica de α-naftol, 6 g en 100 cm³ de alcohol etílico de 96º			NO	NO	NO	ISO 384	EH063 OLB030
	OLB030					3,4	Reactivo de Fehling, compuesto de disoluciones A y B
	OLB030					3,4,1	Disolución A, 69,3 g de sulfato de cobre cristalizado y hasta 1 l agua
	OLB030					3,4,2	Disolución B, 364 g de tartrato dodicopotásico y 100 g hidróxido sódico y agua hasta 1 l
	OLB030					Aparatos de uso corriente en laboratorios de análisis químico
	OLB031	Agua	Q	EHE08 / CE	Determinación del contenido de sustancias orgánicas solubles en éter	UNE 83960:2014					ISO 384		Embudo de decantación			NO	NO	NO	ISO 384	EH064 OLB031
	OLB031					Matraz mayor de 2,5 l
	OLB031					Papel de filtro
	OLB031					Cápsula de porcelana
	OLB031					6,3	Estufa o baño de agua
	OLB031					6,4	Desecador
	OLB031					6,1	Balanza		C
	OLB031					5,2	Alcanfor
	OLB031					5,3	Éter sulfúrico
	OLB031					5,4	Cloruro cálcico anhidro
	OLB032	Agua	Q	EHE08/CE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del Ph. Método potenciométrico	UNE 83952:2008					UNE 83951	4.2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT40 EH059 OLB032 OLD075
	OLB032					4.2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante
	OLB032					4.3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha
	OLB032					4.4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha
	OLB032					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLB032					5.1	pH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tª de medida
	OLB032					5.2	Agitador magnético, con barrita recubierta de teflón
	OLB032					5.3	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	OLB032					5.4	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLB032					5.5	Estufa de desecación regulable al menos entre 110º y 130 ºC		V
	OLB032					5.6	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLB032					5.7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLB033	Agua	Q	EHE08/CE	Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido en dióxido de carbono agresivo en el agua	UNE-EN 13577:2008					No aplica	5.1.1	Balanza 100 g, precisión 0,0001 g		C	NO	SI	NO		GT41 EH070 OLB033 OLD076
	OLB033					5.1.2	pH-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)
	OLB033					5.1.3	Agitador magnético con control termostático
	OLB033					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	OLB033					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	OLB033					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	OLB033					5.1.7	Botella de muestra 1l
	OLB033					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	OLB033					5.1.9	Vaso de precipitados de 250 ml
	OLB033					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	OLB033					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	OLB033					5.2.2	Ácido clorhídrico 0,100 M					Tomar precauciones, guantes, etc
	OLB034	Agua	Q	EHE08/CE	Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión amonio	UNE 83954:2008					-	4.1	Disolución reserva de amonio			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT42 EH065 OLB034 OLD077
	OLB034					4.2	Disolución patrón de amonio
	OLB034					4.3	Disolución de ajuste de amonio
	OLB034					4.4	Disoluciones de calibración
	OLB034					4.5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)
	OLB034					4.6	Disolución de salicilato-nitroprusiato
	OLB034					4.7	Disolución de hipoclorito de sodio
	OLB034					4.8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLB034					5.1	Material corriente de laboratorio de análisis químicos
	OLB034					5.2	Espectrofotómetro de U.V., filtro 660 nm		C
	OLB034					5.3	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLB034					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad
	OLB034					5.5	Papel de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	OLB034					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro, alúmina activada o p…
	OLB034					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC
	OLB034					7.1	Tubos Nessler de 50ml
	OLB035	Agua	Q	EHE08/CE	Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio	UNE 83955:2008					-	3.1	Disolución de EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT43 EH066 OLA024 OLB035 OLD078
	OLB035					3.2	Disolución reguladora de pH 10
	OLB035					3.3	Indicador negro eriocromo T (NET)
	OLB035					3.4	Indicador sódico, 0,4 g de ácido calconcarboxílico y 0,1 g de cloruro de sodio
	OLB035					3.5	Disolución de hidróxido de sodio 1 N
	OLB035					3.6	Agua exenta de metales
	OLB035					3.7	Ácido nítrico concentrado
	OLB035					3.8	Ácido nítrico diluido 1+1
	OLB035					3.9	Disoluciones patrón de magnesio
	OLB035					4.1	Bureta, graduada con una resolución de escala de 0,1 ml
	OLB035					4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB035					4.3	Papeles de filtro Ø poro 2 µm
	OLB035					4.4	Espectrofotómetro de absorción atómica y equipo asociado			SI			Cada modelo de espectrómetro requiere un procedimiento.
	OLB035					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	OLB036	Agua	Q	EHE08/CE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en ión sulfato	UNE 83956:2008					-	4.1	Agua destilada			NO	NO	NO	Bibliografía: 83951	GT034 EH061 OLB036 OLD079
	OLB036					4.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLB036					4.3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLB036					4.4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLB036					4.5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	OLB036					4.6	Disolución de nitrato de plata aprox. 0,1 M
	OLB036					4.7	Etanol absoluto o desmineralizado
	OLB036					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLB036					5.2	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad					Con dispositivo de seguridad
	OLB036					5.3	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	OLB036					5.4	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	OLB036					5.5	Papeles de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	OLB036					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otros					O con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	OLB036					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	OLB036					5.8	Horno eléctrico con ventilación natural regulable a 950 ± 25ºC		V
	OLB036					5.9	Material corriente de laboratorio analítico
	OLB037	Agua	Q	EHE08/CE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco	UNE 83957:2008					-	4.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT045 EH060 OLB037 OLD080
	OLB037					4.2	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	OLB037					4.3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	OLB037					4.4	Estufa de tiro forzado capaz de mantener 110 ± 5 ºC

B 1.3.3 SUBGRUPO AGUA. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
B 1.3.4 SUBGRUPO AGUA. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB038	Agua	Q		Determinación de la resistencia eléctrica del agua	I.T. n.º: ………………………………………					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno
	OLB039	Agua	Q		Calidad del agua. Determinación del sulfuro disuelto. Método fotométrico usando azul de metileno	I.T. n.º: ………………………………………ISO 10530:1992					Añadir filas necesarias para incluir equipos indicados en el procedimiento interno

GRUPO B-2. ÁRIDOS, ESCOLLERAS Y FILLER
Especificación					Norma
Áridos para hormigón					UNE-EN 12620:2003+A1:2009 (NA)
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas					UNE-EN 13043:2003 (NA) / UNE-EN 13043:2003/AC:2004 (NA)
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado					UNE-EN 13055-1:2003 (NA) / UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004 (NA)
Áridos ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no tratadas					UNE-EN 13055-2:2005 (NA)
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas estructurales de firmes					UNE-EN 13242:2003+A1:2008 (NA)
Escolleras. Parte 1: Especificaciones					UNE-EN 13383-1:2003 (NA) / UNE-EN 13383-1/AC:2004 (NA)
Áridos para balasto					UNE-EN 13450:2003 (NA) / UNE-EN 13450/AC:2004 (NA)

B.2.1 SUBGRUPO ÁRIDOS Y ESCOLLERAS
B.2.1.1 SUBGRUPO ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLB040	Áridos	F	PG3	Métodos de muestreo de áridos	UNE-EN 932-1:1997					prEN 932-5	7	Cogedor			NO	NO	NO	Los aparatos, descritos en el Anexo A (informativo), dependerán del tipo de ensayo.	VS14 EH106 OLA024 OLB040
	OLB040					7	Pala					En el Anexo B (informativo) aporta un procedimiento para comprobar la desviación del muestreo.
	OLB040					7	Bastidor de muestreo
	OLB040					7	Caja de muestreo
	OLB040					7	Tubo de muestreo
	OLB040					7	Cilindro de muestreo
	OLB040					7	Recipiente o cubeta de muestreo
	OLB040					7	Divisores de muestras
	OLB041	Áridos	F	PG3 / EHE08 / CE	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método de tamizado	UNE-EN 933-1:2012**					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS088 VS089, VS090, VS023 EH045 EH044 OLA025 OLA118 OLB041
	OLB041					EN 932-5	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Normativo): Método de ensayo alternativo los áridos todo uno con d>= 31,5 mm
	OLB041					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLB041					ISO 3310-1	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLB041					ISO 3310-2	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo D (Informativo): Representación gráfica de los resultados
	OLB041					5.6	Bandejas, cepillos
	OLB041					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB042	Áridos para mezclas bit. y trat. sup.	F	PG3	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método de tamizado	UNE-EN 933-1:1998*					EN 933-2:1995	5.1	Tamices de ensayo con aberturas especificadas en EN 933-2, conforme a ISO 3310-1 y 2			NO	SI	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales de EN932-5	VS17 VS093 OLA025 OLB042
	OLB042					prEN 932-2	5.2	Tapa y fondo herméticos, para los tamices					Anexo A (Informativo): Representación gráfica de los resultados.
	OLB042					prEN 932-5	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC u otro aparato de secado que no rompa tamaño partículas					Anexo B (Normativo): Método de ensayo para áridos no adecuados para secado en estufa.
	OLB042					prEN 1097-6	5.4	Equipo de lavado					Anexo C (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados de ensayo.
	OLB042					ISO 3310-1:1990	5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB042					ISO 3310-2:1990	5.6	Bandejas, cepillos
	OLB042					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB043	Áridos	F	CE	Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones	UNE 146403:2018 CE					UNE EN 933-1	3,4	Bandejas			NO	NO	NO	UNE EN 933-1	VS77 EH036 OLB043
	OLB043					UNE EN 933-5	3,1	Tamices y cedazos (UNE 7 050)					UNE EN 933-5
	OLB043					UNE EN 933-2	3,5	Estufa de secado					UNE EN 933-2
	OLB044	Áridos	Q	PG3 / EHE08 / CE	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente arena	UNE-EN 933-8:2012+A1:2015** / UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**					EN 932-2	5	Reactivos: CaCl2 ó CaCl2.6H2O, glicerina, formaldehído al 40% y agua destilada			NO	Si	NO	A menos que se especifique lo contrario, todos los equipos deben cumplir los requisitos generales establecidos en EN 932-5	VS18 EH041 OLA010 OLB044
	OLB044					EN 932-5	6.2	2 Probetas cilíndricas graduadas, especificadas en el ap. 6.2
	OLB044					EN 933-1	6.3	Pistón tarado especificado en el ap. 6.3					El Anexo A describe el procedimiento para determinar el valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica.
	OLB044					EN 933-2	6.4	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB044					EN 1097-5	6.5	Regla de 500 mm graduada en mm					El Anexo B tiene un ejemplo de hoja de datos del ensayo.
	OLB044					6.6	Tamices de ensayo de 0,063 y 2 mm
	OLB044					6.7	Cepillo para limpieza de tamices
	OLB044					6.8	Espátula
	OLB044					6.9	Tubo lavador, especificado en el apartado 6.9 de la norma
	OLB044					6.10	Matraz de 5 l especificado en el apartado 6.10
	OLB044					6.11	Tubo de plástico o caucho, especificado en el apartado 6.11 de la norma
	OLB044					6.12	Embudo especificado en el apartado 6.12 de la norma
	OLB044					6.13	Máquina de agitación especificada en el apartado 6.13 de la norma
	OLB044					6.14	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLB044					6.15	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB217	Subbalasto	Q	PF7 del PPTGMF	Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente arena	UNE-EN 933-8:2000					EN 932-2	5	Reactivos			NO	SI	NO		OLB217
	OLB127					EN 932-5	5.1	Disolución concentrada
	OLB127					EN 1097-5	5.2	Disolución lavadora
	OLB127					6.1	Todos los aparatos deben de estar conformes con EN 932-5
	OLB127					6.2	Dos probetas cilíndricas graduadas
	OLB127					6.3	Pistón tarado para el ensayo (véase figura 2)
	OLB127					6.4	Cronómetros, con una precisión de 1 segundo
	OLB127					6.5	Regla de 500 mm graduada en mm
	OLB127					6.6	Tamiz de ensayo, con aberturas cuadradas de 2 mm, con fondo (si fuera necesario)
	OLB127					6.7	Una escobilla para limpieza de tamices
	OLB127					6.8	Espátula
	OLB127					6.9	Tubo lavador
	OLB127					6.10	Botella
	OLB127					6.11	Tubo de plástico o de caucho
	OLB127					6.12	Embudo
	OLB127					6.13	Máquina de agitación
	OLB127					6.14	Termómetro
	OLB127					6.15	Balanza		C
	OLB127					6.16	Papel de filtro
	OLB045	Áridos	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido de agua por secado en estufa	UNE-EN 1097-5:2009					EN 932-2	5.2	Recipiente para la muestra, resistente a la corrosión y cerrado			NO	NO	SI	Todos los aparatos, salvo indicación en contra, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	VS16 OLA027 OLB045
	OLB045					EN 932-5	5.3	Agitador resistente al calor, cuchillo, espátula o pala					Anexo A (Normativo): Valoraciones para la determinación del contenido en agua por secado en estufa ventilada para uso con áridos ligeros.
	OLB045					5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Ejemplo de cálculo del contenido en agua por secado en estufa ventilada.
	OLB045					5.5	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo C (Informativo): Precisión
	OLB045					5.6	Desecador con desecante					Bibliografía: EN 932-6 - ISO 6783:1982 y BS 812: Part 109:1990
	OLB045					5.7	Bandejas resistentes al calor
	OLB198	Áridos (Zahorras, estab., mater. Tratados con cto.)	F	PG3	Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la humedad (ISO 17892-1:2014)	UNE-EN ISO 17892-1:2015					ISO 386	4.1	Estufa de desecación, con circulación forzada de aire y capaz de mantener una temperatura uniforme en toda la cámara de secado. La circulación de aire no debe ser lo suficientemente fuerte para que dé lugar al transporte de partículas					GT008 VS002 OLA027 OLB198
	OLB198					ISO 14688-1	4.2	Termómetro o dispositivo termopar, con precisión de 1 °C, para comprobar la temperatura dentro de la estufa
	OLB198					4.3	Balanza con una precisión de 0,01 g o el 0,1 % de la masa pesada, el mayor de los dos valores		C
	OLB198					4.4	Recipientes para la muestra de ensayo
	OLB198					4.4.1	Los recipientes para la muestra de ensayo deben fabricarse con un material que no cambie de masa con la repetición de los ciclos de secado. Se considera que el vidrio, la porcelana y los metales resistentes a la corrosión son adecuados. Se necesita un recipiente para cada determinación de la humedad
	OLB198					4.4.2	Los recipientes deben tener una capacidad suficiente para contener la totalidad de la masa de la muestra a secar sin que esta se derrame, pero no debería ser tan grande como para que la masa del recipiente vacío sea significativamente superior respecto a la masa de la muestra. Para muestras grandes, el recipiente también debe cumplir el requisito de área de gran superficie, exigido en el apartado 5.2.1
	OLB198					4.5	Desecador, si se usa, debe tener tamaño suficiente y contener material desecante autoindicador, tal como el gel de sílice. Si se usan recipientes con tapa ajustada, no es necesario el desecador
	OLB046	Áridos	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso	UNE-EN 933-5:1999** / UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**					prEN 932-2		Tamices de ensayo con aberturas cuadras, según EN 933-2			NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los aparatos deben ser conformes a prEN 935-5	OLB046
	OLB046					prEN 932-5	5.2	Recipiente de ajuste hermético con tapa, para los tamices
	OLB046					EN 933-1	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB046					EN 933-2	5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB046					5.5	Bandejas
	OLB046					5.6	Cepillos
	OLB046					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB199	Zahorras	F	PG3	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactación Próctor	UNE-EN 13286-2:2011					EN 933-1	5.1	Moldes de ensayo cilíndricos, provistos de una prolongación desmontable de 50mm de altura como mínimo y una placa base de acero también desmontable (fig. 1 de la Norma)					OLA034 OLB199
	OLB199					EN 933-2	5.2	Compactador, consistente en una maza que se deja caer libremente sobre una parte definida de la superficie superior de la mezcla contenida en el molde. Tabla 2 de la Norma, se indican requisitos esenciales que deben satisfacer las mazas
	OLB199					EN 1097-5	5.3	Placa de acero, que sea conforme Tabla 3 de la Norma
	OLB199					EN 1097-6	5.4	Tamices de ensayo, que sean conformes con la Norma EN 933-2
	OLB199					EN 13286-1:2003	5.5	Balanzas, que permitan una lectura del 0,1 % de la masa de la muestra com		C
	OLB199					5.6	Bandeja para el mezclado de plástico o de metal resistente a la corrosión, cuyos bordes estén a una altura de 80 mm aproximadamente, y de un tamaño adecuado para contener la cantidad de material que se va a utilizar
	OLB199					5.7	Espátula, paleta u otra herramienta similar
	OLB199					5.8	Regla de acero, con una longitud de 200 mm o superior; si el espesor de la regla es mayor de 3 mm uno de sus bordes debe estar biselado, o una cuchilla de hoja recta
	OLB199					5.9	Aparato para determinar el contenido de agua, que sea conforme con la Norma EN 1097-5
	OLB199					5.10	Calibre de Vernier (nonio) para la profundidad, que puede leer hasta 0,02
	OLB199					5.11	Mezclador, con un volumen de 0,01 m³ como mínimo
	OLB199					5.12	Bloque de hormigón (de 50 kg como mínimo), como soporte para la compactación realizada con una maza accionada manualmente

B.2.1.2 SUBGRUPO ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB049	Áridos / Subbalasto, / Balasto	F	PG3 / EHE08/CE / PF6-PF7 del PPT / GMF	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación. Apartado 5. Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles	UNE-EN 1097-2:1999*					EN 932-1:1996	Ap. 5	Tamices de ensayo con aberturas tabla 1, según EN 933-2			NO	NO	NO	FOM510/2018 fija la UNE-EN 1097-2:2010, pero la NA UNE-EN 13242 exige la UNE-EN 1097-2:1999; la NA UNE-EN 13043 también. La versión de 2010 está en OLA053	VS21 OLB049
	OLB049					prEN 932-2		Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB049					prEN 932-5		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB049					EN 933-1:1997		Equipo para reducción de la muestra descrito en prEN 932-2
	OLB049					EN 933-2:1995		Máquina para ensayo de Los Ángeles, descrita en apartado 4.2.2
	OLB049					prEN 1097-6
	OLB049					EN 10025:1993
	OLB050	Áridos para hormigón	F	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2014**					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C, D, E y G son normativos, el F, H, I y el J informativos.	VS13 VS092 EH043 OLB050
	OLB050					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	OLB050					EN 932-5	6.1.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorcion de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	OLB050					EN 933-2	6.1.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y absorción de agua de los áridos ligeros.
	OLB050					6.1.3	Baño de agua, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	OLB050					6.1.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Método rápido para determinación densidad aparente de partículas de áridos ligeros utilizando probeta graduada de medición y tiempos de inmersión cortos
	OLB050					6.1.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Directrices sobre la condición de los áridos finos saturados y secados superficialmente.
	OLB050					6.1.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa					Anexo G: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos que pasen por el tamiz de ensayo de 31,5 mm (incluyendo la fracción granulométrica 0/0,063 mm)
	OLB050					6.1.7	Paños suaves absorbentes y secos					Anexo H: Directrices sobre el significado y uso de los distintos parámetros de densidad de partículas y absorción de agua.
	OLB050					6.1.8	Equipo de lavado					Anexo I: Precisión
	OLB050					6.1.9	Cronómetro					Anexo J: Principales cambios respecto a la versión anterior (EN 1097-6:2000)
	OLB050					6.2.1 y 6.2.2	Método balanza hidrostática: Cesta metálica y tanque estanco
	OLB050					6.3.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-4 mm: Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	OLB050					6.4.1	Método picnómetro áridos tamices 4-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 500 y 2000 ml		C
	OLB050					6.4.2	Molde metálico de forma troncocónica descrito en 6.4.2
	OLB050					6.4.3	Pisón metálico descrito en 6.4.3
	OLB050					6.4.4	Embudo plano de vidrio, alternativa del molde metálico y el pisón
	OLB050					6.4.5	Bandeja poco profunda s>0,1 m2 y h> 50mm
	OLB050					6.4.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	OLB050					6.5.1	Método picnómetro áridos tamices 31,5-0,063 mm: Picnómetro volumen entre 250 y 5000 ml		C
	OLB050					6.6.1	Método anexo B para áridos gruesos: Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	OLB050					6.7.1	Método Anexo C para áridos ligeros: Picnómetro volumen entre 1000 y 2000 ml
	OLB050					6.8.1 y 6.8.2	Método Anexo E para áridos ligeros: Probetas graduadas de vidrio volumen 1000 ml y émbolo de acero
	OLB050					6.9.1	Método Anexo G: Equipo de vacío con manómetro o indicador de vacío
	OLB051	Áridos para balasto, mezclas bituminosas, capas granulares y tratadas con congl. Hidrául.	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua	UNE-EN 1097-6:2001*					EN 932-1	5	Agua hervida y enfriada antes de su empleo			NO	SI	NO	Los Anexos A, B y C son normativos, el D, E y el F informativos. FOM510/2018 fija la UNE-EN 1097-6:2014 (OLB050), pero la NA UNE-EN 13242 exige la UNE-EN 1097-6:2001; la NA UNE-EN 13043 también	VS22 OLB050 OLB051
	OLB051					EN 932-2	6.1	Todos los equipos deben cumplir la EN 932-5					Anexo A: Determinación de la densidad de partículas presecadas de áridos.
	OLB051					EN 932-5	6.2.1	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC					Anexo B: Densidad de partículas y absorcion de agua de áridos gruesos saturados a masa constante.
	OLB051					EN 933-2	6.2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Densidad de partículas y la absorción de agua a masa constante.
	OLB051					6.2.3	Baño maría, con control termostático regulable a 22±3ºC					Anexo D: Densidad del agua.
	OLB051					6.2.4	Termómetro, precisión 0,1 ºC					Anexo E: Precisión
	OLB051					6.2.5	Tamices de ensayo de 0,063; 4; 31,5 y 63 mm					Anexo F: Orientación sobre las condicione de saturación y superficie seca de áridos finos.
	OLB051					6.2.6	Bandejas que puedan calentarse en estufa ventilada sin cambio en la masa
	OLB051					6.2.7	Paños suaves absorbentes y secos
	OLB051					6.2.8	Equipo de lavado
	OLB051					6.2.9	Cronómetro
	OLB051					6.3.1 y 2	Para la balanza hidrostática: Cesta metálica y depósito estanco
	OLB051					6.4	Picnómetro volumen entre 1000 y 5000 ml		C
	OLB051					6.5.1	Picnómetro volumen entre 500 y 5000 ml		C
	OLB051					6.5.2	Molde metálico de forma troncocónica descrito en 6.5.2
	OLB051					6.5.3	Pisón metálico descrito en 6.5.3
	OLB051					6.5.4	Embudo de vidrio corriente, alternativa del molde metálico y el pisón
	OLB051					6.5.5	Bandeja poco profunda descrita en 6.5.5
	OLB051					6.5.6	Suministro de aire caliente, como un secador de pelo
	OLB051					6.6	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml		C
	OLB051					6.7	Recipiente de capacidad similar a la cesta metálica
	OLB051					6.8	Picnómetro volumen entre 250 y 2000 ml
	OLB200	Escollera	F		Escollera. Parte 2: Métodos de ensayo. Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua	UNE-EN 13383-2:2003					EN 932-1:1996	4.4.1	Generalidades. Todos los aparatos, a no ser que se estipule de otro modo, deben estar conformes con los requisitos generales de la Norma Europea EN 932-5
	OLB200					EN 932-5	4.4.2	Aparatos para muestreo
	OLB200					EN 933-1	4.4.2.1	Cuchara de valvas montada en grúa o en máquina hidráulica
	OLB200					EN 933-2	4.4.2.2	Cangilón u horquilla, montada en vehículo cargador de ruedas o en máquina hidráulica
	OLB200					EN 1097-5	4.4.2.3	Camión para la recepción y/o transporte de muestras
	OLB200					EN 13383-1:2002	4.4.2.4	Equipo de elevación y ayudas a la elevación de piedras que no se puedan desplazar a mano
	OLB200					ISO 3310-2
	OLB052	Áridos	F	EHE08 / / CE	Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas	UNE 83115:1989 EX / UNE 146404:2018 CE					UNE EN 932-1	4.3.1	Aparato de Micro-Deval			NO	NO	NO	Esta norma coincide esencialmente con la NF P 18-576-78	EH039 EH050 OLB052
	OLB052					UNE EN 932-2	4.3.2	Cargas de bolas esféricas en acero inoxidable
	OLB052					UNE EN 932-5	4.2.2	Tamices (UNE7-050)
	OLB052					UNE EN 933-1	4.2.4	Balanza precisión		C
	OLB052					UNE EN 1097-1	4.2.3	Estufa
	OLB052					UNE EN 1097-5
	OLB052					UNE EN ISO 4788
	OLB052					ISO 3290-1:2014
	OLB053	Áridos	F	PF6 del PPT / GMF	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 4: Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de forma	UNE-EN 933-4:2008** / PF-6 del PPTGMF					EN 932-2		Pie de rey			NO	NO	NO	Todos los aparatos, a menos que se indique lo contrario, deben cumplir los requisitos de EN 932-5	EH053 OLB053
	OLB053					EN 932-5		Tamices de ensayo especificados en EN 933-2
	OLB053					EN 933-1		Recipiente de ajuste hermético con tapa
	OLB053					EN 933-2		Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC con aire forzado
	OLB053					EN 1097-6		Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB053					Bandejas
	OLB053					Máquina de tamizado (opcional)
	OLB054	Áridos	F	PG3 / EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas	UNE-EN 933-3:2012**					EN 932-2	5.1	Tamices de ensayo con aberturas cuadradas de 4 a 100 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	Todos los aparatos deberán cumplir las exigencias generales del EN 932-5	VS24 EH056 OLB054
	OLB054					EN 932-5	5.2	Tamices de barras, según figura 1 y requisitos de la tabla 1 del apartado 5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de hoja de resultados
	OLB054					EN 933-1	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Repetibilidad y reproducibilidad
	OLB054					EN 933-2	5.4	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB055	Áridos	F	PG3 / /CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 14.2. Determinación de contaminantes ligeros en áridos finos	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	OLB055
	OLB055					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB055					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	OLB055					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB055					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB055					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB055					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB055					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB055					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB055					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB055					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB055					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB055					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB055					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB055					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB055					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB055					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB055					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB055					Contam. Liger.	14.2	DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES LIGEROS
	OLB055					4.8.1	Cloruro de cinc 7 kg en 3 l de agua
	OLB055					4.8.2	Wolframato de sodio en agua densidad a 20 ± 3 ºC de 1,98 ± 0,02 g/cm³ Alternativo a 4.8.1
	OLB055					5.8	Aparatos complementarios para la determinación de contaminantes ligeros (Ver 14.2)
	OLB055					5.8.1	Tamices de 300 y de 250 µm, según EN 933-2
	OLB055					5.8.2	Cápsula de evaporación de porcelana
	OLB055					5.8.3	Densímetro para intervalo de 1,950 a 2,000, según ISO 649-1
	OLB056	Subbalasto / Escollera	F	PF7 del PPT / GMF	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval)	UNE-EN 1097-1:1997*					5	Salvo indicación expresa, los equipos deben cumplir prEN 932-5			NO	SI	NO	UNE-EN 1097:1:1997 (Anexos)	OLB056
	OLB056					prEN 932-2	5.1.1	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo A (Informativo): Determinación en seco del coeficiente Micro-Deval
					5.1.2	Serie de tamices
	OLB056					prEN 932-5	5.1.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5ºC.					Anexo B (Informativo): Precisión
	OLB056					prEN 933-1:1992	5.1.4	Medios para el lavado de la muestra tamizada					Bibliografía: NF P 18 572:1990
	OLB056					ISO 3290:1975	5.1.5	Equipo para reducir las muestras, según EN 932-2
	OLB056					ISO 4788:1980	5.1.6	Probetas de vidrio graduadas, según ISO 4788:1980
	OLB056					ISO 5725:1986	5.2	Aparato de Micro-Deval, fig 1
	OLB057	Áridos / Balasto	F	PG3 / PF6 del PPTGMF	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval)	UNE-EN 1097-1:2011** / UNE-EN 13450:2003 Anexo E (NA)					EN 932-2	5	Salvo indicación expresa, los equipos deben cumplir EN 932-5			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval) de los áridos empleados para balasto de ferrocarril	OLB057
	OLB057					EN 932-5	5.1.1	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Informativo): Determinación del coeficiente Micro-Deval en estado seco
					EN 933-1:1997
	OLB057					EN ISO 4788	5.1.2	Tamices: 1,6 - 8 - 10 - 11,2 ó 12,5 y 14 mm					Anexo C (Informativo): Fracciones granulométricas alternativas para el ensayo Micro-Deval
					ISO 3290-1
	OLB057					EN 932-1	5.1.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5ºC.					Anexo D (Informativo): Precisión
	OLB057					EN 932-3	5.1.4	Medios para el lavado de la muestra tamizada					Anrxo E (Normativo): Condiciones de aplicación
	OLB057					EN 932-5	5.1.5	Equipo para reducir las muestras, según EN 932-2					Bibliografía: ISO 5725-2:1994, NF P 18 572:1990
	OLB057					EN 933-3	5.1.6	Probetas de vidrio graduadas, según ISO 4788
	OLB057					EN 933-4	5.2.1	Aparato de Micro-Deval, fig 1
	OLB057					EN 1097-1:1996
	OLB057					EN 1097-2:1998
	OLB057					EN 1097-6:2000
	OLB057					EN 1367-1:1999
	OLB057					EN 1367-2:1998
	OLB057					EN 1367-3
	OLB058	Áridos	Q	PG3 / EHE08 / CE	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio	UNE-EN 1367-2:2010**					EN 932-1	6.1	Tamices de ensayo con aberturas de 10 y 14 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-1	EH052 OLA054 OLB058 OLB218
	OLB058					EN 932-2	6.2	Balanza 2 kg, precisión 0,1 g		C				Anexo A (Informativo): Precisión
	OLB058					EN 932-3	6.3	Cestos de mallas de latón o acero inoxidable					Anexo B (Informativo): Ensayo de áridos de granulometría no comprendida entre 10 mm y 14 mm
	OLB058					EN 932-5	6.4	Recipientes que permitan la colocación de los cestos					Anexo C (Informativo): Evaluación de granulometrías completas
	OLB058					EN 933-2	6.5	Recinto capaz de mantener los recipientes con la solución a 20 ± 2 ºC					Bibliografía: ISO 5725-2:1994
	OLB058					ISO 649-1	6.6	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC con aire forzado
	OLB058					6.7	Densímetro graduado a 20ºC para tensión superficial media de 55mN/m y densidades entre 1.284-1.300 g/ml, precisión 0,001 g/ml
	OLB058					6.8	Desecador de dimensiones suficientes para los dos cestos
	OLB058					6.9	Termómetro con intervalo entre 0 y 120ºC, precisión ± 1 ºC
	OLB058					6.10	Cronómetro, precisión 1 min
	OLB058					7.1	Agua destilada
	OLB058					7.2	Solución de cloruro de bario al 5%
	OLB058					7.3	Solución saturada de sulfato de magnesio
	OLB218	Balasto	Q	PF6 del PPT / GMF	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio	UNE-EN 1367-2:2010 / UNE-EN 13450:2003 Anexo G **					EN 932-1	6	Salvo indicación expresa, los equipos deben cumplir EN 932-5			NO	SI	NO	La muestra debe tomarse según lo establecido en EN 932-2	EH052 OLA054 OLB058 OLB218
	OLB219					EN 932-2	6.1	Tamices de ensayo					Anexo A (Informativo): Precisión
	OLB219					EN 932-3	6.2	Balanza		C				Anexo B (Informativo): Ensayo de áridos de granulometría no comprendida entre 10 mm y 14 mm
	OLB219					EN 932-5	6.3	Cestos de mallas de latón o acero inoxidable					Anexo C (Informativo): Evaluación de granulometrías completas
	OLB219					EN 933-2	6.4	Recipientes
	OLB219					ISO 649-1	6.5	Depósito o habitación de humidificación
	OLB219					EN 933-3	6.6	Estufa ventilada con circulación de aire forzado
	OLB219					EN 933-4	6.7	Densímetro
	OLB219					EN 1097-1:1996	6.8	Desecador
	OLB219					EN 1097-2:1998	6.9	Termómetro
	OLB219					EN 1097-6:2000	6.10	Cronómetro
	OLB219					EN 1367-1:1999
	OLB219					EN 1367-2:1998
	OLB219					EN 1367-3
	OLB059	Áridos	F	PG3	Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción del desmoronamiento en agua	NLT 255:1999 / UNE 146510:2018					UNE 7050	4.1	Tamices de 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 5; 4; 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,16			NO	SI	NO		GT072 VS030 OLA052 OLB059 OLD072
	OLB059					UNE 7050-2	4.2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	OLB059					UNE-EN 933-2	4.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLB059					4.4	Balanza, de4berá permitir la determinación de la masa con una precisión del 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo.		C
	OLB059					4.5	Estufa (con circulación forzada)
	OLB059					4.6	Equipo de lavado		V				Tª= 105 ± 5 ºC
					4.7	Máquina de tamizar (opcional)
	OLB060	Áridos	F	PG3	Estabilidad de los áridos y fragmentos de rocas frente a la acción de la inmersión en agua y de los ciclos de humedad-sequedad	NLT 260:1999 / UNE 146510:2018					UNE 7050-2	4.1	Tamices con mallas de abertura cuadrada de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE 7050-2.			NO	NO	NO		GT38 OLB060 OLD072
	OLB060					4.3	Regulación de temperatura
	OLB060					4.4	Balanzas, con precisión del 0,1 % de la masa de la muestra del ensayo		C
	OLB060					4.5	Estufas
	OLB060					4.6	Equipo de lavado
	OLB060					4.7	Máquina de tamizar (opcional)
	OLB061	Escollera	F		Escollera. Parte 2: Métodos de ensayo. Apartado 4 Métodos para muestreo	UNE-EN 13383-2:2022					EN 932-1:1996	4.4.1	Todos los aparatos deben de estar conformes con EN 932-5					Anexo A (Informativo): Ejemplo de un informe de muestreo	OLB061
	OLB061					EN 935-5	4.4.1.1	Cuchara de valvas montada en grúa o en máquina hidráulica					Anexo B (Informativo): Ejemplo de una distribución de tamaños de partículas de una granulometría gruesa
	OLB061					EN 933-1	4.4.1.2	Cangilón u horquilla, montada en vehículo cargador de ruedas o en máquina hidráulica					Anexo C (Informativo): Ejemplo de una distribución de masas (Método de referencia)
	OLB061					EN 933-2	4.4.1.3	Camión para la recepción y/o transporte de muestras					Anexo D (Informativo): Ejemplo de una distribución de masas (Método alternativo)
	OLB061					EN 933-2	4.4.1.4	Equipo de elevación y ayudas a la elevación de piedras que no se puedan desplazar a mano					Anexo E (Informativo): Densidad del agua
	OLB061					EN 1097-1:2011	4.4.2	Aparatos para reducción y transporte de muestras					Anexo F (Informativo): Precisión para la determinación de densidad de partículas y absorción de agua (véase el capítulo 8) - Repetibilidad r y reproducibilidad R
	OLB061					EN 1097-5	4.4.2.1	Una superficie de suelo					Anexo G (Informativo): Orientaciones sobre muestreo para ensayos
	OLB061					ISO 3310-2	4.4.2.2	Palas					Anexo H (Informativo): Orientaciones sobre muestreo desde equipos flotantes
	OLB061					4.4.2.3	Cangilones de muestreo rectangulares
					4.4.2.4	Placas y alambres adecuados
					4.4.2.5	Contenedores para transporte
	OLB062	Escollera	F		Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a compresión uniaxial. Anexo A Determinación de la resistencia a compresión de una escollera	UNE-EN 1926:1999*					ENV 197-1	A.5	Equipos igual que el texto principal (cap. 6)			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia a compresión de una escollera	OLB062
	OLB062					prEN 12390	6.1	Rectificadora					Anexo B (Informativo): Determinación del índice de resistencia a carga puntual de la piedra natural
	OLB062					prEN 12670	6.2	Pulidora, si la preparación final de la probeta lo requiere					Anexo C (Normativo): Evaluación estadística de los resultados del ensayo
	OLB062					prEN 13383-1:1998	6.3	Equipo de ensayo según prEN 12390 y calibrado de acuerdo con esa norma		C				Anexo D (Informativo): Bibliografía relacionada con el Anexo B
	OLB062					prEN 12440	6.4	Contador de tiempos, precisión 1 s
	OLB062					6.5	Horno ventilado capaz de mantener 70±5 ºC
	OLB062					6.6	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLB062					6.7	Dispositivo de medición de longitud, precisión 0,05 mm
	OLB062					6.8	Equipo de aire acondicionado capaz de mantener 20±5 ºC
	OLB063	Áridos para mezclas bit. y trat. sup.	F		Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina	NLT 167:1996					3.1	Estufa con ventilación, capaz de mantener 110 ± 5 ºC					OLB063
	OLB063					3.2	Balanza 2 a 3 kg de campo, precisión 0,01 g		C
	OLB063					3.3	Baño de agua con regulación a 25,0 ± 0,5 ºC
	OLB063					3.4	Picnómetro especial, de 1 litro y según figura 1
	OLB063					3.5	Embudo de boca ancha
	OLB063					3.6	Desecador de unos 250 mm de diámetro con cierre esmerilado
	OLB063					3.7	Cápsulas de fondo plano y mínimo 600 cm³
	OLB063					3.8	Aceite de parafina de calidad técnica
	OLB064	Áridos	Q	PG3 / CE	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno	UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**					EN 932-2	5	Reactivos: Solución colorante de azul de metileno de 10,0 ± 0,1 g/l, agua destilada y caolinita con valor azul de metileno conocido			NO	SI	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales de la EN 932-5	VS097 EH042 OLB064
	OLB064					EN 932-5	6.1	Bureta de 50 ó 100 ml y escala graduada en 1/10 ml o 1/5 ml
	OLB064					6.2	Papel de filtro espesor 0,20 mm y velocidad de 75 s y tamaño poro 8 µm					Anexos A, C y D normativos. Anexos B y E informativos
	OLB064					6.3	Varilla de vidrio de l 300 mm y 8 mm Ø					Anexo A: Determinación del azul de metileno para la fracción granulométrica 0/0,125 mm
	OLB064					6.4	Agitador de paletas de velocidad variable y regulable					Anexo B: Ensayo de conformidad para un valor de azul de metileno determinado
	OLB064					6.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo C: Preparación de la solución de azul de metileno de 10 g/l
	OLB064					6.6	Cronómetro, precisión 1 s					Anexo D: Determinación del azul de metileno de la caolinita
	OLB064					6.7	Tamiz con aberturas de 2 mm y protector si fuera necesario					Anexo E: Ejemplo de hoja de datos del ensayo
	OLB064					6.8	Vaso de precipitados de 1 ó 2 l
	OLB064					6.9	Matraz de vidrio de 1 l
	OLB064					6.10	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB064					6.11	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLB064					6.12	Espátula
	OLB064					6.13	Desecador
	OLB065	Áridos para capas gran. y capas trat.	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 15.1 Determinación del contenido en humus	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS94 OLB065
	OLB065					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB065					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB065					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB065					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB065					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB065					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB065					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB065					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB065					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB065					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB065					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB065					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB065					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB065					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB065					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLB065					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLB065					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLB065					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB065					Humus	15.1	CONTENIDO EN HUMUS
	OLB065					4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	OLB065					4.9.2	Disolución coloreada patrón
	OLB065					5.10.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	OLB065					5.10.2	Probeta cilíndrica de vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450 ml
	OLB066	Áridos para hormigón	Q	EHE08 / CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 15.1 Determinación del contenido en humus	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH048 (parte) OLB066+ OLB078
	OLB066					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB066					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón
	OLB066					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB066					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB066					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB066					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB066					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB066					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB066					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB066					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB066					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB066					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB066					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB066					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB066					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB066					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB066					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB066					Humus	15.1	CONTENIDO EN HUMUS
	OLB066					4.9.1	Hidróxido de sodio al 3%
	OLB066					4.9.2	Disolución coloreada patrón
	OLB066					5.9.1	Tamiz de 4 mm, según UNE 933-2
	OLB066					5.9.2	Probeta cilíndrica de vidrio transparente con tapón, Ø 70 mm y de 450 ml
	OLB067	Áridos para hormigón	Q	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 7 Determinación de los cloruros solubles en agua por el método Volhard (método de referencia)	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	EH054 OLB067
	OLB067					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB067					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	OLB067					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB067					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB067					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB067					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB067					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB067					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB067					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB067					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB067					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB067					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB067					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB067					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB067					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB067					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB067					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB067					Sales cloro/agua (Volhard)	7	CLORUROS SOLUBLES AGUA MÉTODO VOLHARD (Método de referencia)
	OLB067					4.2.1	Nitrato de plata, 0,100 mol/l
	OLB067					4.2.2	Tiocianato de potasio o de amonio, 0,1 mol/l
	OLB067					4.2.3	Ácido nítrico, 6 mol/l
	OLB067					4.2.4	Trimetil 1 hexanol de calidad analítica exento de cloruros
	OLB067					4.2.5	Disolución indicadora de sulfato de amonio y de hierro
	OLB067					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	OLB067					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	OLB067					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	OLB067					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	OLB067					5.3.5	Matraces Erlenmeyer de 100 y 250 ml con tapón
	OLB067					5.3.6	2 Matraces aforados de 1 l, según ISO 1042
	OLB068	Áridos para capas gran. y capas trat.	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 12 Contenido de sulfatos solubles en ácido	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC					OLB068
	OLB068					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC
	OLB068					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda
	OLB068					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB068					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB068					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB068					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB068					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB068					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB068					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB068					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB068					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB068					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB068					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB068					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB068					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLB068					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLB068					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLB068					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB068					Sulfatos/ácido	12	SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO
	OLB068					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB068					4.1.2	Ácido nítrico concentrado
	OLB068					4.2.1	Disolución de nitrato de plata
	OLB068					4.1.2	Hidróxido de amonio
	OLB068					4.6.2	Indicador de rojo de metilo
	OLB068					4.1.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	OLB068					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	OLB069	Áridos para hormigón	Q	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 12 Determinación de los sulfatos solubles en ácido	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	EH055 OLB069
	OLB069					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB069					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	OLB069					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB069					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB069					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB069					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB069					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB069					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB069					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB069					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB069					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB069					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB069					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB069					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB069					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB069					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB069					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB069					12	SULFATOS SOLUBLES EN ÁCIDO
	OLB069					4.1	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB069					4.1	Ácido nítrico concentrado
	OLB069					4.2.1	Disolución de nitrato de plata
	OLB069					4.6.2	Indicador de rojo de metilo
	OLB069					4.1	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	OLB069					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	OLB070	Áridos para hormigón	Q	EHE08	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 10 Determinación de los sulfatos solubles en agua de áridos reciclados	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	VS028 VS094 OLB088 OLB070
	OLB070					EN 196-2:2005	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB070					EN 459-2	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB070					EN 932-1	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB070					EN 932-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón
	OLB070					EN 932-5	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB070					EN 932-6	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB070					EN 933-2	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB070					EN 1015-4	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB070					EN 1015-9	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB070					EN 1015-11	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB070					EN 1097-6	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB070					ISO 384:1978	5.2.16	Desecadores
	OLB070					ISO 385	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB070					5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB070					5.2.17	Vitrina
	OLB070					5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB070					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB070					Sulfatos/Agua	10	SULFATOS SOLUBLES EN AGUA
	OLB070					4.5.1	Ácido clorhídrico, 200 ml y 800 ml de agua
	OLB070					4.5.2	Cloruro de bario, 100g en 1 l de agua
	OLB070					5.3.1	Tamiz de ensayo de chapa perforada abertura cuadrada de 16 mm, según EN 933-2
	OLB070					5.3.2	2 Botellas de vidrio, plástico o metal, de boca ancha y herméticas o matraz Erlenmeyer
	OLB070					5.3.3	Agitador de sacudidas o de rodillos para las botellas
	OLB070					5.3.4	2 Embudos de filtración de 100 mm Ø con papel filtro medio y fino
	OLB070					5.6.1	Crisoles filtrantes de sílice sinterizada de porosidad 4, Ø , Altura 35, 40 mm
	OLB070					5.6.2	Crisoles para calcinación (Alternativo a 5.6.1)
	OLB071	Áridos reciclados	F	Rec. para PET para el uso de RCD's	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 11: Ensayo de clasificación de los componentes de los áridos gruesos reciclados	UNE-EN 933-11:2009** / UNE-EN 933-11:2009/AC:2010**					EN 932-1	5.1	Tamices de ensayo de 63 y 4 mm, según EN 933-2			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Complemento al procedimiento de ensayo para bajas proporciones de partículas flotantes	OLB071
	OLB071					EN 932-2	5.2	Recipiente de ajuste hermético y con tapa, para los tamices					Anexo B (Informativo): Ejemplo de una hoja de datos de ensayo
	OLB071					EN 932-5	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 40 ± 5 ºC ó 110 ± 5 ºC
	OLB071					EN 933-2	5.4	Balanzas, precisión 0,1 g y capacidad adecuada		C
	OLB071					5.5	Bandejas
	OLB071					5.6	Cepillos
	OLB071					5.7	Máquina de tamizado (opcional)
	OLB071					5.8	Tanque hermético, de capacidad adecuada
	OLB071					5.9	Agitador
	OLB071					5.10	Trapo absorbente suave
	OLB071					5.11	Probeta graduada, de capacidad adecuada, graduación de 1 cm³ o de 5 cm³, dependiendo de la precisión requerida)
	OLB071					5.12	Émbolo, para la probeta

B.2.1.3 SUBGRUPO ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLB072	Áridos	F		Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 7: Determinación del contenido de conchas. Porcentaje de conchas en áridos gruesos	UNE-EN 933-7:1999**					prEN 932-2	5	Salvo indicación en contra los aparatos serán conformes a prEN 932-5			NO	NO	NO		OLB072
	OLB072					prEN 932-5	5.1	Tamices según EN 933-2
	OLB072					EN 933-1	5.2	Recipiente de ajuste hermético con tapa, para los tamices
	OLB072					EN 933-2	5.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB072					5.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB072					5.5	Bandejas
	OLB072					5.6	Cepillos
	OLB072					5.7	Máquina de tamizado, opcional
	OLB073	Áridos	F		Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas	NLT 251:1991					-	2.1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2 mm, longitud 100 mm y Ø 140 mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC	GT39 OLB073 OLD073
	OLB073					2.2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje
	OLB073					2.3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	OLB073					2.4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	OLB073					2.5	Balanza		C				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g
	OLB074	Escollera	F		Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayo. Apartados 5 y 6 Análisis granulometrías gruesas, ligeras y pesadas	UNE-EN 13383-2:2003*					EN 932-1:1996	5.2.1	Si no se indica lo contrario los aparatos cumplirán EN 932-5			NO	NO	NO		OLB074
	OLB074					EN 932-5	5.2.2	Tamices de varillas de acero, aberturas cuadradas de 250-180-125-90 y 63 mm y un tamiz de abertura única de 360 mm
	OLB074					EN 933-1	5.2.3	Tamices de ensayo según ISO 3310-2, de abertura menor de 63 mm
	OLB074					EN 933-2	5.2.4	Receptores de al menos 0,1 m³ donde se instalarán los tamices
	OLB074					EN 13383-1:2002	5.2.5	Balanza 150 kg, precisión 0,5 kg		C
	OLB074					ISO 3310-2	5.2.6	Palas y escobillas
	OLB074					5.2.7	Área de suelo sobre la que depositar la porción de ensayo
	OLB074					6.2.2	Equipo de pesaje, con una precisión del 2% del límite nominal inferior de la granulometría objeto de ensayo
	OLB074					6.2.3	Equipos de elevación para las escolleras
	OLB075	Escollera	F		Escolleras. Parte 2. Métodos de ensayo. Apartado 7 Determinación del porcentaje de componentes de escollera con una relación longitud/espesor mayor que 3	UNE-EN 13383-2:2003*					EN 932-1:1996	7.2.1	Si no se indica lo contrario los aparatos cumplirán EN 932-5			NO	NO	NO		OLB075
	OLB075					EN 932-5	7.2.2	Dos listones rectos, longitud > espesor mas grande de la escollera
	OLB075					EN 933-1	7.2.3	Escuadra o cinta para medir, precisión de ± 3% longitud mayor de la escollera
	OLB075					EN 933-2	7.2.4	Calibre según figura 6
	OLB075					EN 13383-1:2002	7.2.5	Equipo de pesaje, con una precisión del 2% de las masas a pesar.
	OLB075					ISO 3310-2
	OLB076	Áridos para mezclas bituminosas en frío	PPTP Ctras. BIT ATC		Envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua de las emulsiones bituminosas	NLT 196:1984					2.1	Cazos metálicos con mango, de unos 3 dm³ y esmaltado interior blanco.			NO	NO	NO	Correspondencia con ASTM D 244-80a y con AASHTO T 59-74	VS85 OLB076
	OLB076					2.2	Espátulas con hojas de acero de 30 x 90 mm y bordes redondeados
	OLB076					2.3	Tamices de 20 y 5 mm, según UNE 7-050
	OLB076					2.4	Aparato rociador de carga constante, figura 1
	OLB076					2.5	Termómetro ASTM 15C E1
	OLB076					2.6	Pipeta de 10 ml
	OLB076					2.7	Árido de referencia, calizo seco y tamaño UNE, entre 5 y 20 mm
	OLB076					2.8	Carbonato cálcico
	OLB076					2.9	Agua de dureza en carbonato cálcico inferior a 250 mg/dm³
	OLB077	Áridos para capas gran. y capas trat.	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 15.3 Determinación de los contaminantes orgánicos por el ensayo del mortero	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos de prEN 932-5	VS028 VS094 OLB077
	OLB077					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio, (Salvo indicación), volumétrico debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB077					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los patrón.
	OLB077					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB077					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB077					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB077					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB077					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB077					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB077					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB077					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB077					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB077					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB077					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB077					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB077					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLB077					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLB077					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLB077					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB077					Contam. Orgán.	15.3	CONTAMINANTES ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODO DE MORTERO
	OLB077					5.12.1	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB077					5.12.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	OLB077					5.12.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	OLB077					5.12.4	Amasadora según EN 196-1
	OLB077					5.12.5	Aparato para el tiempo de fraguado según EN 1015-9
	OLB077					5.12.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según EN 1015-11		C
	OLB077					5.12.7	Horno de mufla para calcinar 2 kg, regulable a 480 ± 25 ºC
	OLB078	Áridos para hormigones	Q	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 15.3 Determinación de los contaminantes orgánicos por el ensayo del mortero	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	SI	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	OLB078
	OLB078					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB078					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón
	OLB078					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C				Recinto temperatura 20 ± 2 ºC y humedad relativa mínima 50%
	OLB078					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB078					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB078					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB078					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB078					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB078					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB078					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB078					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB078					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB078					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB078					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB078					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB078					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB078					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB078					Contam. Orgán.	15.3	CONTAMINANTES ORGÁNICOS MEDIANTE MÉTODO DE MORTERO
	OLB078					5.11.1	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB078					5.11.2	Cápsulas refractarias de porcelana o sílice para el horno de mufla
	OLB078					5.11.3	Aparato de ensayo de la sonda, según EN 1015-4
	OLB078					5.11.4	Amasadora según EN 196-1
	OLB078					5.11.5	Aparato para el tiempo de fraguado según prEN 1015-9
	OLB078					5.11.6	Aparato para resistencias a flexión y compresión según prEN 1015-11		C
	OLB078					5.11.7	Horno de mufla para calcinar 2 kg, regulable a 480 ± 25 ºC
	OLB079	Áridos para capas gran. y capas trat.	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 11.1 Determinación del contenido total en azufre	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC					VS28 VS094 OLB079
	OLB079					5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC
	OLB079					5.2.3	Equipo de trituración y molienda
	OLB079					5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB079					5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB079					5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB079					5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB079					5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB079					5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB079					5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB079					5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB079					5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB079					5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB079					5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB079					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB079					5.2.16	Desecadores
	OLB079					5.2.17	Vitrina
	OLB079					5.2.18	Vidrio reloj
	OLB079					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB079					Azufre total	11	CONTENIDO TOTAL EN AZUFRE
	OLB079					4.6.1	Peróxido de hidrógeno al 30%
	OLB079					4.1.2	Ácido clorhídrico diluido 1+11
	OLB079					4.1.2	Hidróxido de amonio
	OLB079					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua
	OLB079					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB079					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	OLB079					5.7	Aparato de combustión a elevada temperatura, al menos 2000 ºC en 40' de análisis (método alternativo)
	OLB080	Áridos para hormigones	Q	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 11 Determinación del contenido total en azufre	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	OLB080
	OLB080					EN 196-2:1987	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB080					EN 196-3:1987	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	OLB080					ENV 197-1:1992	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB080					EN 932-1:1996	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB080					prEN 932-2	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB080					prEN 932-5	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB080					EN 933-2:1995	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB080					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB080					prEN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB080					prEN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB080					prEN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB080					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB080					ISO 648:1977	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB080					ISO 650:1977	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB080					ISO 1042:1983	5.2.16	Desecadores
	OLB080					ISO 4788:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB080					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB080					Azufre total	11	CONTENIDO TOTAL EN AZUFRE
	OLB080					4.6.1	Bromo
	OLB080					4.1.2	Ácido nítrico concentrado
	OLB080					4.1.2	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB080					11.4	Amoníaco
	OLB080					4.6.2	Indicador rojo de metilo, 20 mg en 50 ml de etanol y 50 ml de agua
	OLB080					4.5.2	Disolución de cloruro de bario
	OLB081	Áridos para hormigones	Q	EHE08/CE	Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial álcali-sílice y álcali-silicato de los áridos. Método acelerado en probetas de mortero	UNE 146508:2018					UNE-EN 196-1	4.1	Generalidades. Todos los aparatos, a no ser que se estipule de otro modo, deben estar conformes con los requisitos generales de la Norma Europea EN 932-5			NO	SI	SI	Cámara húmeda	OLB081
	OLB081					UNE-EN 196-3	4.2	Tamices
	OLB081					UNE-EN 196-6	4.3	Amasadora
	OLB081					UNE-EN 932-1	4.4	Pisón
	OLB081					UNE-EN 933-2	4.5	Cámara húmeda
	OLB081					UNE-EN 932-5	4.6	Moldes
	OLB081					UNE-EN 1015-3	4.7	Comparador de longitud
	OLB081					UNE-EN 933-1	4.8	Contenedores
	OLB081					4.9	Estufa
	OLB081					4.10	Elementos de protección básicos
	OLB081					4.11	Balanza con una división de escala mínima 0,01 g		C
	OLB081					4.12	Cronómetro, con un intevalo de escala mínima de 1 s
	OLB081					4.13	Calibre
	OLB081					4.14	Termohigrómetro o equipo equivalente					Bibliografía: UNE 80113, Métodos de ensayos de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la expansión en autoclave

B.2.1.4 SUBGRUPO ÁRIDOS Y ESCOLLERAS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB082	Áridos	F		Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 4: Determinación de la retracción por secado	UNE-EN 1367-4:2009**					EN 197-1	6	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir EN 932-5			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Condiciones de los áridos de mayor granulometría	OLB082
	OLB082					EN 932-1	6.1	Divisor de muestras de tamaño adecuado					Anexo B: (Informativo): Precisión
	OLB082					EN 932-2	6.2	Tamices, según EN 933-2					Bibliografía EN 932-6 e ISO 5725:1986
	OLB082					EN 932-5	6.3	Balanza 5 kg, precisión 0,1 %		C
	OLB082					EN 933-2	6.4	Moldes de (200±2)x(50±2)x(50±2) mm, con bolas salientes semiesféricas de Ø 8 mm, fijadas al centro de las caras de 50x50 mm
	OLB082					6.5	Mesa vibratoria
	OLB082					6.6	Aparato de medición, dotado de galga con escala dividida cada ±0,002 mm y error máximo de ±0,002 mm por cada media vuelta montada en un banco de medida y barra de referencia de acero aleado de l 205±1 mm
	OLB082					6.7	Estufa ventilada capaz de mantener 50 ± 2 ºC y 110 ± 5 ºC
	OLB082					6.8	Termómetro entre 50 y 110 ºC, precisión 0,5 ºC
	OLB082					6.9	Desecadores con gel silícico anhidro
	OLB082					6.10	Bandejas para la estufa
	OLB082					6.11	Dispositivo medidor de tiempo para medir todo el intervalo de períodos con precisión de ±1 minuto
	OLB082					6.12	Mezclador mecánico
	OLB082					6.13	Lámina de recubrimiento plana e impermeable de caucho, polietileno o acero
	OLB082					7.1	Cemento que cumpla CEM I Clase 42,5 de la norma EN 197-1
	OLB082					7.2	Agua destilada
	OLB082					7.3	Bolas, salientes semiesféricos o insertos de acero inox de Ø 8 mm (ver 6.4)
	OLB083	Áridos	F		Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 5: Determinación de la resistencia al choque térmico	UNE-EN 1367-5:2011**					EN 932-1	5.1	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir EN 932-5			NO	NO	NO		OLB083
	OLB083					EN 932-5	5.2.1	Agua destilada
	OLB083					EN 1097-2	5.2.2	Horno por radiación capaz de mantener 700±100 ºC de dim interiores 260x160x450 mm
	OLB083					ISO 3310-2	5.2.3	Tamices de 5,0 mm según ISO 3310-2
	OLB083					5.2.4	Balanza, precisión 0,5 g		C
	OLB083					5.2.5	Estufa ventilada con circulación forzada capaz de mantener 110 ±5 ºC
	OLB083					5.2.6	Placa de ensayo metálica resistente al calor espesor 4±0,5, longitud 440±5 y ancho 240±5 mm (fig 1)
	OLB083					5.2.7	Rejilla o marco metálico para la placa (fig 2)
	OLB083					5.2.8	Placa resistente al calor, espesor 10±1, alto 450±5 y ancho 250±5 mm
	OLB083					5.2.9	Tenazas
	OLB083					5.2.10	Paleta ancho 220 mm y largo 350 mm
	OLB083					5.2.11	Tela de tamiz metálico de (250±5)x(445±5) mm y aberturas de 2 mm
	OLB083					5.2.12	Recipiente metálico para albergar la muestra
	OLB083					5.2.13	Paño o toalla absorbente
	OLB084	Mezclas bituminosas	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado	UNE-EN 1097-8:2021**					EN 932-2	6.2	Máquina de pulimento acelerado, figura 1		C	NO	NO	SI	Salvo indicación en contra los equipos deben ajustarse a la EN 932-5 y los requisitos de calibración y control de la máquina se especifican en el anexo C	VS099 OLB084
	OLB084					EN 932-5	6.2.1	Una rueda denominada “rueda porta-probetas”					Los materiales del apartado 6 deben cumplir los requisitos del anexo B
	OLB084					EN 933-3	6.2.2	Dispositivo para hacer girar la rueda
	OLB084					EN 1097-6	6.2.3	Dos ruedas macizas con llantas de caucho
	OLB084					ISO 48	6.2.4	Un brazo de palanca y un peso
	OLB084					ISO 4662	6.2.5	Mecanismo de alimentación para el grano de esmeril
	OLB084					6.2.6	Mecanismo de alimentación para el polvo de esmeril
	OLB084					6.2.7	Un dispositivo que asegure que las ruedas con llanta de caucho no permanezcan en carga cuando estén en reposo
	OLB084					6.3	Péndulo de fricción		C				Calibración del Péndulo y los patines fricción en anexo D(Normativo)
	OLB084					6.4	Tamices de ensayo
	OLB084					6.5	Tamiz de barras
	OLB084					6.6	Pie de rey o calibre, separación entre puntas o caras 14,7 ± 0,2 mm		C
	OLB084					6.7	Material para la preparación de las probetas
	OLB085	Áridos pavimentos de hormigón	F	PG3	Residuo insoluble de los áridos en ácido clorhídrico (ClH) (Proporción de partículas silíceas del árido fino)	NLT 371:1994					UNE 7050	2.1	Tamices UNE de 10 - 5 -y 1,25 - mm y de 630 - 315 - 160 y 80 µm			NO	NO	NO		OLB085
	OLB085					2.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB085					2.3	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB085					2.4	Agitador magnético
	OLB085					2.5	Placa de calefacción o mechero de gas
	OLB085					2.6	Recipientes de material no reactivo.
	OLB085					2.7	Papel de filtrado rápido
	OLB085					2.8	Recipiente de vidrio borosilicatado
	OLB085					2.9	Papel indicador de pH
	OLB085					2.10	Material común de laboratorio
	OLB085					2.11	Ácido clorhídrico 6N
	OLB087	Balasto	Q	PPT / GMF	Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 3: Ensayos de ebullición para los basaltos «sonnenbrand»	UNE-EN 1367-3:2001** / UNE-EN 1367-3/AC:2004**					EN 932-1	5.1	Salvo indicación contraria los aparatos deben cumplir prEN 932-5					OLB087
	OLB087					EN 932-2	5.2	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB087					EN 932-5	5.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB087					EN 933-1	5.4	Fuente de calor para llevar a ebullición la lata a 100 ºC durante 36 ± 1 h
	OLB087					EN 933-2	5.5	Latas de acero, con tapas refrigeradas por agua.
	OLB087					EN 1097-2	5.6	Tamices de ensayo, según UNE 933-2
	OLB087					5.7	Agua destilada
	OLB087					5.8	Paño húmedo
	OLB087					5.9	Sierra metálica
	OLB201	Áridos pavim. Hormigón	Q		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: Preparación de eluatos por lixiviación de áridos	UNE-EN 1744-3:2003					EN 932-1	6.1	Todos los equipos, salvo indicación en contrario, deben ser conformes con los requisitos generales de la Norma Europea EN 932-5					OLB201
	OLB201					EN 932-2	6.2	Balanza, capaz de medir 2 Kg con una precisión de 0,1 g
	OLB201					EN 932-5	6.3	Termómetro de 0 °C a 50 ºC y una precisión 1 ºC, para la medida de la temperatura ambiente y la temperatura de lixiviación
	OLB201					EN 933-2	6.4	Centrifugadora, con una velocidad de operación entre 3000 m/s² y 4000m/s²
	OLB201					EN 1097-5	6.5	Medidor de pH, con una precisión de 0,1 unidades de pH
	OLB201					EN ISO 3696	6.6	Medidor de conductividad eléctrica
	OLB201					6.7	Aparato de filtración, por filtrado al vacío (entre 2,5 Pa y 4,0 Pa) o por filtrado a alta presión (< 500kPa), que permita enjuagar
	OLB201					6.8	Filtro de pre-enjuague de membrana, de 0,45 µm, para filtrado (enjuagados con ácido nítrico, 0,1 mol/1 (véase el apartado 5.2) y agua (véase el apartado 5.1)
	OLB201					6.9	Depósito de lixiviación, en una sola pieza de vidrio, de dimensiones exteriores (400 ± 10) mm de altura y (300 ± 10) de diámetro, con los siguientes elementos: a) Tapa; b) Apoyo para la rejilla, hecho de PTFE o vidrio, con un tamaño de malla de 2 mm, de una altura de (50 ± 5 ) mm, para los áridos ligeros, la mustra de ensayo debe ser cubierta con una segunda rejilla; c) Agitador accionado por un motor, con una varilla agitadora y una helice de (60 ± 10) mm de diámetro hecho PTFE o de matrerial recubierto de PTFE, que se introduce en la tapa del depósito a traves de un pequeño orificio
	OLB201					6.10	Equipo de machaqueo, machacadora de mordazas o dispositivo de cortye, para las partículas retenidas en el tamiz de 32 mm
	OLB201					6.11	Tamices , de tamaños nominales 16 mm y 32 mm, conforme a la Norma Europea EN 933-2 para el tamizado de las partículas machacadas o cortadas
	OLB088	Áridos para hormigones	Q	EHE08/CE	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 13 Determinación de los sulfuros solubles en ácido	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir prEN 932-5	VS028 VS094 OLB088
	OLB088					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico, salvo indicación, debe ser de la clase B, con la exactitud definida en ISO 384
	OLB088					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para ensayos de auditoría y ensayos patrón.
	OLB088					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB088					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB088					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB088					EN 932-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB088					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB088					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB088					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB088					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB088					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB088					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB088					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB088					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB088					ISO 1042	5.2.16	Desecadores
	OLB088					DIN 12242-1:1980	5.2.17	Vitrina
	OLB088					5.2.18	Vidrio reloj
	OLB088					5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB088					Sulfuros/ácido	13	SULFUROS SOLUBLES EN ÁCIDO
	OLB088					4.7.1	Acetato de plomo, 0,2 g y completar con agua hasta 100 ml
	OLB088					4.7.2	Sulfato de cinc 50 g en 150 ml de agua y 350 ml de hidróxido de amonio
	OLB088					4.7.3	Cloruro de estaño
	OLB088					4.7.4	Cromo metálico en polvo
	OLB088					13.4	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLB088					4.7.5	Disolución patrón de iodato de potasio 0,0167 mol/l
	OLB088					13.4	Ácido clorhídrico concentrado
	OLB088					4.7.6	Tiosulfato de sodio 0,1 mol/l
	OLB088					4.7.7	Disolución de engrudo de almidón, 1 g de almidón, 1g de ioduro de potasio y hasta 100 ml de agua
	OLB088					5.7.1	Aparato típico para la determinación de los sulfuros (Véase capítulo 11)
	OLB089	Áridos	Q	PG3	Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico. Parte 2: Determinación de la reactividad álcali-carbonato	UNE 146512:2018** / UNE 146513:2018**(CE)					UNE EN 932-1		ÁLCALI-SÍLICE Y ÁLCALI-SILICATO SEGÚN UNE 146507-1:1999 EX					EH038 OLB089
	OLB089					UNE EN 933-1	4.1	Machacadora			NO	NO	NO
	OLB089					UNE EN 196-2	4.2	Mortero manual de ágata o molino mecánico
	OLB089					4.3	Tamices normalizados de 0,100 y 0,315 mm		V
	OLB089					4.4	Balanzas, precisión 0,01 g y 0,1 g		C
	OLB089					4.5	Estufa ventilada capaz de mantener 80 y 105 ºC		V
	OLB089					4.6	Recipientes de 50 y 75 ml resistentes al álcalis y a la temperatura
	OLB089					4.7	pH-metro, reactivos del apartado 5 y agua destilada		C
	OLB089					4.8	Colorímetro para determinar la sílice
	OLB089					5.1	Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 1N
	OLB089					5.2	Disolución de hidróxido de sodio (NaOH) 2N
	OLB089					5.3	Ácido clorhídrico concentrado (HCl) y diluido 1+1
	OLB089					5.4	Reactivo molíbdico
	OLB089					5.5	Disolución de fluoruro de sodio (NaF)
	OLB089					5.6	Disolución de ácido bórico saturado
	OLB089					5.7	Disolución tampón de pH 1,4 para ajustar el pH-metro
	OLB089					5.8	Disolución de pH 1,6
	OLB089					5.9	Ácido sulfúrico 2M
	OLB089					5.10	Ácido fosfórico concentrado
	OLB089					ÁLCALI-CARBONATO SEGÚN UNE 146507-2:1999 EX
	OLB089					UNE EN 196-2	4.1	Machacadora de mandíbulas, que permita obtener un tamaño inferior a 2,5 mm			NO	NO	NO
	OLB089					UNE-EN 932-1	4.2	Molino o aparato capaz de moler 30 g de 2,5 mm a 0,160 mm
	OLB089					UNE-EN 933-1	4.3	Tamices normalizados de 2,5 y 0,160 mm
	OLB089					4.4	Aparato para medir la densidad óptica (UNE-EN 196-2)
	OLB090	Áridos	Q	EHE08/CE	Determinación de la reactividad potencial de los áridos con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón	UNE 146509:2018					UNE-EN 932-1	4.2	Moldes según UNE-EN 12390-1, de 75 x75 x 275 mm con inserciones de acero en los extremos			NO	SI	SI	Salvo indicación en contra los equipos y aparatos empleados deben cumplir los requisitos generales establecidos en la Norma UNE-EN 932-5	EH057 OLB090
	OLB090					ENE-EN 932-5	4.3	Balanza con intervalo de escala mínimo de 1 g.		C
	OLB090					UNE-EN 1097-6	4.4	Calibre
	OLB090					UNE-EN 12390-1	4.5	Termohigrómetro o equipo equivalente
	OLB090					UNE 146508	4.6	Mesa vibratoria
	OLB090					UNE-EN 196-3	4.7	Comparadorde longitud
	OLB090					UNE-EN 196-6	4.8	Contenedores
	OLB090					4.9	Dispositivo o cámara de curado
	OLB090					4.10	Tamices de ensayo
	OLB091	Zahorra siderúrgica	F	PG3	Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acerías	NLT 361:1991					2.1	Tamices 20-10-5-2 mm y 630-320-160-80 µm, según UNE 7050			NO	NO	NO		OLB091
	OLB091					2.2	Cuarteadores
	OLB091					2.3	Estufa de desecación
	OLB091					2.4	Recipientes de acero inoxidable
	OLB091					2.5	Balanza 2 kg, precisión 0,01 g		C
	OLB091					2.6	Autoclave que pueda mantener una presión de 0,2 MPa (2 atm)
	OLB092	Zahorra siderúrgica	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 19.1 Determinación de la desintegración del silicato bicálcico de las escorias de horno alto enfriadas al aire	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	VS028 VS094 OLB092
	OLB092					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB092					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	OLB092					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB092					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB092					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB092					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB092					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB092					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB092					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB092					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB092					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB092					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB092					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB092					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB092					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLB092					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLB092					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLB092					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB092					Silicato bicálcico escorias	19.1	DESINTEGRACIÓN DEL SILICATO BICÁLCICO EN ESCORIAS DE HORNO ALTO
	OLB092					5.17.1	Equipo de luz ultravioleta, longitud de onda 300-400 nm e intensidad máxima 366 nm
	OLB219	Áridos siderúrgicos para para Mezclas Bituminosas	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 19.1 Determinación de la desintegración del silicato bicálcico de las escorias de horno alto enfriadas al aire	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.1	Todos los aparatos deben de estar conformes con EN 932-5			NO	NO	NO		OLB219
	OLB219					EN 196-2:1987	5.2.1	Estufa
	OLB219					EN 196-3:1987	5.2.2	Horno de mufla
	OLB219					ENV 197-1:1996	5.2.3	Equipo de trituración y molienda
	OLB219					prEN 932-2	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10 Kg.		C
	OLB219					prEN 932-5	5.2.5	Balanza analítica capaz de pesar hasta 1 kg.		C
	OLB219					EN 933-2:1995	5.2.6	Balanza analítica capaz de pesar hasta 100 g.		C
	OLB219					EN 1015-4	5.2.7	Placa calefactora
	OLB219					prEN 1015-9	5.2.8	PH-metro
	OLB219					PrEN 1015-11	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB219					PrEN 1097-6	5.2.10	Pipetas
	OLB219					ISO 384:1978	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB219					ISO 648:1977	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB219					ISO 1042:1983	5.2.13	Dos buretas de 50ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB219					ISO 4788:1980	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB219					5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB219					5.2.16	Desecadores
	OLB219					5.2.17	Vitrina
	OLB219					5.15	Aparatos complementarios para la determinar la disentegración del silicato bicálcico de la escoria de horno alto enfriada al aire
	OLB219					5.1.5.1	Equipo de luz ultravioleta, longitud de onda 300-400 nm e intensidad máxima 366 nm
	OLB219
	OLB219
	OLB093	Zahorra siderúrgica	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 19.3 Determinación de la expansión de las escorias de fundición de acero (Estabilidad en volumen)	UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**					EN 196-1	5.2.1	Generales: Estufa ventilada, de 40 a 150 ºC, precisión ±5 ºC			NO	NO	NO	Todos los aparatos deben cumplir los requisitos generales derEN 932-5	VS099 VS094 OLB093
	OLB093					EN 196-2:2005	5.2.2	Horno de mufla capaz de 800 a 1100 ºC, precisión ±25 ºC					Todo el material de vidrio volumétrico (salvo indicación) debe ser clase B, con exactitud definida en ISO 384
	OLB093					EN 459-2	5.2.3	Equipo de trituración y molienda					El material de vidrio volumétrico de clase A se debe utilizar para los ensayos de auditoría y los ensayos de tipo
	OLB093					EN 932-1	5.2.4	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLB093					EN 932-2	5.2.5	Balanza 1000 g, precisión 0,01 g		C
	OLB093					EN 932-5	5.2.6	Balanza analítica, precisión 0,0001 g		C
	OLB093					EN 933-6	5.2.7	Placa calefactora con agitador magnético
	OLB093					EN 933-2	5.2.8	pH-metro con escala graduada en 0,1 unidades
	OLB093					EN 1015-4	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB093					EN 1015-9	5.2.10	Pipetas de 25, 50, 100 ml según ISO 648
	OLB093					EN 1015-11	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB093					EN 1097-6	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB093					ISO 384:1978	5.2.13	2 Buretas de 50 ml, graduadas en 0,1 ml, según ISO 385
	OLB093					ISO 385	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB093					ISO 648	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB093					ISO 649-1	5.2.16	Desecadores
	OLB093					ISO 1042	5.2.17	Vitrina
	OLB093					ISO 4788	5.2.18	Vidrio reloj
	OLB093					DIN 12242-1:1980	5.3	Hasta aquí aparatos comunes para todos los ensayos
	OLB093					Expan. escorias fund. acero	19.3	EXPANSIÓN ESCORIAS FUNDICIÓN ACERO (EST. VOL.)
	OLB093					4.14.1	Aceite de silicona
	OLB093					4.14.2	Ácido clorhídrico diluido 1+5
	OLB093					5.18.1	Unidad de vapor con probeta de ensayo e indicación de desplazamientos (fig 4,5 y 6), intervalo de medición de 10±0,01 mm
	OLB093					5.18.2	Tamices de 0,5-2,0-5,6-8,0-11,2-16,0-22,4 mm
	OLB093					5.18.3	Esferas de vidrio, Ø 5 mm
	OLB093					5.18.4	Papel de filtro medio, Ø 210 mm
	OLB093					5.18.5	Mesa vibradora,frecuencia 48±3 Hz y amplitud ±1,5 mm u otro aparato capaz de conseguir compactación con contenido en huecos 25±3% en volumen
	OLB093					5.18.6	Sonda de penetración graduada en mm, escala >200mm
	OLB093					5.18.7	Masa de carga, Ø exterior <210 mm (típico 180 mm), con orificio central de Ø15 mm, que permita movimiento del indicador de desplazamiento y salir al vapor. Masa total de carga+soporte+placa perforada 6±0,01 kg
	OLB220	Áridos siderúrgicos para para Mezclas Bituminosas	Q	PG3	Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico. Apartado 19.3 Determinación de la expansión de las escorias de fundición de acero (Estabilidad en volumen)	UNE-EN 1744-1:1999*					EN 196-1:1993	5.1	Requisitos generales: Todos los aparatos deberán cumplir con los requisitos generales del Proyecto de Norma prEN 932-5			NO	NO	NO		OLB220
	OLB220					196-2:1987	5.2	Aparatos para uso general
	OLB220					196-3:4987	5.2.1	Estufa
	OLB220					ENV 197-1:1992	5.2.2	Horno de mufla
	OLB220					EN 932-1:1996	5.2.3	Equipo de trituración y molienda
	OLB220					prEN 932-2	5.2.4	Balanza capaz de pesar 10Kg.		C
	OLB220					PrEN 9325	5.2.5	Balanza capaz de pesar hasta 1Kg.		C
	OLB220					EN 933-2:1995	5.2.6	Balanza analítica capaz de pesar hasta 100 g.		C
	OLB220					EN 1015-4	5.2.7	Placa calefactora
	OLB220					prEN 1015-9	5.2.8	PH-metro
	OLB220					prEN 1015-11	5.2.9	Vasos, matraces Erlenmeyer, embudos y papeles de filtro
	OLB220					prEN 1097-6	5.2.10	Pipetas
	OLB220					ISO 384:1978	5.2.11	Probetas graduadas de 10, 250 y 500 ml, según ISO 4788
	OLB220					ISO 648:1977	5.2.12	Frascos lavadores y agua desmineralizada
	OLB220					ISO 650:1977	5.2.13	Dos buretas de 50ml, graduadas en 0,1 ml
	OLB220					ISO 1042:1983	5.2.14	Botellas de vidrio topacio, para reactivos
	OLB220					ISO 4788:1980	5.2.15	Botellas de vidrio, para reactivos
	OLB220					5.2.16	Desecadores
	OLB220					5.2.17	Vitrina

B.2.2 SUBGRUPO FILLER
B.2.2.1 SUBGRUPO FILLER. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B.2.2.2 SUBGRUPO FILLER. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB095	Filler	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 3: Determinación de la densidad aparente y la porosidad. Anexo A. Método para la determinación de la densidad aparente del filler en queroseno	UNE-EN 1097-3:1999					prEN 932-2	A.2.1	Probeta cilíndrica graduada con tapón de 50 ml, dividida en mm conforme a ISO 4788			NO	SI	NO	Salvo indicación en contra, los aparatos deben cumplir los requisitos generales establecidos en la norma prEN 935-5	VS26 OLB095
	OLB095					prEN 932-5	A.2.2	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C				Anexo A (Normativo): Método para la determinación de la densidad aparente del filler en queroseno
	OLB095					prEN 1097-6	A.2.3	Estufa capaz de mantener 150 ºC ± 5,0 ºC					Anexo B (Normativo): Calibración del recipiente
	OLB095					ISO 4788:1980	A.2.4	Desecador y producto deshidratante					Anexo C (Informativo): Precisión
	OLB095					A.2.5	Queroseno (aceite de parafina) destilado del petróleo en un intervalo de ebullición entre 190-260 ºC					Anexo D (Informativo): Otras condiciones de la densidad aparente
	OLB095					5.6	Estufa de secado
	OLB095					5.7	Placa de vidrio (para calibración)

B.2.2.3 SUBGRUPO FILLER. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLB096	Filler	F	PG3	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: Evaluación de finos. Granulometría de los fillers (Tamizado en corriente de aire)	UNE-EN 933-10:2010**					EN 932-2	5.2	Tamices de ensayo de Ø 200 mm con aberturas cuadradas			NO	SI	NO	Salvo indicación en contrario todos los aparatos serán conforme los requisitos generales establecido en EN 932-5	VS20 OLB096
	OLB096					EN 932-5	5.3	Equipo de tamizado en corriente de aire (figura 1)					Anexo A (Informático): Ejemplo de hoja de datos de ensayo.
	OLB096					EN 933-2	5.4	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB096					5.5	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB096					5.6	Cepillo suave
	OLB096					5.7	Martillo de plástico, opcional
	OLB097	Filler	F		Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 7: Determinación de la densidad real del filler. Método del picnómetro	UNE-EN 1097-7:2009**					EN 932-2	5.1	Líquido que no reaccione con el filler, agua, etanol desnaturalizado, queroseno redestilado o tolueno			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Calibración del picnómetro	OLB097
	OLB097					EN 932-5	5.2	Agua desmineralizada, hervida y enfriada para calibración (ver Anexo A)					Anexo B (Normativo): Procedimiento para la determinación de la densidad del líquido utilizado para determinar la densidad real del filler
	OLB097					ISO 3507	5.3	Acetona, para la calibración (ver Anexo A)					Anexo C (Informativo): Precisión
	OLB097					6.1	Salvo indicación en contra, los aparatos deben cumplir EN 932-5
	OLB097					6.2	Picnómetro de 50 ml, según ISO 3507. Tapón de base cóncava con tubo-capilar de paredes gruesas y parte superior enroscada y lisa		C
	OLB097					6.3	Baño-maría, capaz de mantenerse a 25±0,1 ºC
	OLB097					6.4	Balanza, precisión 0,001 g para la determinaciones		C
	OLB097					6.5	Balanza, precisión 0,0001 g para la calibración		C
	OLB097					6.6	Estufa ventilada con termostato capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB097					6.7	Desecador con material secante
	OLB097					6.8	Desecador de vacío
	OLB097					6.9	Bomba de vacío, capaz de alcanzar una presión residual de 3,0 kPa
	OLB097					6.10	Espátula
	OLB097					6.11	Tamiz de ensayo de 0,125 mm, con bandeja de fondo
	OLB098	Filler	Q		Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 4: Determinación de la sensibilidad al agua de los materiales de relleno para mezclas bituminosas	UNE-EN 1744-4:2007**					EN 932-1	5.1.1	Bitumen					OLB098
	OLB098					EN 932-2	5.1.2	Queroseno redestilado (aceite de parafina), intervalo de ebullición 190-260 ºC
	OLB098					EN 932-5	5.1.3	Disolución bituminosa de baja viscosidad, según EN 13357
	OLB098					EN 933-2	5.1.4	Agua desmineralizada
	OLB098					EN 933-3	5.2.1	Salvo indicación en contra los aparatos deben cumplir la EN 932-5
	OLB098					EN 933-4	5.2.2	Aparatos de muestreo
	OLB098					EN 12697-6	5.2.3	Balanza 2000 g, precisión 0,1 g		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Determinación del aumento de volumen y de la pérdida de estabilidad de una probeta tipo Marshall
	OLB098					EN 12697-12	5.2.3	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLB098					EN 12697-30	5.2.4	Matraces de vidrio cónicos, de boca ancha de 250 ml
	OLB098					EN 12697-34	5.2.5	Baño de agua, capaz de mantener 60±1 ºC
	OLB098					EN 12697-35	5.2.6	Agitador en T motorizado, capaz de mantener 25±1 rev/s (fig 1)
	OLB098					EN 13357	5.2.7	Vaso de vidrio de 600 ml
	OLB098					5.2.8	Espátula
	OLB098					5.2.9	Desecador
	OLB098					5.2.10	Tamiz de 0,125 mm, según EN 933-2
	OLB098					5.2.11	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB098					5.2.12	Probeta cilíndrica graduada, de 100 ml
	OLB098					5.2.13	Termómetros (2 ud) graduado 0-100 ºC con graduaciones de 1 ºC
	OLB098					5.2.14	Cronómetro, con división de escala de 1 s
	OLB098					5.2.15	Viscosímetro, según EN 12595
	OLB098					5.2.16	Embudo Buchner de Ø 90 mm
	OLB098					5.2.17	Matraz a vacío, con adaptador para el embudo Buchner
	OLB098					5.2.18	Papel de filtro grado medio, de Ø apropiado para el embudo

B.2.2.4 SUBGRUPO FILLER. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB099	Filler	F		Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 4: Determinación de la porosidad del filler seco compactado	UNE-EN 1097-4:2009**					EN 932-2	5.1	Salvo indicación en contra los aparatos deben cumplir la EN 932-5			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Precisión	OLB099
	OLB099					EN 932-5	5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 110± 5 ºC
	OLB099					EN 1097-7	5.3	Desecador relleno de desecante
	OLB099					EN 10025	5.4	Espátula
	OLB099					5.5	Aparato de compactación de acero endurecido, según EN 10025 (fig 1 y fig 2)
	OLB099					5.6	Calibre de nonio o reloj comparador, precisión 0,01 mm
	OLB099					5.7	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLB099					5.8	Papel de filtro, masa 20±5 g/m² y Ø 25,0±1,0 mm
	OLB099					5.9	Tamiz de ensayo de 0,125 mm de luz de malla y bandeja receptora

GRUPO B-3. HORMIGÓN, LECHADAS, PREFABRICADOS Y HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
B.3.1 SUBGRUPO HORMIGÓN
B.3.1.1 SUBGRUPO HORMIGÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLB100	Hormigón	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras	UNE-EN 12350-1:2009 (CE)					Cogedor			NO	NO	NO		EH001 OLB100
	OLB100					Recipientes
	OLB100					Termómetro (exactitud ± 1º) (Optativo)
	OLB101	Hormigón y hormigón de pavimento	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento	UNE-EN 12390-2:2009 (CE) / UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015 (CE)					EN 12350-1	3.1	Moldes, conforme con la Norma EN 12390-1			NO	NO	NO		EH002 OLB101 OLB102
	OLB101					EN 12390-1	3.2	Tolva de llenado (opcional)
	OLB101					UNE-EN 1235-2	3.3	Medios de compactación del hormigón
	OLB101					UNE-EN 12350-3	3.4	Cogedor
	OLB101					3.5	Llana de acero fratás
	OLB101					3.6	Recipiente de reamasado
	OLB101					3.7	Pala con la boca cuadrada
	OLB101					3.8	Material de desencofrado no reactivo
	OLB101					3.9	Mazo, de cabeza blanda
	OLB101					A.310	Bolsas, de material impermeable y de tamaño suficiente para poder contener un molde de hormigón
	OLB101					A.3.11	Arpillera o similar, material capaz de retener agua una vez humedecido
	OLB102	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia	UNE-EN 12390-2:2009 (CE) / UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015					EN 12350-1	3.1	Moldes según EN 12390-1			NO	NO	SI	Versión oficial en español de la EN 12390-2	EH002 OLB102 OLB101
	OLB102					EN 12390-1	3.2	Tolva de llenado (opcional)					Curado a temperatura controlada (20ºC ±5 ó 25ºC ±5) y ya desmoldadas en agua 20ºC ±2 ó en cámara húmeda
	OLB102					3.3	Aguja vibrante, frecuencia mínima 120 Hz, diámetro < 1/4 dimensión probeta,.
	OLB102					3.3	O mesa vibrante, frecuencia mínima 40 Hz
	OLB102					3.3	O barra compactadora de sección circular
	OLB102					3.3	O maza para compactar, de acero y sección cuadrada
	OLB102					3.4	Cogedor de 100 mm de anchura
	OLB102					3.5	2 Llanas de acero o fratás
	OLB102					3.6	Recipiente de reamasado, bandeja plana rígida de material no absorbente
	OLB102					3.7	Pala de boca cuadrada
	OLB102					3.8	Material de desencofrado no reactivo
	OLB102					3.9	Mazo
	OLB103	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. Anexo A.4 Ajuste de las probetas de ensayo. Refrentado. Método del mortero de azufre	UNE-EN 12390-3:2009. Anexo A (CE) / UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011					EN 197-1	Anexo A	Refrentador			SI	NO	SI		OLB103 OLB 104
	OLB103					EN 12350-1		Material de limpieza
	OLB103					EN 12390-1		Método 1: Mortero de alto contenido en alúmina
	OLB103					EN 12390-2		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 300µm, ISO3310-1
	OLB103					EN 12390-4		Método 2: Azufre					Durante el fundido del azufre: Extractor de humos y temperatura controlada
	OLB103					EN 12504-1		Arena fina - Tamiz de malla de alambre de 250µm, ISO3310-1
	OLB103					ISO 3310-1		Método 3: Arena fina y silícea
	OLB103					Tamiz de malla de alambre de 250 µm
	OLB103					Tamiz de 125 µm - A partir de aquí los que vienen en A.5.5 Aparatos
	OLB103					Cajas de acero
	OLB103					Marco de colocación
	OLB103					Sistema de aire comprimido
	OLB103					Frasco
	OLB103					Plato caliente
	OLB103					Recipiente calibrado
	OLB103					Cera de parafina

B.3.1.2 SUBGRUPO HORMIGÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB104	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas. Anexo A2. Ajuste de las probetas de ensayo. Pulido	UNE-EN 12390-3:2009. Anexo A (CE) / UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011					EN 197-1	Anexo 2	Máquina de pulido			NO	NO	NO		OLB103 OLB 104
	OLB104					EN 12350-1
	OLB104					EN 12390-1
	OLB104					EN 12390-2
	OLB104					EN 12390-4
	OLB104					EN 12504-1
	OLB104					ISO 3310-1
	OLB104
	OLB104
	OLB105	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas	UNE-EN 12390-3:2009 (CE) / UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011 / Apdo. 57.3.2 del CE					EN 197-1	4	Máquina de ensayo a compresión, conforme a EN 1239-4		C	SI	NO	SI	Es necesario refrentar las probetas. Durante permanencia en obra temp. controlada (Tabla 86.3.2.b) de EHE-08	EH003 EH004 OLB105
	OLB105					EN 12350-1
	OLB105					EN 12390-1
	OLB105					EN 12390-2
	OLB105					EN 12390-4
	OLB105					EN 12504-1
	OLB105					ISO 3310-1
	OLB106	Hormigón	F	EHE08	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Determinación de la resistencia a flexión de probetas	UNE-EN 12390-5:2020					EN 12350-1	5.1	Máquina de ensayo que cumpla las especificaciones de la Norma EN 12390-4		C	NO	NO	NO		EH008 OLB106
	OLB106					EN 12390-
	OLB106					EN 12390-2
	OLB106					EN 12390-4
					12390-7
	OLB205	Hormigón de pavim.	F	PG3	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5: Resistencia a flexión de probetas	UNE-EN 12390-5:2009					EN 12350-1	4.1	El ensayo se debe realizar con una máquina de ensayos que cumpla, las especificaciones de la Norma EN 12390-4					OLB205
	OLB205					12390-1:2000	4.2	El dispositivo para la aplicación de la carga (véase Fig. 1) debe consistir en dos rodillos soportes y dos rodillos superiores soportados por una placa articulada, que reparte la carga aplicada por la prensa entre los dos rodillos igual. Todos los rodillos deben ser de acero y tener una sección circular con un diámetro de 20mm a 40 mm. Deben ser al menos mas largos que el ancho de la probeta. Tres rodillos, incluyendo los dos superiores, deben ser capaces de girar libremente alrededor de sus ejes y de inclinarse en un plano normal al eje longitudinal de la probeta.
	OLB205					EN 12390-2
	OLB205					EN 12390-4
	OLB205
	OLB107	Hormigón	F	PG3	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción indirecta de probetas	UNE-EN 12390-6:2010					EN 12350-1	4.1	Maquina de ensayo según la Norma Europea EN 12390-4		C	NO	NO	NO		EH005 OLB107
	OLB107					EN 12390-1	4.2	Dispositivo (opcional) para alinear las probetas y las bandas de apoyo
	OLB107					EN 12390-2	4.3	Bandas de apoyo de fibras prensadas según la Norma Europea EN 316
	OLB107					EN 12390-4
	OLB107					EN 316
	OLB108	Hormigón	F	CE / PG3	Ensayos de hormigón fresco. Parte 7: Determinación del contenido del aire. Métodos de presión	UNE-EN 12350-7:2010 (CE) / Artículo 57.5.7 del CE					EN 12350-1	4.1.1	Método Columna de Agua: Medidor de columna de agua		C	NO	NO	NO	Calibración según anexo C	EH010 OLB108
	OLB108					EN 12350-6	4.1.2	Aguja vibrante, o mesa vibrante, o barra compactadora, o maza compac.
	OLB108					4.1.3	Cogedor de 100 mm de anchura
	OLB108					4.1.4	2 Llanas de acero o fratás
	OLB108					4.1.5	Recipiente de reamasado
	OLB108					4.1.6	Pala de boca cuadrada
	OLB108					4.1.8	Recipiente con tolva capacidad de 2 a 5 l
	OLB108					4.1.9	Mazo con cabeza de material blando y masa 250 g aprox
	OLB108					5.1.1	Método del Manómetro: Medidor de manómetro + todo lo del anterior +		C				Calibración según anexo D
	OLB108					5.1.7	Jeringuilla de goma para inyectar agua en el contenedor
	OLB108					5.1.8	Mazo
	OLB108					5.1.9	Tolva de llenado (opcional)
	OLB109	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de la densidad	UNE-EN 12350-6:2009 (CE)					EN 12350-1	4.1	Recipiente estanco al agua de volumen mayor de 5 l, con boca y base paralelas		C	NO	NO	NO	Se calibra el recipiente de acurdo con el Anexo A para obtener el volumen del recipiente (V)	EH011 OLB109
	OLB109					4.2	Tolva de llenado (opcional)
	OLB109					4.3	Medios para compactar el hormigón (ver anterior)
	OLB109					4.4	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB109					4.5	Enrasador de bordes rectos
	OLB109					4.6	Cogedor de 100 mm de anchura
	OLB109					4.7	2 Llanas de acero o fratás
	OLB109					4.8	Recipiente de reamasado
	OLB109					4.9	Pala de boca cuadrada
	OLB109					4.10	Mazo
	OLB110	Hormigón	F	CE	Determinación del contenido, tamaño máximo característico y módulo granulométrico del árido grueso en el hormigón fresco	UNE 146406:2018 (CE)					UNE EN 932-5	5.1	Salvo indicación en contra los aparatos empleados deben cumplir los requisitos generales establecidos en la Norma UNE-EN 932-5. Para la toma de muestra se debe utilizar el equipo definido en la Norma UNE-EN 12350-1			NO	NO	NO		EH040 OLB110
	OLB110					UNE-EN 933-2	5.2	Recipiente de reamasado
	OLB110					UNE-EN 12635-1		Pala con la boca cuadrada
	OLB110					UNE-EN 12635-6	5.4	Tamices
	OLB110					5.5	Balanzas, o básculas con una exactitud de ± 0,1 % de la masa de la porción del ensayo		C
	OLB110					5.6	Estufa ventilada, regulada por termostato, que permita una temperatura 105 ± 5 ºC
	OLB111	Hormigón	F		Ensayos de hormigón endurecido. Parte 7: Densidad del hormigón endurecido	UNE-EN 12390-7:2020 / UNE-EN 12390-7:2020/AC:2021					EN 12390-1	4.1	Calibres y reglas, precisión ±0,5%			NO	SI	NO		OLB111
	OLB111					4.2	Balanza, equipada con un estribo para poder pesar la probeta tanto en el aire como en agua, precisión 0,1 % de su masa.		C
	OLB111					4.3	Tanque de agua
	OLB111					4.4	Estufa de tiro forzado, capaz de mantener la temperatura a 105 ± 5 ºC
					4.5	Paño húmedo
	OLB112	Hormigón	F	EHE08 CE / PG3	Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión	UNE-EN 12504-1:2009 (CE)					EN 12390-1	4.1	Sonda para extraer testigos (ver apto 5.4 y 7.3)			NO	SI	NO		EH013 OLB112
	OLB112					EN 12390-3:2009	4.2	Prensa de compresión conforme a EN 12390-4:1999		C
	OLB112					EN 12390-4:2000	4.3	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C
	OLB112					EN 12390-7	4.4	Calibres o reglas precisión ± 1%
	OLB112					4.5	Galga para comprobar la planeidad del testigo (Ver apart. 7.3.a)
	OLB112					4.6	Escuadras y galgas para determinar la perpendicularidad y el paralelismo
	OLB113	Hormigón	F		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2: Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote	UNE-EN 12504-2:2022					EN ISO 6508-1	5.1	Esclerómetro, consiste en un martillo impulsado por un muelle que cuando es liberado, golpea un vástago en contacto con la superficie a ensayar.		V	NO	NO	NO	Verificar que el esclerómetro es el indicado para el tipo de hormigón ensayado.	EH012 OLB113
	OLB113					5.2	Yunque de referencia
	OLB113					5.3	Piedra abrasiva de carburo de silicio de grano medio o similar
	OLB114	Hormigón	F		Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos	UNE-EN 12504-4:2022					EN 206-1:200	5.1	Equipo de ensayos ultrasónicos: generador de impulsos ultrasónicos, un par de palpadores y un temporizador electrónicoEquipo de ensayos ultrasónicos		C	NO	NO	NO	Bibliografía: EN 12390-1, EN 1239-2, EN 1239-3, y EN 12504-1	EH014 OLB114
	OLB114					Circuito electrónico de medida de tiempo
	OLB209	Puentes, viaductos.	F	PG3/Recomendaciones realización Pruebas de carga Mº Fomento	Prueba de carga	Recomendaciones para la realización de pruebas de carga Mº de Fomento / PG3					Aparatos de medida para deformación de estructuras					Las pruebas a realizar serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rija en la obra, se desarrollará IT que recoja lo definido en el Pliego.
	OLB209
	OLB209

B.3.1.3 SUBGRUPO HORMIGÓN. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLB115	Hormigón	F	CE	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de penetración de agua bajo presión	UNE-EN 12390-8:2009 / UNE-EN 12390-8:2009/1M:2011 / Artículo 57.5.7 del CE					EN 12390-2	4.1	Equipo de penetración de agua bajo presión, (Ejemplo en la Norma)			SI	NO	NO		EH007 OLB115
	OLB115
	OLB116	Hormigón fibras	F	CE	Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido	UNE 83503:2004					UNE 83313	4	Molde troncocónico, cono de Abrams			NO	NO	NO		EH019 OLB116
	OLB116					UNE 83501:2004	4	Recipiente cilíndrico de 355 mm ± 2 mm de Ø y 305 mm ± 2 mm de altura
	OLB116					4	Tapa de recipiente con orificio por el que penetre el cono de forma invertida
	OLB116					4	Vibrador de aguja de Ø 25 ± 3 cm y frecuencia de 6000 ciclos/min
	OLB116					4	Barra redonda de acero según UNE 83313
	OLB116					4	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB117	Hormigón fibras	F	CE	Métodos de ensayos para hormigón con fibras metálicas. Determinación del contenido en fibras en el hormigón fresco y en el endurecido	UNE-EN 14721:2006+A1:2008 (CE)					EN 12350-6	4.1	Método A			NO	NO	NO		EH021 OLB117
	OLB117					12390-7	4.1.1	Equipo de extracción de testigos
	OLB117					4.1.2	Pié de rey y/o reglas que permitan medir las dimensiones de los testigos de ensayo con una precisión de 0,5 mm		C
	OLB117					4.1.3	Balanza equipada con un estribo para pesar los testigos de ensayo tanto en el aire como en el agua con una precisión de 10 g.
	OLB117					4.1.4	Cuba de agua provista de un dispositivo que permita mantaner el agua a nivel constante y tamaño suficiente para sumergir completamente el testigo
	OLB117					4.1.5	Balanza con precisión 0,5 g.		C
	OLB117					4.2	Mëtodo B
	OLB117					4.2.1	Recipiente, con volumen no inferior a 3 l.
	OLB117					4.2.2	Cogedor o dispositivo de muestreo similar
	OLB117					4.2.3	Dispositivo de compactación del hormigón
	OLB117					4.2.4	Llana de acero fratás
	OLB117					4.2.5	Balanza con precisión 0,5 g.		C
	OLB117					4.2.6	Tamiz o dispositivo de filtración
	OLB118	Hormigón fibras	F	CE	Ensayos de hormigón proyectado. Parte 7: Contenido en fibras del hormigón reforzado con fibras	UNE-EN 14488-7:2007 (CE)					EN 12350-6	4.1	Balanza, precisión 0,05 g para pesar las fibras con precisión 0,1 g		C	NO	NO	NO		EH017 OLB118
	OLB118					EN 12390-7	4.2	Contenededor
	OLB118					EN 12504-1	4.3	Depósito de agua
	OLB118					EN 14488-1	4.4	Troquel
	OLB210	Pavimentos de hormigón, Hormigón magro	F	PG3	Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros, estática o rodante	NLT-334-98					4.1	Regla Estática					OLB210
	OLB210					4.1.1.	Regla estática, para medir la distancia a la superficie desde el plano del borde de medida de la regla.
	OLB210					4.1.2.	Cuña calibrada
	OLB210					4.1.3	La regla y la cuña calibrada se marcarán de forma indeleble con una misma y única referencia, para que su uso sea siempre conjunto
	OLB210					4.2	Regla Rodante
	OLB210					4.2.1.	Regla rodante de 3 metros
	OLB210					4.3	Material auxiliar: Calibrador, cinta métrica de 25 metros, pintura y pincel, señales de tráfico adecuadas

B.3.1.4 SUBGRUPO HORMIGÓN. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB119	Hormigón	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 3: Ensayo Vebe	UNE-EN 12350-3:2020 (CE)					EN 12350-1	5.1	Aparatos comunes para los ensayos de hormigón fresco que dederán estar de acueredo con las especificaciones indicadas en la Norma EN 12350-1			NO	NO	NO		EH028 OLB119
	OLB119					5.1.1	Medidor Vebe
	OLB119					5.1.2	Barra compactadora
	OLB119					5.1.3	Cronómetro
	OLB119					5.1.4	Recipiente o bandeja de reamasado
	OLB119					5.1.5	Pala
	OLB119					5.1.6	Trapo húmedo
	OLB119					5.1.7	Cazo
	OLB119					5.1.8	Llana de acero fratás
	OLB120	Hormigón fibras	F	EHE08/CE	Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura	UNE 83510:2004					UNE 83504:2004	3.1	Prensa de ensayo a flexión, como la de UNE 83509:2004			NO	NO	NO		EH020 OLB120
	OLB120					UNE83509:2004	3.2	Equipos de medida de la deformación, transductor electrónico o comparador mecánico

B.3.2 SUBGRUPO LECHADAS
B.3.2.1 SUBGRUPO LECHADAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B.3.2.2 SUBGRUPO LECHADAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB121	Lechada	F	CE	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Apartado 4.3. Ensayo de fluidez	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1	4.3	ENSAYO DE FLUIDEZ					Las condiciones normales de temperatura y humedad relativa deben de ser Tª 20 ± 2 ºC; humedad relativa > 65%	EH027 OLB121
	OLB121					EN 447	4.3.1	MÉTODO del Cono			NO	NO	SI
	OLB121					4.3.1.2	Cono especificado en norma, figura 1		C/V
	OLB121					Cronómetro
	OLB121					Recipiente cilíndrico graduado
	OLB121					Termómetro
	OLB121					4.3.2	MÉTODO por escurrimiento de la lechada			NO	NO	SI
	OLB121					Placa de vidrio o acero pulido
	OLB121					Molde rígido de acero o de material plástico
	OLB121					Cronómetro
	OLB121					Termómetro
	OLB121					Regla graduada
	OLB122	Lechada	F	CE	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Apartado 4.4 Ensayo del tubo inclinado	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1	4.4	ENSAYO DEL TUBO INCLINADO			NO	NO	SI	Las condiciones normales de temperatura y humedad relativa deben de ser Tª 20 ± 2 ºC; humedad relativa > 65%	EH027 OLB122
	OLB122					EN 447	4.4.2	Dos tubos transparentes, de aproximadamente 80 mm de diámetro y 5 m de longitud
	OLB122					Doce tendones de pretensado con un diámetro de 15 mm-16 mm
	OLB122					Termómetro
	OLB123	Lechada	F	CE	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Apartado 4.5 Ensayo de la mecha inducida	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1		ENSAYO DELA MECHA INDUCIDA					Las condiciones normales de temperatura y humedad relativa deben de ser Tª 20 ± 2 ºC; humedad relativa > 65%	EH027 OLB123
	OLB123					EN 447	4.5.2	Un tubo transparente, aprox. 60Mm a 80 mm de diámetro interior y alrededor de 1 m de longitud			NO	NO	SI
	OLB123					Un cable de 7 hilos con una longitud aprox. De 900 mm
	OLB123					Termómetro			NO	NO	SI
	OLB124	Lechada	F	CE	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Apartado 4.6. Ensayo de resistencia a la compresión	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1	4.6	ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN					Las condiciones normales de temperatura y humedad relativa deben de ser Tª 20 ± 2 ºC; humedad relativa > 65%	EH027 OLB124
	OLB124					EN 447	4.6.2	Mezclador de lechadas, según la EN 447			NO	NO	SI	Habitación de condiciones controladas, según 4.1 de EN 196-1
	OLB124					Equipo de curado conforme con la Norma UN 196-1
	OLB124					Máquinas y dispositivos de ensayo conformes a la Norma EN 196-1		C
	OLB124					Moldes metálicos según EN 196-1 apto 4.5
	OLB124					Regla metálica
	OLB221	Lechada	F	CE	Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. Apartado 4.7. Ensayo de densidad	UNE-EN 445:2009 (CE)					EN 196-1	4.7.2	Los aparatos consisten en equipos calibrados para medir el peso y el volumen. La balanza de lodos puede ser un equipo alternativo aceptable					EH027 OLB221
	OLB221					EN 447

B.3.2.3 SUBGRUPO LECHADAS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
B.3.2.4 SUBGRUPO LECHADAS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

B.3.3 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Especificación					Norma
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero					UNE-EN 1916:2008 (NA)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008					UNE 127916:2014 (NA)
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero					UNE-EN 1917:2008 (NA)
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917					UNE 127917:2015 (NA)
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo					UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA)
Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340					UNE 127340:2006 (NA)
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo					UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA)
Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón					UNE 127338:2007 (NA)
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo					UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA)
Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón					UNE 127339:2012 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior					UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1					UNE 127748-1:2012 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior					UNE-EN 13748-2:2005 (NA)
Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2					UNE 127748-2:2012 (NA)
Piedra aglomerada. Baldosas modulares para suelo (uso interno y externo)					UNE-EN 15285:2009 (NA)

B.3.3.1 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B.3.3.2 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB125	Tubos	F		Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Apartados 4.3.2 Aspecto de superficie y Apartados 4.3.3 Características geométricas de los tubos	UNE-EN 1916:2008 (NA) / UNE 127916:2014 (NA)					EN 681-1	6.9 (UNE 127916)	Metro o regla graduada, precisión 0,1 mm					OLB125
	OLB125					EN 10002-1	6.9.4	Útil para medir la rectitud de las generatrices (fig 1)
	OLB125					EN ISO 4287	6.9.4	Galga de 1 m de longitud
	OLB125					EN ISO 4288
	OLB125					ISO 3384
	OLB125					ISO 4012
	OLB125					ISO 10544
	OLB125					UNE-EN 476
	OLB125					UNE-EN 752
	OLB125					UNE-EN 1610
	OLB125					UNE-EN 1916
	OLB125					UNE-EN 12889
	OLB126	Tubos	F		Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Anexo F Método de ensayo para la medida de la absorción de agua	UNE-EN 1916:2008 (NA) / UNE 127916:2014 (NA)					Iden anterior	F.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	NO	Anexo F (Normativo): Método de ensayo para la medida de la absorción de agua	OLB126
	OLB126					F.3	Balanza, precisión 0,05% de la masa		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva europea UE
	OLB127	Pozos	F		Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Apartado 4.3.2 Acabado superficial y Apartados 4.3.3 Características geométricas	UNE-EN 1917:2008* (NA) / UNE 127917:2015* (NA)					EN 681-1	6.10 (UNE 127917)	Metro o regla graduada, precisión 0,1 mm					OLB127
	OLB127					EN 1916	6.10.1.4	Útil para medir la rectitud de las generatrices (fig 3)
	OLB127					10002-1	6.10.1.4	Galga
					ISO 4012
					ISO 10544
					UNE-EN 1917
	OLB128	Pozos	F		Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Anexo D Método de ensayo para la medida de la absorción de agua	UNE-EN 1917:2008 (NA) / UNE 127917:2015 (NA)					EN 681-1	D.3	Estufa ventilada capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	NO	Anexo D (Normativo): Método de ensayo para la medida de la absorción de agua	OLB128
	OLB128					EN 1916	D.3	Balanza, precisión 0,05% de la masa		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas de la UE
					10002-1
					ISO 4012
					ISO 10544
					UNE-EN 1917
	OLB129	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartados 5.2.3 Características geométricas y Anexos C Medida de las dimensiones de un elemento	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	C.2.1 y C.3.1 y C.4.1 y C.6.1	Equipo de medida, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo C (Normativo): Medida de las dimensiones de una baldosa	EF115 OLB129
	OLB129					EN 13369	C.5.1	Equipo de medida, precisión 0,1 mm
	OLB129					EN ISO 4288	UNE 127340 C.5.1	Juego de galgas, precisión 0,1 mm
	OLB129					EN ISO 6506-1	UNE 127340 C.5.1	Reglas de 1000 ± 0,5 mm
	OLB129					EN ISO 6506-2
	OLB129					EN ISO 6506-3
	OLB129					ISO 48
	OLB129					ISO 4662
	OLB129					ISO 7619
	OLB129					ISO 7873
	OLB129					ISO 7966
	OLB129					ISO 8486-1:1996
	OLB130	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartados 5.3.2 Resistencia climática y Anexo E Determinación de la absorción total de agua	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	E.3	Agua potable a 20±5 ºC			NO	SI	NO	Anexo E (Normativo): Determinación de la absorción total de agua	EF117 OLB130
	OLB130					EN 13369	E.4.1	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y volumen 2,5 veces el de las probetas
	OLB130					EN ISO 4288	E.4.2	Recipiente de base plana, volumen 2,5 veces el de las probetas y profundidad 50 mm mayor que la altura de las probetas sumergidas
	OLB130					EN ISO 6506-1	E.4.3	Balanza, lectura en gramos y precisión 0,1 % de la lectura		C
	OLB130					EN ISO 6506-2	E.4.4	Cepillo duro
	OLB130					EN ISO 6506-3	E.4.5	Tela
	OLB130					ISO 48
	OLB130					ISO 4662
	OLB130					ISO 7619
	OLB130					ISO 7873
	OLB130					ISO 7966
	OLB130					ISO 8486-1:1996
	OLB131	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexos F Medida de la resistencia a la flexión	UNE-EN 1340:2004 Anexo F (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	F.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig F.1)		C	NO	SI	NO	Anexo F (Normativo): Medida de la resistencia a la flexión y carga de rotura	EF116 OLB131
	OLB131					EN 13369
	OLB131					EN ISO 4288
	OLB131					EN ISO 6506-1
	OLB131					EN ISO 6506-2
	OLB131					EN ISO 6506-3
	OLB131					ISO 48
	OLB131					ISO 4662
	OLB131					ISO 7619
	OLB131					ISO 7873
	OLB131					ISO 7966
	OLB131					ISO 8486-1:1996
	OLB132	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo J Verificación de los aspectos visuales y Anexo C Medida de las dimensiones de un adoquín	UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127338:2007 (NA)					EN 10083-2	C.2.1 y C.3.1 y C.5.1 y C.6.1	Equipo de medida, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo C (Normativo): Medida de las dimensiones de un adoquín	OLB132
	OLB132					EN 13369	C.4.1	Equipo de medida, precisión 0,1 mm sobre longitud especificada ± 1 mm					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB132					EN ISO 4288	C.7	Ejemplos de equipos de medida:
	OLB132					EN ISO 6506-1	C.7.1	Caja rectangular metálica
	OLB132					EN ISO 6506-2	C.7.2	Regla puente rígida y galga
	OLB132					EN ISO 6506-3	C.7.3	Escuadra graduada en milímetros en el borde interior
	OLB132					ISO 48
	OLB132					ISO 4662
	OLB132					ISO 7619
	OLB132					ISO 7873
	OLB132					ISO 7966
	OLB132					ISO 8486-1:1996
	OLB133	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartado 5.3.2 Resistencia climática y Anexo E Determinación de la absorción total de agua	UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127338:2007 (NA)					EN 10083-2	E.3	Agua potable a 20±5 ºC			NO	SI	NO	Anexo E (Normativo): Determinación de la absorción total de agua	OLB133
	OLB133					EN 13369	E.4.1	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y volumen 2,5 veces el de las probetas					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB133					EN ISO 4288	E.4.2	Recipiente de base plana, volumen 2,5 veces el de las probetas y profundidad 50 mm mayor que la altura de las probetas sumergidas
	OLB133					EN ISO 6506-1	E.4.3	Balanza, lectura en gramos y precisión 0,1 % de la lectura		C
	OLB133					EN ISO 6506-2	E.4.4	Cepillo duro
	OLB133					EN ISO 6506-3	E.4.5	Tela
	OLB133					ISO 48
	OLB133					ISO 4662
	OLB133					ISO 7619
	OLB133					ISO 7873
	OLB133					ISO 7966
	OLB133					ISO 8486-1:1996
	OLB134	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo F Medición de la resistencia a la rotura por tracción	UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127338:2007 (NA)					EN 10083-2	F.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar la carga a la velocidad especificada, con 2 soportes rígidos y 2 piezas de compresión (fig F.1)		C	NO	SI	NO	Anexo F (Normativo): Medida de la resistencia a la rotura por tracción	OLB134
	OLB134					EN 13369					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB134					EN ISO 4288
	OLB134					EN ISO 6506-1
	OLB134					EN ISO 6506-2
	OLB134					EN ISO 6506-3
	OLB134					ISO 48
	OLB134					ISO 4662
	OLB134					ISO 7619
	OLB134					ISO 7873
	OLB134					ISO 7966
	OLB134					ISO 8486-1:1996
	OLB135	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo J Verificación de los aspectos visuales y Anexo C Medida de las dimensiones de una baldosa	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	C.2.1 y C.3.1 y C.5.1 y C.6.1	Equipo de medida, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo C (Normativo): Medida de las dimensiones de una baldosa	EF109 OLB135
	OLB135					EN 13369	C.4.1	Equipo de medida, precisión 0,1 mm sobre longitud especificada ± 1 mm					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB135					EN ISO 4288	C.7	Ejemplos de equipos de medida:
	OLB135					EN ISO 6506-1	C.7.1	Caja rectangular metálica
	OLB135					EN ISO 6506-2	C.7.2	Regla puente rígida y galga
	OLB135					EN ISO 6506-3	C.7.3	Escuadra graduada en milímetros en el borde interior
	OLB135					ISO 48
	OLB135					ISO 4662
	OLB135					ISO 7619
	OLB135					ISO 7873
	OLB135					ISO 7966
	OLB135					ISO 8486-1:1996
	OLB136	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo F Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura	UNE-EN 1339:2004 Anexo F (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	F.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig F.1)		C	NO	SI	NO	Anexo F (Normativo): Medida de la resistencia a flexión y carga de rotura	EF110 OLB136
	OLB136					EN 13369					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB136					EN ISO 4288
	OLB136					EN ISO 6506-1
	OLB136					EN ISO 6506-2
	OLB136					EN ISO 6506-3
	OLB136					ISO 48
	OLB136					ISO 4662
	OLB136					ISO 7619
	OLB136					ISO 7873
	OLB136					ISO 7966
	OLB136					ISO 8486-1:1996
	OLB137	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartado 5.3.2 Resistencia climática y Anexo E Determinación de la absorción total de agua	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	E.3	Agua potable a 20±5 ºC			NO	SI	NO	Anexo E (Normativo): Determinación de la absorción total de agua	EF111 OLB137
	OLB137					EN 13369	E.4.1	Estufa de secado ventilada capaz de mantener 105 ± 5 ºC y volumen 2,5 veces el de las probetas					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB137					EN ISO 4288	E.4.2	Recipiente de base plana, volumen 2,5 veces el de las probetas y profundidad 50 mm mayor que la altura de las probetas sumergidas
	OLB137					EN ISO 6506-1	E.4.3	Balanza, lectura en gramos y precisión 0,1 % de la lectura		C
	OLB137					EN ISO 6506-2	E.4.4	Cepillo duro
	OLB137					EN ISO 6506-3	E.4.5	Tela
	OLB137					ISO 48
	OLB137					ISO 4662
	OLB137					ISO 7619
	OLB137					ISO 7873
	OLB137					ISO 7966
	OLB137					ISO 8486-1:1996
	OLB138	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Apartado 4.2.2 Requisitos dimensionales y Apartado 4.2.3 Características superficiales y aspecto visual	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)					EN 197-1	5.2.1	Regla de acero, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO		EF094 OLB138
	OLB138					EN 450	5.2.1	Calibre, precisión 0,1 mm
	OLB138					EN 934-2	5.3.1	Rectitud de los bordes: Juego de galgas con precisión 0,1 mm
	OLB138					EN 10083-2	5.4.1	Planeidad: Equipo de medida con una precisión de 0,1 mm
	OLB138					EN 12620
	OLB138					EN 13369:2004
	OLB138					EN ISO 4288
	OLB138					EN ISO 6506-1
	OLB138					ISO 48
	OLB138					ISO 4662
	OLB138					ISO 7619
	OLB138					ISO 8486-1
	OLB139	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-1 Anexo C Resistencia al impacto	UNE 127748-1:2012 (NA)					Ninguna	C.2	Dispositivo de fijación (fig 1): Placa cuadrada de hormigón, lado 700 ± 10 mm y e=100 ± 5 mm, con 2 guías paralelas separadas entre ejes 600 ± 10 mm, con tornillo para pletinas de acero			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Resistencia al impacto	EF095 OLB139
	OLB139					C.2	Capa de fieltro de 10 mm de espesor mínimo
	OLB139					C.2	Esfera de acero de 1000 ± 10 g de masa
	OLB140	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Apartado 5.5 Resistencia a flexión y carga de rotura	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)					EN 197-1	5.5.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig 3)		C	NO	NO	NO		EF096 OLB140
	OLB140					EN 450
	OLB140					EN 934-2
	OLB140					EN 10083-2
	OLB140					EN 12620
	OLB140					EN 13369:2004
	OLB140					EN ISO 4288
	OLB140					EN ISO 6506-1
	OLB140					ISO 48
	OLB140					ISO 4662
	OLB140					ISO 7619
	OLB140					ISO 8486-1
	OLB141	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Apartado 5.8 Absorción de agua	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF097+EF098 OLB141
	OLB141					EN 450	5.8.4	Parafina o similar para sellar las caras laterales
	OLB141					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	OLB141					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	OLB141					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	OLB141					EN 13369:2004	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	OLB141					EN ISO 4288	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	OLB141					EN ISO 6506-1	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	OLB141					ISO 48
	OLB141					ISO 4662
	OLB141					ISO 7619
	OLB141					ISO 8486-1
	OLB142	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 4.2.2 Requisitos dimensionales y Apartado 4.2.3 Características superficiales y aspecto visual	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)					EN 197-1	5.2.1.1	Regla de acero, precisión 0,5 mm			NO	NO	NO		EF101 OLB142
	OLB142					EN 450	5.2.1.1	Calibre, precisión 0,1 mm
	OLB142					EN 934-2	5.2.2.1	Espesor capa de huella: Equipo de medida con precisión 0,5 mm
	OLB142					EN 10083-2	5.3.1	Rectitud de los bordes: Juego de galgas con precisión 0,1 mm
	OLB142					EN 12620	5.4.1	Planeidad: Equipo de medida con una precisión de 0,1 mm
	OLB142					EN 13369:2001
	OLB142					EN ISO 6506-1
	OLB142					ISO 48
	OLB142					ISO 4662
	OLB142					ISO 7619
	OLB142					ISO 8486-1
	OLB143	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2 Anexo C Resistencia al impacto	UNE 127748-2:2012 (NA)					Ninguna	C.2	Dispositivo de fijación (fig 1): Placa cuadrada de hormigón, lado 700 ± 10 mm y e=100 ± 5 mm, con 2 guías paralelas separadas entre ejes 600 ± 10 mm, con tornillo para pletinas de acero			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Resistencia al impacto	EF102 OLB143
	OLB143					C.2	Capa de fieltro de 10 mm de espesor mínimo
	OLB143					C.2	Esfera de acero de 1000 ± 10 g de masa
	OLB144	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 5.5 Resistencia a flexión y carga de rotura	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)					EN 197-1	5.5.1	Máquina de ensayo con precisión ± 3% del rango de cargas, capaz de incrementar a las velocidades especificadas y que induzca 3 puntos de flexión sin torsión (fig 4)		C	NO	NO	NO		EF103 OLB144
	OLB144					EN 450
	OLB144					EN 934-2
	OLB144					EN 10083-2
	OLB144					EN 12620
	OLB144					EN 13369:2001
	OLB144					EN ISO 6506-1
	OLB144					ISO 48
	OLB144					ISO 4662
	OLB144					ISO 7619
	OLB144					ISO 8486-1
	OLB145	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 4.2.6 Resistencia climática y Apartado 5.8 Absorción de agua	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)					EN 197-1	5.8.4	Agua potable a 20±2 ºC			NO	SI	NO		EF104+EF105 OLB145
	OLB145					EN 450	5.8.4	Parafina o similar para sellar las caras laterales
	OLB145					EN 934-2	5.8.4	Cepillo
	OLB145					EN 10083-2	5.8.4	Paño suave absorbente
	OLB145					EN 12620	5.8.4	Reglas de medición o galgas
	OLB145					EN 13369:2001	5.8.4	Balanza, precisión 1 g		C
	OLB145					EN ISO 6506-1	5.8.4	Horno de secado capaz de mantener 105 ± 5 ºC
	OLB145					ISO 48	5.8.4	Recipiente de base plana para sumergir las probetas
	OLB145					ISO 4662
	OLB145					ISO 7619
	OLB145					ISO 8486-1
	OLB146	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 16: Determinación de las dimensiones, características geométricas y calidad superficial de las baldosas modulares	UNE-EN 14617-16:2006 / UNE-EN 15285:2009 (NA) (tolerancias)					3.1	Calibres de nonio u otro aparato adecuado para la medición de longitudes			NO	SI	NO		OLB146
	OLB146					4.1	Tornillo micrométrico con mordazas, de 5 a 10 mm de Ø u otros aparatos apropiados
	OLB146					5.2.1 y 6.2.1 y 7.2.1	Equipos para medir la rectitud de los lados, según fig 1 (reloj comparador) u otros aparatos apropiados
	OLB146					5.2.2 y 6.2.2 y 7.2.2	Plato de calibración, de dim exactas y lados rectos y planos
	OLB146					8.2.1	Fuente de luz natural representativa del promedio de luz diurna, p. ej. OSRAM 4QI-TS
	OLB146					8.2.2	Regla de 1 m
	OLB147	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a flexión	UNE-EN 14617-2:2016**					EN 12372	5.1	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C	NO	SI	SI	Anexo A (Normativo): Evaluación estadística de los resultados del ensayo	OLB147
	OLB147					5.2	Estufa ventilada capaz de mantener 40 ± 5 ºC					Local que pueda mantenerse a 20±5 ºC
	OLB147					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	OLB147					5.4	Equipo de ensayo con la fuerza adecuada, según EN 12372 calibrado		C
	OLB147					5.5	Dispositivo para aplicar una carga centrada a la probeta consistente en 2 rodillos inferiores y 1 superior (fig 1)
	OLB148	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 9: Determinación de la resistencia al impacto	UNE-EN 14617-9:2005					No procede	4.1	Esfera de acero de masa 1,0±0,1 kg de Ø aprox 6,3 cm			NO	SI	NO		OLB148
	OLB148					4.2	Electroimán con carcasa para albergar la bola e interruptor
	OLB148					4.3	Vara vertical graduada de 0 a 120 cm, graduada en intervalos de 5 cm a lo largo de la que pueda circular el electroimán
	OLB148					4.4	Caja de sección mínima 40x40 cm y h >= 30 cm, con cama de arena seca >= 20 cm de profundidad y distribución granulométrica entre 1-1,5 mm
	OLB149	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la densidad aparente y la absorción de agua	UNE-EN 14617-1:2013**					3.1	Tanque cubierto con base plana y pequeños soportes antioxidantes e impermeables para las probetas			NO	SI	NO		OLB149
	OLB149					3.2	Dispositivo capaz de mantener cte el nivel del agua dentro del tanque
	OLB149					3.3	Cronómetro, precisión 1 s
	OLB149					3.4	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C
	OLB149					3.5	Balanza hidrostática, precisión 0,01% de la masa		C
	OLB149					3.6	Estufa ventilada capaz de mantener 70±5 ºC

B.3.3.3 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
B.3.3.4 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB150	Tubos	F		Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Anexo C Método de ensayo para la determinación de la resistencia al aplastamiento	UNE-EN 1916:2008* (NA) / UNE 127916:2014* (NA)					C.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga (figs C.1, C.2 y C.3)			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Método de ensayo para la determinación de la resistencia al aplastamiento	OLB150
	OLB150					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva europea UE
	OLB151	Tubos	F		Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Anexo D Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la flexión longitudinal	UNE-EN 1916:2008 (NA) / UNE 127916:2014 (NA)					D.2	Máquina de ensayo equipada con utillaje rígido y macizo, calibrado y controlado para que sea apto para la aplicación de la carga. Modo de apoyo y de carga según apdo D.3.2 y fig D.1 para carga en 4 puntos y apto D.3.3 y fig D.2 para carga en 3 puntos			NO	NO	NO	Anexo D (Normativo): Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la flexión longitudinal	OLB151
	OLB151					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva europea UE
	OLB152	Pozos	F		Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Anexo A Método de ensayo para la determinación de la resistencia al aplastamiento de las cámaras de módulos de recrecido	UNE-EN 1917:2008 (NA) / UNE 127917:2015 (NA)					A.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga (figs A.1a, A.1b y A.2)			NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): Método de ensayo para la determinación de la resistencia al aplastamiento de módulos de recrecido	OLB152
	OLB152					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas de la UE
	OLB153	Pozos	F		Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Anexo B Método de ensayo para medir la resistencia vertical de módulos reductores y módulos de coronación	UNE-EN 1917:2008 (NA) / UNE 127917:2015 (NA)					B.2	Máquina de ensayo capaz de aplicar la carga sin sacudidas ni choques, con precisión del 3%, equipada con dispositivo de registro de la carga y utillaje constituido por placas de acero o fundición			NO	NO	NO	Anexo B (Normativo): Método de ensayo para medir la resistencia vertical de módulos reductores y módulos de coronación	OLB153
	OLB153					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas de la UE
	OLB154	Pozos	F		Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Anexo C Métodos de ensayo para la determinación de la estanquidad frente al agua	UNE-EN 1917:2008 (NA) / UNE 127917:2015 (NA)					C.2	Utillaje que permita fijar sólidamente los elementos, obturar las extremidades y aplicar la presión hidrostática especificada sin sobrepasar el 10% y por el tiempo requerido			NO	NO	NO	Anexo C (Normativo): Métodos de ensayo para la determinación de la estanquidad frente al agua	OLB154
	OLB154					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas de la UE
	OLB155	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo G Medición de la resistencia al desgaste por abrasión	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	G.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo G (Normativo): Medición de la resistencia al desgaste por abrasión	EF119 OLB115
	OLB155					EN 13369	G.3	Máquina de desgaste, figura G.1		C				Apto G.4: Calibración del equipo
	OLB155					EN ISO 4288	G.3 y G.7	Lupa, preferentemente con luz
	OLB155					EN ISO 6506-1	G.3 y G.7	Regla de acero
	OLB155					EN ISO 6506-2	G.3 y G.7	Calibre digital
	OLB155					EN ISO 6506-3
	OLB155					ISO 48
	OLB155					ISO 4662
	OLB155					ISO 7619
	OLB155					ISO 7873
	OLB155					ISO 7966
	OLB155					ISO 8486-1:1996
	OLB156	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartados 5.3.2 Resistencia climática y Anexo D Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	D.3.1	Agua potable			NO	SI	NO	Anexo D (Normativo): Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	EF118 OLB156
	OLB156					EN 13369	D.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico
	OLB156					EN ISO 4288	D.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	OLB156					EN ISO 6506-1	D.3.4	Silicona
	OLB156					EN ISO 6506-2	D.4.1	Sierra de diamante
	OLB156					EN ISO 6506-3	D.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	OLB156					ISO 48	D.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	OLB156					ISO 4662	D.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	OLB156					ISO 7619	D.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	OLB156					ISO 7873	D.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura D.3
	OLB156					ISO 7966	D.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	OLB156					ISO 8486-1:1996	D.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	OLB156					D.4.9	Filtro de papel
	OLB156					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	OLB156					D.4.11	Botella pulverizante
	OLB156					D.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	OLB156					D.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	OLB156					D.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	OLB157	Bordillos de hormigón	F		Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo I Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	UNE-EN 1340:2004 (NA) / UNE-EN 1340:2004 Erratum:2007 (NA) / UNE 127340:2006 (NA)					EN 10083-2	UNE-EN 1340	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 1340 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO	Anexo I (Normativo): Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	EF120 OLB157
	OLB157					EN 13369	I.2.1	Equipo de ensayo del péndulo, figura I.1		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de Construcción"
	OLB157					EN ISO 4288	I.2.2	Agua potable a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apto I.3)
	OLB157					EN ISO 6506-1	I.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	OLB157					EN ISO 6506-2
	OLB157					EN ISO 6506-3
	OLB157					ISO 48
	OLB157					ISO 4662
	OLB157					ISO 7619
	OLB157					ISO 7873
	OLB157					ISO 7966
	OLB157					ISO 8486-1:1996
	OLB158	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo G Medida de la resistencia al desgaste por abrasión	UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127338:2007 (NA)					EN 10083-2	G.2	Corindón de grano F80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo G (Normativo): Medida de la resistencia al desgaste por abrasión	OLB158
	OLB158					EN 13369	G.3	Máquina de desgaste, figura G.1		C				Apto G.4: Calibración del equipo
	OLB158					EN ISO 4288	G.3 y G.7	Lupa, preferentemente con luz					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB158					EN ISO 6506-1	G.3 y G.7	Regla de acero
	OLB158					EN ISO 6506-2	G.3 y G.7	Calibre digital
	OLB158					EN ISO 6506-3
	OLB158					ISO 48
	OLB158					ISO 4662
	OLB158					ISO 7619
	OLB158					ISO 7873
	OLB158					ISO 7966
	OLB158					ISO 8486-1:1996
	OLB159	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartados 5.3.2 Resistencia climática y Anexo D Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	UNE-EN 1338:2004 (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127338:2007 (NA)					EN 10083-2	D.3.1	Agua potable			NO	SI	NO	Anexo D (Normativo): Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	OLB159
	OLB159					EN 13369	D.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB159					EN ISO 4288	D.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	OLB159					EN ISO 6506-1	D.3.4	Silicona
	OLB159					EN ISO 6506-2	D.4.1	Sierra de diamante
	OLB159					EN ISO 6506-3	D.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	OLB159					ISO 48	D.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	OLB159					ISO 4662	D.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	OLB159					ISO 7619	D.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	OLB159					ISO 7873	D.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura D.3
	OLB159					ISO 7966	D.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	OLB159					ISO 8486-1:1996	D.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	OLB159					D.4.9	Filtro de papel
	OLB159					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	OLB159					D.4.11	Botella pulverizante
	OLB159					D.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	OLB159					D.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	OLB159					D.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	OLB160	Adoquines de hormigón	F		Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo I Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	UNE-EN 1338:2004* (NA) / UNE-EN 1338:2004/AC:2006* (NA) / UNE 127338:2007* (NA)					EN 10083-2	UNE-EN 1338	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 1338 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO	Anexo I (Normativo): Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	OLB160
	OLB160					EN 13369	I.2.1	Péndulo de fricción, según fig. I.1		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB160					EN ISO 4288	I.2.2	Agua potable a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apto I.3)
	OLB160					EN ISO 6506-1	I.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	OLB160					EN ISO 6506-2
	OLB160					EN ISO 6506-3
	OLB160					ISO 48
	OLB160					ISO 4662
	OLB160					ISO 7619
	OLB160					ISO 7873
	OLB160					ISO 7966
	OLB160					ISO 8486-1:1996
	OLB161	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo G Medida de la resistencia al desgaste por abrasión	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	G.2	Corindón de grano F80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo G (Normativo): Medida de la resistencia al desgaste por abrasión	EF113 OLB161
	OLB161					EN 13369	G.3	Máquina de desgaste, figura G.1		C				Apto G.4: Calibración del equipo
	OLB161					EN ISO 4288	G.3 y G.7	Lupa, preferentemente con luz					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB161					EN ISO 6506-1	G.3 y G.7	Regla de acero
	OLB161					EN ISO 6506-2	G.3 y G.7	Calibre digital
	OLB161					EN ISO 6506-3
	OLB161					ISO 48
	OLB161					ISO 4662
	OLB161					ISO 7619
	OLB161					ISO 7873
	OLB161					ISO 7966
	OLB161					ISO 8486-1:1996
	OLB162	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartado 5.3.2 Resistencia climática y Anexo D Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	D.3.1	Agua potable			NO	SI	NO	Anexo D (Normativo): Determinación de la resistencia al hielo/deshielo con sales descongelantes	EF112 OLB162
	OLB162					EN 13369	D.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB162					EN ISO 4288	D.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	OLB162					EN ISO 6506-1	D.3.4	Silicona
	OLB162					EN ISO 6506-2	D.4.1	Sierra de diamante
	OLB162					EN ISO 6506-3	D.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	OLB162					ISO 48	D.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	OLB162					ISO 4662	D.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	OLB162					ISO 7619	D.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	OLB162					ISO 7873	D.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura D.3
	OLB162					ISO 7966	D.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	OLB162					ISO 8486-1:1996	D.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	OLB162					D.4.9	Filtro de papel
	OLB162					D.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	OLB162					D.4.11	Botella pulverizante
	OLB162					D.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	OLB162					D.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	OLB162					D.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	OLB163	Baldosas de hormigón	F		Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo I Método de determinación de la resistencia al deslizamiento resbalamiento sin pulir (USRV)	UNE-EN 1339:2004 (NA) / UNE-EN 1339:2004/AC:2006 (NA) / UNE 127339:2012 (NA)					EN 10083-2	UNE-EN 1339	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 1339 PARA VALOR DE USRV			NO	SI	NO	Anexo I (Normativo): Método de determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV)	EF114 (parte) OLB163
	OLB163					EN 13369	I.2.1	Equipo de ensayo del péndulo, figura I.1		C				Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva UE "Productos de la Construcción"
	OLB163					EN ISO 4288	I.2.2	Agua potable a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apto I.3)
	OLB163					EN ISO 6506-1	I.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	OLB163					EN ISO 6506-2
	OLB163					EN ISO 6506-3
	OLB163					ISO 48
	OLB163					ISO 4662
	OLB163					ISO 7619
	OLB163					ISO 7873
	OLB163					ISO 7966
	OLB163					ISO 8486-1:1996
	OLB164	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Apartado 5.6.1 Resistencia a la abrasión. Ensayo del disco ancho	UNE-EN 13748-1:2005 (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005 (NA) / UNE 127748-1:2012 (NA)					EN 197-1	5.6.1.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	NO	NO		EF099 OLB164
	OLB164					EN 450	5.6.1.3	Máquina de desgaste, figura 4		C				Apto 5.6.1.4: Calibración del equipo
	OLB164					EN 934-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Lupa, preferentemente con luz
	OLB164					EN 10083-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Regla de acero
	OLB164					EN 12620	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Calibre digital
	OLB164					EN 13369:2004
	OLB164					EN ISO 4288
	OLB164					EN ISO 6506-1
	OLB164					ISO 48
	OLB164					ISO 4662
	OLB164					ISO 7619
	OLB164					ISO 8486-1
	OLB165	Baldosas de terrazo uso interior	F		Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Apartado 5.7 Método para la determinación del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV)	UNE-EN 13748-1:2005* (NA) / UNE-EN 13748-1:2005 Erratum:2005* (NA) / UNE 127748-1:2012* (NA)					EN 197-1	UNE-EN 13748-1	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 13748-1 PARA VALOR DE USRV			NO	NO	NO	Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva de productos de construcción de la UE	EF100a OLB165
	OLB165					EN 450	5.7.2.1	Equipo de ensayo del péndulo (fig. 9)		C				El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apto 5.7.3)
	OLB165					EN 934-2	5.7.2.2	Agua potable a 20±2 ºC en un contenedor para humedecer las superficies
	OLB165					EN 10083-2	5.7.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	OLB165					EN 12620
	OLB165					EN 13369:2004
	OLB165					EN ISO 4288
	OLB165					EN ISO 6506-1
	OLB165					ISO 48
	OLB165					ISO 4662
	OLB165					ISO 7619
	OLB165					ISO 8486-1
	OLB166	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 5.6.1 Resistencia a la abrasión. Ensayo del disco ancho	UNE-EN 13748-2:2005 (NA) / UNE 127748-2:2012 (NA)					EN 197-1	5.6.1.2	Corindón de grano 80, según ISO 8486-1			NO	NO	NO		EF107 OLB166
	OLB166					EN 450	5.6.1.3	Máquina de desgaste, figura 5		C				Apto 5.6.1.4: Calibración del equipo
	OLB166					EN 934-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Lupa, preferentemente con luz
	OLB166					EN 10083-2	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Regla de acero
	OLB166					EN 12620	5.6.1.3 y 5.6.1.7	Calibre digital
	OLB166					EN 13369:2001
	OLB166					EN ISO 6506-1
	OLB166					ISO 48
	OLB166					ISO 4662
	OLB166					ISO 7619
	OLB166					ISO 8486-1
	OLB167	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 4.2.6 Resistencia climática y Apartado 5.9 Determinación de la resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012* (NA)					EN 197-1	5.9.3.1	Agua potable			NO	NO	NO		EF106 OLB167
	OLB167					EN 450	5.9.3.2	Medio congelante, en masa 97% agua y 3% cloruro sódico
	OLB167					EN 934-2	5.9.3.3	Adhesivo para pegar goma al hormigón
	OLB167					EN 10083-2	5.9.3.4	Silicona
	OLB167					EN 12620	5.9.4.1	Sierra de diamante
	OLB167					EN 13369:2001	5.9.4.2	Cámara de climatización, 20 ± 2 ºC y humedad relativa 65 ± 10 %
	OLB167					EN ISO 6506-1	5.9.4.3	Lámina de goma, espesor 3,0 ± 0,5 mm, elástica a -20ºC y resistente a la solución salina
	OLB167					ISO 48	5.9.4.4	Aislamiento térmico, poliestireno de 20 ± 1 mm espesor
	OLB167					ISO 4662	5.9.4.5	Lamina polietileno entre 0,1 y 0,2 mm de espesor
	OLB167					ISO 7619	5.9.4.6	Cámara de congelación, con control de tiempo, figura 14
	OLB167					ISO 8486-1	5.9.4.7	Termopares o equivalente, precisión ± 0,5 ºC
	OLB167					5.9.4.8	Recipiente para uso hasta 120 ºC y resistente al cloruro sódico
	OLB167					5.9.4.9	Filtro de papel
	OLB167					5.9.4.10	Cepillo de 20 a 30 mm ancho y cerdas de 20 mm longitud
	OLB167					5.9.4.11	Botella pulverizante
	OLB167					5.9.4.12	Cámara de secado capaz de operar a 105 ± 5 ºC
	OLB167					5.9.4.13	Balanza, precisión 0,05 g		C
	OLB167					5.9.4.14	Calibres Vernier, precisión ± 0,1 mm
	OLB168	Baldosas de terrazo uso exterior	F		Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Apartado 5.7 Método para la determinación del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir (USRV)	UNE-EN 13748-2:2005* (NA) / UNE 127748-2:2012* (NA)					EN 197-1	UNE-EN 13748-2	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN 13748-2 PARA VALOR DE USRV			NO	NO	NO	Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales u otras disposiciones de las directivas comunitarias	EF108a OLB168
	OLB168					EN 450	5.7.2.1	Equipo de ensayo del péndulo (fig. 10)		C				El equipo debe de ser calibrado anualmente como mínimo (Apto 5.7.3)
	OLB168					EN 934-2	5.7.2.2	Agua potable a 20±2 ºC en un contenedor para humedecer las superficies
	OLB168					EN 10083-2	5.7.5	Habitación que mantenga 20±2 ºC mínimo 30 minutos
	OLB168					EN 12620
	OLB168					EN 13369:2001
	OLB168					EN ISO 6506-1
	OLB168					ISO 48
	OLB168					ISO 4662
	OLB168					ISO 7619
	OLB168					ISO 8486-1
	OLB169	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la resistencia a la abrasión	UNE-EN 14617-4:2012					EN 13373	4	Corindón de grano F80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO		OLB169
	OLB169					ISO 8486-1	5	Máquina de desgaste, figura 1		C				Apto 6: Calibración del equipo
	OLB169					5	Lupa, preferentemente con luz
	OLB169					5	Regla de acero
	OLB169					5	Calibre digital
	OLB170	Piedra aglomerada	F		Piedra aglomerada. Métodos de ensayo. Parte 5: Determinación de la resistencia al hielo y al deshielo	UNE-EN 14617-5:2012					EN 14617-2:2008	5.1	Cámara de congelación capaz de mantener -20± 5 ºC, con capacidad suficiente y, a ser posible, control automático para programar los ciclos			NO	SI	NO		OLB170
	OLB170					5.2	Sistema de registro de temperaturas o termómetro, precisión 0,1 ºC
	OLB170					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,5 mm
	OLB170					5.4	Desecador
	OLB170					5.5	Horno ventilado, capaz de mantener 40± 5 ºC
	OLB170					5.6	Agua del grifo
	OLB171	Piedra aglomerada	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción	UNE-EN 14231:2004**					ISO 48	5.1	Péndulo de fricción, según fig 1		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Calibración del péndulo de fricción	OLB171 OLB187
	OLB171					ISO 4662	6	Agua destilada o desionizada a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser recalibrado anualmente como mínimo, según procedimiento del Anexo A (Apto 5.11)
	OLB171					ISO 7619	8.1.1	Habitación que mantenga 20±5 ºC mínimo 2 horas, para las medidas en el laboratorio

B.3.4 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES
Especificación					Norma
Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo					UNE-EN 1343:2013 (NA)
Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo					UNE-EN 1342:2013 (NA)
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo					UNE-EN 1341:2013 (NA)
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos					UNE-EN 12058:2005 (NA)
Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo					UNE-EN 1344:2015 (NA)
Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características, evaluación de la conformidad y marcado					UNE-EN 14411:2013 (NA)

B.3.4.1 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B.3.4.2 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB172	Bordillos piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de las características geométricas de las unidades y tolerancias	UNE-EN 13373:2003 / UNE-EN 1343:2013 (NA) (tolerancias)					prEN 1467	5.2	MEDICIÓN DIMENSIONES PRODUCTOS ACABADOS			NO	SI	NO		OLB172 OLB173 OLB174 OLB175
	OLB172					prEN 1468	5.2.2	Galga de calibrar deslizante, exactitud 1/20mm con rango de medidas >= tamaño del elemento (hasta 1000 mm)
	OLB172					prEN 1469	5.3	MEDICIÓN ESPESOR PARA ACABADO TEXTURADO
	OLB172					prEN 12057	5.3.1.2	Galga de perfiles > 500 mm de longitud
	OLB172					prEN 12058	5.3.1.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB172					prEN 12059	5.4	VERIFICACIÓN DE LA PLANEIDAD
	OLB172					5.4.1.2	Regla metálica plana, perforada a intervalos de 100 mm, longitud mínima la del elemento a medir, máx 1500 mm
	OLB172					5.4.1.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB172					5.4.1.2	Galga con un contacto plano, exactitud 1/10 mm
	OLB172					5.5	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE LAS CARAS
	OLB172					5.5.2	Medición del ÁNGULO
	OLB172					5.5.2.1	Goniómetro, longitud >500 mm calibrado hasta 0,1º
	OLB172					5.5.3	Medición en PORCENTAJE
	OLB172					5.5.3.1	Escuadra, con brazos >= 600 mm
	OLB172					5.5.3.1	Galga de cuadrante con un contacto plano, exactitud 1/50 mm
	OLB172					5.5.3.1	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB172					5.6	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE BORDES
	OLB172					5.6.2	Escuadra, con brazos >= 100 mm
	OLB172					5.6.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB172					5.6.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB173	Adoquines piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de las características geométricas de las unidades y tolerancias	UNE-EN 13373:2003 / UNE-EN 1342:2013 (NA) (tolerancias)					prEN 1467	5.2	MEDICIÓN DIMENSIONES PRODUCTOS ACABADOS			NO	SI	NO		OLB172 OLB173 OLB174 OLB175
	OLB173					prEN 1468	5.2.2	Galga de calibrar deslizante, exactitud 1/20mm con rango de medidas >= tamaño del elemento (hasta 1000 mm)
	OLB173					prEN 1469	5.3	MEDICIÓN ESPESOR PARA ACABADO TEXTURADO
	OLB173					prEN 12057	5.3.1.2	Galga de perfiles > 500 mm de longitud
	OLB173					prEN 12058	5.3.1.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB173					prEN 12059	5.4	VERIFICACIÓN DE LA PLANEIDAD
	OLB173					5.4.1.2	Regla metálica plana, perforada a intervalos de 100 mm, longitud mínima la del elemento a medir, máx 1500 mm
	OLB173					5.4.1.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB173					5.4.1.2	Galga con un contacto plano, exactitud 1/10 mm
	OLB173					5.5	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE LAS CARAS
	OLB173					5.5.2	Medición del ÁNGULO
	OLB173					5.5.2.1	Goniómetro, longitud >500 mm calibrado hasta 0,1º
	OLB173					5.5.3	Medición en PORCENTAJE
	OLB173					5.5.3.1	Escuadra, con brazos >= 600 mm
	OLB173					5.5.3.1	Galga de cuadrante con un contacto plano, exactitud 1/50 mm
	OLB173					5.5.3.1	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB173					5.6	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE BORDES
	OLB173					5.6.2	Escuadra, con brazos >= 100 mm
	OLB173					5.6.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB173					5.6.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB174	Baldosas piedra nat. uso exterior	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de las características geométricas de las unidades y tolerancias	UNE-EN 13373:2003 / UNE-EN 1341:2013 (NA) (tolerancias)					prEN 1467	5.2	MEDICIÓN DIMENSIONES PRODUCTOS ACABADOS			NO	SI	NO		OLB172 OLB173 OLB174 OLB175
	OLB174					prEN 1468	5.2.2	Galga de calibrar deslizante, exactitud 1/20mm con rango de medidas >= tamaño del elemento (hasta 1000 mm)
	OLB174					prEN 1469	5.3	MEDICIÓN ESPESOR PARA ACABADO TEXTURADO
	OLB174					prEN 12057	5.3.1.2	Galga de perfiles > 500 mm de longitud
	OLB174					prEN 12058	5.3.1.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB174					prEN 12059	5.4	VERIFICACIÓN DE LA PLANEIDAD
	OLB174					5.4.1.2	Regla metálica plana, perforada a intervalos de 100 mm, longitud mínima la del elemento a medir, máx 1500 mm
	OLB174					5.4.1.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB174					5.4.1.2	Galga con un contacto plano, exactitud 1/10 mm
	OLB174					5.5	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE LAS CARAS
	OLB174					5.5.2	Medición del ÁNGULO
	OLB174					5.5.2.1	Goniómetro, longitud >500 mm calibrado hasta 0,1º
	OLB174					5.5.3	Medición en PORCENTAJE
	OLB174					5.5.3.1	Escuadra, con brazos >= 600 mm
	OLB174					5.5.3.1	Galga de cuadrante con un contacto plano, exactitud 1/50 mm
	OLB174					5.5.3.1	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB174					5.6	VERIFICACIÓN DEL ESCUADRADO DE BORDES
	OLB174					5.6.2	Escuadra, con brazos >= 100 mm
	OLB174					5.6.2	Juego de cuñas de pequeño espesor, exactitud 1/10 mm
	OLB174					5.6.2	Regla rígida de tamaño apropiado, graduada en mm
	OLB175	Baldosas piedra nat. uso interior	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de las características geométricas de las unidades y tolerancias	UNE-EN 13373:2020 / UNE-EN 12058:2005 (NA) (tolerancias)					4.1	MEDICIÓN DIMENSIONES DE BLOQUES RECUADRADOS EN BRUTO			NO	SI	NO		OLB172 OLB173 OLB174 OLB175
	OLB175					4.1.2	Una regla rígida de longitud adecuada, graduada en 0,01 m.
	OLB175					4.2	MEDICIÓN DIMENSIONES NETAS DE LOS BLOQUES EN BRUTO
	OLB175					4.2.2	Una regla rígida de tamaño adecuado, graduada en 1 mm.
	OLB175					5.1	MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES BRUTAS SOBRE PLANO DE LOS TABLEROS EN BRUTO
	OLB175					5.1.2	Una regla rígida de tamaño adecuado, graduada en 0,001 m.
	OLB175					5.2	MEDIDAS DE LAS DIMENSIONES NETAS EN EL PLANO DE TABLEROS EN BRUTO
	OLB175					5.2.2	Una regla rígida de tamaño adecuado, graduada en 0,001 m.
	OLB175					6	MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES Y MEDICIÓN DE OTRAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE PRODUCTOS ACABADOS CON LOS BORDES SERRADOS
	OLB175					6.2	Un instrumento de medida con un rango de medida de al menos la dimensión mayor del elemento medido y con la precisión indicada en la Tabla 1.
	OLB175					6.4.3	MEDICIÓN DE LAS IRREGULARIDADES SUPERFICIALES
	OLB175					6.4.3.2	Un perfilómetro del tamaño adecuado
	OLB175					Una regla rígida de un tamaño apropiado graduada en mm.
	OLB175					6.5	MEDIDA DE LA PLANITUD
	OLB175					6.5.1.2	Una regla plana rígida, perforada a intervalos de 100 mm
	OLB175					Un par de calzas espaciadoras
	OLB175					Un juego de calzas finas de una precisión de 0,1 mm
	OLB175					o
	OLB175					Una regla plana rígida, perforada con una longitud de al menos igual que los elementos que se van a medir
	OLB175					Un par de calzas espaciadoras de espesor conocido e idéntico colocadas en las esquinas del área a medir
	OLB175					Un juego de calzas finas de una precisión de 0,1 mm o una cuña de medida o cualquier otro dispositivo adecuado
	OLB175					6.6	MEDICIÓN DEL ESCUADRADO DE LAS ARISTAS
	OLB175					6.2.2	Un canto metálico rígido recto y plano, que tenga una longitud igual a las aristas a medir
	OLB175					Un juego de calzas finas de una precisión de 0,1 mm o una cuña de medida (Véase la fig. 12)
	OLB175					Una regla rígida de un tamaño apropiado graduada en mm.
	OLB175					6.7	MEDICIÓN DEL ESCUADRADO DE LAS CARAS VISIBLES
	OLB175					6.7.2.1	Una galga de ángulos de longitud adecuada y calibrada a 0,1º
	OLB175					6.8	MEDICIÓN DE LA CUADRATURA DE LOS BORDES
	OLB175					6.8.2	Un juego de escuadras con brazos de una longitud mayor o igual a 100 mm de longitud
	OLB175					Un juego de calzas finas de una precisión de 0,1 mm o una cuña de medida (Véase la fig. 12)
	OLB175					Una regla rígida de un tamaño apropiado graduada en mm.
	OLB175					6.9	MEDICIÓN DE LA FORMA DE ELEMENTOS NO RECTANGULARES
	OLB175					6.9.2	Una plantilla de control
	OLB175					Aparato de medida con una precisión de 0,05 mm.
	OLB175					Un juego de calzas finas de una precisión de 0,1 mm
	OLB175					7	MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES Y MEDICIÓN DE OTRAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE PRODUCTOS ACABADOS CON LOS BORDES HENDIDOS, DIVIDIDOS O LABRADOS
	OLB175					7.3.2	Una superficie de referencia
	OLB175					Regla/s vertical/es colocada al plano de referencia
	OLB175					aparato de medida con una precisión de 0, 01mm.
	OLB175					9	MEDIDA DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LOS ORIFICIOS DE FIJACIÓN DE TABLEROS Y REVESTIMIENTOS
	OLB175					9.2.1	Un calibre o pié de rey de profundidad de 1/20 mm		C
	OLB176	Bordillos, adoquines y baldosas piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica	UNE-EN 13755:2008					Ninguna	5.1	Tanque de agua			NO	SI	NO		GT36 EF058 OLB176 OLD068
	OLB176					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB176					5.3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLB177	Bordillos, adoquines y baldosas piedra nat.	F		Métodos de ensayo de piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6.1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT35 EF055 OLB177 OLD067
	OLB177					ISO 3507	6.2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	OLB177					6.3	Balanza		C				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	OLB177					6.4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	OLB177					6.5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	OLB177					6.6	Volumenómetro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	OLB177					6.7	Tamiz de 0,063 mm de malla
	OLB177					6.8	Desecador
	OLB177					7.2	Sierra
	OLB178	Bordillos y baldosas piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada	UNE-EN 12372:2007**					EN 12390-Todas	5.1	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C	NO	NO	NO		EF124 OLB178
	OLB178					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB178					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	OLB178					5.4	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390		C
	OLB178					5.5	Dispositivo para aplicar las cargas centradas, figura 1
	OLB178					5.6	Local que pueda mantener 20 ± 10 ºC
	OLB179	Adoquines piedra nat.	F		Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial	UNE-EN 1926:2007**					EN 197-1	6.1	Rectificadora			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Determinación de la resistencia a compresión de una escollera	EF122 OLB179
	OLB179					EN 12390 (todas las partes)	6.2	Pulidora, si la preparación final de la probeta lo requiere					Anexo B (Informativo): Determinación del índice de resistencia a carga puntual de la piedra natural
	OLB179					EN 12670:2001	6.3	Equipo de ensayo según EN 12390 y calibrado de acuerdo con esa norma		C				Anexo C (Normativo): Evaluación estadística de los resultados del ensayo
	OLB179					EN 13383-1:2002	6.4	Contador de tiempos, precisión 1 s					Anexo D (Informativo): Bibliografía relacionada con el Anexo B
	OLB179					6.5	Horno ventilado capaz de mantener 70±5 ºC
	OLB179					6.6	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLB179					6.7	Dispositivo de medición de longitud, precisión 0,05 mm
	OLB179					6.8	Equipo de aire acondicionado capaz de mantener 20±10 ºC
	OLB180	Baldosas piedra nat. uso exterior	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión	UNE-EN 13161:2008**					EN 12390-4	5.1	Balanza, precisión 0,01% de la masa		C	NO	SI	NO		EF125 OLB180
	OLB180					EN 12390-5	5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB180					5.3	Dispositivo de medida de longitud, precisión 0,05 mm
	OLB180					5.4	Equipo de ensayo de acuerdo con la EN 12390-4		C
	OLB180					5.5	Dispositivo para aplicar las cargas en dos puntos, según EN 12390-5 (figura 1)
	OLB180					5.6	Cámara que pueda mantener 20 ± 10 ºC
	OLB181	Adoquines arcilla cocida	F		Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo B Método para la determinación de las dimensiones	UNE-EN 1344:2015 (NA)					EN 1745	B.1.1	Calibre u otro aparato de medición, precisión 0,5 mm			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Toma de muestras	OLB181
	OLB181					EN 13501-1	B.2	Piedra de carborundo					Anexo B (Normativo): Método para la determinación de las dimensiones
	OLB181					EN 13501-5					Anexo G (Informativo): Tactilidad
	OLB181					CEN/TS 16165:2012					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva de la UE "Productos de Construcción"
	OLB181					ISO 630 (todas las partes)
	OLB181					ISO 3310-1
	OLB181					ISO 8486-1
	OLB182	Adoquines arcilla cocida	F		Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo D Método para la determinación de la carga de rotura transversal	UNE-EN 1344:2015 (NA)					EN 1745	D.2.1	Máquina de ensayo con error medio de la fuerza aplicada <=3%		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Toma de muestras	OLB182
	OLB182					EN 13501-1	D.3	Rodillos cilíndricos de acero (3 ud) de Ø 25±10 mm, para aplicación de la carga					Anexo D (Normativo): Método para la determinación de la carga de rotura transversal
	OLB182					EN 13501-5					Anexo G (Informativo): Tactilidad
	OLB182					CEN/TS 16165:2012					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva de la UE "Productos de Construcción"
	OLB182					ISO 630 (todas las partes)					Calibración de la máquina de ensayo antes de 2 años
	OLB182					ISO 3310-1
	OLB182					ISO 8486-1
	OLB183	Baldosas cerámicas	F		Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial	UNE-EN ISO 10545-2:2019 / UNE-EN 14411:2013 (NA) (tolerancias)					2.1.1	Calibre, precisión 0,1 mm			NO	NO	NO		EF078 OLB183
	OLB183					3.1.1	Micrómetro con palpadores de 5 a 10 mm, u otro instrumento adecuado
	OLB183					4.2.1	Aparato de la figura 1
	OLB183					5.2.2	Placa patrón de dimensiones exactas y lados rectos y planos
	OLB183					6.2.2.1	Regla metálica
	OLB183					6.2.2.2	Galgas de espesor
	OLB183					7.2.1	Luz fluorescente, temperatura de color de 6000 a 6500 ºK
	OLB183					7.2.2	Regla de 1 m
	OLB183					7.2.3	Fotómetro
	OLB184	Baldosas cerámicas	F		Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4:2019**					ISO 48:2010	5.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	SI	NO		EF080 OLB184
	OLB184					ISO 13006	5.2	Manómetro registrador con precisión del 2,0%
	OLB184					5.3	2 Rodillos de apoyo cilíndricos de metal, recubiertos de caucho, figura 2, tabla 1
	OLB184					5.4	Rodillo central cilíndrico, de Ø = rodillos de apoyo, recubierto del caucho del mismo tipo
	OLB185	Baldosas cerámicas	Q		Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13:2017					ISO 3585:1991	6.1	Recipiente con tapadera, de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585)			NO	NO	NO		EF089 OLB185
	OLB185					6.2	Cilindro de vidrio de borosilicato 3.3 (ISO 3585), con tapadera
	OLB185					6.3	Estufa de secado capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLB185					6.4	Gamuza
	OLB185					6.5	Paño blanco de algodón o lino
	OLB185					6.6	Material para sellar
	OLB185					6.7	Balanza, precisión 0,05 g		C
	OLB185					6.8	Lápiz de dureza HB
	OLB185					6.9	Lámpara eléctrica de 40 W con el interior blanco

B.3.4.3 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
B.3.4.4 SUBGRUPO PREFABRICADOS DE OTROS MATERIALES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLB186	Adoquines y baldosas piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión	UNE-EN 14157:2005					EN 10025		Método A: Disco de abrasión ancho			NO	NO	NO	Anexo A (Informativo): Correlación entre el método de referencia y los otros dos métodos.	OLB186
	OLB186					EN 13373	3.2	Corindón con un grano F80, según FEPA 42F1984
	OLB186					EN ISO 4288	3.3.1	Máquina de abrasión, figura 1		C
	OLB186					EN ISO 6506-1	3.3.2	Lupa con luz y mínimo 2 aumentos
	OLB186					FEPA 42F1984	3.3.3	Regla de acero
	OLB186					3.3.4	Calibre, precisión 0,05 mm
	OLB186					3.5	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB186					3.5	Amoladora
	OLB186					3.5	Cepillo rígido
	OLB186					3.5	Tinte de superficie, por ejemplo rotulador indeleble
	OLB186					Método B: Abrasión Böhme
	OLB186					4.2	Corindón que desgaste 1,10 a 1,30 mm al granito y 4,2 a 5,1 a la piedra caliza		V
	OLB186					4.3.1	Dispositivo de medición del espesor
	OLB186					4.3.2	Equipo de desgaste de disco Böhme, figura 5
	OLB186					4.3.4	Pista de ensayo anular
	OLB186					4.3.5	Carro portaprobetas
	OLB186					4.3.5	Dispositivo de carga
	OLB186					4.4	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLB186					Método C: Abrasión Amsler
	OLB186					5.2	Arena de sílice. Dimensión de las partículas entre 0,2 y 0,6 mm
	OLB186					5.3.1	Equipo Amsler - Laffon
	OLB186					5.3.2	Calibre, precisión 0,05 mm
	OLB187	Adoquines y baldosas piedra nat.	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción	UNE-EN 14231:2004**					ISO 48	5.1	Péndulo de fricción, según fig 1		C	NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Calibración del péndulo de fricción	OLB171 OLB187
	OLB187					ISO 4662	6	Agua destilada o desionizada a 20±5 ºC en un contenedor para humedecer las superficies					El equipo debe de ser recalibrado anualmente como mínimo, según procedimiento del Anexo A (Apto 5.11)
	OLB187					ISO 7619	8.1.1	Habitación que mantenga 20±5 ºC mínimo 2 horas, para las medidas en el laboratorio
	OLB188	Adoquines arcilla cocida	F		Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Anexo E Método para la determinación de la resistencia a la abrasión	UNE-EN 1344:2015 (NA)					EN 1745	E.3.1	Carborundo de grano F80, según ISO 8486-1			NO	SI	NO	Anexo A (Normativo): Toma de muestras	OLB188
	OLB188					EN 13501-1	E.4.1	Máquina de abrasión, figura E.1					Anexo E (Normativo): Método para la determinación de la resistencia a la abrasión
	OLB188					EN 13501-5	E.4.2	Calibre con capacidad de medida 0,1 mm					Anexo G (Informativo): Tactilidad
	OLB188					CEN/TS 16165:2012					Anexo ZA (Informativo): Capítulos de esta norma europea relativos a los requisitos esenciales de la directiva de la UE "Productos de Construcción"
	OLB188					ISO 630 (todas las partes)
	OLB188					ISO 3310-1
	OLB188					ISO 8486-1
	OLB189	Adoquines arcilla cocida	F		Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Apartado 4.2.5 Resistencia al deslizamiento/derrape	CEN/TS 16165:2012* (Anexo C)					EN 438-4		Péndulo de fricción					OLB189
	OLB189					EN ISO 868
	OLB189					EN ISO 4287
	OLB189					EN ISO 20345
	OLB189					ISO 5725-2
	OLB189					ISO 5725-5
	OLB189					ISO 7619-1
	OLB190	Baldosas cerámicas	F		Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas.	UNE-EN ISO 10545-6:2012					ISO 630-1	4.1	Aparato de abrasión, figura 1			NO	SI	NO		EF082 OLB190
	OLB190					ISO 8486-1	4.2	Instrumento de medida, precisión 0,1 mm
	OLB190					4.3	Material abrasivo, óxido de aluminio blanco fundido, tamaño de grano F 80 (ISO 8486-1)
	OLB191	Baldosas cerámicas	F		Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación de la resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12:1997**					3.1	Estufa capaz de mantener 110 ± 5 ºC			NO	NO	SI	Anexo A (Normativo): Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir y pulido	EF088 OLB191
	OLB191					3.2	Balanza, precisión 0,1% de la masa		C				Anexo B (Normativo); Procedimiento para comprobar el estado del péndulo de ensayo.
	OLB191					3.3	Dispositivo de vacío (60 ± 4 kPa) para impregnar de agua las baldosas					Anexo C (Normativo): Selección de muestras y preparación.
	OLB191					3.4	Frigorífico capaz de congelar 10 baldosas separadas entre sí					Anexo D (Informativo): Preparación de las probetas del material de referencia.
	OLB191					3.5	Gamuza
	OLB191					3.6	Agua a 20 ± 5 ºC
	OLB191					3.7	Termopar, u otro aparato adecuado para medir la temperatura.
	OLB193	Productos sin NA	F	CTE	Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo.	UNE 41901:2017 EX					ISO 48	4.1	Péndulo de fricción		C/V	NO	SI	NO		EF093 EF100b EF108b EF114 EF120 EF126 OLB193
	OLB193					ISO 3310	4.2	Elementos adicionales para el ensayo
	OLB193					ISO 4662	4.2.1	Termómetro (s)
	OLB193					ISO 7619	4.2.2	Lija abrasiva al agua, de grado FEPA 400
	OLB193					4.2.3	Lámina de verificación
	OLB193					4.2.4	Baldosa de referencia de PTV
	OLB193					Placas de preparación de la zapata (A y B)
	OLB193					4.2.6	Agua potable y un pulverizador
	OLB193					4.2.7	Una regleta graduada		C
	OLB193					4.2.8	Pié de rey capaz de medir con una exactitud de ± 0,1 mm
	OLB193					4.2.9	Nivel de
	OLB193					4.2.10	Regla de borde recto
	OLB193					4.2.11	Juego de galgas planas para medida de espesor

B.3.5 SUBGRUPO HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
B.3.5.1 SUBGRUPO HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
B.3.5.2 SUBGRUPO HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB194	HAC	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 8. Hormigón autocompactante. Ensayo del escurrimiento	UNE-EN 12350-8:2011					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO		EH015 OLB194
	OLB194					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams
	OLB194					3.3	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	OLB194					3.4	Recipiente de llenado, mínimo 10 l, material no absorbente ni atacable
	OLB194					3.5	Tolva de llenado (opcional)
	OLB194					3.6	Barra metálica
	OLB194					3.7	Cronómetro
	OLB195	HAC	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 9. Hormigón autocompactante. Ensayo del embudo en V	UNE-EN 12350-9:2011					UNE-EN 12350-1	3.1	Molde con forma de embudo en V, figura 1			NO	NO	NO		EH018 OLB195
	OLB195					3.2	Recipiente de llenado, mínimo 13 l, material no absorbente ni atacable
	OLB195					3.3	Recipiente de vaciado, igual al de llenado del 3.2
	OLB195					3.4	Barra metálica
	OLB195					3.5	Cronómetro
	OLB196	HAC	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 10: Hormigón autocompactante. Método de la caja en L	UNE-EN 12350-10:2011					UNE-EN 12350-1	3.1	Caja en L: (Molde, compuerta plana, 2 juegos separadores de barras) - (3 BARRAS + 2 BARRAS), figura 1			NO	NO	NO		EH017 OLB196
	OLB196					3.2	Tova de llenado (opcional)
	OLB196					3.3	Barra metálica
	OLB196					3.4	Recipiente de llenado, mínimo 13 l, material no absorbente ni atacable
	OLB196					3.5	Cronómetro
	OLB196					3.6	Metro o regla graduada, de 1 metro y graduación 1 mm en toda su longitud
	OLB197	HAC	F	EHE08	Ensayos de hormigón fresco. Parte 12: Hormigón autocompactante. Ensayo con el anillo japonés	UNE-EN 12350-12:2011					UNE-EN 12350-1	3.1	Bandeja plana, rígida, metálica de 850 mm x 850 mm;			NO	NO	NO		EH016 OLB197
	OLB197					UNE-EN 12350-2	3.2	Molde cono de Abrams
	OLB197					3.3	Anillo japonés, (DE 20 BARRAS x 10 mm de diámetro) + (DE 12 BARRAS X 28 mm de diámetro)
	OLB197					3.4	Metro o regla graduada
	OLB197					3.5	Recipiente de llenado
	OLB197					3.7	Barra metálica
	OLB197					3.8	Cronómetro
	OLB222	HAC	F	CE	Ensayos de hormigón fresco. Parte 11: Hormigón autocompactante. Ensayo de segregación por tamiz	UNE-EN 12350-11:2010					EN 12350-1	4.1	Tamiz de tapa perforada			NO	NO	NO		OLB222
	OLB223					ISO 3310-2	4.2	Balanza		C
	OLB224					4.3	Recipiente de la muestra
	OLB225					4.4	Cronómetro
	OLB226					4.5	Termómetro

B.3.5.3 SUBGRUPO HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
B.3.5.4 SUBGRUPO HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

B.3.6 SUBGRUPO FLUÍDOS DE SOSTENIMIENTO: BENTONITA Y/O POLÍMEROS
B.3.6.1 SUBGRUPO FLUÍDOS DE SOSTENIMIENTO: BENTONITA Y/O POLÍMEROS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLB211	Pilotes, pantallas	F	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluído de sostenimiento. Densidad	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016 / I.T.					Balanza de Baroid					OLB211
	OLB211					Batidora

B.3.6.2 SUBGRUPO FLUÍDOS DE SOSTENIMIENTO: BENTONITA Y/O POLÍMEROS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLB212	Pilotes, pantallas	F	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluído de sostenimiento. Viscosidad en cono Marsh	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016 / UNE-EN ISO 13500:2008					Embudo viscosímetro Marsh					OLB212
	OLB212					Cronómetro
	OLB212					Recipiente graduado
	OLB212					Viscosímetro rotativo de Stormer (optativo)
	OLB212					Batidora
	OLB213	Pilotes, pantallas	Q	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluido de sostenimiento. Determinación del PH	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016					Papel indicador de pH					OLB213
	OLB213					Batidora

B.3.6.3 SUBGRUPO FLUÍDOS DE SOSTENIMIENTO: BENTONITA Y/O POLÍMEROS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 3
	OLB214	Pilotes, pantallas	F	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluido de sostenimiento. Filtrado	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016 / UNE-EN ISO 13500:2008					Flitro prensa Baroid					OLB214
	OLB214					Bureta
	OLB214					Compresor
	OLB214					Batidora
	OLB215	Pilotes, pantallas	F	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluido de sostenimiento. Contenido de arena	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016 / UNE-EN ISO 13500:2008					Tubo normalizado Baroid					OLB215
	OLB215					Embudo con tamiz de 200 mallas
	OLB215					Bartidora
	OLB216	Pilotes, pantallas	F	PG3	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. / Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. / Fluido de sostenimiento. Cake	UNE-EN 1536:2011+A1:2016 / UNE-EN 1538:2011+A1:2016 / UNE-EN ISO 13500:2008					Flitro prensa Baroid					OLB216
	OLB216					Compresor
	OLB216					Calibre o pie de rey
	OLB216					Batidora

B.3.6.4 SUBGRUPO FLUÍDOS DE SOSTENIMIENTO: BENTONITA Y/O POLÍMEROS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 4

	Cl En: / Clase de Ensayo	F: / Ensayo físico	Q: / Ensayo químico
					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
	Revisión normativa del PG-3: Incluye actualización de la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 124 de 22/05/2018).					T4

## OL-C
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA C: PRODUCTOS METÁLICOS Y SEÑALIZACIÓN
GRUPO C-1. ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
C 1.1 SUBGRUPO ACEROS PARA ARMAR
Especificación					Norma
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón					UNE-EN 13877-3:2005 (NA)
					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
C 1.1.1 SUBGRUPO ACEROS PARA ARMAR. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
C 1.1.2 SUBGRUPO ACEROS PARA ARMAR. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
Si/No	Código	Tipo Producto	Cl / En	Rgto	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	OLC001	Aceros, pasadores de unión pav. hormigón	F	CE	Barras redondas de acero laminadas en caliente para usos generales. Dimensiones y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10060:2004					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA024 OLC001 OLC027
	OLC001					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC001					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC002	Aceros corrugados	F	CE	Características geométricas de barras de acero corrugado	UNE-EN 10080:2006 / UNE 36065:2011 / UNE-EN ISO 15630-1:2011					ISO 6892-1	UNE-EN ISO 1563-1	EQUIPOS SEGÚN UNE-EN ISO 1563-1			NO	NO	NO		EH084 OLC002 OLC003 OLC004
	OLC002					ISO7500-1	10.2	Instrumento con resolución de 0,01 mm para medir la profundidad de las grafilas
	OLC002					ISO9513	10.2	Instrumento con resolución de 0,02 mm para medir la altura de las corrugas transversales o longitudinales
	OLC002					10.2	Instrumento con resolución de 0,05 mm para medir la separación entre las corrugas o grafilas transversales de 2 filas contiguas de corrugas o grafilas
	OLC002					10.2	Instrumento con resolución de 0,5 mm para medir la distancia entre corrugas o grafilas transversales o para la medición de la distancia entre 2 puntos homólogos de una corruga longitudinal
	OLC002					10.2	Instrumento con resolución de 1º para la inclinación entre la corruga o grafila y el eje longitudinal
	OLC003	Aceros corrugados	F	CE	Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Apartado 7.4 Adherencia y geometría superficial (Determinación de las características de adherencia mediante la geometría de corrugas)	UNE-EN 10080:2006					EN 1766	7.4	Moldes para las vigas de ensayo y para la probeta cúbica			SI	NO	NO	Los anexos C y D de la norma (informativos) especifican dos métodos de ensayo de adherencia.	EH073 OLC003
	OLC003					EN 12390-3		Rótulas de acero
	OLC003					Sistema de regulación de las cargas
	OLC003					Sistema de aplicación de las cargas
	OLC003					Dispositivos de medida de las cargas
	OLC003					Dispositivos para la medida del deslizamiento
	OLC004	Mallas electrosold.	F	CE	Determinación de las características geométricas de un panel	UNE-EN 10080:2006					Ap. 5.2 y 5.3	Flexímetro			NO	NO	NO		EH084 OLC004
	OLC005	Aceros pretensad. Cordones	F	CE	Características geométricas de alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado	UNE 36094:1997 / UNE 36094:1997 Erratum					UNE 36744		Calibre precisión 0,1 mm			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EH085 EH086 OLC005
	OLC005					Medidor de ángulos

C 1.1.3 SUBGRUPO ACEROS PARA ARMAR. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLC006	Aceros, productos de acero y barras	F		Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos	UNE-EN ISO 377:2017					Fresa			NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EH080 OLC006
	OLC006					Torno
	OLC007	Aceros corrugados	F	CE	Acero para el armado y pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambrón para hormigón armado. Apartado 6 Ensayo de doblado y Apartado 7 Ensayo de doblado-desdoblado	UNE-EN ISO 15630-1:2011					ISO 6892-1	6				NO	NO	SI		EH074 OLC007
	OLC007					ISO 7500-1	6.2.1	Dispositivo de doblado					SI
	OLC007					ISO 9513	6.2.2	dispositivos con apoyos y un mandril
	OLC007					7
	OLC007					7.2.1	Dispositivo de doblado, especificado apto. 6.2
	OLC007					7.2.2	Dispositivo de desdoblado, Fig. 2
	OLC008	Aceros corrugados	F	CE	Acero para el armado y pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambrón para hormigón armado. Apartado 5 Ensayo de tracción (límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento total bajo carga	UNE-EN ISO 15630-1:2011					ISO 6892:1998	5.2	Máquina de tracción clase 1, calibración según ISO 7500-1		C/V	NO	NO	SI		EH075 OLC008
	OLC008					ISO 7500-1
	OLC008					ISO 9513
	OLC009	Mallas electrosold.	F	CE	Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas. Ensayo de doblado en una intersección soldada	UNE-EN ISO 15630-2:2011					ISO 6892-1	Ap. 6	Dispositivo de doblado (Fig. 2 de la norma o dispositivo de ISO 7438)			NO	NO	NO	Temperatura entre 10 y 35ºC	EH083 OLC009
					ISO 7500-1
					ISO 9513:1999
	OLC010	Mallas electrosold.	F	CE	Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas. Ensayo de tracción	UNE-EN ISO 15630-2:2011 / UNE-EN ISO 6892-1:2017					Ap. 5	Máquina de ensayo a tracción clase 1, o extensómetro clase 1		C/V	NO	NO	NO	Verificación y calibración según ISO 7500-1	EH081 OLC010
	OLC010					ISO 7500-1
	OLC010					ISO 9513
	OLC010					ISO 6892-1
	OLC011	Mallas electrosold.	F	CE	Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas. Determinación del cortante en la soldadura (ensayo de determinación de la carga de despegue de las uniones soldadas)	UNE-EN ISO 15630-2:2011					ISO 7500-1	Ap. 7	Máquina de tracción clase 1, calibración según ISO 7500-1		C/V	NO	NO	SI	En el informe debe especificarse el tipo de soporte empleado	EH082 OLC011
	OLC011					ISO 9513
	OLC011					ISO 6892-1
	OLC012	Aceros pretensad. (Alambres y barras)	F		Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar. Apartado 6 Ensayo de doblado	UNE-EN ISO 15630-3:2011					ISO 4957	Ap. 6	Equipo de doblado, según especificaciones de la fig. 1 de la norma, también puede efectuarse el ensayo mediante el empleo de un dispositivo con apoyos y un mandril (véase 4.1 de la Norma ISO 7438)			NO	NO	NO	Temperatura entre 10 y 35º C. Angulo de doblado y diámetro de mandril conforme a norma del producto correspondiente.	OLC012
	OLC012					ISO 6508-1
	OLC012					ISO 6892-1
	OLC012					ISO 7500-1
	OLC012					ISO7801:1984
	OLC012					ISO 9513
	OLC012
	OLC013	Aceros pretensad. (Alambres y barras)	F	CE	Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar. Ensayo de tracción. Método de ensayo a temperatura ambiente	UNE-EN ISO 15630-3:2011 / UNE-EN ISO 6892-1:2017					ISO 4957	Ap.5	Prensa clase 1		C	NO	NO	SI		OLC013
	OLC013					ISO 6508-1		Extensómetro clase 1		C/V
	OLC013					ISO 6892-1
	OLC013					ISO 7500-1
	OLC013					ISO7801:1984
	OLC013					ISO 9513
C 1.1.4 SUBGRUPO ACEROS PARA ARMAR. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC014	Aceros para armar	F	CE	Acero para el armado y pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambrón para hormigón armado. Apartado 8 Ensayo de fatiga	UNE-EN ISO 15630-1:2011					ISO 6892-1		Máquina de ensayo de fatiga, calibrada comforme a la Norma ISO 7500-1		C	SI	NO	NO	El método de enderezar la probeta debe indicarse en el informe de ensayo.	EH077 OLC014
	OLC014					ISO 7500-1
	OLC014					ISO 9513
	OLC014
	OLC015	Aceros pretensad. (Cordones)	F	CE	Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar. Ensayo de tracción de cables y cordones de acero	UNE-EN ISO 15630-3:2011					ISO 4957		Maquina de tracción clase 1, cuando se emplee extensómetro será de clase 1. Debe verificarse y calibrarse según Norma Iso 7500-1		C/V	NO	NO	NO		OLC015
	OLC015					ISO 6508-1
	OLC015					ISO 6892-1
	OLC015					ISO 7500-1
	OLC015					ISO7801:1984
	OLC015					ISO 9513

C 1.2 SUBGRUPO ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS
Especificación					Norma
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro					UNE-EN 10025-1:2006 (NA)
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales					UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 (NA)
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro					UNE-EN 10210-1:2007 (NA)
Uniones atornilladas estructurales sin precarga. Parte 1: Requisitos generales					UNE-EN 15048-1:2008 (NA)
Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro					UNE-EN 10219-1: 2007 (NA) / UNE-EN 10219-1: 2007 Erratum:2010 (NA)

C 1.2.1 SUBGRUPO ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
C 1.2.2 SUBGRUPO ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLC016	Aceros (perfiles)	F	CE	Productos de acero. Sección en I con alas inclinadas. Medidas. / Tolerancias dimensionales y de forma	UNE 36521:2018 (medidas) / UNE-EN 10024:1995** (tolerancias)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA013 OLC016
	OLC016					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC016					UNE-EN 10279		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC016					Medidor de ángulos
	OLC016					Galga de radios
	OLC017	Aceros (perfiles)	F	CE	Productos de acero. Perfil U normal (UPN). Medidas. / Tolerancias dimensionales, de forma y de la masa	UNE 36522:2018 (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA014 OLC017
	OLC017					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC017					UNE-EN 10279		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC017					Medidor de ángulos
	OLC017					Galga de radios
	OLC018	Aceros (perfiles)	F	CE	Productos de acero laminados en caliente. Perfiles HE de alas anchas y caras paralelas. Medidas. / Tolerancias dimensionales y de forma	UNE 36524:2018 (medidas) / UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)					UNE-EN 10025:1990+A1:1993		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA015 OLC018
	OLC018					UNE-EN 10034		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC018					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC018					EURONORMA 19:1957		Medidor de ángulos
	OLC018					EURONORMA 53:1962
	OLC019	Aceros (perfiles)	F	CE	Productos de acero. Perfil U comercial. Medidas. / Tolerancias dimensionales, de forma y de la masa	UNE 36525:2018 (medidas) / UNE-EN 10279:2001** (tolerancias)					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA016 OLC019
	OLC019					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC019					UNE-EN 10279		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC019					Medidor de ángulos
	OLC019					Galga de radios
	OLC020	Aceros (perfiles)	F	CE	Productos de acero laminados en caliente. Perfiles IPE. Medidas. Tolerancias dimensionales y de forma	UNE 36526:2018 (medidas) / UNE-EN 10034:1994** (tolerancias)					UNE-EN 10025:1990+A1:1993		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA017 OLC020
	OLC020					UNE-EN 10034		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC020					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC020					EURONORMA 19:1957		Medidor de ángulos
	OLC020					EURONORMA 53:1962
	OLC021	Aceros (perfiles)	F	CE	Chapas de acero laminadas en caliente, de espesor igual o superior a 3 mm. Tolerancias dimensionales y sobre la forma	UNE-EN 10029:2011**					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA018 OLC021
	OLC021					EN 10163-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC021					EN 10163-2		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC021					Medidor de ángulos
	OLC022	Aceros (perfiles)	F	CE	Bandas y chapas laminadas en caliente en continuo por corte de bandas anchas de acero aleado y no aleado. Medidas geométricas y tolerancias dimensionales	UNE-EN 10051:2012**					EN 10020		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA019 OLC022
	OLC022					EN 10048		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC022					EN 10079		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC022					Medidor de ángulos
	OLC023	Aceros (perfiles)	F	CE	Perfil T de acero con alas iguales y aristas redondeadas. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10055:1996**					UNE-EN 10025		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA020 OLC023
	OLC023					UNE-EN 10079		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC023					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC023					Medidor de ángulos
	OLC024	Aceros (perfiles)	F	CE	Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. / Parte 1: Medidas. / Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10056-1:2017** (medidas) / UNE-EN 10056-2:1994** (tolerancias)					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA021 OLC024
	OLC024					EN 10056-2		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC024					EN 10056-1		Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC024					EN 10079:1992		Medidor de ángulos
	OLC024					EURONORMA 56:1977
	OLC024					EURONORMA 57:1978
	OLC025	Aceros (perfiles)	F	CE	Barras rectangulares de acero laminadas en caliente para usos generales. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10058:2004**					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA022 OLC025
	OLC025					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC025					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC025					Medidor de ángulos
	OLC026	Aceros (perfiles)	F	CE	Barras cuadradas de acero laminadas en caliente para usos generales. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10059:2004**					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA023 OLC026
	OLC026					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC026					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC026					Medidor de ángulos
	OLC026					Galga de radios
	OLC027	Aceros (perfiles)	F	CE	Barras redondas de acero laminadas en caliente para usos generales. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10060:2004**					EN 10079:1992		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA024 OLC001 OLC027
	OLC027					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC027					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC028	Aceros (perfiles)	F	CE	Barras hexagonales de acero laminadas en caliente para usos generales. Medidas y tolerancias dimensionales y de forma	UNE-EN 10061:2005**					EN 10079		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA025 OLC028
	OLC028					EN 10088-1		Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC028					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC028					Medidor de ángulos
	OLC028					Galga de radios
	OLC029	Aceros (perfiles)	F	CE	Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10210-2:2007*					EN 10210-1:2006		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA026 OLC029
	OLC029					Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC029					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC029					Medidor de ángulos
	OLC029					Galga de radios
	OLC030	Aceros (perfiles)	F	CE	Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección	UNE-EN 10219-2:2007*					EN 10219-1:2006		Balanza		C	NO	NO	NO	LA NORMA NO HACE REFERENCIA A EQUIPOS	EA027 OLC030
	OLC030					Medidor de longitudes: flexómetro, pie de rey
	OLC030					Regla de 1 ó 2 m o cuerda (para medir planicidad)
	OLC030					Medidor de ángulos
	OLC030					Galga de radios

C 1.2.3 SUBGRUPO ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLC031	Aceros (perfiles)	F		Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química	UNE-EN ISO 14284:2008					4.4.4.2	Equipo para la preparación de la muestra (fresadora; rectificadora de cabezal fijo; lijadora de banda plana; granalladora de arena)			NO	NO	NO
	OLC032	Aceros (perfiles)	F	CE	Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Método de ensayo	UNE-EN ISO 6507-1:2018					UNE-EN ISO 6506-2:2007	5.1	Máquina de ensayo (durómetro), para aplicar fuerza DENTRO DEL RANGO REQUERIDO en la norma ISO 6507-2		C	NO	NO	NO		EA012 OLC032
	OLC032					UNE-EN ISO 6506-4:2007	5.2	Bola pulida de metal duro (ISO 6506-2)
	OLC032					5.3	Dispositivo de medición (ISO 6506-2)
	OLC033	Aceros (flejes, perfiles, pasadores)	F	CE	Materiales metálicos. Ensayo de doblado	UNE-EN ISO 7438:2016					-	4.1	Máquina de ensayo / prensa (con uno de los dispositivos siguientes: con dos apoyos y un mandril; con perfil en V y un mandril; con mordaza)		C	NO	NO	NO		EA010 OLC033
	OLC034	Aceros (perfiles)	F	CE	Materiales metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente (Resistencia, límite elástico y alargamiento a la rotura)	UNE-EN ISO 6892-1:2017					ISO 7500-1	9	Maquina de tracción clase 1		C	NO	NO	NO		EH079 EA008 OLC034
	OLC034					ISO 9513		Extensómetro clase 1		C
	OLC034					Calibre, precisión 0,1 mm
	OLC034					Cinta métrica
	OLC035	Aceros (perfiles)	F	CE	Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy	UNE-EN ISO 148-1:2017					ISO 286:1988	5	Probeta (entallado en V o en U), mecanizado, plano de simetría, equipos para la medida de la tolerancia (tabla 2)			NO	NO	NO		EA009 OLC035
	OLC035					EN 10045-2	6.1	Máquina de ensayo (tabla 3), velocidad de la maza en el momento del impacto 5 -5,5 m/s		V
	OLC036	Estructuras metálicas	F	CE	Comprobación del par de apriete de los tornillos. / Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero	UNE-EN 1090-2:2019					Normas especificadas en 2.1 de la Norma UNE-EN 1090-2:2019	12.5.2.4	Llave dinamométrica calibrada		C	NO	NO	NO		OLC 036

C 1.2.4 SUBGRUPO ACERO EN PERFILES PARA ESTRUCTURAS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC037	Aceros	QQ		Composición química: Determinación cuantitativa del Carbono	UNE 7014:1950					2.1	Método Gravimétrico (gran precisión):			NO	NO	NO		OLC037
	OLC037					2.1.1	Horno de combustión (preferentemente eléctrico)
	OLC037					2.1.2	Navecilla y tapas
	OLC037					2.1.3	Frascos de absorción y material absorbente
	OLC037					2.1.4	Tren de purificación de oxigeno
	OLC037					2.1.5	Tren de purificación de dióxido de carbono
	OLC037					2.2	Método Volumétrico (suficiente precisión):
	OLC037					2.2.1	Horno de combustión, Navecillas y tapas
	OLC037					2.2.2	Bureta de medida y frasco de absorción
	OLC037					2.2.3	Tren de purificación de dióxido de carbono
	OLC038	Aceros	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Fósforo	UNE 7029:1951					4	No se requieren aparatos especiales diferentes de los de uso normal en los laboratorios de análisis			NO	NO	NO		OLC038
	OLC039	Aceros	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Azufre	UNE 7019:1950					2	Se utilizará el aparato que describe la norma en dicho apartado			NO	NO	NO		OLC039
	OLC040	Aceros	Q		Composición química: Determinación cuantitativa del Manganeso	UNE 7027:1951					4	No se requieren aparatos especiales diferentes de los de uso normal en los laboratorios de análisis			NO	NO	NO		OLC040
	OLC041	Aceros	Q		Aceros y fundiciones. Determinación del contenido de silicio total. Método gravimétrico	UNE-EN ISO 439:2020					ISO 3696	5	Reactivos, ver norma UNE-EN ISO 439:2020			NO	NO	NO	Toma de muestras de acuerdo con ISO 14284 o con normas nacionales apropiadas para aceros y fundiciones.	OLC041
	OLC041					ISO 14284	6.1	Crisoles de platino de 30 ml
	OLC041					6.2	Horno de mufla de 800 hasta 1,100 ºC
	OLC041					6.3	Papel filtrante textura media y bajo contenido cenizas conocido
	OLC041					4	Ácidos Clorhídrico, nítrico, fluorhídrico y perclórico.
	OLC041
	OLC042	Aceros	Q		Aceros. Determinación del contenido en nitrógeno. Método espectrofotométrico	UNE-EN ISO 4945:2019					ISO 648	5	Reactivos, ver norma UNE-EN ISO 4945:2019			NO	NO	NO		OLC042
	OLC042				Aparato semi-micro					ISO 1042	6.1	Espectrofotómetro.		V
	OLC042					ISO 3696	6.2	Aparato de destilación de vapor
	OLC042					ISO 14284	6.3	Baño de agua caliente, apto para agua hirviendo

C 1.3 SUBGRUPO SOLDADURAS
C 1.3.1 SUBGRUPO SOLDADURAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
C 1.3.2 SUBGRUPO SOLDADURAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
C 1.3.3 SUBGRUPO SOLDADURAS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLC043	Estructuras metálicas	F		Ensayos no destructivos. Inspección visual. Principios generales	UNE-EN 13018:2016					EN 1330-10					NO	NO	NO	Debe redactarse una instrucción escrita, que incluya los requisitos mínimos.	OLC043
	OLC043					EN ISO 8596
	OLC043					EN ISO 9712
	OLC045	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual de uniones soldadas por fusión	UNE-EN ISO 17637:2017					No hay normas	Anexo A	Regla o cinta graduación de 1 mm o menos			NO	NO	Iluminación 350 lx mínimo. Ojo a máximo 600 mm y más 30º		OLC045
	OLC045					Anexo A	Pie de rey
	OLC045					Anexo A	Calibre de acuerdo con la Norma ISO 3599
	OLC045					Anexo A	Galgas par medir entre 0,1 mm y 3 mm en pasos de 0,1 mm
	OLC045					Anexo A	Galga de radios
	OLC045					Anexo A	Lupas con 2 ó 5 aumentos con lentes provistas de escala (ISO 3058)
	OLC045					Anexo A	Dispositivo para medir perfiles con alambre de diámetro o ancho <= 1 mm
	OLC045					Anexo A	Material para impresión de la soldadura (Plástico que fragua en frio o arcilla)
	OLC045					Anexo A	Si accesibilidad limitada pueden utilizarse espejos, endoscopios, boroscopios…
	OLC046	Estructuras metálicas	F	CE	Soldeo. Uniones soldadas por fusión en acero, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones	UNE-EN ISO 5817:2014					5	Equipo que permita aumentar la inspección visual máximo en 10 aumentos			NO	NO	NO		OLC046
	OLC046					Flexímetro
	OLC046					Galgas
	OLC047	Estructuras metálicas		CE	Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Principios generales	UNE-EN ISO 3452-1:2013					ISO 3059		Materiales en UNE EN ISO 3452-4:1999 Inspección in situ:			NO	NO	NO		OLC047
	OLC047					ISO 3452-2	Ap. 4	Equipo de pulverización portátil
	OLC047					ISO 3452-3	Ap. 4	Trapos (libres de pelusas)
	OLC047					ISO 3452-4	Ap. 4	Brochas
	OLC047					ISO 3452-5	Ap. 4	Equipo de protección personal
	OLC047					ISO 3452-6	Ap. 4	Fuente de luz blanca
	OLC047					ISO 12706	Ap. 4	Fuente de UV – A
	OLC047					Equipo para instalaciones fijas:
	OLC047					Ap. 5	Zona de preparación y limpieza previa: (equipo descrito en EN 571-1)
	OLC047					Ap. 5	Zona de aplicación penetrantes: Sistemas de pulverización con o sin aire y/o electrostáticos, generadores de aerosoles, brochas, rociado inmersión en cuba, fuente de UV -A.
	OLC047					Ap. 5	Zona de escurrido del penetrante.
	OLC047					Ap. 5	Cuba de lavado por inmersión con sistema de agitación y control de temperatura
	OLC047					Ap. 5	Zona de lavado por pulverización, con pulverizadores manuales o automáticos.
	OLC047					Ap. 5	Zona de aplicación del emulsionante con cuba de inmersión
	OLC047					Ap. 5	Zona de secado, con estufa de recirculación de aire forzado a máximo 80ºC
	OLC047					Ap. 5	Zona de aplicación del revelador, con cabina de aplicación de polvo Pulverizador electrostático. Pistola del polvo. Tambor. Insuflador, Lecho fluidificado. Cuba provista de tapa. Medios para pulverizar en cabina.
	OLC047					Ap. 5	Zona de inspección con fuentes de luz blanca y UV – A
	OLC048	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante líquidos penetrantes. Niveles de aceptación.	UNE-EN ISO 23277:2015					ISO 3452-1	4	Prelimpiador (Acetona)			NO	NO	NO		EA028 OLC048
	OLC048					ISO 3452-2	4	Penetrante					Tomar precauciones, guantes…
	OLC048					ISO 5817	4	Eliminador
	OLC048					ISO 10042	4	Revelador
	OLC048					ISO 12706	5	Calibre, precisión 0,1 mm
	OLC048					ISO 17635
	OLC048					ISO/TS 18173
	OLC048
	OLC049	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluación.	UNE-EN ISO 17640:2011					ISO 5817	6	Equipo de ultrasonidos que deberá cumplir los requisitos de la Norma EN 12668		V	SI	NO	NO		EA004 OLC049
	OLC049					ISO 9712
	OLC049					ISO 11666:2010
	OLC049					ISO 23279
	OLC049					ISO 17635
	OLC049					EN 473
	OLC049					EN 583-1, EN 583-2, EN 583-4 EN 1330-4, EN 12668
	OLC049
	OLC050	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructIvo de uniones soldadas. Ensayo ultrasónico de uniones soldadas. Niveles de aceptación.	UNE-EN ISO 11666:2011					ISO 5817		Equipo de ultrasonidos		V	SI	SI	NO		EA005 OLC050
	OLC050					ISO 17635
	OLC050					ISO 17640
					ISO 23279
	OLC051	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas.	UNE-EN ISO 17638:2017					EN 473	5.3	Papel abrasivo o amolado local			NO	NO	NO		EA002 OLC051
	OLC051					EN 1291	5.4.1	Yunque electromagnético de corriente alterna		V
	OLC051					prEN 1956	5.6.1	Partículas magnéticas
	OLC051					EN 12062	5	Calibre, precisión 0,1 mm
	OLC052	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas magnéticas. Niveles de aceptación	UNE-EN ISO 23278:2015					EN 1290	5.3	Papel abrasivo o amolado local			NO	NO	NO		EA003 OLC052
	OLC052					prEN 1330-1		Yunque electromagnético de corriente alterna
	OLC052					prEN 1330-2		Partículas magnéticas
	OLC052					EN 12062		Calibre, precisión 0,1 mm
	OLC052					EN 25817

C 1.3.4 SUBGRUPO SOLDADURAS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC053	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con película	UNE-EN 17636-1:2013					EN 5576, 5580, 9712, 11699-1, 11699-2, 19232-1, 19232-2, 19232-4, 12543, 12679	7.3	Fuente de radiación		V	NO	NO	NO	La exposición de cualquier parte del cuerpo humano a los rayos X o gamma puede ser extremadamente perjudicial. La utilización del equipo debe estar sujeta a las disposiciones legales. Cualificación personal de acuerdo a la norma ISO 9712 o equivalente.	OLC053
	OLC053					7.3	Película y pantallas
	OLC054	Estructuras metálicas	F	CE	Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico. Parte 2: Técnicas de rayos X y gamma con detectores digitales	UNE-EN 17636-2:2013					ISO 5576, 9712, 16371-1, 19232-1, 19232-2, 19232-4, 19232-5, 12543, 12679	8	Fuente de radiación		V	NO	NO	NO	La exposición de cualquier parte del cuerpo humano a los rayos X o gamma puede ser extremadamente perjudicial. La utilización del equipo debe estar sujeta a las disposiciones legales. Cualificación personal de acuerdo a la norma ISO 9712 o equivalente.	OLC054
	OLC054					8	Detector, pantallas y filtros
	OLC056	Estructuras metálicas	F		Ensayos no destructivos de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones	UNE-EN ISO 10675-1:2017					ISO 5817, 6520-1, 17636-1, 17636-2, 17637	5	Software digital					Las uniones soldadas deben ensayarse visualmente y evaluarse de acuerdo con la norma ISO 17637	OLC056
	OLC058	Estructuras metálicas	F		Ensayos no destructivos de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio	UNE-EN ISO 10675-2:2022					ISO 6520-1	5	Software digital			NO	NO	NO	Las áreas accesibles de la uniones soldadas se deben examinar visualmente de acuerdo con la Norma ISO 17637 y evaluarse antes del ensayo radriográfico. La Norma ISO 17635 proporciona información sobre los END para ensayos y una evaluación de las soldaduras por fusión en materiales metálicos.	OLC058
	OLC058					ISO 10042
	OLC058					ISO 17636-1
	OLC058					ISO 17636-2
	OLC058					ISO 17637
	OLC058

GRUPO C-2. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
C 2.1 SUBGRUPO MARCAS VIALES (PINTURAS, TERMOPLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE, PLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN FRÍO, MARCAS VIALES PREFABRICADAS Y MICROESFERAS)
Especificación					Norma
Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos					UNE-EN 1423:2013 (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013 (NA)

C 2.1.1 SUBGRUPO MARCAS VIALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
C 2.1.2 SUBGRUPO MARCAS VIALES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLC059	Pinturas, termoplást, plást. en frío y microesf.	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Toma de muestras de los acopios y ensayos	UNE-EN 12802:2012 / UNE-EN 13459:2012					EN 13459, 1423, 1424, 1462-1, 1790, 1871, 12802, EN ISO 15528					NO	NO	NO		OLC059
	OLC060	Pinturas y plásticos de apl. en frío	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Pinturas, termoplásticos y materiales plásticos en frío. Propiedades físicas. Anexo A. Pintura y plástico en frío. Método de ensayo para la determinación del factor de luminancia y de las coordenadas cromáticas.	UNE-EN 1871:2021 / UNE-EN 1436:2018					EN 1436:2018	Anexo A	El equipo de medida y la elección de equipos se describe en el Anexo C de la Norma EN 1436:2018. El equipo debe tener geometría 45º / 0º y un ángulo de observación de 2º, con iluminante patrón D 65			NO	NO	NO		OLC060
	OLC060					EN 12802
	OLC060					EN 13459
	OLC060					EN ISO 787-11
	OLC060					EN ISO 1514
	OLC060					EN ISO 2812-1
	OLC060					EN ISO 4892-3
	OLC061	Termoplásticos	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Pinturas, termoplásticos y materiales plásticos en frío. Propiedades físicas. Anexo F. Termoplástico. Método de ensayo para determinar las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia	UNE-EN 1871:2021 / UNE-EN 1436:2018					EN 1436:2018	Anexo F	Fuente de luz y dispositivo de medida como se especifica en la Norma EN 1436. El equipo debe tener geometría 45º / 0º y un ángulo de observación de 2º, con iluminante patrón D 65			NO	NO	NO		OLC061
	OLC061					EN 12802		Molde de goma siliconada compuesto de una lámina lisa de goma siliconada de aprox. 101 mm de espesor.
	OLC061					EN 13459		Hoja lisa y suave de un material anti-adherente, por ejemplo una hoja nde metal con revestimiento permanente.
	OLC061					EN ISO 787-11
	OLC061					EN ISO 1514
	OLC061					EN ISO 2812-1
	OLC061					EN ISO 4892-3
	OLC062	Materiales postmezclado (microesf., áridos antide	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Anexo C. Defectos de las microesferas de vidrio y Anexo D. Método de ensayo para determinar el porcentaje ponderado máximo de microesferas de vidrio defectuosas. Procedimiento operatorio	UNE-EN 1423:2013* (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013* (NA)					EN ISO 787-9	Anexo D	Tamices			NO	NO	NO		OLC062
	OLC062					ISO 565:1990	Anexo D	Dispositivo óptico que permita examinar microesferas de 4 a 5 mm de diam.
	OLC062					ISO 2591-1	Anexo D	Cinta adhesiva transparente de ancho mínimo 20 mm y largo el del tamiz.
	OLC062					ISO 7724-2
	OLC063	Micro-esferas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Granulometría de las microesferas de vidrio	UNE-EN 1423:2013* (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013* (NA) / ISO 2591-1:1988**					EN ISO 787-9	4.1.3	Tamices de tela metálica de dimensiones R40/3, de acuerdo con ISO 565:1990 mediante el método de tamizado de la norma ISO 2591-1			NO	NO	NO		OLC063
					ISO 565:1990
					ISO 2591-1
					ISO 7724-2
	OLC064	Marcas viales prefab.	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas.Toma de muestras	UNE-EN 1790:2015 / UNE-EN 13459:2012					EN 1423					NO	NO	NO		OLC064
	OLC064					EN 1424
	OLC064					EN 1463-1
	OLC064					EN 1790
	OLC064					EN 1871
	OLC064					EN 12802
	OLC064					EN ISO 15528
	OLC065	Marcas viales prefab.	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. Anexo C Método de medida para el factor de luminancia β y las coordenadas cromáticas (x,y)	UNE-EN 1790:2015 / UNE-EN 1436:2018					EN 13036-4	Anexo C	Equipo de laboratorio o portátil, si se realizan sobre marcas aplicadas sobre la carretera. Estos equipos pueden basarse bien en la medidade los fasctores triestímulo X, Y, Z, mediante el empleo de filtros o en medida espectrales seguidas de cálculos.			NO	NO	NO		OLC065
	OLC065					IEC 60050-845:1987
	OLC065					ISO 11664-2:2007
	OLC066	Marcas viales prefab.	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. Anexo B Método de medida del coeficiente de luminancia retrorreflejada RL	UNE-EN 1790:2015 / UNE-EN 1436:2018					EN 13036-4	Anexo B	Retrorreflectómetro (equipo con iluminación, fotómetro y medios que permitan definir un plano de referencia horizontal con un centro de referencia). El fotómetro sera tal como se define en la Norma ISO 11664-2:2007		C/M	NO	NO	NO		OLC066
	OLC066					IEC 60050-845:1987
	OLC066					ISO 11664-2:2007
	OLC067	Unidad terminada	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. Anexo B. Método de medida del coeficiente de luminancia retrorreflejada RL	UNE-EN 1436:2018					EN 13036-4	Anexo B	Retrorreflectómetro (equipo con iluminación, fotómetro y medios que permitan definir un plano de referencia horizontal con un centro de referencia). El fotómetro sera tal como se define en la Norma ISO 11664-2:2007		C/M	NO	NO	NO		OLC067
	OLC067					IEC 60050-845:1987
	OLC067					ISO 11664-2:2007
	OLC068	Unidad terminada	F	PG3	Determinación de la dosificación de material base y materiales de postmezclado. (Dotación)	PG3 700.8.3.3 y 700.8.3.4					700.8.3.3	Bandejas indeformables de 0,2 mm de espesor y de 30 x 15 mm o de 40 x 15			NO	NO	NO		OLC068

C 2.1.3 SUBGRUPO MARCAS VIALES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLC069	Pinturas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. Anexo G. Pinturas. Método de ensayo para la determinación de la viscosidad (Método Krebs-Stormer)	UNE-EN 12802:2012					EN 13459	Anexo G	Viscosímetro Stormer, con rotor tipo aspa		C	NO	NO	NO		OLC069
	OLC069					EN ISO 15528	Anexo G	Contenedor con diámetro 85 mm y volumen 500 ml
	OLC069					ISO 5725-2	Anexo G	Termómetro precisión de 0,2 ºC y rango de 20 a 70 ºC
	OLC069					Anexo G	Cronómetro con precisión de 0,2 s
	OLC069					Anexo G	Juego pesas de 500, 200 (2 Udes.), 100, 50, 25, 10 (2 Udes.), 5, 2 (2 Udes), 1 g.
	OLC069					Anexo G	Baño termostático que soporte temperatura de (25 ±0,2)
	OLC070	Pinturas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. Anexo A. Pintura. Método de ensayo para la determinación del contenido en sólidos	UNE-EN 12802:2012					EN 13459	Anexo A	Refrigerador o baño de agua con termostato a +10 ºC			NO	NO	NO		OLC070
	OLC070					EN ISO 15528	Anexo A	Cristalizador de porcelana de 40 mm de diámetro y altura entre 20 y 30 mm
	OLC070					ISO 5725-2	Anexo A	Balanza analítica precisión de 0,001 g y ajuste de cero.		C
	OLC070					Anexo A	Estufa ventilación forzada, interior resistente a llama y capaz de 105 ± 2 ºC
	OLC070					Anexo A	Desecador con agente secante (por ejemplo, silicagel)
	OLC070					Anexo A	Disolvente/diluyente según recomendación fabricante.
	OLC071	Pinturas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. Anexo B. Método de ensayo para la determinación del poder cubriente	UNE-EN 1871:2021 / UNE-EN 1436:2018					ISO 1512	Anexo B	Aplicador de película. Definido en B.2.a			NO	NO	NO		OLC071
	OLC071					ISO 1513		Dispositivo provisto de motor, un sistema de impulsión y una palanca de impulsión y una placa de succión para mover Doctor Blade a velocidad constante sobre una superficie plana
	OLC071					Reflectómetro de acuerdo a la Norma EN 1436
	OLC071					Tarjetas impermeables a los solventes de la pintura
	OLC071					Balanza de precisión con una resolución mínima de 0,001 g.
	OLC071					Instrumrnto de medida capaz de evaluar 0,5 mm
	OLC072	Pinturas	F	PG3	Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 1: Método del picnómetro	UNE-EN ISO 2811-1:2016					ISO 1513	6.1.1	Picnómetro metálico. Descrito en 6.1.1		C	NO	NO	NO		OLC072
	OLC072					ISO 3696	6.1.2	Picnómetro de vidrio, tipo Gay-Lussac de entre 10 y 100 cm3
	OLC072					ISO 15528	6.2	Balanza analítica exactitud 1 mg para 50 ml o 10 mg para 50 a 100 ml.		C
	OLC072					6.3	Termómetro precisión de 0,2 ºC
	OLC072					6.4	Cámara a temperatura controlada, o baño de agua.
	OLC073	Termoplást y plást. en frío	F	PG3	Pinturas y barnices. Determinación de la densidad. Parte 2: Método del cuerpo de inmersión (plomada)	UNE-EN ISO 2811-2:2011					ISO 1513	6.1	Plomadas de metal resistente a la corrosión			NO	NO	NO		OLC073
	OLC073					ISO 15528	6.2	Balanza analítica exactitud 10 mg		C
	OLC073					6.3	Termómetro precisión de 0,2 ºC
	OLC073					6.4	Cámara a temperatura controlada, o baño de agua.
	OLC073					6.5	Trípode para suspender la plomada y ajustar profundidad de inmersión.
	OLC074	Micro-esferas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Anexo A. Método de ensayo para la determinación del índice de refracción de las microesferas de vidrio	UNE-EN 1423:2013* (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013* (NA)					ISO 565:1990	Anexo A	Microscopio, descrito en A.3.2		C/V	NO	NO	NO		OLC074
	OLC074					ISO 2591-1	Anexo A	Líquidos de índice de refracción conocido, descrito en A.3.3

C 2.1.4 SUBGRUPO MARCAS VIALES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC075	Pinturas, termoplást y plást. en frío	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. Anexo B. Pintura, termoplásticos y plásticos en frío. Método de ensayo para la determinación e identificación de los componentes orgánicos	UNE-EN 12802:2012					EN 1423	Anexo B.2	Centrífuga de alta velocidad, mínimo 10,000 g			NO	NO	NO		OLC075
	OLC075					EN 1424	B.2	Recipientes para centrífuga, metálicos o vidrio de 800 cm³
	OLC075					EN 1790	B.2	Espátula
	OLC075					EN 13459	B.2	Estufa con ventilación forzada, capaz de 105 ºC ± 10 ºC
	OLC075					EN ISO 11890-2	B.2	Rotavapor
	OLC075					EN ISO 15528	B.2	Matraz de vidrio, con capacidad 500 ml y cuello de vidrio esmerilado
	OLC075					ISO 5725-2	B.2	Espectrómetro de infrarrojos, descrito en B.2 g)
	OLC075					B.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g y ajuste de cero.		C
	OLC075					B.2	Dos matraces Erlenmeyer de vidrio resistente al calor, de 250 y 300 ml
	OLC075					B.2	Horno de mufla ajustable a 450 ºC ± 25 ºC
	OLC075					B.2	Desecador con agente secante (por ejemplo, silicagel)
	OLC075					B.2	Sonicador ultrasónico
	OLC075					B.3	Disolvente tres partes de tolueno y una de acetona, en volumen
	OLC075					B.3	Disolvente, tetrahidrofurano
	OLC075					B.3	Disolvente, tres partes de tolueno y una de acetona, en volumen
	OLC075					B.3	Disolvente, acetato de etilo
	OLC075					B.3	Disolvente, acetona.
	OLC076	Micro-esferas	Q	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Anexo B. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia de las microesferas de vidrio al agua, al ácido clorhídrico, al cloruro cálcico y al sulfuro sódico	UNE-EN 1423:2013* (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013* (NA)					EN ISO 787-9	B.1	Matraz de destilación y tubo de vidrio acoplable a la parte superior			NO	NO	NO		OLC076
	OLC076					ISO 565:1990	B.1	Solución indicadora de fenolftaleína
	OLC076					ISO 2591-1	B.2	Solución de ácido clorhídrico
	OLC076					ISO 7724-2	B.2-3	Microscopio de entre 20 y 50 aumentos
	OLC076					B.3	Solución normal de cloruro cálcico
	OLC076					B.4.2	Estufa 100ºC ± 5ºC
	OLC076					B.4.1.2	Frasco de 50 ml con tapón esmerilado
	OLC076					B.4.1.3	Agua destilada
	OLC076					B.4.1.4	Solución saturada de sulfuro sódico
	OLC077	Micro-esferas	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. Anexos E y F. Tratamiento superficial de las microesferas de vidrio.	UNE-EN 1423:2013 (NA) / UNE-EN 1423:2013/AC:2013 (NA)					EN ISO 787-9	E.1.1	Tubo de Ø interior entre 2 y 5 mm graduado a intervalos de 1/20 ml.			NO	NO	NO		OLC077
	OLC077					ISO 565:1990	E.2.2.1	Embudo profundidad 120 mm y Ø superior a 150 mm y cuello Ø interior 6,25 mm
	OLC077					ISO 2591-1	E.2.2.2	Saco de algodón lavado de 450 x 250 mm y trama de hilo de 48 x 48
	OLC077					ISO 7724-2	E.2.2.3	Cubeta de 4 l
	OLC077					E.2.2.4	Frasco de 500 ml
	OLC077					F.3.1	Placa de Petri de Ø 50 a 75 mm
	OLC077					F.3.2	Jeringuilla, pipeta o cuentagotas de 5 a 20 ml
	OLC077					F.3.3	Tamices conforme a la ISO 565
	OLC077					F.3.4	Xileno, grado reactivo
	OLC077					F.3.5	N-heptano, grado reactivo
	OLC078	Marcas viales prefab.	F		Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. Anexo A Método de medida del coeficiente de luminancia bajo iluminación difusa Qd	UNE-EN 1790:2015 / UNE-EN 1436:2018					EN ISO 787-9	Anexo A	Equipo con iluminación, fotómetro y medios que permitan definir un plano de referencia horizontal con un centro de referencia. Definido en Anexo A		C	NO	NO	NO		OLC078
	OLC078					ISO 565:1990
	OLC078					ISO 2591-1
	OLC078					ISO 7724-2
	OLC080	Unidad terminada	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. Parte 4. Método de medida de la resistencia al deslizamiento	UNE-EN 1436:2018 / UNE-EN 13036-4:2012					EN 1097-8	6	Péndulo de fricción dotado con los dispositivos imprescindibles que se indican en la fig. 1		C/M	NO	NO	NO		OLC080
	OLC081					ISO 48
	OLC081					ISO 4662
	OLC081					ISO 7619-1
	OLC081					ISO 7619-2

C 2.2 SUBGRUPO SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES
Especificación					Norma
Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas					UNE-EN 12899-1:2009 (NA) / UNE-EN 12899-1:2009 Erratum:2010 (NA)
Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos internamente iluminados					UNE-EN 12899-2:2010
Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes					UNE-EN 12899-3:2010
Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales					UNE-EN 1463-1:2010

C 2.2.1 SUBGRUPO SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
C 2.2.2 SUBGRUPO SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLC081	Señales y carteles retrorreflec.	F		Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. Coeficiente de retrorreflexión RA	UNE-EN 12899-1:2009 (NA) / UNE-EN 12899-1:2009 Erratum:2010 (NA) / CIE 54.2 (Material con microesferas de vidrio)** / DITE (Material microprismático)**					EN 12665:2002, EN 12899-4, EN 12899-5, EN 13032-1, EN 60529, EN ISO 877:1996, EN ISO 4892-2, EN ISO 9001, CIE 15, CIE 54,2, CIE 74:1988		Retrorreflectómetro			NO	NO	NO		OLC081
	OLC082	Señales y carteles no retrorreflec.	F		Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. Coordenadas cromáticas y factor de luminancia	UNE-EN 12899-1:2009 (NA) / UNE-EN 12899-1:2009 Erratum:2010 (NA) / CIE 15**					EN 12665:2002, EN 12899-4, EN 12899-5, EN 13032-1, EN 60529, EN ISO 877:1996, EN ISO 4892-2, EN ISO 9001, CIE 15, CIE 54,2, CIE 74:1988		Colorímetro y espectrofotómetro			NO	NO	NO		OLC082
	OLC084	Elem. de balizamien. (Dispositiv. retrorreflec)	F	PG3	Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes. Coeficiente de retrorreflexión RA	UNE-EN 12899-3:2010 (NA) / CIE 54.2**					En 12899-1, EN 12899-4, EN 12899-5, EN ISO 877:1996, EN ISO 9001, CIE 15, CIE 54,2		Retrorreflectómetro			NO	NO	NO		OLC084
	OLC085	Elem. de balizamien.	F	PG3	Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes. Coordenadas cromáticas y factor de luminancia en condiciones diurnas	UNE-EN 12899-3:1010 (NA) / CIE 15**					En 12899-1, EN 12899-4, EN 12899-5, EN ISO 877:1996, EN ISO 9001, CIE 15, CIE 54,2		Colorímetro y espectrofotómetro			NO	NO	NO		OLC085
	OLC086	Elem. de balizamien.	F	PG3	Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes. Coordenadas cromáticas de los dispositivos retrorreflectantes en condiciones nocturnas	UNE-EN 12899-3:2010 (NA) / CIE 54.2**					En 12899-1, EN 12899-4, EN 12899-5, EN ISO 877:1996, EN ISO 9001, CIE 15, CIE 54,2		Retrorreflectómetro			NO	NO	NO		OLC086
	OLC087	Captafaros	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento. Dimensiones	UNE-EN 1463-1:2010 (NA)					EN 1463-2:2000, ISO 10526, 10527, CIE 54.2-2001, IEC/CIE 17.4-1987	Ap. 5	Cinta para medir mínimo 18 mm y máximo 320 mm. Dimensiones descritas en el apartado 5.2			NO	NO	NO		OLC087
	OLC088	Captafaros	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento. Anexo B. Método de ensayo para la determinación de las coordenadas cromáticas de la radiación retrorreflejada	UNE-EN 1463-1:2010* (NA)					EN 1463-2:2000, ISO 10526, 10527, CIE 54.2-2001, IEC/CIE 17.4-1987, CIE 54:1982	B.2	Fuente de iluminación, distribución espectral patrón CIE Tipo A.		C	NO	NO	NO	La técnicas de calibración y medida de acuerdo con CIE 54:1982. Las funciones de color y métodos de calculo de acuerdo con ISO 10526 e ISO 10527	OLC088
	OLC089	Captafaros	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento. Anexo A. Método de ensayo para la determinación del coeficiente de intensidad luminosa	UNE-EN 1463-1:2010* (NA)					EN 1463-2:2000, ISO 10526, 10527, CIE 54.2-2001, IEC/CIE 17.4-1987	A.2.1	Fuente de iluminación, distribución espectral patrón CIE Tipo A.		C	NO	NO	NO	La técnicas de calibración y medida de acuerdo con CIE 54:1982.	OLC089
	OLC089					A.2.2	Base de sustentación de probetas, angulo horizontal entre 0º a 15º
	OLC089					A.2.3	Receptor fotoeléctrico, descrito en A.2.3 a)		V	NO	NO	NO
	OLC089					A.2.3	Medidor de iluminancia.

C 2.2.3 SUBGRUPO SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
C 2.2.4 SUBGRUPO SEÑALES, CARTELES, ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC103	Captafaros	F	PG3	Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de comportamiento. Anexo D. Determinación de la resiliencia en captafaros deformables	UNE-EN 1463-1:2010 (NA)					EN 1463-2:2000, ISO 10526, 10527, CIE 54.2-2001, IEC/CIE 17.4-1987	Anexo D	Máquina para ensayos de deformaciones descrita en D.1.1					OLC103
	OLC103					Soperte capaz de garantizar el anclaje del captafaro durante el ensayo
	OLC103					Habitación con climatizador capaz de mantener la temperatura a (23±2)º C

C 2.3 SUBGRUPO RECUBRIMIENTOS
C 2.3.1 SUBGRUPO RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
	OLC092	Recubrimiento galvanizad. (flejes, baranda., señ sust.	F		Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. Aspecto del recubrimiento	UNE-EN ISO 1461:2010					ISO 752, 1460, 2064, 2178, 2808, 2859-1, 2859-2, 2859-3, 3549, 3882, 10474, 1179, 13283					NO	NO	NO	OLC092

C 2.3.2 SUBGRUPO RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLC093	Recubrimiento pinturas	F		Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. Apartado 5.5. Determinación del espesor de película seca (Métodos magnéticos)	UNE-EN ISO 2808:2020					ISO 3611		Micrómetro o Micrómetro de esfera, máquina de amolar y pulir, etc según el método utilizado			NO	NO	NO	OLC093
					ISO 4618
					ISO 8503-1
	OLC094	Recubrimiento galvanizad. (flejes, baranda., señ sust.	F		Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre metal base magnético. Medida del espesor del recubrimiento. Método magnético	UNE-EN ISO 2178:2017					ISO 2064, 4618, 5725-1:1994, ISO/IEC 98-3	4	Aparato basado en el método del resorte o en el de inducción o en medir el flujo magnético, descritos en 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente de la UNE-EN ISO 2178:2017		C	NO	NO	NO	OLC094
	OLC095	Señales y carteles (Elem. de sustent.)	F	PG3	Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayos. Apdo. 6.5. Espesor medio del recubrimiento en postes	UNE 135352:2018 / UNE-EN ISO 1461:2010					UNE 135312; UNE 135314; UNE 135360; UNE 135362-1; UNE 135362-2; UNE 135363; UNE 135366; UNE-EN 12899-1; UNE-EN ISO 1461		Aparato basado en el método del resorte o en el de inducción o en medir el flujo magnético, descritos en 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente de la UNE-EN ISO 2178:2017					OLC095
	OLC096	Recubrimiento galvanizad. (flejes, baranda., señ sust.	Q		Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área	UNE-EN ISO 1460:2021					No existen normas	7	Disolvente orgánico que no ataque al galvanizado			NO	NO	NO	OLC096
	OLC096					7	Ácido clorhídrico concentrado
	OLC096					7	Balanza con precisión superior al 1% de la masa de la muestra.
	OLC097	Recubrimiento por proyec térmica	F	CE	Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 1: Consideraciones de diseño y requisitos de calidad para sistemas de protección contra la corrosión. / Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 2: Ejecución de sistemas de protección contra la corrosión. / Aspecto y espesor	UNE-EN ISO 2063-1:2019 / UNE-EN ISO 2063-2:2018					EN ISO 1463, ISO 2063-2, ISO 2178, ISO 4624, ISO 8044, ISO 8501-1:2007, ISO 8501-3, ISO 12671, ISO 14232-1, ISO 14916, ISO 14917, ISO 14919, ISO 14923, EN 10163-2, EN 10163-3		Aparato basado en medición magnética, de acuerdo con EN ISO 2178		C	NO	NO	NO	OLC097
	OLC097					Microscopio pare el método micrográfico.
	OLC098	Recubrimiento por proyec térmica	F	CE	Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 1: Consideraciones de diseño y requisitos de calidad para sistemas de protección contra la corrosión. / Proyección térmica. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Cinc, aluminio y sus aleaciones. Parte 2: Ejecución de sistemas de protección contra la corrosión. / Ensayo de adherencia.	UNE-EN ISO 2063-1:2019 / UNE-EN ISO 2063-2:2018					EN ISO 1463, ISO 2063-1, ISO 2178, ISO 4624, ISO 8044, ISO 8501-1:2007, ISO 8501-3, ISO 14916, ISO 14917,ISO 14918,ISO 14922-1, ISO 14923		Método 1: Herramienta de corte de punta dura descrito en Anexo A.1			NO	NO	NO	OLC098
	OLC098					Método 2: Aparato de ensayo neumático o hidráulico, descrito en A.2

C 2.3.3 SUBGRUPO RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLC099	Postes, elem. sustent., señal. y balizamiento.	F		Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayos. Apdo. 5.2. Adherencia del recubrimiento	UNE 135314:2017					UNE 36521		Todas las referencias a artículos son a los de la UNE EN ISO 2409 Herramientas de corte de una sola cuchilla, descrita en 3.2.2			NO	NO	Descritas en apartados 6 y 7 de la norma	OLC099
	OLC099					UNE 135312; UNE 135313; UNE 135331, UNE-EN 1090-2, UNE-EN 1179, UNE-EN 10024, UNE-EN 10025-2, UNE-EN 10346, UNE-EN 10219-2, UNE-EN ISO 898-1, UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2409, UNE-EN ISO 10684		Herramienta de corte multicuchilla, descrita en 3.2.3
	OLC099					Brocha suave
	OLC099					Cinta autoadhesiva sensible a la presión, descrita en 3.5
	OLC099					Lente de 2 ó 3 aumentos
	OLC099
	OLC100	Recubrimiento pintura (barandilla etc.)	F	EAE	Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado	UNE-EN ISO 2409:2013					ISO 1513	3.2.2	Herramientas de corte de una sola cuchilla, descrita en 3.2.2			NO	NO
	OLC100					ISO 1514	3.2.3	Herramienta de corte multicuchilla, descrita en 3.2.3
	OLC100					ISO 2808	3.3	Guias espaciadoras y plantillas guía, descritos en 3.3
	OLC100					ISO 13076	3.4	Lentes de inspección
	OLC100					ISO 15528
	OLC100
	OLC101	Barandillas metálicas			Pinturas y barnices. Ensayos de secado. Parte 6: Ensayo de secado total aparente	UNE-EN ISO 9117-6:2013					ISO 1513	4.1	Fragmentos cuadrados de gasa de monofilamentos, descripción en 4.1			NO	NO	NO	OLC101
	OLC101					ISO 1514	4.2	Discos de goma de Ø 22 mm y espesor 5 mm, dureza de 50 ± 3 IRHD
	OLC101					ISO 2808	4.3	Pesos cilíndricos masa 200, 500 y 1.000 g y Ø no menor 22 mm
	OLC101					ISO 15528	4.4	Cronómetro
	OLC101					6.1	Probetas de ensayo que cumplan la ISO 1514
	OLC101					7.1	Aparato para secado según 7.1

C 2.3.4 SUBGRUPO RECUBRIMIENTOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4
	OLC102	Recubrimiento pintura (barandilla etc.)	F		Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción	UNE-EN ISO 4624:2016					ISO 1513	4.1	Dinamómetro, descrito en 4.1			NO	NO	NO	OLC102
	OLC102					ISO 1514	4.2	Sufrideras de ensayo, descritas en 4.2
	OLC102					ISO 2808	4.3	Dispositivo centrador, según apartados 8.4.1 (método A) y 8.4.3 (método C)
	OLC102					ISO 3270	4.4	Instrumento de corte.
	OLC102					ISO 15528	5	Adhesivos, descritos en 5

	Cl En: / Clase de Ensayo	F: / Ensayo físico	Q: / Ensayo químico
					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
	Revisión normativa del PG-3: Incluye actualización de la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 124 de 22/05/2018).					T4

## OL-D
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:

Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

ÁREA D: ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO
GRUPO D-1 TRABAJOS DE CAMPO: SONDEOS, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS "IN SITU"
D 1.1 SUBGRUPO TOMA DE MUESTRAS					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS
D 1.1.1 SUBGRUPO TOMA DE MUESTRAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 1.1.2 SUBGRUPO TOMA DE MUESTRAS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
Si/No	Código	Tipo Producto	Cl / En	Rgto	Ensayo	Norma	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	OLD001	Terreno	F		Toma de muestras superficiales de suelo de tipo inalterado. Toma de muestras inalteradas en calicata o pozos. Cubo mínimo de 200 mm. y cilindro mínimo de diámetro 150 mm	UNE 7371:1975					-	2.1	Herramientas para tallar la muestra			NO	NO	NO		GT46 OLD001
	OLD001					2.2	Parafina, vendas de malla abierta y brocha
	OLD001					2.3	Recipiente y hornillo
	OLD001					2.4	Caja para embalaje					Para muestras cúbicas de 30 ó 30 cm de lado,
	OLD001					2.4	Cilindro tomamuestras de filo cortante					Ø=13cm y H=13cm
	OLD002	Terreno	F		Toma de muestras inalteradas en sondeos con toma-muestras de pared delgada tipo Shelby. Diámetro de muestra mínimo 70 mm	XP P94-202 / ASTM-D1587/D1587-15					-	6.3 ASTM	Tubo tomamuestras de pared delgada			NO	SI	SI (4.4)	Con o sin estuche interior. Estandarizados: Ø ext: 2"(50,8mm), 3"(76,2mm), 5"(127mm)	GT47 OLD002
	OLD002					3.2 XP
	OLD003	Terreno	F		Toma de muestras con toma-muestras de pared gruesa con estuche interior. Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202					-	3.2.3.d;3.2.4.c	Tubo tomamuestras de pared gruesa			NO	SI	SI (4.4)	Puede ser con o sin estuche interior	GT48 OLD003
	OLD004	Terreno	F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras simple (batería simple). Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202 / ASTM-D2113-14					-	3.2.4.a;b	Tubo simple de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT49 OLD004
	OLD005	Terreno	F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras doble (batería doble). Diámetro de muestra mínimo 86 mm	XP P94-202 / ASTM-D2113-14					-	3.2.4.c	Tubo doble de tomamuestras a rotación			NO	SI	SI (4.4)		GT50 OLD005
	OLD006	Terreno	F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple)	XP P94-202					-	3.2.4.d	Tubo tomamuestras triple			NO	SI	SI (4.4)		GT51 OLD006
	OLD007	Terreno	F		Toma de muestras a rotación con tubo toma-muestras triple (batería triple), con extensión de pared delgada	XP P94-202					-	3.2.4.e	Tubo tomamuestras con estuche de sacado			NO	SI	SI (4.4)		GT52 OLD007
	OLD008	Terreno	F		Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo	XP P94-202					-	3.2.3.c	Tubo tomamuestras de pistón fijo			NO	SI	SI (4.4)	Cabeza del tubo con válvulas	GT53 OLD008
	OLD009	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Métodos de toma de muestras y mediciones piezométricas. Parte 1: Principios técnicos de ejecución	UNE-EN ISO 22475-1:2010					EN 791	4.1	Equipos de perforación adecuados (ver anexo C), de acuerdo con las normas ISO 3351-1, ISO 3352-1 E ISO 10097-1			NO	NO	SI
	OLD009					EN 996	8.2.1.a	Botellas de muestras limpias con tapón hermético
	OLD009					EN 1997-1	8.2.1.b	Bomba
	OLD009					EN 1997-2	8.2.1.c	Toma-muestras de agua subterránea
	OLD009					ISO 22476-3	8.2.1.d	Termómetro
	OLD009					ISO 14688-1	8.2.1.e	Caja aislada térmicamente o refrigerada para transportar las botellas
	OLD009					ISO 14689-1	9.1.2	Piezómetros abiertos y cerrados		C
	OLD009					ISO 3551-1
	OLD009					ISO 3552-1
	OLD009					GUM
	OLD009					ISO 10097-1

D 1.2 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN
D 1.2.1 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 1.2.2 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD010	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar (SPT)	UNE-EN ISO 22476-3:2006 / UNE-EN ISO 22476-3:2006/A1:2014					prEN ISO 22475-1	4.1	Equipo de perforación capaz de efectuar un sondeo limpio,					GT67 OLD010
	OLD010					4.2	Tomamuestras tubular partido metálico, dimensiones en figura 1, y con válvula antirretorno		C
	OLD010					4.3	Barras de hinca, con masa menor de 10 kg/m y rigidez tal que se evite el pandeo		V
	OLD010					4.4	Dispositivo de hinca, masa menor de 115 kg
	OLD010					4.5.1	Contador de golpes (Opcional)
	OLD010					4.5.2	Dispositivo para medir la longitud de la penetración (Opcional)
	OLD011	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica ligera (DPL)	UNE-EN ISO 22476-2:2008 / UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. m=10 ± 0,1 kg, h=500 ± 10 mm	GT59 OLD011
	OLD011					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	OLD011					4.3	Puntaza cónica
	OLD011					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD011					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD011					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD011					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD011					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD011					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD011					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD012	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica mediana (DPM)	UNE-EN ISO 22476-2:2008 / UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca			NO	SI	NO	V= 15 a 30 golpes/min. Rotar las barras cada 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. m=30 ± 0,3 kg, h=500 ± 10 mm	GT60 OLD012
	OLD012					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto
	OLD012					4.3	Puntaza cónica
	OLD012					4.4	Barras de hinca		V				Dimensional y rectitud
	OLD012					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD012					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					nº golpes/100mm
	OLD012					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración
	OLD012					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD012					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD012					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD013	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica pesada (DPH)	UNE-EN ISO 22476-2:2008 / UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca (masa de la maza 50±0,5kg, h de caída 500±10 mm)			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Resumen del perfil de un ensayo de penetración dinámica	GT61 OLD013
	OLD013					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto					Anexo B (Informativo): Registro de los valores medidos y de los resultados del ensayo de penetración dinámica
	OLD013					4.3	Puntaza cónica					Anexo C (Informativo): Método recomendado para medir la energía real
	OLD013					4.4	Barras de hinca		V				Verificación dimensional y de rectitud. v hinca=15 a 30 golpes/min. Rotar las barras 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. Anotar nº golpes/100mm
	OLD013					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD013					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					Anexo D (Informativo): Características geotécnicas y del equipo que influyen en los resultados de la penetración dinámica
	OLD013					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración					Anexo E (Informativo): Interpretación de los resultados del ensayo usando la resistencia dinámica por punta
	OLD013					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD013					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD013					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD014	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica súper pesada (DPSH)	UNE-EN ISO 22476-2:2008 / UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014					EN 10204	4.1	Dispositivo de hinca (DPSH-A y DPSH-B masa de la maza 63,5±0,5kg, (DPSH-A h de caída 500±10 mm, DPSH-B h de caída 750±20 mm)			NO	SI	NO	Anexo A (Informativo): Resumen del perfil de un ensayo de penetración dinámica	GT62 OLD014
	OLD014					ISO 22475-1	4.2	Cabeza de impacto					Anexo B (Informativo): Registro de los valores medidos y de los resultados del ensayo de penetración dinámica
	OLD014					4.3	Puntaza cónica					Anexo C (Informativo): Método recomendado para medir la energía real
	OLD014					4.4	Barras de hinca		V				Verificación dimensional y de rectitud. v hinca=15 a 30 golpes/min. Rotar las barras 1,5 vueltas o hasta alcanzar el par de torsión máximo, al menos, cada 1 m de penetración. Anotar nº golpes/100mm
	OLD014					4.5	Dispositivo para medir el par de torsión		V				Cada 6 meses
	OLD014					4.6.1	Opcional: Contador de golpes					Anexo D (Informativo): Características geotécnicas y del equipo que influyen en los resultados de la penetración dinámica
	OLD014					4.6.2	Opcional: Dispositivo para medir la longitud de penetración					Anexo E (Informativo): Interpretación de los resultados del ensayo usando la resistencia dinámica por punta
	OLD014					4.6.3	Opcional: Sistema de inyección
	OLD014					4.6.4	Opcional: Aparato medición dimensiones puntaza
	OLD014					4.6.5	Opcional: Dispositivo para controlar la desviación del varillaje respecto de la vertical
	OLD015	Terreno	F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática	UNE-ENV 1997-3:2002 / UNE 103808:2006					-	11.3.1.1	Placa de carga			NO	SI	NO	Preparar el terreno antes de colocarla	GT63 OLD015
	OLD015					11.3.1.2	Sistema de aplicación de la carga y de reacción					Mediante gato hidráulico. Presión hasta conseguir un asentamiento = 15% Ø placa
	OLD015					11.3.2.1	Sistema de medida de cargas		C				UNE ENV 1997-3:2002: Calibrarse para carga máxima y precisión requerida. Calibrar manómetros y transductores de carga y de desplazamiento cada 6 meses y comprobar antes de cada ensayo. Norma UNE 103808:2006: Calibración cada 2 años.
	OLD015					4.5	Dispositivo medida de asientos					UNE 103800:2006: 3 comparadores o transductores, precisión: 0,01 mm
	OLD015					4.6	Equipos auxiliares					UNE 103800:2006 Pala, regla metálica, cepillo, llana, espátula, nivel, plomada, metro, arena seca, escayola, aceite, lona, etc.

D 1.2.3 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLD016	Terreno	F		Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 3. Proyecto asistido por ensayos de campo. Apartado 8 Ensayo de molinete (Vane Test)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	8.3.1	Molinete			NO	NO	NO		GT56 OLD016
	OLD016					8.3.2	Varillas de prolongación Ø ≥20 mm
	OLD016					8.3.3	Equipo para rotación e instrumento de registro		C				Instrumento de registro calibrar cada 6 meses
	OLD017	Terreno	F		Eurocódigo 7. Proyecto geotécnico. Parte 3. Proyecto asistido por ensayos de campo. Apartado 4 Ensayo presiométrico (PMT)	UNE-ENV 1997-3:2002					-	4.3.1	Presiómetro compuesto de:			NO	NO	NO		GT57 OLD017
	OLD017					4.3.1	Control de ensayo		C				Manómetros o transductores de presión. Indicadores de desplazamiento de volumen
	OLD017					4.3.1	Procesador de datos
	OLD017					4.3.1	Cable de control o manguera
	OLD017					4.3.1	Sección de expansión y cavidad		C				Calibración de la rigidez de la membrana antes y después de cada sondeo
	OLD017					4.3.1	Base de sonda
	OLD017					4.3.1	Sonda
	OLD017					4.3.1	Varillas
	OLD085	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 4: Ensayo presiométrico preperforado por el procedimiento Menard (ISO 22476-4:2021)	UNE-EN ISO 22476-4:2022 / ISO 22476-4:2021					ISO 14688-1	4.1	Presiómetro		C	SI	NO	NO	Todos los dispositivos de control y medida deben comprobarse y calibrarse peródicamente con laqs normas de referencia, a fin de comprobar que generan medidas fiables y precisas. Los intervalos de calibración deben ser tales que la resolución requerida pueda garantizarse, y no deberían superar un año.	OLD085
	OLD085					ISO 14689	4.2	Sonda presiométrica
	OLD085					ISO 22475-1	4.3	Tuberías de conexión y líquido inyectado
	OLD085					ISO 22476-15	4.4	Unidad de control de la presión y el volumen
	OLD085
	OLD085
	OLD018	Terreno	F		Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetración con el cono (CPT)	UNE-EN ISO 22476-12:2010					ISO 8203 (todas las partes)	4.1	Sensores de carga del penetrómetro			NO	NO	NO	Anexo A (Normativo): mantenimiento, comprobaciones y calibración	GT58 OLD018
	OLD018					ISO 10012:2003	4.4	Penetrómetro cónico					Mantenimiento y comprobación del equipo, según tabla A.1 del Anexo A y manual del fabricante
	OLD018					4.5	Cono
	OLD018					4.6	Manguito de fricción
	OLD018					4.7	Varillas de empuje		V				Verificar rectitud según apto A.1.1
	OLD018					4.8	Varillas interiores
	OLD018					4.9	Sistema de medición
	OLD018					4.10	Máquina de empuje
	OLD086	Terreno	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 1: Ensayos de penetración con el cono eléctrico y el piezocono CPT(U)	UNE EN ISO 22476-1:2015 / UNE-ENV 1997-3:2002					ISO 8503	4.1	Sonda penetrométrica		C	SI	NO	NO	Anexo A (Normativo): mantenimiento, comprobaciones y calibración	OLD086
	OLD086					ISO 10012	4.2	Tolerancias ( las dimensionales son las tolerancias de funcionamiento, las de fabricación deberían ser mas estrictas)
	OLD086					4.3	Rugosidad superficial
	OLD086					4.4	Cono
	OLD086					4.5	Manguito de fricción
	OLD086					4.6	Filtro
	OLD086					4.7	Huecos y juntas
	OLD086					4.8	Varillas de hinca
	OLD086					4.9	Sistema de medición
	OLD019	Terreno	F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica. Parte 1: Placa rígida, diámetro 2r=600 mm, Método 1	UNE 103807-1:2005					-	4.1.1	Placa de carga			NO	NO	NO	600 ± 1mm	GT64 OLD019
	OLD019					4.1.2	Dispositivo de carga dinámica		V				Caída libre de una masa sobre elemento visco elástico solidario a la placa rigidez: 2250 ± 500 N/mm
	OLD019					4.2	Dispositivo de medida		C				Fuerza reacción del suelo sobre la placa en función del tiempo, sensor con rango de medida: 125 ± 25 kN. Calibrar dispositivo de medida de fuerza de reacción del suelo y del asiento de la placa. Comprobación sobre banco de ensayos. Certficado de verificación
	OLD020	Terreno	F		Ensayo de carga vertical de suelos mediante placa dinámica. Parte 2: Placa rígida, diámetro 2r=300 mm, Método 2	UNE 103807-2:2008					-	4.2	Placa de carga			NO	NO	NO	Ø=300 ± 0,5mm, e= 20 ± 0,2mm, m= 15 ± 0,25 kg (incluye equipo de medida fijada a la placa)	GT65 OLD020
	OLD020					4.3	Dispositivo de carga dinámica		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses de la caída de la maza. M (maza)= 10 ± 0,1 kg, Fimpacto= 7,07 ± 0,07 kN, Duración impacto= 17 ± 1,5 ms
	OLD020					4.4	Dispositivo para medida del asiento		C				Calibración anual (4.6); Verificación del usuario: cada 3 meses del asiento
	OLD020					4.5	Equipamiento auxiliar					Pico, pala, regla metálica, cepillo metálico, paleta, espátula, arena seca

D 1.2.4 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 1.3 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU"
D 1.3.1 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU". ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 1.3.2 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU". ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD021	Suelos	F		Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades	UNE 103900:2013					UNE 103300	5.1	Equipo nuclear para medición de densidad húmeda y humedad		V	NO	SI	SI	Anexo A (Informativo): Comprobación periódica de los equipos	OLA011 OLD021
	OLD021					UNE-EN ISO 22475-1	5.2	Utillaje para la preparación del emplazamiento (placa enrasadora, punzón para agujero, guía y extractor del punzón, y piquetas, cogedores, paletas, etc. para preparar la superficie)					Autorización del CSN, de instalación operador y supervisor
	OLD021					UNE-EN ISO 22475-1	5.3	Bloque de referencia, para verificar la operatividad del equipo
	OLD022	Suelos	F		Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el método de la arena	UNE 103503:1995					UNE 7050-2	3	Dispositivo especial, frasco, válvula de cierre y cono, mínimo 4000 cm3			NO	SI	NO		VS12 OLA019 OLD022
	OLD022					UNE 103300	3	Plato metálico rectangular o cuadrado plano, con agujero central, con espesor suficiente para mantenerse rígido. El agujero de Ø especificado en la norma
	OLD022					UNE 103500	3	Arena que pase por el tamiz 2,0 mm y quede retenida en el 0,25 mm de UNE 7050-2, limpia y seca		C
	OLD022					UNE 103501	3	2 Balanzas, capacidad 10 y 2 Kg y precisión 1 y 0,01 g		C
	OLD022					3	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	OLD022					3	Varios botes o frascos estancos de 3500 ml capacidad mínima.
	OLD022					3	Herramientas para excavar y retirar el terreno (paleta, cucharón, martillo…)
	OLD022					3	Tamices de 0,25; 2,00; 20,00 y 50,0 mm, según UNE 750-2
	OLD022					3	Calibre, precisión 0,1 mm

D 1.3.3 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU". ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
D 1.3.4 SUBGRUPO DE ENSAYOS DE DENSIDAD "IN SITU". ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 1.4 SUBGRUPO DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN
D 1.4.1 SUBGRUPO DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 1.4.2 SUBGRUPO DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
D 1.4.3 SUBGRUPO DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLD023	Terreno	F		Determinación de velocidad de transmisión de ondas: Ensayo "Cross-Hole"	ASTM D4428/D4428M-14					3.1.1	Aparatos capaces de producir ondas sísmicas tipo P y S			NO	NO	NO		OLD023
	OLD023					3.1.2	Receptores de ondas sísmicas
	OLD023					3.1.3	Sistemas de grabación
	OLD023					4.1.1	Maquinaria para perforar pozos con Ø máximo de 165 mm.
	OLD023					4.2.1	Aparatos capaz de medir la alineación vertical de los pozos
	OLD024	Terreno	F		Determinación de velocidad de transmisión de ondas. Ensayo “Down Hole”	ASTM D7400/D7400M- 19					-	3.1.1	Fuente de energía			NO	SI	NO		OLD024
	OLD024					3.1.2	Receptor, 3 transductores ortogonales
	OLD024					3.1.3	Sistema de grabación
	OLD025	Terreno	F		Prospección geofísica terrestre. Método de resistividades. Sondeos eléctricos verticales (SEV)	UNE 22613:1986					-	5	Dispositivo tetraelectródico lineal simétrico		C	NO	NO	NO	Tensión < 500V. Calibración cada 6 meses, error inferior al 2%	GT55 OLD025
	OLD025					6	Miliamperímetro
	OLD025					6	Voltímetro
	OLD026	Terreno	F		Instalación y lectura de inclinómetros	UNE-EN ISO 18674-3:/2019/A1:2020					ISO 18674-1:2015	5.2	Torpedos inclinométricos			NO	NO	NO		OLD026
	OLD026					ISO 18674-2:2016	5.3	Inclinómetros in situ
	OLD026					ISO 22475-1:2006	5.4	Tuberías inclinométricas
	OLD026					5.5	Rango de medición, precisión y repetitiovidad, ver tabla 2 de la Norma
	OLD026					Anexo B	Deflectómetros
	OLD026					Anexo C	Materiales de relleno
	OLD081	Pilotes y pantallas	F	PG3	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo sónico de impedancia mecánica con martillo de mano (pilotes)	ASTM D5882-16 / NF P94-160-4:1994					ASTM Standars: D653 – D3740 – D6026.					OLD081
	OLD081					ASTM D5882:2007	5.1	Aparato de impacto, por ejemplo un martillo, que produzca un impulso de menos de 1 sg. De duración y no dañe la pila.
	OLD081					ASTM D5882:2007	5.2	Aparatos de medida, descritos en 5.2.1 (Velocidad) y 5.2.2 (Fuerza) y material de unión para colocar los sensores, cera, vaselina, putty etc.
	OLD081					ASTM D5882:2007	5.3	Cable blindado de bajo ruido, para transmitir las señales de los sensores.
	OLD081					ASTM D5882:2007	5.4	Aparatos para grabar y visualizar datos, descritos en 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4.
	OLD082	Pilotes y pantallas	F	PG3	Comprobación de integridad estructural mediante ensayo de transparencia sónica (cross-hole) en pilotes y pantallas	ASTM D 6760:2016 / NF P 94-160-1:2000					NF-P-160-2, 3 Y 4 ASTM Standar: D1143 – D3740 – D4945 Y D6026.		Aparatos traducidos del francés y del inglés con el traductor de google					OLD082
	OLD082					NF P 94-160-1:1993	3	Un martillo equipado con un sensor de fuerza para producir y medir la intensidad del choque.
	OLD082					NF P 94-160-1:1993	3	un sensor de velocidad y su producto de acoplamiento: geófono o acelerómetro con su integrador
	OLD082					NF P 94-160-1:1993	3	Un aparato para adquirir, visualizar, grabar y procesar señales rápidas.
	OLD082					NF P 94-160-1:1993	3	Material para la devolución de las señales grabadas y procesadas.
	OLD082					ASTM D 6760:2008	6.1	Aparato para permitir la inspección interna
	OLD082					ASTM D 6760:2008	6.2.1	Una plomada conectada a una cinta métrica
	OLD082					ASTM D 6760:2008	6.2.2	Una brújula magnética con precisión mínima de 10º
	OLD082					ASTM D 6760:2008	6.3	Aparatos para la obtención y transmisión de las mediciones descritos en los apartados 6.3.1 y 6.3.2
	OLD082					ASTM D 6760:2008	6.4	Aparato para la grabación, procesamiento y visualización de datos, descritos en los apartados 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 y 6.4.4

D 1.4.4 SUBGRUPO DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 1.5 SUBGRUPO DE ENSAYOS “IN SITU”
D 1.5.1 SUBGRUPO DE ENSAYOS “IN SITU”. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 1.5.2 SUBGRUPO DE ENSAYOS “IN SITU”. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
D 1.5.3 SUBGRUPO DE ENSAYOS “IN SITU”. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 3
D 1.5.4 SUBGRUPO DE ENSAYOS “IN SITU”. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 4
	OLD083	Anclajes	F	PG3	Ensayo de puesta en carga de un anclaje mediante ciclos incrementales para la determinación del desplazamiento por fluencia de la cabeza del anclaje	NLT-257:2000					Aparato de ensayo específico.					OLD083
	OLD084	Anclajes	F	PG3	Ensayo de puesta en carga de un anclaje mediante fases incrementales para la determinación del desplazamiento por fluencia de la cabeza del anclaje	NLT-258:2000					Aparato de ensayo específico.					OLD084
	OLD084
	OLD084

GRUPO D-2: ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D 2.1 SUBGRUPO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS
D 2.1.1 SUBGRUPO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.1.2 SUBGRUPO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD027	Suelos	F		Ingeniería geotécnica. Parte 1: Identificación y clasificación de suelos. Identificación y descripción de suelos	UNE-EN ISO 14688-1:2019					ISO 14688-2	-	Cuarteadores			NO	SI	NO		GT01 OLD027
	OLD027					ISO 14689-1		Bastidor de muestreo
	OLD027					Caja de muestreo
	OLD027					Tubo de muestreo
	OLD027					Lona impermeable
	OLD027					Material auxiliar
	OLD028	Suelos	F		Ingeniería geotécnica. Identificación y clasificación de suelos. Parte 2: Principios de clasificación	UNE-EN ISO 14688-2:2019					ISO14688-1:2017	-	Cuarteadores			NO	SI	NO		GT02 OLD028
	OLD028					ISO 14689		Bastidor de muestreo
	OLD028					ISO 17892-1		Caja de muestreo
	OLD028					ISO 17892-2		Tubo de muestreo
	OLD028					ISO 17892-3		Lona impermeable
	OLD028					ISO 17892-4, ISO 17892-5, ISO 17892-6, ISO 17892-7, ISO 17892-8, ISO 17892-9, ISO 17892-10, ISO/TS 17892-9…...		Material auxiliar
	OLD029	Suelos	F		Preparación de muestra para ensayos de suelos	UNE 103100:1995					-	3	Cámara húmeda		V/M	NO	SI	SI	20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo	GT03 VS71 OLA002 OLD029
	OLD029					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD029					3	Secadores con Tª regulable hasta 60ºC		V				Puede usarse estufa
	OLD029					3	Tamices, serie de malla cuadrada y alambre					Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica
	OLD029					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLD029					3	Cuarteadores 50 mm; 20mm ; 5 mm
	OLD029					3	Mortero con mazo de goma
	OLD029					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLD029					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLD029					3	Material auxiliar
	OLD030	Suelos	F		Análisis granulométrico de suelos por tamizado	UNE 103101:1995					UNE 7050-2	3	Tamices de 100; 80; 63; 50; 40; 25; 20; 12,5; 10; 6,3; 5; 2; 1,25; 0,4; 0,160; 0,080 mm			NO	SI	NO	Según UNE 7050-2, con certificado de fábrica	GT04 VS01 OLA003 OLD030
	OLD030					UNE 103100	3	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLD030					UNE 103102	3	Balanza 200 g, precisión 0,01 g		C
	OLD030					UNE 103300	3	Agitador mecánico					V > 10.000 rpm o recipiente de cristal con tapón de goma de 1 litro
	OLD030					3	Secadores con Tª regulable hasta 60ºC					Puede usarse estufa con circulación de aire
	OLD030					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD030					3	Mortero con mazo
	OLD030					3	Vaso de precipitados de 600 ml
	OLD030					3	Cepillo, brocha, recipientes con tapadera					Material general
	OLD030					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD030					3	Solución de hexametafosfato sódico al 4%					Suelos difícil dispersión. Caduca al mes
	OLD030					3	Cuarteadores
	OLD030					3	Tamizadora mecánica (opcional)
	OLD030					3	Recinto almacenamiento muestras
	OLD030					3	Lona impermeable y barras de acero
	OLD031	Suelos	F	PG3	Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103:1994					UNE 7050-2	3	Aparato de Casagrande			NO	NO	NO	V al realizar ensayo. Huella,altura y giro excéntrico.	GT05 OLA008 OLD031
	OLD031					UNE 37103-2	3	Acanalador normalizado					V al realizar ensayo
	OLD031					UNE 53549	3	Espátula de hoja flexible
	OLD031					UNE 103100	3	Pesasustancias con tapa
	OLD031					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	OLD031					3	Tamiz de 400 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLD031					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLD031					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD031					3	Mortero con mazo
	OLD031					3	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLD031					3	Calibre					Con certificado de fábrica
	OLD031					3	Agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLD032	Suelos	F	PG3	Determinación del límite plástico de un suelo	UNE 103104:1993					UNE 7050	3	Espátula y superficie lisa			NO	NO	NO		GT06 OLA009 OLD032
	OLD032					UNE 103103	3	Pesasustancias con tapa
	OLD032					UNE 103300	3	Balanza 100 g, precisión 0,01 g		C
	OLD032					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD032					3	Tamiz de 0,40 mm, según UNE 7050					Con certificado de fábrica
	OLD032					3	Frasco lavador y agua destilada					Verificar antes de usar. Se puede usar agua normal si se valida
	OLD032					3	Superficie lisa 300x300 espesor 10 mm					De vidrio
	OLD032					3	Varilla de 3 mm
	OLD033	Suelos	F		Comprobación de la no plasticidad	UNE-EN ISO 17892-12:2019					ISO 3310-1	4.1.1	Balanza de precisión 0,01 g o 0,1 % de la masa		C	NO	NO	NO		OLD033
	OLD033					ISO 14688-1	4.1.2	Portamuestras hechos de un material que no cambie de masa como resultado de repetidos ciclos de secado
	OLD033					ISO 17892-1	4.1.3	Agua
	OLD033					4.1.4	Aparatos auxiliares
	OLD033
	OLD033
	OLD033
	OLD033
	OLD034	Suelos	F		Determinación de las características de retracción de un suelo	UNE 103108:1996					UNE 7050	3	Cápsula de retracción			NO	NO	NO	Cilíndrica Øint: 44mm y h: 12mm, espesor 2 a 3 mm	GT07 OLD034
	OLD034					UNE 103100	3	Recipiente de vidrio Ø int 57mm y h 32mm
	OLD034					UNE 103103	3	Lámina plana					De vidrio o plástico transparente con 3 puntas acero inoxidable
	OLD034					UNE 103300	3	Aparato especial (figura 3)
	OLD034					3	2 Cápsulas de porcelana de base plana
	OLD034					3	Espátula de acero inoxidable 150 mm x 20 mm
	OLD034					3	Regla de acero inoxidable rígida
	OLD034					3	Balanza, precisión 0,1 g		C
	OLD034					3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD034					3	Depósito con Mercurio					Medidas de precaución durante la manipulación
	OLD034					3	Aparatos y utensilios para determinación humedad					Según norma: UNE 103300
	OLD034					3	Utensilios preparación de la muestra					Según norma: UNE 103100
	OLD034					3	Grasa
	OLD034					3	Brocha
	OLD034					3	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD034					3	Guantes de goma					Para manipular el mercurio
	OLD035	Suelos	F	PG3	Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300:1993					-	3	Balanza, precisión 0,01 g		C	NO	NO	NO		GT68 OLA007 OLD035
	OLD035					3	Balanza, precisión 0,1 g		C				100 g > masa< 1000 g
	OLD035					3	Balanza, precisión 1 g		C				> 1000 gramos
	OLD035					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD035					3	Recipientes con tapadera, pinzas					Resistentes a la corrosión
	OLD035					3	Pesasustancias con tapa
	OLD035					3	Cuarteadores
	OLD035					3	Tamices según norma UNE 7050-2					Con certificado de fábrica
	OLD035					3	Pinzas
	OLD036	Suelos	F		Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática	UNE 103301:1994					-	4	Baño de agua			NO	NO	NO		GT09 OLD036
	OLD036					4	Cestillos metálicos
	OLD036					4	Parafina
	OLD036					4	Material auxiliar
	OLD036					4	Calibre					Precisión ± 0,1 mm. Solicitar certificado del fabricante
	OLD036					4	Cronómetro
	OLD036					4	Termómetro					Pueda medir 25 ºC
	OLD036					4	Balanza 3 kg, precisión 0,01 g		C
	OLD036					4	Estufa con circulación de aire		V				110 ± 25 ºC
	OLD037	Suelos	F		Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro	UNE-EN ISO 17892-4:2019					ISO 3310-1	4.1.1	Balanzas, precisión 0,01 g		C	NO	NO			OLD037
	OLD037					ISO 3310-2	4.1.2	Estufa de secado		V
	OLD037					ISO 4788	4.1.3	Dispositivo de medida del tiempo
	OLD037					ISO 14688-1	4.1.4	Dispositivo de medida de la temperatura
	OLD037					ISO 17892-1	4.1.5	Desecador
	OLD037					ISO 17892-3	4.1.6	Recipientes para muestras de ensayo
	OLD037					4.1.7	Separación de la muestra después del tratamiento previo
	OLD037					Resto de equipos, en los distintos métodos descritos en la Norma
	OLD038	Suelos	F		Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo	UNE 103302:1994					-	3	Tamiz de 5 mm, según UNE 7050			NO	NO	NO	Con certificado de fábrica	GT69 OLA012 OLD038
	OLD038					3	Cuarteadores, tamaño máximo 5 mm
	OLD038					3	Mortero con mazo, embudo plástico
	OLD038					3	Estufa regulable hasta 115 ºC		V				V (60ºC-110ºC)
	OLD038					3	3 Picnómetros de capacidad entre 50 y 100 cm3					Cuello capilar y enrase
	OLD038					3	Balanza, precisión 0,0001 g		C
	OLD038					3	Baño termostático entre 20 y 25 ºC
	OLD038					3	Jeringuilla hipodérmica con aguja larga
	OLD038					3	Bomba de presión o dispositivo para hervir los picnómetros
	OLD038					3	Desecador con tapa con válvula de presión
	OLD038					3	Paño de material que no deje pelo, papel filtro
	OLD038					4	Cloruro cálcico
	OLD039	Suelos	F		Determinación de la densidad mínima de una arena	UNE 103105:1993					UNE 7050	3	Molde cilíndrico liso de Ø x altura = 126 ± 1 x 80 ± 1 mm			NO	NO	NO		OLD039
	OLD039					3	Embudo con dimensiones en figura 1
	OLD039					3	Estufa regulable hasta 115ºC
	OLD039					3	Tamiz 5 mm según norma UNE 7050
	OLD039					3	Enrasador metálico de borde recto, afilado y resistente
	OLD039					3	Balanza 10 kg, precisión 1g		C
	OLD039					3	Micrómetro o calibre capaz de apreciar décimas de milímetro
	OLD041	Suelos	F		Determinación de la permeabilidad de una muestra de suelo. Método de carga constante	UNE-EN ISO 17892-11:2020					ISO 386	5.2.2	Permeámetros de pared rígida			NO	NO	NO	Anexo A : todos los equipos de medida utilizados en esta parte de la Norma ISO 17892 deben calibrarse peródicamente, su funcionamiento debe comprobarse donde diga la norma y en los plazos indicados y deben utilizarse en ambiente controlados si así se especifica en esa parte de la Norma ISO 17892.	OLD041
	OLD041					ISO 14688-1	5.2.3	Permeámetro de pared flexible
	OLD041					ISO 17892-1	5.3	Placas porosas
	OLD041					ISO 17892-2	5.4	Propiedades del agua de flujo
	OLD041					ISO 17892-3	5.5	Equipos de medición y control
	OLD041					5.6	Aparatos auxiliares

D 2.1.3 SUBGRUPO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
D 2.1.4 SUBGRUPO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO DE SUELOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 2.2 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS
D 2.2.1 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.2.2 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS. ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD042	Suelos	F		Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo	UNE-EN ISO 17892-7:2019					ISO 14688-1	5.2	Bastidor de carga			NO	NO	NO	Anexo A: Todos los equipos de medición utilizados deben calibrarse periódicamente. Su funcionamiento debe comprobarse cuando sea necesario y en los plazos indicados, y deben utilizarse en ambientes controlados, si así se especifica.	OLD042
	OLD042					ISO 17892-1	5.3	Dispositivos de medición
	OLD042					ISO 17892-2	5.3.1	Dispositivo de medición de carga
	OLD042					5.3.2	Dispositivo de medición de desplazamiento
	OLD042					5.4	Equipo auxiliar
	OLD043	Suelos	F		Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo	UNE 103401:1998 / UNE-EN ISO 17892-10:2019					UNE 103300	4.1	Aparato corte directo		C	SI	SI	NO	C,fuerza/desplazamiento- V fuerza vertical	GT12 OLA045 OLD043
	OLD043					UNE 103500	4.2 103300 pt 3	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD043					ISO 17892-1	4.3	Talladores
	OLD043					ISO 14688-1	4.4	Material para realizar la compactación
	OLD043					ISO 386	4.5	Material para determinar la humedad
	OLD043					4.7	Cámara húmeda		V/M				20 ± 3ºC - 95 ± 5%, 6 m2 como mínimo
	OLD043					4.8	Bandejas
	OLD043					4.8	Grasa de silicona
	OLD043					4.8	Cronómetro, precisión 1 s
	OLD043					4.8	Calibre, precisión 0,1 mm		V
	OLD044	Suelos	F		Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro	UNE 103405:1994 / UNE-EN ISO 17892-5:2019					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, de calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT13 OLA040 OLD044
	OLD044					UNE 103302	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD044					UNE 103400	4.2	Disco metálico
	OLD044					ISO 17892-2	4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLD044					ISO 14688-1	4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD044					ISO 17892-2	4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD044					4.2	Extractor de muestras motorizado
	OLD044					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLD045	Suelos	F		Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro	UNE 103601:1996					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT15 OLA041 OLD045
	OLD045					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD045					4.2	Disco metálico
	OLD045					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLD045					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD045					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD045					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD045					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLD046	Suelos	F		Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro	UNE 103602:1996					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT16 OLA042 OLD046
	OLD046					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD046					4.2	Disco metálico
	OLD046					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLD046					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD046					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD046					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD046					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLD047	Suelos	F	PG3	Ensayo de colapso en suelos	NLT 254:1999 / UNE 103406:2006					UNE 103300	4.1	Equipo edométrico		V	SI	SI	Sala con Tª controlada ± 4 Cº	Protegido del sol, calor y corrientes de aire. V carga en puente	GT17 OLA039 OLD047
	OLD047					UNE 103405	4.2	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD047					4.2	Disco metálico
	OLD047					4.2	Elemento para determinar la humedad
	OLD047					4.2	Calibre, precisión 0,1 mm					Con certificado de fábrica
	OLD047					4.2	Cronómetro,cuchillos,espátulas y cepillos
	OLD047					4.2	Extractor de muestras motorizado					Tallado muestra en ambiente con Hr > 50%. Para suelos sensibles a la pérdida de humedad, tallar probeta en cámara húmeda
	OLD047					4.2	Elementos necesarios para compactar
	OLD048	Suelos	F	PG3	Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor normal	UNE 103500:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Normal (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 102 ± 0,4 mm Ø int. y h = 122,4 ± 0,1 mm, H collar: 60 mm. Verificar estanqueidad	GT25 VS05 OLA006 OLD048
	OLD048					UNE 103300	5	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLD048					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLD048					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLD048					5	Recipiente determinación humedad
	OLD048					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC.
	OLD048					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLD048					5	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLD048					5	Enrasador metálico
	OLD048					5	Cuarteadores
	OLD048					5	Mazo de goma
	OLD048					5	Probeta graduada
	OLD049	Suelos	F	PG3	Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado	UNE 103501:1994					UNE 7050-2	5	Conjunto compactación Próctor Modificado (molde cilíndrico y collar)			NO	SI	NO	Molde cilíndrico de 152,5 ± 0,7 mm Ø int. y h: 127 ± 0,1 mm; H collar: 60 mm. También se puede usar el molde Próctor Normal (Nota 7). Verificar estanqueidad	GT26 VS06 OLA005 OLD049
	OLD049					UNE 103300	5	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLD049					UNE 103501	5	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLD049					UNE 103502	5	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLD049					5	Recipiente determinación humedad
	OLD049					5	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLD049					5	Amasadora mecánica o instrumentos de amasado
	OLD049					5	Tamices Norma (en mm): 5, 20, 50					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante.
	OLD049					5	Enrasador metálico
	OLD049					5	Cuarteadores
	OLD049					5	Mazo de goma
	OLD049					5	Probeta graduada
	OLD049					5	Extractor de muestras					Para extraer el material compactado del molde
	OLD050	Suelos	F	PG3	Método de ensayo para determinar en laboratorio del Índice C.B.R. de un suelo	UNE 103502:1995					UNE 7050-2	3	Prensa		C	NO	SI	NO	V=1,2 ± 0,1 mm/min, Capacidad mín.: 50 kN, Precisión mín.: 50 N. Clase 1	GT27 VS07 OLA004 OLD050
	OLD050					UNE 7371	3	Pistón de penetración C.B.R.					Ø=49,6 mm, L>100 mm
	OLD050					UNE 103300	3	Conjunto de compactación C.B.R. (3 moldes cilíndricos y collar)					Ø int=152,5 ± 0,3mm, H=177,8 ± 0,1mm, base perforada Ø=1,6mm y collar supletorio H=60mm
	OLD050					UNE 103400	3	3 Discos espaciadores de metal					Ø=151 ± 0,3 mm, e= 50,8 ± 0,1 mm
	OLD050					UNE 103500	3	Maza de compactación 2,5 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLD050					UNE 103501	3	Maza de compactación 4,535 Kg					Pesos y medidas según Norma
	OLD050					3	3 Placas metálicas perforadas con vástago central					Ø=149 mm, Øperforaciones < 1,6 mm
	OLD050					3	Trípode con medidor de deformaciones					Recorrido 25 mm y precisión 0,01 mm
	OLD050					3	3 Sobrecargas anulares metálicas y 15 ranuradas de 2,25 ± 0,1 kg					Ø ext=149 mm Ø orificio central= 54 mm
	OLD050					3	Medidor de penetración					Recorrido mínimo 12,50 mm, precisión 0,01 mm
	OLD050					3	Tanque de agua
	OLD050					3	Estufa de desecación		V				Regulable hasta 115 ºC
	OLD050					3	Balanza 20 kg, precisión 1 g		C
	OLD050					3	Balanza 1000 g, precisión 0,1 g		C
	OLD050					3	Tamices de 50; 20; 5 mm					Según UNE 7050-2. Solicitar certificado del fabricante
	OLD050					3	Material auxiliar
	OLD050					Cuarteadores
	OLD050					3	Cápsulas
	OLD050					3	Probeta graduada
	OLD050					3	Enrasador metálico
	OLD050					3	Mazo de goma
	OLD050					3	Papel de filtro
	OLD050					4.2	Parafina					Para muestras inalteradas

D 2.2.3 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS. ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLD051	Suelos	F		Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial Investigación y ensayos geotécnicos. / Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 8: Ensayo triaxial sin consolidación y sin drenaje Investigación y ensayos geotécnicos. / Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos de compresión triaxial consolidados en suelos saturados de agua	UNE 103402:1998 (CTE) / UNE-EN ISO 17892-8:2019 / UNE-EN ISO 17892-9:2019					UNE 103300	4.1	Célula triaxial		C	NO	SI	SI		GT23 OLA046 OLD051
	OLD051					UNE 103400	4.2	Membrana
	OLD051					UNE 103405	4.3	Placas porosas
	OLD051					4.4	Bandas de papel de filtro
	OLD051					4.5	Sistema para aplicación de presiones		C
	OLD051					4.6	Prensa
	OLD051					4.7	Dispositivo de medida (Fuerza, Presión, Deform., Volumen)		C
	OLD051					4.8	Cámara húmeda
	OLD051					4.8	Recinto climatizado tallaje de probetas
	OLD051					4.8	Extractor de muestras motorizado
	OLD051					4.8	Calibre o pie de rey 0,1 mm
	OLD051					4.8	Balanzas		C
	OLD051					4.8	Talladores
	OLD051					4.8	Moldes y mazas
	OLD051					4.8	Equipo y material para determinar la humedad					Por la norma UNE 103300
	OLD051					4.8	Aceite de ricino para el pistón lapeado
	OLD051					4.8	Agua destilada y agua desaireada
	OLD051					4.8	Succionador para introducir probeta en al membrana
	OLD051					4.8	Papel de filtro
	OLD051					4.8	Dispositivo para verificar verticalidad probeta / pedestal

D 2.2.4 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE SUELOS. ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 2.3 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE SUELOS
D 2.3.1 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.3.2 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD052	Suelos	Q		Determinación del contenido de carbonatos en los suelos	UNE 103200:2021					UNE 7050-2	3	Calcímetro Bernard			NO	NO	NO		OLD052
	OLD052					UNE 103100	3	Agitador magnético y barrita magnética, o varilla de vidrio
	OLD052					3	Medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra
	OLD052					3	Tamices 5 mm y 0,160 mm de las series de la Norma UNE 7050-2
	OLD052					3	Balanza, precisión 0,001 g		C
	OLD052					3	Estufa de desecación capaz de mantener una temperatura de (60±1) ºC		V
	OLD052					3	Vasos de precipitados de 1000 ml de capacidad
	OLD052					3	Vidrio de reloj de diámetro comprendido entre 40 y 60 mm
	OLD052					3	Matraces aforados de 250 ml y 500 ml
	OLD052					3	matraz Erlenmeyer de 1000 ml de capacidad
	OLD052					3	Pipeta de 10 ml
	OLD052					3	Fraco lavador con agua destilada
	OLD052					3	Pincel muy fino
	OLD052					3	Rodel de corcho
	OLD052					3	Desecador, pinzas de precisión, papel satinado de color oscuro, cloruro sódico, carbonato cálcico, acido clorhídrico concentrado al 37 5
	OLD053	Suelos	Q		Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103202:2019					UNE 7050-2	3	Balanza, precisión 0,001 g			NO	NO	NO		GT19 OLD053
	OLD053					UNE 103100	3	Estufa de desecación capaz de mantener una temperatura de (60±3) ºC		V
	OLD053					3	Aparato para agitación de frascos
	OLD053					3	Frasco para agitación de 1000 ml o 500 ml con cierre hermético
	OLD053					3	Tamices 5 mm y 0,40 mm de las series de la Norma UNE 7050
	OLD053					3	Mortero
	OLD053					3	Matraces aforados de 250 ml y 500 ml
	OLD053					3	Dos vasos de 600 ml, con varilla de vidrio, y vidrio de reloj que pueda taparlos
	OLD053					3	Pipeta de 10 ml o 50 ml
	OLD053					3	Un tubo de ensayo, un embudo de vidrio, desecador, ácido clorhidrico 3N, papel de filtro, medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra, material auxiliar de laboratorio
	OLD054	Suelos	Q	PG3	Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico	UNE 103204:2019					UNE 7050-2	3	Balanza 160 g, precisión 0,0001 g		C	NO	NO	NO		GT20 VS08 OLA014 OLD054
	OLD054					UNE 103100	3	Estufa de desecación		V
	OLD054					3	Termómetro graduado 0-100 ºC, ± 0,5 ºC
	OLD054					3	Mortero y maza metálicas
	OLD054					3	Mazo de goma
	OLD054					3	Tamices de 0,160 y 5 mm
	OLD054					3	Placa calefactora
	OLD054					3	Vidrios de reloj
	OLD054					3	pinzas de madera para coger matraces
	OLD054					3	Lana de vidrio para filtrar
	OLD054					3	Embudo de vidrio boca Ø=20cm
	OLD054					3	Desecador
	OLD054					3	Matraz Erlenmeyer de 500 ml
	OLD054					3	Matraz Erlenmeyer de 2000 ml
	OLD054					3	2 Vasos de precipitados 150 cm3
	OLD054					3	2 Pipetas graduada 10 cm3
	OLD054					3	Probeta graduada 100 ml
	OLD054					3	Probeta graduada 250 ml
	OLD054					3	Frascos con tapón, uno transparente y otro opaco de 2 l a 3 l
	OLD054					3	2 Buretas de 50 ml
	OLD054					3	Cronómetro
	OLD054					3	Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) (P.A.)
	OLD054					3	Ácido nítrico concentrado (HNO3) (P.A.)
	OLD054					3	Ácido oxálico (P.A.)
	OLD054					3	Oxalato sódico (P.A.)
	OLD054					3	Permanganato potásico (P.A.)
	OLD056	Suelos	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015					EN 206	5.1	Material de vidrio de laboratorio			NO	NO	NO		GT21 EH023 OLA043 OLD056
	OLD056					EN ISO 385	5.2	Tamiz de 2 mm
	OLD056					EN ISO1042	5.3	Estufa ventilada
	OLD056					ISO 3310-1	5.4	Cuarteador de muestra
	OLD056					ISO 11074	5.5	Balanza		C
	OLD056					5.6	Desecador
	OLD056					5.7	Agitador
	OLD056					5.8	Material de vidrio volumétrico
	OLD056					5.9	Papel de filtro
	OLD056					6	Reactivos
	OLD057	Suelos	Q		Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato	UNE 83963:2008 / UNE 83963:2008 Erratum 2011					-	4.1	Agua destilada			NO	SI	NO		GT22 EH024 OLA044 OLD057
	OLD057					4.2	Ácido clorhídrico 0,05 N
	OLD057					4.3	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLD057					4.4	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLD057					4.5	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLD057					4.6	Disolución de indicadora de anaranjado de metilo al 0,1%
	OLD057					4.7	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLD057					4.8	Etanol absoluto
	OLD057					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLD057					5.2	Tamices de 2 y 0,40 mm
	OLD057					5.3	Mortero con pistilo
	OLD057					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío
	OLD057					5.5	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4
	OLD057					5.6	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml
	OLD057					5.7	Papeles de filtro de textura media
	OLD057					5.8	Papeles de filtro de textura fina
	OLD057					5.9	Desecador					Mg(Cl)4)2, Alúmina activada, Pentóxido de P, Gel de Sílice
	OLD057					5.10	Estufa de desecación		V				Tª regulable entre 50 y 110 ºC
	OLD057					5.11	Horno eléctrico con ventilación natural		V				Tª regulable a 950 ± 25 ºC
	OLD057					5.12	Material corriente de laboratorio analítico
	OLD058	Suelos	Q		Determinación del contenido de sales solubles de un suelo	NLT 114:1999 / UNE 103205:2019					UNE 7050-2	Aptos 2 y 4de ambas normas	Frasco de vidrio de boca ancha y tapón hermético de 1 dm3 aprox			NO	NO	NO		VS10 OLA015 OLD058
	OLD058					UNE 103100		2 Cápsulas de porcelana de unos 200 cm3
	OLD058					Equipo de filtración con papel de por fino
	OLD058					Baño termostático o placa calefactora
	OLD058					Balanzas analítica una de precisión 0,0001 g y otra precisión 0,1 g		C
	OLD058					Estufa de desecación capaz de mantener 110 ± 5 ºC
	OLD058					Desecador para enfriamiento de cápsulas
	OLD058					Matraces aforados de 500 y 100 ml
	OLD058					Agitador para volteo
	OLD058					Ácido clorhídrico concentrado
	OLD058					Agua destilada
	OLD058					Pipeta
	OLD058					Papel de filtro
	OLD058					Medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra
	OLD058					Material auxiliar
	OLD058					Tamices de 2 mm y 5 mm de la serie de Normas UNE 7050
	OLD059	Suelos	Q		Determinación del contenido de yeso soluble de un suelo	NLT 115:1999 / UNE 103206:2019					NLT-101	3	Todos los especificados en las Normas UNE 103100, UNE 103201, NLT-101, NLT-120, además de acetona de calidad purísima y riquez mayor del 99 % y probeta graduada			NO	NO	NO		VS11 OLA017 OLD059
	OLD059					NLT-120
	OLD059					UNE 7050-2
	OLD059					UNE 103100
	OLD059					UNE 103201
	OLD060	Suelos	Q		Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo	UNE 103201:2019					UNE 7050	4	Balanza analítica		C					VS09 OLA016 OLD060
	OLD060					UNE 103100	4	Horno de mufla o mechero de gas
	OLD060					4	Crisol de porcelana. Triángulo y trípode de soporte si se calcina con mechero
	OLD060					4	Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115 ºC
	OLD060					4	Aparato para agitación de frascos
	OLD060					4	Frasco para agitación de 1000 ml o 500 ml de capacidad mínima con cierre hermético
	OLD060					4	Tamices de 5,00 y 0,40 mm, según UNE 7050
	OLD060					4	Mortero
	OLD060					4	Matraces aforados de 500 y 250 ml
	OLD060					4	2 Vasos de 600 ml, con varilla de vidrio y vidrio de reloj para taparlos
	OLD060					4	Pipeta de 10 ml o 50 ml
	OLD060					4	Desecador
	OLD060					4	Ácido clorhídrico 0,05N
	OLD060					4	Disolución de cloruro de bario al 5%
	OLD060					4	Disolución de nitrato de plata 0,1 molar
	OLD060					4	papel de filtro de al menos 80 g/m²
	OLD060					4	Medios adecuados para el machacado-disgregado de la muestra
	OLD060					4	Material auxiliar
	OLD061	Suelos	Q		Calidad del suelo. Determinación del pH	UNE-ISO 10390:2022					4.1	Agua de grado 2 según UNE-EN ISO 3696					OLA018 OLD061
	OLD061					4.2	Disolución de cloruro potásico 1mol/l
	OLD061					4.3	Disolución de cloruro cálcico 0,01 mol/l
	OLD061					4.4.1	Disolución tampón Ph=4,00 a 20 ºC
	OLD061					4.4.2	Disolución tampón Ph=6,88 a 20 ºC
	OLD061					4.4.3	Disolución tampón Ph=9,22 a 20 ºC
	OLD061					5.1	Máquina agitadora o mezcladora
	OLD061					5.2	pHmetro
	OLD061					5.3	Electrodo de vidrio y electrodo de referencia, o un electrodo combinado de características equivalentes
	OLD061					5.4	Termómetro capaz de medir 1 ºC conforme al tipo C de la ISO 1770:1981
	OLD061					5.5	Frasco para la muestra mínimo de 50 ml, de borosilicato o polietileno y con tapón ajustado
	OLD061					5.6	Cuchara de capacidad conocida de al menos 5,0 ml

D 2.3.3 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
D 2.3.4 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE SUELOS: ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 2.4 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS
D 2.4.1 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.4.2 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD062	Rocas	F		Investigación y ensayos geotécnicos. Identificación y clasificación de rocas. Parte 1: Identificación y descripción	UNE-EN ISO 14689:2019					ISO 14688-1		Cuarteadores			NO	NO	NO		GT28 OLD062
	OLD062					ISO 14688-2		Bastidor de muestreo
	OLD062					Caja de muestreo
	OLD062					Tubo de muestreo
	OLD062					Lona impermeable
	OLD062					Material auxiliar
	OLD062
	OLD063	Rocas	F		Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial	UNE 22950-1:1990					UNE 7281	6.1.1	Prensa para rotura		C	NO	NO	NO	V=0,5 a 1,0 MPa/s	GT29 OLD063
	OLD063					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto					2 placas de acero, forma de disco
	OLD063					6.1.3	Asiento esférico
	OLD063					6.2.2	Tratamiento y acabado probetas					Perforación, corte torneado y pulido
	OLD064	Rocas	F		Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (Ensayo Brasileño)	UNE 22950-2:1990 / UNE 22950-2:2003 Erratum					UNE 7333	4.2.1	Mandíbulas de acero			NO	NO	NO	Según norma figura 1	GT30 OLD064
	OLD064					4.2.2	Máquina de resistencia a compresión		C				V=200N/s
	OLD064					4.2.3	Asiento esférico
	OLD065	Rocas	F		Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 3: Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson	UNE 22950-3:1990					UNE 7281	6.1.1	Dispositivo de carga según UNE 7281		C	NO	SI	Mantener condiciones de humedad	V= 0,5 a 1,0 MPa/s	GT31 OLD065
	OLD065					UNE 7333	6.1.2	Elementos de contacto
	OLD065					6.1.3	Asiento esférico					Lubricar con aceite mineral
	OLD065					6.1.4	Dispositivo de medida de deformación
	OLD066	Rocas	F		Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 5: Resistencia a carga puntual	UNE 22950-5:1996					-	3.1. a,b,c	Sistema de carga (bastidor, bomba hidráulica, cilindro hidráulico y punzones)		V	NO	NO	NO	Ajustable para ensayar orcas entre 15 ± 100 mm. Capacidad media=50kN. Punzones cónicos con punta truncada por una esfera	GT33 GT66 OLD066
	OLD066					3.1.d	Sistema de medida de carga		C				Célula, manómetro hidráulico o transductor conectado al cilindro
	OLD066					3.1.e	Sistema de medida de distancia entre extremos de punzones		V				Lectura directa o transductor de desplazamiento, precisión ± 2%
	OLD067	Rocas	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la densidad real y aparente y de la porosidad abierta y total	UNE-EN 1936:2007					EN 12670:2001	6.1	Horno		V	SI	NO	NO	Ventilado Tª= 70 ± 5 ºC	GT35 EF055 OLB177 OLD067
	OLD067					ISO 3507	6.2	Recipiente de vacío					Presión: 2,0 ± 0,7 kPa
	OLD067					6.3	Balanza		C				Precisión 0,01% masa a pesar, y que pese la probeta en agua
	OLD067					6.4	Medidor de longitud					Precisión: 0,01%
	OLD067					6.5	Picnómetro 50 ml					Método A, del picnómetro
	OLD067					6.6	Volumenómetro tipo Le Chatelier					Método B Volumétrico Le Chatelier. Matraz fondo plano, graduado 0 a 24 ml, divisiones a 0,1ml
	OLD067					6.7	Tamiz de 0,063 mm de malla
	OLD067					6.8	Desecador
	OLD067					7.2	Sierra
	OLD068	Rocas	F		Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la absorción de agua a presión atmosférica	UNE-EN 13755:2008					Ninguna	5.1	Tanque de agua			NO	SI	NO		GT36 EF058 OLB176 OLD068
	OLD068					5.2	Horno ventilado capaz de mantener 70 ± 5 ºC
	OLD068					5.3	Balanza, precisión 0,01 g		C

D 2.4.3 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
	OLD069	Rocas	F		Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 4: Resistencia a la compresión triaxial	UNE 22950-4:1992					UNE 7281	6.1.2	Aparato para aplicación y control de carga axial (Prensa)		C	NO	NO	Mantener condiciones de humedad in situ	Rigidez superior a 0,1 MN/mm, prensa servocontrolada	GT32 OLD069
	OLD069					UNE 22950-3	6.1.3	Cámara triaxial
	OLD069					6.1.3	2 Placas de acero					Dureza mín. Rockwell C: 58, Ø: 1 a 1,2 del de la probeta. Espesor mín: Ø/3. Colocadas en los extremos de la probeta
	OLD069					6.1.4	Bomba hidráulica para aplicar la presión de confinamiento
	OLD069					6.1.5	Equipo de medición y registro de cargas, presiones y desplazamientos		V				Manómetros
	OLD070	Rocas	F		Determinación de la resistencia de la roca por el método de la dureza al rebote Schmidt	ASTM D5873-14					-	5.1	Pistón o martillo		C	NO	NO	NO		GT34 OLD070
	OLD070					5.2	Placa de acero de 20 kg
	OLD070					5.3	Yunque de calibración
	OLD070					5.4	Piedra abrasiva de carburo de silicio

D 2.4.4 SUBGRUPO RESISTENCIA Y DEFORMACIÓN DE ROCAS: ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 2.5 SUBGRUPO DURABILIDAD
D 2.5.1 SUBGRUPO DURABILIDAD: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.5.2 SUBGRUPO DURABILIDAD: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD071	Rocas y áridos	F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua	NLT 255:1999 / UNE 146510:2008					UNE 7050	2.1	Tamices de 63; 50; 40; 32; 25; 20; 16; 12,5; 10; 8; 5; 4; 2,5; 1,25; 0,63; 0,32; 0,16			NO	SI	NO		GT37 VS30 OLA052 OLB059 OLD071
	OLD071					2.2	Recipientes para sumergir muestras en agua
	OLD071					2.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLD071					2.4	Balanza 500 g, precisión 0,1 g		C
	OLD071					2.4	Balanza 5000 g, precisión 1 g		C
	OLD071					2.5	Estufa (con circulación forzada)		V				Tª= 105 ± 5 ºC
	OLD072	Rocas y áridos	F		Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad	NLT 260:1999 / UNE 146510:2018					UNE 7050-2	4.1	Tamices con mallas de abertura cuadrada de acuerdo con las especificaciones de la Norma UNE 7050-2:los tamices necesarios para este método de ensayo son los recogidos en la tabla 1 de la Norma UNE 146510:2018			NO	SI	NO		GT38 OLB060 OLD072
	OLD072					UNE-EN 933-2	4.2	Recipientes
	OLD072					4.3	Regulación de la temperatura durante la inmersión
	OLD072					4.4	Balanza 500 g, precisión 0,1 g		C
	OLD072					4.4	Balanza 5000 g, precisión 1 g		C
	OLD072					4.5	Estufa (con circulación forzada)		V
	OLD072				old8					4.6	Equipo de lavado
	OLD072					4.7	Máquina de tamizar opcional
	OLD073	Rocas y áridos	F		Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas	NLT 251:1991					-	2.1	Tambor cilíndrico de malla abierta de 2 mm, longitud 100 mm y Ø 140 mm			NO	SI	NO	Base sólida, debe resistir T>105ºC	GT39 OLB073 OLD073
	OLD073					2.2	Recipiente para contener el tambor					Permite el giro del tambor y el rellenado de líquido hasta 20mm debajo del eje
	OLD073					2.3	Motor					V=20 ± 1 rpm
	OLD073					2.4	Horno		V				Tª= 100 ± 5 ºC, durante 2 horas
	OLD073					2.5	Balanza		C				Pesará tambor y muestra con precisión 0,5g
	OLD074	Rocas y áridos	F/Q		Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 3: Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada	UNE-EN 932-3:1997 / UNE-EN 932-3/A1:2004					EN 932-1	4.1	Lupa					OLA038 OLD074
	OLD074					4.2	Navaja
	OLD074					4.3	Microscopio estereoscópico (de 10x a 100x aumentos)
	OLD074					4.4	Microscopio de polarización
	OLD074					4.5	Ácido clorhídrico diluido

D 2.5.3 SUBGRUPO DURABILIDAD: ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
D 2.5.4 SUBGRUPO DURABILIDAD: ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

D 2.6 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN
D 2.6.1 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 1
D 2.6.2 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS BÁSICOS TIPO 2
	OLD075	Agua	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del pH. Método potenciométrico	UNE 83952:2008					UNE 83951	4.2	Disolución patrón de potasio hidrógeno ftalato 0,05M			NO	NO	NO	Poner fecha	GT40 EH059 OLB032 OLD075
	OLD075					4.2	Cloroformo o cristal de timol					Como conservante
	OLD075					4.3	Disolución patrón de potasio di-hidrógeno fosfato 0,025M y di-sodio hidrógeno fosfato 0,025 M					Poner fecha
	OLD075					4.4	Disolución patrón de borax 0,01 M					Poner fecha
	OLD075					4	Agua destilada					Verificar antes de usar
	OLD075					5.1	pH-metro con escala de 0 a 14 ± 0,1					Indicar Tª de medida
	OLD075					5.2	Agitador magnético, con barrita recubierta de teflón
	OLD075					5.3	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	OLD075					5.4	Balanza, precisión 0,01 g		C
	OLD075					5.5	Estufa de desecación regulable al menos entre 110º y 130 ºC		V
	OLD075					5.6	Termómetro, precisión 1 ºC
	OLD075					5.7	Material auxiliar de laboratorio analítico
	OLD076	Agua	Q	EHE	Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido en dióxido de carbono agresivo en el agua	UNE-EN 13577:2008					No aplica	5.1.1	Balanza 100 g, precisión 0,0001 g		C	NO	SI	NO		GT41 EH070 OLB033 OLD076
	OLD076					5.1.2	pH-metro calibrado o indicador Ph (naranja de metilo)
	OLD076					5.1.3	Agitador magnético con control termostático
	OLD076					5.1.4	Termómetro					0ºC a 30ºC divisiones 0,2 ºC
	OLD076					5.1.5	Bureta					25 ± 0,03 ml
	OLD076					5.1.6	Pipeta					100ml ± 0,1 ml
	OLD076					5.1.7	Botella de muestra 1l
	OLD076					5.1.8	Botella de 0,5 l con cierre roscado
	OLD076					5.1.9	Vaso de precipitados de 250 ml
	OLD076					5.1.10	Cajas transporte aislada térmicamente					Cuando se requiera
	OLD076					5.2.1	Carbonato cálcico (en polvo precipitado)
	OLD076					5.2.2	Ácido clorhídrico 0,100 M					Tomar precauciones, guantes, etc
	OLD077	Agua	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión amonio	UNE 83954:2008					-	4.1	Disolución reserva de amonio			NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT42 EH065 OLB034 OLD077
	OLD077					4.2	Disolución patrón de amonio
	OLD077					4.3	Disolución de ajuste de amonio
	OLD077					4.4	Disoluciones de calibración
	OLD077					4.5	Disolución tampón (Tartrato sódico, fosfato disódico anhidro, hidróxido de sodio y agua destilada)
	OLD077					4.6	Disolución de salicilato-nitroprusiato
	OLD077					4.7	Disolución de hipoclorito de sodio
	OLD077					4.8	Disolución de nitrato de plata 0,1 M
	OLD077					5.1	Material corriente de laboratorio de análisis químicos
	OLD077					5.2	Espectrofotómetro de U.V., filtro 660 nm		C
	OLD077					5.3	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLD077					5.4	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad
	OLD077					5.5	Papel de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	OLD077					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro, alúmina activada o p…
	OLD077					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC
	OLD077					7.1	Tubos Nessler de 50ml
	OLD078	Agua	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio	UNE 83955:2008					-	3.1	Disolución de EDTA 0,01 M			NO	NO	NO		GT43 EH066 OLB035 OLD078
	OLD078					3.2	Disolución reguladora de pH 10
	OLD078					3.3	Indicador negro eriocromo T (NET)
	OLD078					3.4	Indicador sódico, 0,4 g de ácido calconcarboxílico y 0,1 g de cloruro de sodio
	OLD078					3.5	Disolución de hidróxido de sodio 1 N
	OLD078					3.6	Agua exenta de metales
	OLD078					3.7	Ácido nítrico concentrado
	OLD078					3.8	Ácido nítrico diluido 1+1
	OLD078					3.9	Disoluciones patrón de magnesio
	OLD078					4.1	Bureta, graduada con una resolución de escala de 0,1 ml
	OLD078					4.2	Balanza analítica, precisión 0,001 g		C
	OLD078					4.3	Papeles de filtro Ø poro 2 µm
	OLD078					4.4	Espectrofotómetro de absorción atómica y equipo asociado			SI			Cada modelo de espectrómetro requiere un procedimiento.
	OLD078					6	Erlenmeyer de 250 ml, matraz aforado
	OLD079	Agua	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en ión sulfato	UNE 83956:2008					-	4.1	Agua destilada			NO	NO	NO	Bibliografía: 83951	GT44 EH061 OLB036 OLD079
	OLD079					4.2	Ácido clorhídrico diluido 1+1
	OLD079					4.3	Disolución de cloruro de bario al 10%
	OLD079					4.4	Disolución de hidróxido de sodio al 20%
	OLD079					4.5	Disolución indicadora de anaranjado de metilo al 0,1 %
	OLD079					4.6	Disolución de nitrato de plata aprox. 0,1 M
	OLD079					4.7	Etanol absoluto o desmineralizado
	OLD079					5.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C
	OLD079					5.2	Equipo para filtrar bajo vacío, con dispositivo de seguridad					Con dispositivo de seguridad
	OLD079					5.3	Placa filtrante de vidrio sinterizado de 30 ml y porosidad 4					Método de Filtración y calcinación, apartado 7.3.1 . Nota: La limpieza del mismo se recomienda hacerla con disolución acuosa de sal sódica de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)
	OLD079					5.4	Crisoles de porcelana de 15 ml a 25ml					Método con crisol de porcelana, apartado 7.3.2
	OLD079					5.5	Papeles de filtro Ø poro 2 µm exentos de cenizas
	OLD079					5.6	Desecador con perclorato de magnesio anhidro u otros					O con alúmina activada, o con pentóxido de fósforo, o con gel de sílice, etc
	OLD079					5.7	Estufa regulable por encima de 105 ºC		V
	OLD079					5.8	Horno eléctrico con ventilación natural regulable a 950 ± 25ºC		V
	OLD079					5.9	Material corriente de laboratorio analítico
	OLD080	Agua	Q	EHE	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco	UNE 83957:2008					-	4.1	Balanza analítica, precisión 0,0005 g		C	NO	NO	NO	Bibliografía: UNE 83951	GT45 EH060 OLB037 OLD080
	OLD080					4.2	Papel de filtro Ø poro 2 µm
	OLD080					4.3	Capsula de platino, porcelana o teflón, de aprox. 200 ml
	OLD080					4.4	Estufa de tiro forzado capaz de mantener 110 ± 5 ºC

D 2.6.3 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS COMPLEMENTARIOS TIPO 3
D 2.6.4 SUBGRUPO AGRESIVIDAD DE AGUAS AL HORMIGÓN: ENSAYOS ESPECIALES TIPO 4

	Cl En: / Clase de Ensayo	F: / Ensayo físico	Q: / Ensayo químico
					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
	Revisión normativa del PG-3: Incluye actualización de la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 124 de 22/05/2018).					T4

## OL-Otros Ens
RELACIÓN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA PRESTACIÓN DE SU ASISTENCIA TÉCNICA
El laboratorio:
					RELLENAR AÑADIENDO LAS FILAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A CADA ENSAYO SEGÚN NORMA O PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Situado en: (dirección, distrito, población, provincia)

En fecha:
Declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna:

					TÉCNICOS RESPONSABLES DE ENSAYOS				EQUIPOS

OTROS ENSAYOS NO CONTEMPLADOS EN LAS ÁREAS DEFINIDAS
Si/No	Código	Tipo Producto	Cl / En	Rgto	Ensayo	Método de ensayo o prueba	T1	T2	T3	T4	Normas de Consulta	Apar-tado Norma	EQUIPO_REACTIVO_MAT AUXILIAR	CÓDIGO EQUIPO	C_V_M	I.T.	Formato Específico Resultado	Condiciones Especiales	OBSERVACIONES	CORRELACIÓN ENTRE ENSAYOS
	OLT01
	OLT02
	OLT03
	OLT04
	OLT05
	OLT06
	OLT07
	OLT08
	OLT09
	OLT10
	OLT11
	OLT12
	OLT13
	OLT14
	OLT15
	OLT16

	Cl En: / Clase de Ensayo	F: / Ensayo físico	Q: / Ensayo químico
					TÉCNICO				TITULACIÓN	NOMBRE
					LA PERSONA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL DEL LABORATORIO		DIRECTOR
					(Incluir nombre)		T1
					T2
					T3
					T4